Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 7

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. Modyfikacja z dnia 04.07.2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I | Analizator wielkości cząstek – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Analizator do wizualizacji i pomiaru wielkości cząstek oznakowanych za pomocą znaczników fluorescencyjnych, zdyspergowanych w roztworze przy użyciu techniki NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy minimum 10nm -2000nm | TAK/Podać |  |  |
|  | Zakres badanych stężeń minimum: 106-109cząstek/ml | TAK/Podać |  |  |
|  | Minimalna objętość próbki: maksimum 200µl | TAK/Podać |  |  |
|  | Kontrola temperatury w zakresie minimum: 5°poniżej temperatury otoczenia ÷ 55°C 50 °C | TAK/Podać |  |  |
|  | Wzbudzenie: - laser λ=488nm (niebieski) - moc: minimum 45mW - filtr do badań fluorescencji | TAK/Podać TAK/Podać TAK |  |  |
|  | Kołowy filtr fluorescencyjny - Na minimum 5 filtrów - Wybór filtra sterowany z poziomu oprogramowania | TAK/Podać ilość TAK |  | 5 filtrów = 0 pkt. 6 filtrów i więcej – 5 pkt. |
|  | Detekcja: Kamera z obiektywem o powiększeniu 20x, 30 fps | TAK |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa pozwalająca na zapewnienie ciągłego przepływu roztworu | TAK |  |  |
|  | Autosampler: - Minimum 96 próbek (dołki o pojemności 2ml) - Sterowany z poziomu oprogramowania - Zautomatyzowany system przepłukiwania układu pomiarowego - Czas przygotowania aparatu do pomiaru poniżej 30 minut | TAK/Podać TAK TAK TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie: - Sterowanie analizatorem, rejestracja i obróbka danych - Wizualizacja cząstek w czasie rzeczywistym - Funkcja pozwalająca na śledzenie torów ruchu cząstek - Ostrość ustawiana automatycznie - Czułość kamery ze względu na rodzaj próbki ustawiana automatycznie - Histogramy 2D i 3D rozkładu wielkości i liczby cząstek. - Funkcja pozwalająca na prowadzenie pomiaru z użyciem standardowych procedur pomiarowych (SOP) - Funkcja wykrywania i niwelacji drgań zewnętrznych | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Komputer - Zainstalowany system operacyjny i oprogramowanie z punktu 11 - Parametry pozwalające na osiągnięcie pełnej funkcjonalności oprogramowania z punktu 11 | TAK TAK |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy: - Możliwość samodzielnej wymiany modułu laserowego bez ingerencji serwisu - Możliwość doposażenia o moduł laserowy o λ=405nm, mocy minimum 55mW z odpowiednim filtrem do wykonywania badań fluorescencyjnych - Możliwość doposażenia o moduł laserowy o λ=532nm, mocy minimum 50mW z odpowiednim filtrem do wykonywania badań fluorescencyjnych - Możliwość doposażenia o moduł laserowy o λ=642nm, mocy minimum 40mW z odpowiednim filtrem do wykonywania badań fluorescencyjnych | TAK/NIE TAK TAK TAK |  | TAK=5 pkt. NIE=0 pkt. |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  | . |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| III. | Szkolenie aplikacyjne z opracowywania własnych SOP | TAK/NIE |  | TAK=10 pkt. NIE=0 pkt. |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |