## ZADANIE 2
Załącznik nr 3 do SWZ_PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.35.2.2024
Formularz cenowo-techniczny - Zadanie 2
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy testów, odczynników, kalibratorów , materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów, zwanych dalej wyrobami, umożliwiających wykonanie oznaczeń specyficznych IgE (przeciwciał w klasie IgE) dla alergenów pojedynczych i mieszanek alergenowych na urządzeniach wymienionych w pkt b, spełniających wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 3. b) dzierżawa analizatora immunologicznego, zwanego dalej urządzeniem, spełniającego wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 3. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Dostarczane Zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. * Zamawiający dopuszcza krew kontrolną z miesięcznym okresem ważności tylko w przypadku, jeżeli objętość zaoferowanej krwi kontrolnej wystarcza jedynie na miesiąc stosowania w ilości koniecznej do oznaczania codziennej kontroli. 5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych analizatora na czas trwania umowy ( m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne,) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24-godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii oraz 2 przeglądy serwisowe 1 przegląd serwisowy w trakcie trwania umowy. b) podłączyć analizator do LSI ( Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ) funkcjonującego w laboratorium ( Centrum Marcel ) i uruchomić transmisję danych c) przeszkolić 2 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia. d) zapewnić Zamawiającemu udział w zewnętrznej kontroli jakości wskazanej przez Zamawiającego : UK NEQAS 6. Wykonawca oświadcza, że dostarczy na każde wezwanie Zamawiającego materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 7. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 8. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………………………………….. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia - Testy do wykonania oznaczeń specyficznych IgE dla alergenów pojedynczych i mieszanek alergenowych | Jednostka miary | Wymagana ilość | Wielkość opakowania handlowego (ilość jm w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Latex | test | 210 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2. | Kakao | test | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3. | Kukurydza | test | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4. | Gluten | test | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5. | Mięso kurczaka | test | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6. | Jad osy | test | 96 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7. | Jad pszczoły | test | 96 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
8. | Wołowina | test | 32 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9. | Artemisia vulgaris | test | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
10. | Secale coreale | test | 32 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
11. | Pyłki brzozy | test | 64 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
12. | Pyłki olchy | test | 64 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
13. | Pyłki orzecha laskowego | test | 64 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
14. | Aspergillus fumigatus | test | 96 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
15. | Sierść psa | test | 960 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
16. | Sierśc kota | test | 960 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17. | Sierść chomika | test | 80 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18. | Mieszanka alergenowa- chwasty (Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Chemopodium album, Solidego vilgourea, Urtica dioica) | test | 960 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
19. | Mieszanka alergenowa – trawy : Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Poa pratensis, Lolium perene, Phleum pratense | test | 960 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
20. | Mieszanka alergenowa – pyłki drzew: brzoza, olcha, orzech laskowy, dąb, wierzba | test | 960 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
21. | Mieszanka alergenowa – pleśnie : Penicillum notatum, Clodosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Arternaria alternata, Helmithosporium halodes | test | 960 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
22. | Roztocze kurzu domowego | test | 960 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 2 (wypełnia wykonawca)
Lp. | Odczynniki,kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne oraz akcesoria na podaną w pkt 1 - 22 ilość testów - (WYPEŁNIA WYKONAWCA) : | Jednostka miary |  | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 9=7+8 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
2. |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
3. |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
4. |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
5. |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
6. |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
7. |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
8. |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
9. |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
10. |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
11. |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
12. |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 3 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) |  |  | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | Wartość brutto przedmiotu dzierżąwy | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Analizator (1szt.) | 36 |  | 6: 0; 8: 0; 9: 0
[5 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 4 Wymagania eksploatacyjno – techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia (wyrobów i urządzeń):
Lp. | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe analizatorów |  |  | 7: Wartość wymagana
1 | 2
1. | Analizator immunologiczny typu „Benchtop” do wykonania oznaczeń specyficznych IgE dla alergenów pojedynczych i mieszanek alergenowych metodą immunofluorometryczną z komputerem, monitorem, UPS i czytnikiem kodów kreskowych. Analizator nowy, rok produkcji ; nie starszy niż 2023 rok.
2. | Wymagania analizatora: • pełna automatyzacja oznaczeń w oparciu o jeden aparat: od pobrania próbki do uzyskania wyników • wielopunktowa kalibracja testów, • identyfikacja odczynników, kalibratorów i materiału kontrolnego przy użyciu kodu kreskowego, • możliwość użycia próbek pierwotnych i wtórnych z identyfikacją probówek przy użyciu kodów kreskowych. • czas wykonania 96 oznaczeń nie przekraczający 4 godzin • automatyczne rozcieńczanie próbek • bieżące monitorowanie kontroli jakości Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi
3. | 3.Wszystkie odczynniki dostarczane w postaci gotowej do użycia. Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi
4. | Możliwość oznaczania w analizatorze : alergenów specyficznych IgE pojedynczych i mieszanek alergenowych oraz całkowitych IgE u dorosłych i dzieci, białka eozynofilowego ECP, tryptazy, transglutaminaz oraz deamidowych gliadyn w klasach IgA i igG oraz kardiolipin i B-2 glikoprotein w klasach IgG i IgM.
5. | Zakres pomiarowy dla IgE swoistych bez konieczności wykonywania rozcieńczeń : 0,1 – 100 kU/l
6. | Przechowywanie krzywej standardowej w pamięci aparatu min. 28 dni
7. | Kalibratory i kontrole w ilości zapewniającej kontrolę oznaczeń przez cały okres trwania umowy : kalibracja na serię odczynnika , kontrola 1 raz w tygodniu na dwóch poziomach.
8. | Możliwość programowania stałych paneli alergenowych.
9. | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego Zamawiającego "CENTRUM” firmy Marcel w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
10. | Przez cały okres związania umową Wykonawca zapewnia pełną integrację analizatora z laboratoryjnym systemem informatycznym Zamawiającego Aktualnie funkcjonujący system u Zamawiającego to Centrum firmy Marcel. Koszt włączenia się do systemu Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca.
11. | Instalacja i uruchomienie testów wraz ze szkoleniem na miejscu u Użytkownika w ramach umowy z następujących zakresów: - obsługi i konserwacji analizatora, - procedury wszystkich badań, kalibracji (jeśli wymagane), kontroli, - interpretacja wyników badań. Wydanie imiennych certyfikatów dla osób przeszkolonych – według listy wskazanej przez Zamawiającego
12. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z analizatorem w wersji drukowanej w języku polskim: - paszportu technicznego, - deklaracji zgodności CE, - specyfikacji technicznej, - instrukcji obsługi, - zaleceń producenta sprzętu odnośnie konserwacji, - zaleceń producenta sprzętu odnośnie utylizacji odpadów, - karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - ulotek metodycznych (dla odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz zakresy referencyjne),
TABELA NR 5 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-3 |  | 5: Stawka VAT (%); 6: Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-3
1 | 2 | 3 |  | 5: 4; 6: 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
3. | Wartość z tabeli nr 3 - poz. "Razem"
| Razem netto: |  |  | 5: Razem Brutto: