## Pakiet 1
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę dostawę dwóch ambulansów z zabudową medyczną z noszami wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie Nr sprawy: ZP/N/11/23
Pakiet nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Ambulans |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 1 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Marka/ model/ typ pojazdu bazowego Podać:………………………………………………………..…………………………………...…………
Nazwa firmy zabudowującej. Podać:……………………………………………………………………………………………………….……….
Rok produkcji pojazdu bazowego: wymagany min. 2022r. Rok produkcji zabudowy nie starszy niż 2023r.
Autoryzowany serwis: Podać najbliższy siedziby Zamawiającego:………………………………………………………………..……..…………...
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE- należy wpisać odpowiednie dot. kryterium oceny
I. NADWOZIE
1 | Typu „furgon ” do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej. | TAK
2 | Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. | TAK
3 | Przystosowany do przewozu min. 3 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. | TAK
4 | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN-EN 1789. Fotele z regulacją w dwóch płaszczyznach wyposażone w podłokietniki, z regulacją odcinka lędźwiowego. | TAK
5 | Wysokość przedziału medycznego min. 1,85 m. | TAK
6 | Długość przedziału medycznego min. 3,25 m. | TAK
7 | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m. | TAK
8 | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min. 2600. | TAK
9 | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. | TAK
10 | Fabryczny stopień wewnętrzny oraz wysuwany manualnie lub elektryczny stopień zewnętrzny | TAK
11 | Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK
12 | Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy. | TAK
13 | Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w drzwi przesuwne. System blokady rozruchu silnika kiedy drzwi są otwarte – zgodnie z wymogami normy PN-EN 1789. | TAK
14 | Lakier w kolorze żółtym. | TAK
15 | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK
16 | Centralny zamek wszystkich drzwi. | TAK
17 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne oraz dwie kurtyny powietrzne. | TAK
18 | Reflektory główne w technologii LED. | TAK
19 | Reflektory przeciwmgielne przednie wraz z dodatkowymi halogenami. | TAK
20 | Pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy (zamawiający dopuszcza dostarczenie koła zapasowego luzem jako wyposażenia dodatkowego). | TAK
21 | Kamera cofania. | TAK
22 | Przednie i tylne czujniki parkowania | TAK
23 | Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy. | TAK
24 | Radioodtwarzacz z nagłośnieniem obu przedziałów: min. 2 głośniki w kabinie kierowcy oraz min. 1 głośnik w przedziale medycznym. | TAK
25 | Światła boczne pozycyjne. | TAK
26 | 15. Dodatkowe drzwi przesuwne bez szyby usytuowane za kierowcą, za którymi znajduje się schowek na: butle tlenowe, krzesełko kardiologiczne, materac próżniowy, deskę ortopedyczną, nosze podbierakowe. Obserwacja manometrów butli musi odbywać się zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz. Dostęp do sprzętu znajdującego się w schowku tylko z zewnątrz pojazdu. | TAK
27 | Homologacja na pojazd skompletowany –pojazd specjalny – sanitarny ambulans. | TAK
II. SILNIK I NAPĘD
1. | Zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, turbodoładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK
2 | Silnik o mocy min. 170 KM. | TAK
3 | Moment obrotowy min. 330 Nm. | TAK
4 | Napęd na koła przednie, tylne lub 4x4. | TAK
5 | System stabilizacji toru jazdy typu ESP. | TAK
6 | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR. | TAK
7 | Układ wspomagania ruszania pod górę typu. | TAK
III. UKŁAD HAMULCOWY
1 | Ze wspomaganiem. | TAK
2 | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania. | TAK
3 | Elektroniczny korektor siły hamowania. | TAK
4 | Układ wspomagania nagłego hamowania. | TAK
IV. UKŁAD KIEROWNICZY
1 | Ze wspomaganiem. | TAK
2 | Obrysowa średnica zawracania max. 14,5 m. | TAK- podać
3 | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach. | TAK
V. ZAWIESZENIE
1 | Zawieszenie posiadające drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta lub zawieszenie hydropneumatyczne lub pneumatyczne (opisać oferowane rozwiązanie). | TAK- podać
2 | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego. | TAK
VI. OGRZEWANIE I WENTYLACJA
1 | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik. | TAK
2 | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. | TAK
3 | Inny niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. | TAK
4 | Rozwiązanie przebadane na zgodność z normą PN-EN 1789 w oferowanym typie ambulansu – na wezwanie Zamawiającego dostarczyć sprawozdanie z badań. | TAK
5 | Ogrzewanie silnika podczas postoju ambulansu zasilane napięciem 230 V (grzałka postojowa). | TAK
6 | Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna. | TAK
7 | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy. | TAK
8 | Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o mocy min. 2000 W. | TAK
9 | Dwa fabryczne akumulatory, tj. montowane przez producenta pojazdu bazowego oraz objęte jego gwarancją o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK
10 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem. | TAK
11 | Zasilanie zewnętrzne 230 V z min. 2 gniaz­dami wewnętrznymi z zabez­pie­czeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. | TAK
12 | Dodatkowo przewód zasilający min. 10 m. | TAK
13 | Min. 4 gniazda 12 V w przedziale me­dycznym. | TAK
14 | Atestowana przetwornica (tj. przetwornica ma spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń) prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000W (czysta sinusoida). | TAK
VII. OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
1 | Światło rozproszone typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punktów świetlnych. | TAK- podać
2 | Oświetlenie typu LED umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.). | TAK- podać
3 | Oświetlenie typu LED zamontowane nad blatem roboczym – 1 szt. | TAK- podać
VIII. OZNAKOWANIE POJAZDU, SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA
1 | Belka świetlna umieszczona na przed­niej części dachu pojazdu ze światłami typu LED i dwoma światłami roboczymi skierowanymi do przodu oraz podświetlanym szyldem z napisem AMBULANS. W komorze silnika lub za atrapą zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany, możliwość podawania komunikatów głosowych. | TAK
2 | Dodatkowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej z własnym układem smarowania. | TAK
3 | Min. dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu LED na wyso­kości pasa przedniego barwy niebieskiej. | TAK
4 | Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu ze światłami typu LED i dwoma światłami roboczymi skierowanymi do tyłu. | TAK
5 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi i widoczne przy otwarciu o 90 oraz 270 stopni. | TAK
6 | Dodatkowe kierunkowskazy zamontowane w tylnej belce świetlnej. | TAK
7 | Reflektory zewnętrzne z czterech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. | TAK
8 | Pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm. umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli. | TAK
9 | Pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm umieszczony wokół dachu. | TAK
10 | Pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym. | TAK
11 | Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS”. | TAK
12 | Oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych symbolem P oraz symbolami Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dodatkowo na bokach samochodu logo i/lub napis (do uzgodnienia po podpisaniu umowy z Zamawiającym). | TAK
IX. WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
1 | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. Szafki górne przysufitowe z przeźroczystymi szybkami podnoszonymi za pomocą siłowników. W zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz lub zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami (min. 4 szt.) | TAK
2 | Na ścianie działowej szafka z blatem roboczym i miejscem do zamocowania min. 2 szt. toreb medycznych lub plecaka ratunkowego. | TAK
3 | Szafka wyposażona w kosz na śmieci (min. 10l.) oraz schowek na pojemniki na zużyte igły (min. 1l). | TAK
4 | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. | TAK
5 | Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK
6 | Centralna instalacja tlenowa z min. 2 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min., wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego. | TAK
7 | Na ścianie lewej szyny montażowe wraz z min. trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w sprzętu medycznego wg uznania. Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do w/w sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. | TAK
8 | Uniwersalna podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10% z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę. Laweta z funkcją płynnej regulacji wysokości załadunkowej noszy po wysuwie na zewnątrz ambulansu. | TAK
| W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący typu microswitch lub dotykowy posiadający następujące funkcje: - z funkcją zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data), - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - informujący o temperaturze przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, - sterujący ogrzewaczem płynów infuzyjnych. Dodatkowe panele sterujące zamontowane przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego posiadające następujące funkcje: sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), sterowanie oświetleniem wewnętrznym. System sterowania oraz panele sterujące przebadane na zg. z R10 EKG ONZ w oferowanym typie ambulansu – na wezwanie Zamawiającego dostarczyć sprawozdanie z badań. | TAK
9 | W przedziale kierowcy zamontowany panel sterujący typu microswitch lub dotykowy posiadający następujące funkcje: - sterujący sygnalizacją ostrzegawczą (światła niebieskie oraz dźwięk), - z funkcją zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data), - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - informujący o temperaturze przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, sterowania oświetleniem zewnętrzny (światła robocze) i wewnętrznym w przedziale medycznym. System sterowania oraz panele sterujące przebadane na zg. z R10 EKG ONZ w oferowanym typie ambulansu – na wezwanie Zamawiającego dostarczyć sprawozdanie z badań. | TAK
10 | Zestaw siedzeń umożliwiający przewóz co najmniej dwóch osób w pozycji siedzącej, wszystkie miejsca siedzące wyposażone w pasy bezwładnościowe, w tym: * co najmniej jeden fotel obrotowy o ustawieniu zgodnym z kierunkiem jazdy pojazdu oraz bokiem do kierunku jazdy (obrót w zakresie 90 stopni umożliwiającym obsługę pacjenta leżącego na noszach), fotel z podnoszonym do pionu siedziskiem oraz z zagłówkiem i podłokietnikiem; * fotel zamontowany u wezgłowia noszy, tyłem do kierunku jazdy z podnoszonym do pionu siedziskiem oraz z zagłówkiem regulowanym w płaszczyźnie pionowej. Fotel z funkcją umożliwiającą jego przesuw Fotele oraz system ich montażu przebadane na zg. z normą PN-EN 1789 w oferowanym typie ambulansu – na wezwanie Zamawiającego dostarczyć sprawozdanie z badań. | TAK
11 | Podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK
12 | Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne. | TAK
13 | Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. | TAK
14 | Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. | TAK
15 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. | TAK
16 | Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym. | TAK
17 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem z możliwością płynnej regulacji temperatury. | TAK
18 | Zamykane przejście między kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym (drzwi przesuwne). | TAK
19 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK
20 | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED. | TAK
21 | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy. | TAK
22 | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy. | TAK
23 | Kabina kierowcy oraz przedział medyczny przygotowane pod montaż stacji dokującej, tabletu oraz drukarki do systemu wspomagania dowodzenia. Zainstalowane anteny, wykonana instalacja logiczno-elektryczna. Instalacja zasilania drukarki przystosowana pod 12V i 230V. W kabinie kierowcy uchwyt do zamontowania stacji dokującej do tabletu. | TAK
X. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA WRAZ Z SYSTEMEM DOWODZENIA
1. | Przygotowanie miejsca do trwałego zamontowania radiostacji i podłączenia anteny zewnętrznej oraz zasilania 12 V. Typ radiostacji do uzgodnienia Zamawiającym | TAK
2 | Antena przewoźna zamontowana na dachu pojazdu z instalacją doprowadzoną do miejsca montażu radiostacji dostosowana do obowiązującego pasma. | TAK
XI WYPOSAŻENIE POJAZDU
1 | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. | TAK
2 | Kosz na śmieci. | TAK
3 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK
4 | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów. | TAK- podać
XIII. PARAMETRY TECHNICZNE - KRYTERIUM OCENY B- PUNKTOWANE
1 | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna o min. 5 biegach do przodu i biegu wstecznym, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów | TAK/ NIE - podać Kryterium oceny: manualna – 0 pkt. automatyczna - 10 pkt.
2 | Gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy: 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego – 0 pkt. 36 miesięcy – 2 pkt. 48 miesięcy – 5 pkt. 60 miesięcy – 10 pkt. | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt.
3 | Gwarancja na zabudowę medyczną: 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego – 0 pkt. 36 miesięcy – 1 pkt. 48 miesięcy – 3 pkt. 60 miesięcy – 5 pkt. | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt.
4 | Gwarancja na lakier: 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego – 0 pkt. najdłuższy okres gwarancji wskazany przez Wykonawców – 5 pkt | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
5 | Przesuw fotela u wezgłowia noszy: krótszy bądź równy 35 cm – 0 pkt. dłuższy niż 35 cm - 5 pkt. | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 5 pkt. NIE- 0pkt.
2.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Nosze główne |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 2 : | [5 empty] | 0 | X | 0
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE NOSZY GŁÓWNYCH | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK
2 | Marka oraz model, rok produkcji | TAK
3 | Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pod plecami do min.70 stopni | TAK
4 | Możliwość regulacji podgłówka zapewniającą udrożnienie dróg oddechowych oraz ułatwiającą intubację czy możliwość ustawienia w trzech pozycjach: na wznak, z odgięciem do tyłu i przygięciem do klatki piersiowej | TAK
5 | Posiadają twardą płytę przystosowaną do prowadzenia reanimacji | TAK
6 | Możliwość ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji | TAK
7 | zmniejszającej napięcie brzucha | TAK
8 | Komplet pasów zabezpieczających o regulowanej długości, | TAK
9 | mocowanych do ramy noszy | TAK
10 | Składane poręcze boczne, składane lub chowane rączki do | TAK
11 | przenoszenia z przodu i z tyłu | TAK
12 | Możliwość wprowadzania przodem, bokiem oraz tyłem do kierunku jazdy przez jedną osobę. | TAK
13 | Wszystkie kółka jezdne skrętne, o średnicy min. 160mm i szerokości 50mm umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach). | TAK
14 | Materac z tworzywa sztucznego nie przyjmujący krwi, brudu; umożliwia wykonanie dezynfekcji | TAK
15 | Posiadają komplet pasów lub uprząż zabezpieczającą, przeznaczonych do transportu | TAK
16 | dzieci w pozycji siedzącej lub leżącej | TAK
17 | Waga noszy maksymalnie 23kg. | TAK
18 | Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy | TAK
19 | Składany wieszak na pojemniki z płynami infuzyjnymi | TAK
20 | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH Nowy, marka, model rok produkcji | TAK- podać
21 | Umożliwia szybkie i bezpieczne łączenie transportera z noszami | TAK
22 | System mocowania transportera do lawety umożliwiający montaż w karetce | TAK
23 | Regulację wysokości w minimum 6 poziomach | TAK
24 | System mocowania transportera do lawety umożliwiający montaż w karetce | TAK
25 | System zabezpieczający przed wyjazdem transportera z karetki | TAK
26 | Waga transportera maksymalnie 28 kg – zgodna z normą PN EN 1865:1 + A1:2015 | TAK
27 | Mocowanie transportera do lawety karetki zgodne z wymogami normy PN EN 1789 + A1:2011 | TAK
28 | Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera | TAK
29 | Certyfikat zgodności wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikującą potwierdzający spełnienie przez zestaw reanimacyjny wymogów aktualnych norm PN EN 1789 + A1:2-11 oraz PN EN 1865:1 + A1:2015 | TAK
30 | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK
31 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury. | TAK
Łączna wartość przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 2
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę dostawę dwóch ambulansów z zabudową medyczną z noszami wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie Nr sprawy: ZP/N/11/23
Pakiet nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Ssak przenośny, akumulatorowy |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0
WARTOŚĆ 1 : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Marka/ model/ typ sprzętu Podać:………………………………………………………..…………………………………...…………
Rok produkcji przedmiotu zamówienia 2023r.
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE- należy wpisać odpowiednie dot. kryterium oceny
1 | Przenośny ssak elektryczny, służący do udrażniania górnych dróg oddechowych | TAK
2 | Ssak elektryczny akumulatorowy przenośny zasilany 12V DC | TAK
3 | Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK
4 | Obudowa ssaka chroniąca przewód przed uszkodzeniem | TAK
5 | Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności | TAK
6 | Przepływ min 34 l/min +/- 4l/min | TAK
7 | Słój wielorazowy o pojemność min 1,0 l w koszyku na wkłady jednorazowe, w komplecie wkład jednorazowy wraz z jednorazowym przewodem ssącym | TAK
8 | Manometr podciśnienia ssania | TAK
9 | Płynnie regulowana siła ssania w zakresie min 0 do -0,8 bar za pomocą potencjometru | TAK
10 | Pełna informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka | TAK
11 | Możliwość sprawdzenia poziomu naładowania baterii bez włączania urządzenia. | TAK
12 | Kabel do zasilania karetkowego 12V | TAK
13 | Płyta ścienna do montażu w karetce spełniająca standardy PN EN 1789 umożliwiająca ładowanie zaraz po wpięciu ssaka, załączyć do oferty certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikującą potwierdzający spełnienie normy PN EN 1789 | TAK
14 | Temperatura pracy od – 5 do 50 ºC | TAK
15 | Temperatura przechowywania od – 40 do 70 ºC | TAK
16 | Ciężar kompletnego ssaka max ok 4,8 kg | TAK
17 | Czas pracy min 60 min | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
18 | Żywotność akumulatora min 500 cykli w przeciągu 3 lat | TAK
19 | Ładowanie akumulatora do poziomu min 80% max 2 h 45 min +/- 10% | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 15 pkt. NIE- 0pkt.
20 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka | TAK
21 | Ochrona min IP34 | TAK
22 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 15 pkt. NIE- 0pkt.
23 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury. | TAK - podać
Łączna wartość przedmiotu zamówienia Pakiet nr 2: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 3
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę dostawę dwóch ambulansów z zabudową medyczną z noszami wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie Nr sprawy: ZP/N/11/23
Pakiet nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Defibrylator transportowy - przenośny |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Marka/ model/ typ sprzętu Podać:………………………………………………………..…………………………………...…………
Rok produkcji przedmiotu zamówienia 2023r.
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE- należy wpisać odpowiednie dot. kryterium oceny
ZASILANIE
1 | Akumulatorowe | TAK
2 | Akumulatory: minimum 2 w zestawie. Czas pracy z jednego akumulatora (przy monitorowaniu) min. 3 godz. | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
3 | Ładowarka akumulatorów minimum dwustanowiskowa z możliwością montażu w przedziale medycznym ambulansu. Możliwość ładowania akumulatorów z AC 230V lub DC 12V | TAK
4 | Waga monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | TAK
EKG
1 | Zakres wzmocnienie sygnału ekg min. od 0,25-4cm/Mv, min. 8 poziomów | TAK
2 | Ilość kanałów ekg: min. 12 | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
3 | Interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta i płci | TAK
SpO2
1 | Zakres pomiaru min. 50 -100% | TAK
2 | Czujniki SpO2 wielorazowego użytku typu klips na palec dla dorosłych i dla dzieci | TAK
NIBP POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ
1 | Zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg | TAK
2 | Tryb ręczny i automatyczny | TAK
3 | Metoda pomiaru: oscylometryczna | TAK
4 | EtCO2 Pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydychanym | TAK
5 | Zakres pomiaru EtCO2 0-99 mmHg | TAK
DEFIBRYLACJA
1 | Łyżki twarde defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci | TAK
2 | Defibrylacja ręczna | TAK
3 | Defibrylacja półautomatyczna AED | TAK
4 | Dostarczana energia w zakresie min. 5 – 360 J | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
5 | Możliwość manualnego wyboru poziomu energii zewnętrznej – min. 25 poziomów | TAK
6 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK
7 | Kardiowersja | TAK
STYMULACJA PRZESKÓRNA SERCA
1 | Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | TAK
2 | Zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / minutę | TAK
3 | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -180 mA | TAK
EKRAN
1 | Przekątna ekranu > 8 cala | TAK
2 | Kolorowy LCD TFT | TAK
3 | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK
REANIMACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA
1 | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | TAK
2 | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | TAK
DRUKARKA
1 | Szerokość papieru min. 90 mm | TAK
2 | Ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3 | TAK
3 | Prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek.) | TAK
INNE WYMAGANIA
1 | Możliwość archiwizacji wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK
2 | Możliwość transmitowania zapisu ekg i innych danych medycznych z defibrylatora do wszystkich stacji odbiorczych w województwie lubuskim. | TAK
3 | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | TAK
4 | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 | TAK
5 | Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne | TAK
6 | Certyfikowany uchwyt montażowy urządzenia w przedziale medycznym ambulansu drogowego zgodny z normą PN-EN 1789 | TAK
7 | Modem teletransmisji danych 4G | TAK
8 | 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
9 | Pakiet bezpłatnych przeglądów serwisowych realizowanych u Zamawiającego w okresie gwarancji przez okres 24 miesiące | TAK - podać
Łączna wartość przedmiotu zamówienia Pakiet nr 3: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet 4
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę dostawę dwóch ambulansów z zabudową medyczną z noszami wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie Nr sprawy: ZP/N/11/23
Pakiet nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Respirator transportowy z wyposażeniem |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Marka/ model/ typ sprzętu Podać:………………………………………………………..…………………………………...…………
Rok produkcji przedmiotu zamówienia 2023r.
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE- należy wpisać odpowiednie dot. kryterium oceny
ZASILANIE
1 | Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta. | TAK
2 | Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu | TAK
3 | Urządzenie wyposażone w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji. | TAK
4 | Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania. | TAK
5 | Zestaw składa się z respiratora transportowego, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2 m, kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego, czujnik przepływu | TAK
6 | Zasilanie respiratora transportowego DC 12V | TAK
7 | Płyta ścienna ze zintegrowanym zasilaniem 12V umożliwiająca ładowanie respiratora zaraz po wpięciu, spełniająca normę PN EN 1789 – deklaracja zgodności wystawiona przez producenta respiratora (dołączyć do oferty) | TAK
8 | Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi. | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
9 | System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii bez potrzeby włączania urządzenia. | TAK
10 | Akumulator bez efektu pamięci o pojemności znamionowej min 4.2 Ah | TAK
11 | Ładowanie baterii od 0 do min 95 % w czasie do 3,5 godziny | TAK
12 | Respirator z modułem kapnografii | TAK
PARAMETRY TECHNICZNE
1 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt | TAK
2 | Waga respiratora max 2,5 kg +/- 5% | TAK
3 | Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar | TAK
4 | Zasilanie z baterii min 10 h w warunkach pracy ambulansu tryb IPPV (zgodnie z rekomendacją ERC) | TAK
5 | Wentylacja 100% tlenem i Air Mix | TAK
6 | Możliwość pracy w temperaturze min -20 - + 50˚C | TAK
7 | Możliwość przechowywania w temperaturze min -40 - +70˚C | TAK
8 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu | TAK
9 | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym | TAK
10 | Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
11 | Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia | TAK
12 | Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności min 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy | TAK
13 | Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
TRYB WENTYLACJI
1 | IPPV | TAK
2 | RSI | TAK/ NIE podać oferowany parametr TAK- 10 pkt. NIE- 0pkt.
3 | CPR | TAK
4 | CPAP +ASB | TAK
5 | SIMV + ASB | TAK
MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY RESPIRATORA O DODATKOWE TRYBY
1 | S-IPPV | TAK
2 | Inhalacja | TAK
PARAMETRY REGULOWANE
1 | Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 5-50 oddechów/min | TAK
2 | Objętość oddechowa regulowana w zakresie min 50 – 2000 ml | TAK
3 | Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min od 0 do 20 cm H2O | TAK
4 | Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 10-65 mbar | TAK
OBRAZOWANIE PARAMETRÓW
1 | Ciśnienie PEEP | TAK
2 | Maksymalne ciśnienie wdechowe | TAK
3 | Objętość oddechowa i minutowa | TAK
4 | Częstość oddechowa | TAK
PREFERENCJA GRAFICZNA
1 | Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT o przekątnej min 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru. | TAK
ALARMY
1 | Bezdechu | TAK
2 | Nieszczelności układu | TAK
3 | Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych | TAK
4 | Rozładowanego akumulatora/braku zasilania | TAK
5 | Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim | TAK
POZOSTAŁE
1 | Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim wraz z dostawą. | TAK
2 | Deklaracja zgodności, folder z parametrami technicznymi –załączyć. | TAK
3 | Okres gwarancji min 24 miesięcy. | TAK
4 | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury. | TAK
5 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury. | TAK - podać
Łączna wartość przedmiotu zamówienia Pakiet nr 4: | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy