## PAKIET NR 1 RĘKAWICE NITRYLOWE
PAKIET NR 1 RĘKAWICE NITRYLOWE jednorazowe niejałowe do zastosowań medycznych i diagnostycznych
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | jedn. miary (wielkość oferowanego opakowania zaprop. przez Wykonawcę) | Ilość sztuk (ilość opakowań zaprop. przez Wykonawcę) | Cena jednostkowa netto op. | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto op. | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, niejałowe, bezpudrowe, z nitrylu w kolorze niebieskim, wewnętrznie chlorowane, z rolowanym mankietem i teksturą na końcach palców. Długość min. 240 mm. Grubość na palcu: 0.11mm-0.12mm; na części dłoniowej: 0.06mm-0.07mm; na mankiecie: 0.05mm-0.06mm. Siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 6N. AQL max. 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Rękawice odporne na przenikanie grzybów, bakterii i wirusów potwierdzone odpowiednimi atestami nie starszymi niż 3 lata. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium brak przebicia dla min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min (w tym 4% chlorheksydyny) oraz brak przebicia dla min. 70% izopropanolu przez min. 24 min. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium brak wykrycia w rękawicy szkodliwych ftalanów i akceleratorów chemicznych. Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy. |  | szt. | 2000000
2 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, niejałowe, bezpudrowe, z nitrylu w kolorze zielonym, wewnętrznie chlorowane, z rolowanym mankietem i teksturą na końcach palców. Rękawice z formułą certyfikowanego, organicznego i oczyszczonego wyciągu z aloesu, o właściwościach nawilżających i niskim potencjale zapalenia skóry. Długość min. 245 mm. Grubość na palcu: 0.09mm-0.10mm; na dłoni: 0.07mm-0.08mm; na mankiecie: 0.06mm-0.07mm. Siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 6.5 N. AQL max. 1.5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Rękawice odporne na przenikanie grzybów, bakterii i wirusów potwierdzone odpowiednimi atestami nie starszymi niż 3 lata. Ocena efektu nawilżenia skóry potwierdzona w testach z udziałem ludzi (potwierdzone raportem badania). Przetestowane pod kątem uczuleń skóry. Opakowanie z fabrycznie naniesionym oznakowaniem zawierającym minimum: poziom AQL, zgodność z rozporządzeniem MD oraz PPE, znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, data ważności, nr ref. Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy. |  | szt. | 200000
3 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, niejałowe, bezpudrowe, z nitrylu w kolorze fioletowym, wewnętrznie chlorowane, z rolowanym mankietem. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach z dodatkową warstwą o właściwościach adhezyjnych zapewniającą precyzję podczas pracy z małymi przedmiotami w środowisku zarówno suchym jak i mokrym (potwierdzone oświadczeniem producenta). Długość min. 250 mm. Grubość na palcu: 0,10 – 0,12 mm; na dłoni: 0.07– 0.08 mm. Siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 7N . AQL max. 1.5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Rękawice odporne na przenikanie grzybów, bakterii i wirusów potwierdzone odpowiednimi atestami nie starszymi niż 3 lata. Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy. |  | szt. | 200000
Razem
Zamawiający dopuszcza wielkość opakowań do 200 sztuk w opakowaniu. Wykonawca winien ponadto wypełnić formularz cenowy zgodnie z zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym w nagłówku kolumn - tj. wielkość oferowanych opakowań oraz ilośc opakowań.
UWAGA! DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
Zamawiający dopuszcza za pisemną zgodą, aby dostarczane wyroby miały oznakowania lub instrukcję używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta.
Parametry w opisie zaznaczone kolorem muszą zostać potwierdzone w dokumencie załączonym wraz z ofertą tj. katalog lub prospekt lub folder - w języku polskim .

## PAKIET NR 2 RĘKAWICE NITR. II
PAKIET NR 2 RĘKAWICE NITRYLOWE II jednorazowe niejałowe do zastosowań medycznych i diagnostycznych
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | jedn. miary (wielkość oferowanego opakowania zaprop. przez Wykonawcę) | Ilość sztuk (ilość opakowań zaprop. przez Wykonawcę) | Cena jednostkowa netto op. | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto op. | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL, pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Typowe wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość min.240 mm, grubości: na palcu: 0.09mm-0.10mm; na dłoni: 0,06mm-0,07mm oraz na mankiecie: 0.05mm-0.06mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 6N oraz po starzeniu min. 6N. Rękawice bez protein lateksu. AQL max. 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Badanie na przenikanie 15 leków do chemioterapii (cytostatyków) oraz opioidu fentanyl. Badanie na przenikanie 18 substancji chemicznych, w tym min. 10 substancji na 6 poziomie odporności (>480min). Rękawice nie wykazujące działania cytotoksycznego oraz drażniącego oraz uczulającego na skórę. Rękawice nie zawierające substancji o działaniu kancerogennym, mutagennym oraz substancji działających szkodliwie na rozrodczość. Wyrób nie zawiera wielkopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Brak zawartości alergennych protein Hev b 1, Hev b 3, Hev b 5, Hev b 6.02. Rękawice nie zawierające akceleratorów chemicznych: BHA, BHT, DPT, MBT, TMTD, ZDBC, ZDMC, ZMBI, ZMBT i ZPMC. W trakcie procesu produkcji nie są stosowane ftalany i tiuramy. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z prawodawstwem europejskim, normatywne, fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU), oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy. Opakowanie z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. |  | szt. | 320000
2 | Uchwyt typu koszyk, kompatybilny z opakowaniem rękawic z pozycji 1, z opcją umocowania na ścianie pojedyńczy |  | szt. | 100
3 | Uchwyt typu koszyk, kompatybilny z opakowaniem rękawic z pozycji 1, z opcją umocowania na ścianie potrójny |  | szt. | 100
Razem
Zamawiający dopuszcza wielkość opakowań do 200 sztuk w opakowaniu. Wykonawca winien ponadto wypełnić formularz cenowy zgodnie z zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym w nagłówku kolumn - tj. wielkość oferowanych opakowań oraz ilośc opakowań.
UWAGA! DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
Zamawiający dopuszcza za pisemną zgodą, aby dostarczane wyroby miały oznakowania lub instrukcję używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta.
Parametry w opisie zaznaczone kolorem muszą zostać potwierdzone w dokumencie załączonym wraz z ofertą tj. katalog lub prospekt lub folder - w języku polskim .