## Arkusz1
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 4 uPZP. Szczegółowy opis zasad równoważności zawiera pkt. 2.2 SWZ. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
PARAMETRY GRANICZNE Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków (opisanych w kolumnie: opis parametrów lub warunki wymagane ...) będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany / podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru” będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów
Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru
A. Wymagania ogólne
I. Mobilny stolik zabiegowy z nawiewem powietrza jałowego - 1 szt.
1 | Producent | Podać
2 | Oferowany model/typ, nazwa własna | Podać
3 | Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy wyprodukowany w 2022 r. lub 2023r. | Podać
4 | Mobilny stolik zabiegowy z nawiewem powietrza jałowego wyposażony w układ filtrów stałych | TAK
5 | Strumień powietrza o laminarnej charakterystyce przepływu i maksymalnej wydajności 400 m³/h zapewniający uzyskanie nadciśnienia w strefie przepływu w odległości min. 120 cm od powierzchni wylotowej stałego filtra zewnętrznego urządzenia (w kierunku prostopadłym do powierzchni filtra) | TAK, podać
6 | Dodatkowe sterylne jednorazowe osłony zabezpieczające przed skażeniem powierzchnię filtra zewnętrznego w trakcie wykonywanych zabiegów | TAK
7 | Urządzenie wyposażone w:
a | optyczny wskaźnik strefy efektywnego oddziaływania strumienia powietrza jałowego | TAK
b | zabezpieczenie przed powtórnym wykorzystaniem osłony po wyłączeniu wentylatora | TAK
c | tacę narzędziową o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 45 cm +/-10% | TAK, podać
d | możliwość automatycznego ustawiania wysokości wylotu powietrza wraz z tacą narzędziową | TAK, podać
8 | Filtry HEPA (H14) o efektywności wychwytu cząsteczek >0,3 μm | TAK, podać
9 | Marker świetlny umożliwiający precyzyjne ustawienie urządzenia i celowanie strumienia powietrza jałowego na obszar tacy narzędziowej i/lub pole zabiegowe | TAK
10 | Waga 42 kg +/-10% | TAK, podać
11 | Wymiary 60×45×130-170 cm +/-20% | TAK, podać
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania powyższego wymogu Wykonawca z własnych środków zapewni ewentualne braki do przedmiotu zamówienia. Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem (POZA JEDNORAZOWYMI OSŁONAMI, które zostaną wycenione w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ) proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto) JEŻELI DOTYCZY: _____________________________________________________________________________________________________________________________
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym