Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia 				Ostrzeszów, 14.06.2023 r.

Sp. z  o. o.

Al. Wolności 4

63-500 Ostrzeszów

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA DO SWZ

(ODPOWIEDZI)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Modernizacja Pracowni Diagnostyki Obrazowej Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. 
z o.o., poprzez zakup aparatu rtg stacjonarnego oraz jezdnego wraz ze sprzętem IT 
i oprogramowaniem - znak postępowania: OCZ/ZP-5/2023

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pkt. 4 (WOLNOSTOJĄCA KOLUMNA PODŁOGOWA RTG) aparat którego zakres rotacji lampy w położeniu poziomym wynosi +/-135° (suma 270°) a nie jak wymaga Zamawiający 320°. Różnica jest niewielka oraz nie wpływa na poprawność działania aparatu. Jako Wykonawca chcemy zaoferować wysokiej klasy aparat który pomimo nieznacznie mniejszego zakresu rotacji lampy pozwala na wykonanie wszelkich badań i w niczym nie ustępuje aparatom spełniającym ten warunek. Zapewnia wykonanie wszystkich zdjęć bez uszczerbku na jakości i zakresie, wygody pacjenta czy pracownika pracowni RTG. Dopuszczenie jest w interesie Zamawiającego, bo pozwoli mu uzyskać dużo więcej konkurencyjnych ofert i lepszy wybór.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pkt. 5 (Detektory: w stole 1 szt. w statywie 1 szt. Detektory bezprzewodowe przenośne) detektora, którego współczynnik DQE dla 0lp/mm wynosi 68% zamiast wymaganego współczynnika DQE dla 0pl/mm” ≥70%. Jako Wykonawca chcemy zaproponować wysokiej klasy aparat RTG a wspomniana różnica praktycznie jest niewyczuwalna, w żaden sposób nie wpływa negatywnie na działanie aparatu, zakres wykonywanych badań czy bezpieczeństwo i wygodę pacjenta. Dopuszczenie jest w interesie Zamawiającego, bo pozwoli Zamawiającemu uzyskać dużo więcej konkurencyjnych ofert i lepszy wybór.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedzi udzielono zgodnie z art. 284 ust.2 i 6 ustawy Pzp (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.)

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień

Zbigniew Kluczkowski

Prezes Zarządu

OCZ Sp. z o.o.