## Arkusz1
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 4 uPZP. Szczegółowy opis zasad równoważności zawiera pkt. 2.2 SWZ. Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy wyprodukowany w 2022 r. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
PARAMETRY GRANICZNE Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków (opisanych w kolumnie: opis parametrów lub warunki wymagane) będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany / podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru” będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów.
Dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z wyposażeniem do Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametr oferowany/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru
A. Wymagania ogólne
1. Ambulans sanitarny
I. NADWOZIE
1. | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym | TAK
2. | DMC do 3,5t | TAK, podać
3. | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych | TAK
4. | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy | TAK
5. | Oświetlenie pomocnicze | TAK
6. | Fotel kierowcy z podłokietnikami z regulacją w 3 płaszczyznach oraz elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego | TAK
7. | Fotel pasażera z podłokietnikami, z regulacją w 3 płaszczyznach | TAK
8. | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) | TAK
9. | Furgon - lakier w kolorze żółtym | TAK
10. | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. | TAK, podać
11. | Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m | TAK, podać
12. | Długość przedziału medycznego min. 3,25 m | TAK, podać
13. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m | TAK, podać
14. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi | TAK, podać
15. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą | TAK
16. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy | TAK
17. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK
18. | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,70 m | TAK, podać
19. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu | TAK
20. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. | TAK
21. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - mocowanie dla 2 szt. butli tlenowych 10l, - mocowanie krzesełka kardiologicznego, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych - mocowanie materaca próżniowego, - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę | TAK
22. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne chroniące głowę dla kierowcy i pasażera | TAK
23. | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem | TAK
24. | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, z powierzchnią antypoślizgową | TAK
25. | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy | TAK
26. | Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności | TAK
27. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane | TAK
28. | Mocowanie dostarczonego przez Zamawiającego systemu SWD w kabinie kierowcy | TAK
29. | Przednie światła pojazdu bazowego (dzienne, mijania, drogowe) | TAK
30. | Przednie reflektory przeciwmgielne | TAK
31. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l | TAK, podać
32. | Wskaźnik systemu kontroli ciśnienia w oponach | TAK
33. | Radioodtwarzacz fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego z głośnikami w kabinie kierowcy i w przedziale medycznym, zasilany 12V z anteną dachową | TAK
34. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel dotykowy przekątna min 5 cali sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową. Sterowanie klimatyzacją oraz ogrzewaniem przedziału medycznego Informujący o stanie naładowania akumulatorów | TAK, podać
II. SILNIK
35. | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim | TAK
36. | Silnik o pojemności min. 1950 cm³ | TAK, podać
37. | Silnik o mocy min. 175 KM | TAK, podać
38. | Moment obrotowy min. 380 Nm | TAK, podać
39. | Norma emisji spalin aktualnie obowiązująca w Europie | TAK
III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU
40. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana | TAK
41. | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny | TAK, podać
42. | Napęd na koła przednie | TAK
IV. UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
43. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych | TAK
44. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania | TAK
45. | Elektroniczny korektor siły hamowania | TAK
46. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania | TAK
47. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane | TAK
48. | System stabilizacji toru jazdy adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu | TAK
49. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu | TAK
50. | System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy | TAK
V. ZAWIESZENIE
51. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią | TAK
52. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK
VI. UKŁAD KIEROWNICZY
53. | Ze wspomaganiem | TAK
54. | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach | TAK
VII. OGRZEWANIE I WENTYLACJA
55. | Grzałka elektryczna w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V | TAK
56. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W | TAK, podać
57. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna | TAK
58. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego. | TAK, podać
59. | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego | TAK
60. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę. Rozprowadzenie równomierne powietrza w przedziale medycznym na całej długości sufitu przez min. 6 wylotów chłodnego powietrza, dwa w przedniej dwa w środkowej oraz dwa w tylnej części dachu przedziału medycznego | TAK, podać
VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
61. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu | TAK, podać
62. | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu | TAK
63. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A | TAK, podać
64. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich | TAK
65. | Instalacja elektryczna 230V : a) zasilanie zewnętrzne 230V, b) min. 4 gniazda 230V w przedziale medycznym, c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, e) przewód zasilający min 10m. | TAK, podać
66. | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V | TAK
67. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki | TAK, podać
68. | Box termiczny – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, wyposażony we wskaźnik temperatury | TAK
69. | System sterujący i nadzorujący instalację elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony w : • wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali, przystosowany do pracy w niskich temperaturach, umieszczony w przedziale medycznym, •funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale medycznym, • funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania, • funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny, •funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, •funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych oraz drzwi tylnych, •funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatorów wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego, •zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie, •funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. Celsjusza w zakresie od 15 do 26 st., • funkcję sterowania wentylatorem, • funkcję sterowania termoboxem, •funkcję zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze, •funkcję monitorowania prawidłowości działania odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu. | TAK
IX. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
70. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami w technologii LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych | TAK, podać
71. | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów | TAK
72. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy | TAK
73. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się automatycznie po otwarciu drzwi | TAK
74. | Dodatkowe sygnały pneumatyczne | TAK
75. | Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego | TAK
76. | Cztery reflektory zewnętrzne w technologii LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę | TAK
77. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2487): a/ 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wykonane z folii: - typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, - typu 1 lub3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu, - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”), b/ nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; c/ po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” (do uzgodnienia) w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, d/ na drzwiach bocznych ambulansów napis z nazwą dysponenta ambulansu | TAK
X. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
78. | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej:
79. | 1) światło rozproszone w technologii LED umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), | TAK, podać
80. | 2) dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwaciu drzwi, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwnych do przedziału medycznego. | TAK
81. | 3) oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone w suficie nad noszami (min. 2 szt.), | TAK, podać
82. | 4) oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone nad blatem roboczym | TAK
83.
XI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE (pomieszczenia dla pacjenta) - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia wyszczególnione poniżej:
83. | Zabudowa specjalna na ścianie działowej: - szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona , wyposażona w szuflady, - mocowanie do pojemnika na zużyte igły, - mocowanie (podstawa) do drukarki HP Officejet 100 Mobile Printer funkcjonującej w ramach systemu SWD PRM, zamontowanej w przedziale medycznym, na ścianie grodziowej pomiędzy przedziałem medycznym, a przedziałem kierowcy, zapewniające bezpośredni i łatwy dostęp do drukarki oraz możliwość pobierana drukowanych dokumentów bez konieczności demontowania urządzenia z podstawy. - miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, - jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jaki bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców | TAK
84. | Zabudowa specjalna na ścianie - min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, b/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji twarzy pacjenta jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, c/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, d/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel lub włączniki sterujące oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu | TAK
85. | Szafka na wyposażenie medyczne i wyposażona w schowek z zamontowaną lodówką | TAK
86. | Zabudowa specjalna na ścianie lewej: a/ min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, dodatkowa szafka zamykana na klucz b/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania respiratora transportowego, c/ szafa z pojemnikami do uporządkowanego transportu i segregacji leków | TAK, podać
87. | System szyn mocujących, umożliwiający bezpieczny montaż za pomocą płyt ściennych (różnej wielkości) urządzeń medycznych (tj. defibrylator, ssak, pompa infuzyjna) | TAK
88. | Szafka pomiędzy podłogą, a systemem szyn ściennych, wyposażonymi w roletę umożliwiająca przewożenie różnego typu wyposażenia medycznego | TAK
89. | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie | TAK, podać
90. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia | TAK
91. | Centralna instalacja tlenowa: | TAK
a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA,
b) sufitowy punkt poboru tlenu,
c) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm
92. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian | TAK
93. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK
94. | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 30 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm | TAK, podać
XII. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
95. | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu | TAK
96. | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu | TAK
97. | Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF do radiotelefonu o n/w parametrach : a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz, b) impedancja wejścia 50 Ohm, c) współczynnik fali stojącej 1,6, d) charakterystyka promieniowania dookólna. | TAK
XIII. DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU
98. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | TAK
99. | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym | TAK
100. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło typu LED | TAK
101. | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy | TAK
102. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy | TAK
103. | Pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy | TAK
104. | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” | TAK
105. | Ambulans dostarczony na oponach letnich | TAK
106. | Kamera cofania - kolor | TAK
2. WYPOSAŻENIE MEDYCZNE
I. NOSZE
1. | NOSZE – szt. 1 (Podać producenta i model) | TAK, podać
2. | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | TAK
3. | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha | TAK
4. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji | TAK
5. | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni | TAK, podać
6. | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy | TAK
7. | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące | TAK
8. | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi | TAK
9. | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia, umieszczonymi z przodu i tyłu noszy | TAK
10. | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy | TAK
11. | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy | TAK
12. | Obciążenie dopuszczalne min. 200 kg | TAK, podać
(podać)
13. | System pasów lub uprzęży do mocowania dzieci na noszach | TAK
II. TRANSPORTER NOSZY
14. | TRANSPORTER NOSZY - 1 szt (Podać markę, model, nazwę producenta/kraj) | TAK, podać
15. | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. | TAK
16. | Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami | TAK
17. | Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach | TAK
18. | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia | TAK
19. | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy | TAK
20. | Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce | TAK
21. | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost | TAK
22. | Cztery główne uchwyty transportera | TAK
23. | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami | TAK
24. | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera | TAK
25. | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | TAK
26. | Obciążenie dopuszczalne transportera min. 200 kg. | TAK, podać
27. | Waga transportera max 28 kg. | TAK, podać
27A. | Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max. 36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. Dokumenty potwierdzające dostarczyć przy dostawie | TAK, podać
28. | Oferowany system transportowy (nosze i transporter) winny być zgodne z ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. Dokumenty potwierdzające dostarczyć przy dostawie | TAK
III. RESPIRATOR TRANSPORTOWY
29. | RESPIRATOR TRANSPORTOWY - 1 szt (Podać markę, model, nazwę producenta/kraj) | TAK, podać
30. | Tryb wentylacji IPPV lub CMV | TAK
31. | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie z jednego źródła zasilania np. pneumatyczne, zasilanie z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu oraz instalacji ambulansu (dopuszcza się elektroniczne zasilanie modułu alarmów pod warunkiem iż brak zasilania alarmów nie ma wpływu na pracę respiratora w trybie wentylacji tzn. respirator może pracować bez zasilania alarmów) | TAK
32. | Funkcja automatycznej blokady w cyklu wentylacji IPPV lub CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta – z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej | TAK
33. | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej i objętości oddechowej | TAK
34. | Zakres regulacji częstości oddechowej min. 8-40 cykli/min. | TAK, podać
35. | Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/CMV, tj. 100% O2 i max 60% O2 (Podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) | TAK, podać
36. | Przepływ w trybie wentylacji biernej (na żądanie) regulowany automatycznie w zakresie min. od 0-100 l/min. zależny od podciśnienia w układzie pacjenta | TAK, podać
37. | Monitorowanie ciśnienia w układzie pacjenta wbudowane w respirator | TAK
38. | Alarmy (dopuszcza się elektroniczne zasilanie modułu alarmów pod warunkiem iż brak zasilania alarmów nie ma wpływu na pracę respiratora w trybie wentylacji tzn. respirator może pracować bez zasilania alarmów): - wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu, - niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia) - stałego ciśnienia w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia gazu zasilającego. | TAK
39. | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego | TAK
40. | Układ oddechowy pacjenta – min. 6 szt dla dorosłych + 6 szt. kpl układów oddechowych do CPAP-u (po min. 3 szt. w 2 rozmiarach) | TAK, podać
41. | Uchwyt mocujący respirator na ścianie zgodny z wymogami aktualnej normy PN EN 1789 lub równoważnej | TAK
42. | Maksymalna waga respiratora do 3 kg | TAK, podać
43. | Przenośny zestaw tlenowy w konfiguracji: - Torba medyczna na cały komplet - Butla tlenowa aluminiowa lub kompozytowa, z głowicą DIN o pojemności zapewniającej min. 400 l O2 przy ciśnieniu roboczym 150 atmosfer, - reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200 atmosfer, przepływ z gniazda AGA powyżej 120 l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem | TAK, podać
44. | Dokument potwierdzający, że oferowany respirator jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. Instrukcja obsługi w języku polskim - w dacie dostawy. Paszport techniczny - w dacie dostawy. | TAK
IV. KRZESEŁKO TRANSPORTOWE
45. | KRZESEŁKO TRANSPORTOWE z systemem płozowym - 1szt (Podać markę, model, nazwę producenta/kraj) | TAK, podać
46. | 4 koła w tym 2 skrętne | TAK
47. | Hamulce na kołach tylnych | TAK
48. | Możliwość złożenia do transportu w ambulansie | TAK
49. | Wysuwane i blokowane rączki przednie w min. 3 zakresach | TAK, podać
50. | Wysuwany i blokowany uchwyt ramy oparcia w min. 3 zakresach | TAK, podać
51. | Udźwig min. 220 kg | TAK, podać
52. | Podpórka pod stopy pacjenta rozkładana | TAK
53. | 4 pasy poprzeczne + stabilizator głowy | TAK
54. | Dodatkowe rączki tylne blokowane po rozłożeniu | TAK
55. | Waga krzesełka max. 15 kg | TAK, podać
56. | System płozowy ułatwiający sprowadzanie pacjenta po schodach | TAK
57. | Krzesełko zgodne z Normą PN-EN 1865-4:2012 lub równoważną | TAK
58. | Krzesełko musi spełniać wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG | TAK
V. DEFIBRYLATOR
59. | DEFIBRYLATOR dwunasto-odprowadzeniowy z nieinwazyjnym pomiarem ciśnieniem krwi, funkcją pomiaru stężenia, kapnografią, teletransmisją - 1szt (Podać markę, model, nazwę producenta/kraj) | TAK, podać
60. | Aparat przenośny | TAK
61. | Akumulatory litowo-jonowe, bez efektu pamięci | TAK
62. | Ładowarka do akumulatorów min. dwustanowiskowa, zasilana prądem 12-28 V i 230V: wbudowana w defibrylator lub zewnętrzny moduł | TAK
63. | Czas pracy na jednym akumulatorze: min. 160 minut lub 180 wyładowań energią 200J | TAK, podać
64. | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg | TAK, podać
65. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. | TAK
66. | Odporność na kurz i wodę: min.: IP 34 | TAK, podać
67. | Kolorowy ekran LCD o przekątnej min.: 6,5 cala | TAK, podać
68. | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK
69. | Defibrylacja manualna i w trybie AED | TAK
70. | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 200 J. | TAK, podać
71. | Dostępne poziomy energii zewnętrznej: min. 19 | TAK, podać
72. | Defibrylacja przez łyżki twarde i elektrody naklejane transparentne w RTG, na wyposażeniu łyżki dziecięce. | TAK
73. | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. | TAK
74. | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK
75. | Częstotliwość stymulacji min.: od 40 do 140 impulsów na minutę | TAK, podać
76. | Regulacja prądu stymulacji w zakresie min.: od 0 do 140 mA | TAK, podać
77. | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK
78. | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta. | TAK
79. | Alarmy częstości akcji serca | TAK
80. | Zakres pomiaru akcji serca min.: od 20 do 300 uderzeń/minutę | TAK, podać
81. | Zakres wzmocnienia EKG min.: od 0,5 do 3,0 mV | TAK, podać
82. | Prezentacja zapisu EKG: min.: 3 kanały na ekranie | TAK, podać
83. | Wydruk EKG na papierze o szerokości min.: 65 mm | TAK, podać
84. | Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia SpO2 we krwi w zakresie min.: od 50 do 100% | TAK, podać
85. | Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi | TAK
86. | Moduł pomiaru EtCO2 w strumieniu bocznym w zakresie min.: 0-99 mmHg | TAK, podać
87. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury | TAK
88. | Możliwość rozbudowy o moduł inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi | TAK
89. | Mocowanie ścienne w przedziale medycznym | TAK
90. | Wyposażenie dodatkowe defibrylatora: - akumulatory litowo-jonowe, bez efektu pamięci: 3 sztuki, - kompletny kabel EKG 12 odprowadzeniowy (wiązka przedsercowa plus wiązka kończynowa): 2 sztuki, - kabel do defibrylacji/stymulacji/ kardiowersji przez elektrody naklejane: 1 sztuka, - elektrody do defibrylacji/stymulacji/kardiowersji: 2 sztuki, - łyżki twarde do defibrylacji zintegrowane lub z nakładkami pediatrycznymi: 1 komplet, - torba transportowa z paskiem na ramię: 1 sztuka, - certyfikowane mocowanie do zawieszenia defibrylatora w ambulansie: 1 sztuka - wężyk do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi: 1 sztuka, - mankiet do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych: 1 sztuka - czujnik do pomiaru SpO2 dla dorosłych: 1 sztuka, - telefon lub modem do teletransmisji: 1 sztuka - kaniule do pomiaru EtCO2 dla pacjentów dorosłych: 25 sztuk. | TAK
3. POZOSTAŁE
1. | Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostarczonym ambulansem następujące dokumenty i akcesoria: • Świadectwo homologacji lub wyciągu z homologacji na pojazd bazowy i świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako ambulans transportowy, wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Instrukcję obsługi Ambulansu sporządzoną w języku polskim. • Książkę serwisową. • Dokumenty niezbędne do rejestracji ambulansu. • 2 komplety kluczyków do ambulansu. • Wykaz punktów serwisowych ASO dostępnych na terenie całej Polski, posiadające uprawnienia do napraw gwarancyjnych ambulansu, zabudowy medycznej i wyposażenia. • Akcesoria: atestowana gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, podnośnik z kluczem, koło zapasowe lub zestaw naprawczy.
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry
Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, orientacyjne jednostkowe ceny netto i brutto) JEŻELI DOTYCZY:
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.