ZAKRES Nr	2 Testy	                                                                                                                       	Załącznik Nr 1A

WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY TESTY

| Lp | Nr kat. | Parametr | Średnia ilość oznaczeń na 2 lata | Ilość testów w opakowaniu | Proponowana ilość pełnych opakowań przez Wykonawcy | Cena netto 1 op. | Stawka VAT | Cena brutto 1 op. | Wart. netto w PLN | Wart. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Testy i odczynniki mikrobiologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szybkie testy jakościowe kasetkowe do wykrywania karbapenemaz KPC, OXA, VIM, IMP, NDM w jednym teście | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Testy do oznaczania MIC Colistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Testy do oznaczania MIC mykotyków metodą mikrorozcieńczeń w bulionie zawierający conajmniej azole i echinokandyny | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Test probówkowy do wykrywania karbapenemaz | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Zakres nr 2 Testy															Załącznik nr 1B

#### PARAMETRY WYMAGANE TESTY

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Szybki test jakościowy kasetkowy do wykrywania karbapenemazy - minimum 5 klas KPC, OXA-48, VIM, IMP, NDM w jednym teście (w jednej kasetce) minimum dla Enterobacterales i Pseudomonas aeruginosa. |  |
|  | Test do oceny lekowrażliwości colistyny w MIC metodą mikrorozcieńczeń zgodną z EUCAST, zawierający minimum 10 stężeń oraz kontrolę wzrostu, Zestaw zawiera też bulion tego samego producenta. do przygotowania zawiesiny. Możliwość wykonania jednego oznaczenia niezależnie od pozostałych (paski nie są ze sobą połączone). Odczyt wyniku testu kolorymetryczny (nie zmętnienie). |  |
|  | Test do oceny lekowrażliwości grzybów drożdżoidalnych oraz kryptokoków w MIC metodą mikrorozcieńczeń zgodną z EUCAST, zawierający minimum 3 echinokandyny i 5 azoli. Dolny zakres stężeń dla echinokandyn od 0,002 mg/L. Zestaw zawiera też bulion tego samego producenta. do przygotowania zawiesiny. Możliwość wykonania jednego oznaczenia niezależnie od pozostałych. Odczyt wyniku testu kolorymetryczny (nie zmętnienie). |  |
|  | Test probówkowy do szybkiego wykrywania karbapenemazy. Test oparty na reakcji hydrolizy imipenemu ze zmianą barwy wskaźnika reakcji czerwieni fenolowej). |  |
|  | Data ważności testów nie krótsza niż 1 rok od daty dostarczenia do laboratorium. |  |

## Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań granicznych  dla punktów 1,2,3,4 z opisem pliku.

## ZAKRES Nr 3	Krążki do oznaczeń mikrobiologicznych                 									Załącznik Nr 1A

# WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY KRĄŻKI

| Lp | Nr kat. | Parametr | Średnia ilość oznaczeń na 2 lata | Ilość testów w opakowaniu | Proponowana ilość pełnych opakowań przez Wykonawcę | Cena netto 1 op. | Stawka VAT | Cena brutto 1 op. | Wart. netto w PLN | Wart. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Krążki wysycone antybiotykiem zgodne z wymogami EUCAST, CLSI, KORDL | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jałowe krążki bibułowe | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały konserwacyjne, zużywalne, eksploatacyjne i inne niezbędne do pracy aparatu (w razie potrzeby dodać kolejne pozycje) |  |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dzierżawa sprzętu Aparat do pomiaru gęstości zawiesiny w skali McFarlanda, rok produkcji nie starszy niż 2020, | 24 miesiące |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

ZAKRES 3 - Krążki do oznaczeń mikrobiologicznych										Załącznik 1B

WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA W PRZYPADKU KRĄŻKÓW NASĄCZONYCH ANTYBIOTYKAMI WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZENIA DO POMIARU GĘSTOŚCI ZAWIESINY W SKALI McF

| LP. | Parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Wszystkie krążki powinny pochodzić maksymalnie od dwóch producentów. |  |
|  | Na fiolce umieszczona etykieta zawierająca minimum informację: nazwa producenta, nazwa antybiotyku wraz z jego symbolem, stężenie antybiotyku w mikrogramach, data ważności, numer serii, temperatura przechowywania |  |
|  | Każda fiolka z krążkami musi być hermetycznie zamknięta pojedynczo – opakowanie typu blister. |  |
|  | Krążki pakowane maksymalnie po 50 sztuk w fiolce/rolce, maksymalnie 250 w opakowaniu. |  |
|  | Każda fiolka z krążkami powinna zawierać oddzielny pochłaniacz wilgoci zapakowany w szczelne opakowanie. Nie dopuszcza się granulatu pochłaniacza zapakowanego w gazik. |  |
|  | Na każdym krążku powinien być umieszczony symbol antybiotyku i jego stężenie z obu stron, średnica krążka 6mm |  |
|  | Krążki wykonane z dobrej jakości chłonnej bibuły. |  |
|  | Jałowe krążki bibułowe średnica 6mm |  |
|  | Krążki muszą zawierać stężenie antybiotyku zgodnie w aktualnymi wymogami EUCAST |  |
|  | Wymagane takie same zakresy temperatur przechowywania dla wszystkich krążków z antybiotykami z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych (dołączyć protokół walidacji) |  |
|  | Dzierżawa na okres 24 miesięcy aparatu do pomiaru gęstości zawiesiny w skali McFarlanda, rok produkcji nie starszy niż 2023, w najnowszej technologii oferowanej przez firmę. Okres gwarancji na cały czas trwania. Po zakończonej umowie prawo pierwokupu. zakres pomiarowy minimum 0,00 – 5,00 McF dokładność pomiaru w odczycie 0,01 McF dokładność pomiaru nie mniejsza niż +/- 5% czas pomiaru maksymalnie do 2 sekund średnica otworu pomiarowego 16 mm, 18mm (z ewentualnym adapterem dostosowującym) objętość próbki mierzonej nie większa niż 2ml wyświetlacz LCD możliwość kalibracji na probówki plastikowe |  |
|  | Termin ważności krążków powinien być nie mniejszy niż jeden rok od daty dostarczenia do laboratorium |  |
|  | Możliwość zakupu już od 1 fiolki z danego rodzaju antybiotyku |  |
|  | Transport krążków w warunkach ściśle określonych przez producenta krążków. |  |

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z warunków powoduje odrzucenie oferty.

## Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań granicznych dla punktów:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 z opisem pliku.