Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                               Nr postępowania: 46 Z TP 23

Załącznik nr 1-2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

- PAKIET 2: Kardiomonitor – 12 sztuk wraz z centralą nadzoru – 2 sztuk  (CPV: 331 95 100-4)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji: 2023

| L.p. | Parametry | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE – STACJA CENTRALNEGO NADZORU – 1 sztuka |  |  |  |
| 1. | Dodatkowe stanowisko do podglądu kardiomonitorów w sposób zdalny umożliwiające wykonywanie wydruków na drukarce sieciowej | - | - |
| 2. | Funkcjonalność autoryzowanego dostępu w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę możliwy z komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp chroniony hasłem dostępu. | - | - |
| 3. | Ekran min. 21” dotykowy | Powyżej 21” – 10 pkt 21” – 0 pkt |  |
| 4. | Zabezpieczenie w postaci UPSa lub wbudowanej w komputer baterii na min. 25 minut | Powyżej 25 minut – 10 pkt 25 minut – 0 pkt |  |
| 5. | Możliwość podglądu min. 20 kardiomonitorów posiadanych przez Zamawiającego marki IntelliVue MX450 | - | - |
| - PARAMETRY OGÓLNE – KARDIOMONITOR – 12 SZTUK |  |  |  |
| 6. | Kardiomonitory, akcesoria i moduły transportowe kompatybilne z posiadanymi w placówce kardiomonitorami Philips IntelliVue. Możliwość używania modułów transportowych zamiennie w placówce Zamawiającego. | - | - |
| 7. | Kardiomonitor wyposażony w stację dokującą. | - | - |
| 8. | Kardiomonitor przenośny umożliwiający monitorowanie parametrów życiowych dorosłych, w środowisku szpitalnym, również podczas transportu na terenie szpitala i poza nim. Musi mieć możliwość odłączenia od stanowiska przyłóżkowego i transportu razem z pacjentem bez konieczności przerywania monitorowania, przepinania kabli bądź utraty danych z okresu monitorowania w transporcie. Możliwość obsługi min. 1 modułu wieloparametrowego także w transporcie. | - | - |
| 9. | Kardiomonitor wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 6cali, rozdzielczości min. 1000x400 i szerokim kącie obserwacji, pozwalający na prezentację krzywych pomiarowych i odczytów, przeznaczony do monitorowania i rejestracji wielu parametrów fizjologicznych oraz generowania związanych z nimi alarmów. | Powyżej 6” – 10 pkt 6” – 0 pkt |  |
| 10. | Kardiomonitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin. Automatyczne ładowanie akumulatora po zadokowaniu w stacji dokującej bądź niezależnie (połączenie na kablu). Bateria litowo-jonowa o pojemności min. 2000mAh oraz z wskaźnikiem naładowania. Maksymalna waga kardiomonitora nie większa niż 5 kg. Wysoka odporność na zabrudzenia, zalanie (min. IP22), wstrząsy, uderzenia, upadki (z min. 1 metra). | - | - |
| 11. | Kardiomonitor o podwyższonej odporności na czyszczenie środkami chemicznymi stosowanymi w placówkach medycznych. | - | - |
| 12. | Możliwość wykorzystania odłączanego elementu jako kardiomonitora transportowego, z funkcjami pomiaru co najmniej: - EKG, HR, ST/QT/Qtc, analiza zaburzeń pracy serca - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia NBP - Saturacja SPO2 (możliwość rozbudowy poprzez aktualizację oprogramowania dla modułów transportowych o dodatkowe pomiary hemoglobiny w tym. SpCO, SpMet, SpHb, SpOC, PVI – dostępne na dzień składania ofert) lub technologia FAST - Pomiar temperatury 1 kanał Pomiar IBP 1 kanał + wyjście synchronizacji syg. IBP/EKG | - | - |
| 13. | Wyświetlanie jednocześnie wartości liczbowych i min. 3 krzywych dynamicznych (możliwość rozbudowy do 5) na wbudowanym ekranie LCD TFT. Ekran dotykowy w technologii pojemnościowej, wykonany w technologii minimalizującej ryzyko przenoszenia infekcji. Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień dla pacjentów dorosłych. Możliwość tworzenia własnych profili – min. 15 profili. | Powyżej 15 profili – 10 pkt 15profili – 0 pkt |  |
| 14. | Obsługa za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego z obsługą gestów (przesunięcie dwoma palcami, przytrzymanie), wszystkie przyciski obsługi dostępne na ekranie dotykowym. Moduł wyposażony w czujnik oświetlenia automatycznie dostosowujący poziom podświetlenia ekranu. Autorotacja ekranu względem położenia. Pełny dostęp do elementów sterujących i ekranu również po zadokowaniu w monitorze przyłóżkowym. Możliwość konfiguracji ekranów z prezentacją danych wg wytycznych Użytkownika z zapisem min. 20 takich konfiguracji. Możliwość dowolnej konfiguracji przycisków szybkiej obsługi (możliwość konfiguracji różnych zestawów przycisków względem różnych zaprogramowanych ekranów). | - | - |
| 15. | Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG. Jednoczesne wyświetlenie zapisu EKG 12 odprowadzeń z max. 5-6 elektrod oraz w układzie diagnostycznym. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 0-170 odd/min. Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu. Ręcznie regulowany próg detekcji oddechów. Możliwość wyboru odprowadzenia wykorzystywanego do zliczania oddechów. Pomiar uniesienia odcinka ST/STE w zakresie od -20 do + 20 mm. Funkcja mapy ST/STE umożliwiająca graficzne wyświetlanie danych odcinka ST z zaznaczeniem odchyleń w formie kolorystycznej. Pomiar długości odcinka QT i wartości QTc. Rozpoznawanie zaburzeń rytmu w tym co najmniej migotania komór, przedsionków, tachykardii, bradykardii, asystolii. | - | - |
| 16. | Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100%. Technologia eliminacji artefaktów o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Zakres pomiarowy tętna min. 40-240 /min. Wyświetlanie indeksu perfuzji oraz krzywej pletyzmograficznej. Możliwość pomiaru w transporcie wraz z innymi parametrami jak EKG, NIBP, IBP oraz temperatura. | - | - |
| 17. | Pomiar ciśnienia w zakresie min. 10-270 mmHg, maksymalny błąd średni nie większy niż 5 mmHg. Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 30 sekund. Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w zakresie min. od 1 minuty do 12 godzin. Możliwość programowania sekwencji pomiarowych (np. 3 pomiary co 15 minut, następnie 3 pomiary co 2 godziny itp.) w trybie auto. Funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. | - | - |
| 18. | Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | - | - |
| 19. | Pomiar temperatury w zakresie min. 0-45°C, dokładność nie gorsza niż 0,1°C. Możliwość stosowania czujników jednorazowych. | - | - |
| 20. | Automatyczny zapis danych pacjenta w pamięci urządzenia – pamięć min. 48 godzin trendów i wyników pomiaru. |  |  |
| 21. | Pełna polska wersja językowa (dotyczy oprogramowania, opisów elementów sterujących, komunikatów ekranowych i menu). |  |  |
| 22. | Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca. Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres od 1 do 10 minut oraz na stałe. Możliwość wyłączania alarmów poszczególnych parametrów. Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych wraz z odcinkami krzywych dynamicznych (min. 4 krzywe). Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu. |  |  |
| 23. | Na wyposażeniu każdego zaoferowanego monitora muszą znajdować się następujące akcesoria pomiarowe: - przewód wielorazowy EKG 3- lub 5- żyłowy z kompletem odprowadzeń klamrowych 1 szt. - czujnik wielorazowy SpO2 dla dorosłych (jeżeli krótszy niż 3 m to wymagany jest kabel łączący) 1 szt. - przewód do NIBP 1 szt. - mankiety NIBP wielorazowe dla dorosłych 2 różne rozmiary - wielorazowy sensor temperatury (wewnętrznej lub zewnętrznej) 1 szt. | - | - |
| 24. | Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych, słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja musi umożliwiać czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi. |  |  |
| 25. | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania. Możliwość generowania różnych typów raportów (min. 5 typów) z możliwością przypisania dedykowanych przycisków do drukowania umieszczonych na pasku skrótów. |  |  |
| 26. | Możliwość zablokowania reakcji ekranu na dotyk na czas transportu z pacjentem. |  |  |
| 27. | Możliwość tworzenia własnych ekranów z rozmieszczeniem wszystkich elementów wg zaleceń Użytkownika. Pełna dowolność konfiguracji krzywych i parametrów cyfrowych. Możliwość dodawania zegarów, stoperów, histogramów, trendów słupkowych. |  |  |
| 28. | Możliwość rozbudowy każdego stanowiska w komputer medyczny typu all-in-one. |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE – STACJA CENTRALNEGO NADZORU – 1 SZTUKA |  |  |  |
| 29. | System operacyjny centrali posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych umożliwiająca szybkie przywrócenie działania systemu w razie awarii. | - | - |
| 30. | System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące (do min. 32). | - | - |
| 31. | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na dwóch kolorowych ekranach typu LCD TFT, każdy o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD. | Powyżej 23” – 10 pkt 23” – 0 pkt |  |
| 32. | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | - | - |
| 33. | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), minimum: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie). | - | - |
| 34. | Automatyczna oraz ręczna (możliwa przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | - | - |
| 35. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | - | - |
| 36. | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. | - | - |
| 37. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. | - | - |
| 38. | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | Powyżej 7 dni – 10 pkt 7 dni – 0 pkt |  |
| 39. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT. | - | - |
| 40. | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego. |  |  |
| 41. | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Migotanie przedsionków (początek i koniec). |  |  |
| 42. | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków). |  |  |
| 43. | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii. |  |  |
| 44. | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 7 ostatnich dni wszystkich mierzonych przez monitory parametrów. |  |  |
| 45. | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. |  |  |
| 46. | Oprogramowanie centrali w języku polskim. |  |  |
| 47. | Funkcjonalność autoryzowanego dostępu w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę możliwy z dowolnego komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp chroniony hasłem dostępu. |  |  |
| 48. | System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7. |  |  |
| 49. | Drukarka laserowa, sieciowa podłączona do systemu w formacie A4. |  |  |
| 50. | Zasilacz awaryjny typu UPS. |  |  |
| 51. | Możliwość rozbudowy oferowanych kardiomonitorów o funkcję automatycznego tworzenia długoterminowego archiwum z przebiegu monitorowania pacjenta na czas minimum 12 miesięcy. System tworzenia archiwum pracuje z wykorzystaniem transakcyjnej bazy danych, umożliwiając w łatwy sposób odtworzenie i przeglądania zarchiwizowanych zapisów poprzez dedykowane dla rozwiązania oprogramowanie instalowane na stacjach roboczych lub poprzez przeglądarkę internetową. Dodatkowo funkcjonalność eksportu zgromadzonych danych do zewnętrznego serwera archiwizującego lub udostępnionego dysku sieciowego z możliwością późniejszego przeglądania np. w formacie .csv. System musi umożliwiać min: • automatyczne zbieranie parametrów liczbowych oraz rejestrowanych krzywych (zawsze minimum 2 krzywe EKG z próbkowaniem min. 500Hz) dla poszczególnych parametrów życiowych pacjenta zarówno z kardiomonitorów jak z innych urządzeń przy łóżku pacjenta np. respiratory, monitory rzutu serca • automatyczne zbieranie i zapisywanie zdarzeń oraz alarmów • automatyczne zbieranie zapisu trendów • podgląd danych z możliwością generowania raportów dla poszczególnych pacjentów z zebranymi parametrami liczbowymi i/lub graficznymi (np. krzywe EKG, SPO2, inne) w dowolnie wskazanym przedziale czasowym na osi czasu. |  |  |
| 52. | Możliwość doposażenia centrali w funkcjonalność integracji danych z posiadanym przez Zamawiającego systemem ogólno-szpitalnym HIS. Zakres danych będących przedmiotem integracji musi obejmować min.: - integracja w zakresie ruchu chorych (ADT) z odsyłaniem wyników w postaci pdf - współpraca dwukierunkowa systemu wg protokołu HL7 (integracja HL7 min. dla modułu zapytań (QRY), raportowania (ORU)) - odczyt kodów paskowych z ID pacjenta z kodu kreskowego szpitalnego systemu identyfikacji pacjentów oraz import danych pacjenta z systemu HIS (ADT) bezpośrednio do systemu monitorowania |  |  |
| - GWARANCJA |  |  |  |
| 53. | Gwarancja 24 miesiące | - | - |