Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                               Nr postępowania: 46 Z TP 23

Załącznik nr 1-1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

- PAKIET I:  Monitor funkcji życiowych – 10 sztuk (CPV: 331 95 100-4)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji: 2023

| L.p. | Parametry | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Stacje monitorowania podstawowych parametrów funkcji życiowych pacjentów z opcją integracji ze szpitalnym systemem informatycznym posiadanym przez Zamawiającego, tj.: ESKULAP dostarczonym przez firmę Konsultant – IT. | - | - |
| 2. | Oferowane stacje monitorowania funkcji życiowych kompatybilne z dostarczonymi akcesoriami, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem. | - | - |
| 3. | Stacje monitorowania podstawowych parametrów funkcji życiowych zamontowane na dedykowanym przez producenta stabilnym wózku. | - | - |
| 4. | Wózek z możliwością zablokowania kół jezdnych, wyposażony w przegrody na mankiety, sensory i akcesoria, z podświetleniem LED do pracy nocnej oraz ze zintegrowanym uchwytem na odpady. | - | - |
| 5. | Obudowa stacji monitorowania i wózka z kolorystycznym wyróżnieniem stref (miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z użytkownikiem) podlegających dezynfekcji. | - | - |
| 6. | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 7 cali i rozdzielczości minimum 800 x 480 pikseli. | - | - |
| 7. | Urządzenie przeznaczone dla pacjentów dorosłych. | - | - |
| 8. | Stacja monitorowania podstawowych parametrów funkcji życiowych realizuje minimum pomiar: - ciśnienia tętniczego, - tętna, - respiracji, - SpO2, - temperatury. | - | - |
| 9. | Możliwość identyfikacji pacjentów i personelu za pomocą skanera kodu kreskowego. | - | - |
| 10. | Praca w trybach: - pomiar punktowy, - monitorowanie interwałowe, - szybki pomiar bez identyfikacji pacjenta. | - | - |
| 11. | Możliwość skonfigurowania minimum 6 różnych protokołów EWS: MEWS, NEWS, PEWS oraz innych zdefiniowanych przez Użytkownika. | - | - |
| 12. | Obsługa co najmniej 12 parametrów w ramach jednego protokołu EWS. | - | - |
| 13. | Możliwość zaprogramowania dla personelu komunikatów wyświetlanych na ekranie w ramach funkcji EWS– długość komunikatu minimum 1000 znaków. | - | - |
| 14. | Regulowane progi alarmowe NIBP, tętna, SpO2, respiracji, temperatury. | - | - |
| 15. | Alarm pielęgniarki, powiadamianie systemu przywoławczego personelu pielęgniarskiego w chwili wystąpienia alarmu. | - | - |
| 16. | Regulowana głośność sygnału alarmowego. | - | - |
| 17. | Alarmy wizualne i akustyczne o różnych priorytetach. | - | - |
| 18. | Alarmy wizualne i akustyczne z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia. | - | - |
| 19. | Pomiar ciśnienie krwi metodą oscylometryczną | - | - |
| 20. | Pomiar i prezentacja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia tętniczego | - | - |
| 21. | Domyślna metoda pomiaru ciśnienia krwi: w trakcie inflacji mankietu. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 22. | Typowy czas pomiaru NIBP metodą opisaną w punkcie 20 nie dłuższy niż 15s. | < 15s – 10 pkt 15s – 0 pkt |  |
| 23. | Na wyposażeniu każdej stacji monitorowania mankiet do pomiaru ciśnienia krwi o rozmiarze minimum 20-26cm. | - | - |
| 24. | Na wyposażeniu każdej stacji monitorowania mankiet do pomiaru ciśnienia krwi w rozmiarze minimum 25-34cm. | - | - |
| 25. | Na wyposażeniu każdej stacji monitorowania mankiet do pomiaru ciśnienia krwi w rozmiarze minimum 32 – 43cm. | - | - |
| 26. | Na wyposażeniu każdej stacji monitorowania mankiet naudowy do pomiaru ciśnienia krwi w rozmiarze minimum 40-55 cm. | - | - |
| 27. | Mankiety wykonane z tworzywa sztucznego. | - | - |
| 28. | Mankiety wykończone powłoką antybakteryjną. | - | - |
| 29. | Mankiety z dołączanym przewodem pomiarowym NIBP. | - | - |
| 30. | Przewód pomiarowy ciśnienia krwi NIBP wpinany szybkozłączką bezpośrednio do gniazda w mankiecie. Swobodny obrót przewodu pomiarowego w gnieździe o 360°. | - | - |
| 31. | Mankiet ze szczelnym zamknięciem gniazda wpinania przewodu pomiarowego NIBP. Mankiet przystosowany do dezynfekcji w płynach. | - | - |
| 32. | Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego nie gorsza niż ± 5 mmHg. | - | - |
| 33. | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego w trybie dla dorosłych: co najmniej 30÷260mmHg, | - | - |
| 34. | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego w trybie dla dorosłych: co najmniej 20÷220mmHg, | - | - |
| 35. | Zakres częstości tętna (na podstawie ciśnienia tętniczego) w trybie dla dorosłych: od 30 do 200 uderzeń/min | - | - |
| 36. | W trybie monitorowania interwałowego granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego stale widoczne na ekranie głównym. | - | - |
| 37. | W trybie monitorowania możliwość pomiarów w odstępach automatycznych lub zaprogramowania minimum 5 algorytmów interwałowych przez użytkownika. | - | - |
| 38. | Możliwość wprowadzania modyfikatorów dla pomiaru ciśnienia NIBP takich jak: pozycja ciała pacjenta, rozmiar mankietu, miejsce dokonania pomiaru. | - | - |
| 39. | Pomiar temperatury termometrem dousznym. Termometr na wyposażeniu każdego monitora. | - | - |
| 40. | Podgrzewana końcówka sondy pomiarowej. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 41. | Wynik pomiaru wyświetlany na ekranie monitora i wyświetlaczu bezpośrednio na termometrze. | - | - |
| 42. | Pomiar temperatury tympanicznej za pomocą termometru bezprzewodowego. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 43. | Zakres pomiaru temperatury co najmniej w zakresie 20°C ÷ 42°C. | - | - |
| 44. | Dokładność pomiaru ±0,25°C w całym zakresie pomiarowym. | - | - |
| 45. | Jednorazowe osłonki sondy pomiarowej usuwane bezdotykowo – minimum 800 sztuk dla każdego monitora | - | - |
| 46. | Wielorazowy klipsowy czujnik zakładany na palec do pomiaru SpO2 dla pacjentów dorosłych. | - | - |
| 47. | Funkcje pomiaru SpO2, tętna i częstotliwości oddechu z klipsowego czujnika pulsoksymetru. | - | - |
| 48. | Prezentacja na ekranie monitora wartości współczynnika saturacji SpO2, indeksu perfuzji PI, pletyzmogramu, częstości tętna oraz wykresu słupkowego amplitudy tętna. | - | - |
| 49. | Zakres pomiarowy SpO2 od 1 do 100%. | - | - |
| 50. | Dokładność pomiaru SpO2 w zakresie 70 ÷ 100% : ±2%, | - | - |
| 51. | Pomiar częstości oddechu metodą pletyzmograficzną. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 52. | Zakres pomiaru częstości oddechu 4 ÷ 70 oddechów/minutę ze średnim błędem 1 oddech/ minutę. | - | - |
| 53. | Pomiar respiracji w trybie Spot Check wykorzystywany do oceny EWS oraz w trybie interwałowym. | - | - |
| 54. | W trybie monitorowania interwałowego progi alarmowe stale widoczne na ekranie. | - | - |
| 55. | Pomiar tętna z czujnika SpO2 w zakresie co najmniej 25 ÷240 uderzeń na minutę (BPM) z maksymalnym błędem ±3 uderzenia. | - | - |
| 56. | Pamięć pomiarów minimum z ostatnich 24 godzin; automatyczne kasowanie zapisów po 24 godzinach. | - | - |
| 57. | Możliwość wprowadzania danych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie lub skaner kodów kreskowych. | - | - |
| 58. | Możliwość ręcznego wpisywania dodatkowych danych pacjenta: wzrost, waga oraz informacji zebranych podczas wywiadu; np.: poziom bólu. | - | - |
| 59. | Zasilanie sieciowe 240 VAC/ 50Hz i akumulatorowe z wbudowanych akumulatorów. | - | - |
| 60. | Akumulator wbudowany w stację monitorowania gwarantujący wykonanie minimum 40 pełnych cykli pomiarowych niezależnie od trybu pracy. | - | - |
| 61. | Akumulator wbudowany w stację monitorowania życiowych gwarantujący czas ciągłej pracy przez minimum 5 godzin | - | - |
| 62. | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie. | - | - |
| 63. | Możliwość komunikacji stacji monitorowania z wykorzystaniem - Wi-Fi - USB min. 2 złącza, - Ethernet RJ-45 umożliwiające połączenie, przewodowe z siecią komputerową, - gniazdo systemu przywołania pielęgniarki. | - | - |
| 64. | Blokada ekranu uniemożliwiająca wyświetlanie danych pacjenta i wprowadzanie jakichkolwiek danych. | - | - |
| 65. | Automatyczne blokowanie się ekranu po wstępnie określonym czasie bezczynności. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 66. | Praca na stacji monitorowania podstawowych parametrów funkcji życiowych możliwa po uprzednim zalogowaniu się identyfikatorem i hasłem. | - | - |
| 67. | Możliwość wprowadzanie identyfikatora i hasła za pomocą klawiatury, skanera kodów kreskowych lub czytnika kodów RFID. | - | - |
| 68. | W przypadkach nagłych możliwe wykonanie badania bez zalogowania się, ale bez możliwości zapisu badania w systemie HIS. | - | - |
| 69. | Bezpłatny dostęp do platformy internetowej umożliwiającej tworzenie własnych konfiguracji interfejsu oraz definiowania własnych protokołów szybkiej oceny pacjenta. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| - GWARANCJA |  |  |  |
| 70. | Gwarancja 24 miesiące | - | - |