Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                               Nr postępowania: 46 Z TP 23

Załącznik nr 1-4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

- PAKIET 4:   Spirometr (CPV: 33195110-7)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji: 2022 lub nowszy

| ## L.p. | - PARAMETRY OGÓLNE | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - podać: TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spirometr umożliwiający wykonanie badań: - spirometria spokojna, - spirometria natężona, - maksymalna wentylacja, - próba rozkurczowa w każdym z powyższych modułów pomiarowych - próba prowokacyjna z ręcznym podawaniem leku | - | - |
|  | Wszystkie powyższe moduły są obsługiwane z jednego komputera, posiadają jedną wspólną bazę danych i są wyprodukowane przez jednego producenta. | - | - |
|  | Głowica pneumotachograficzna bez konieczności wymiany po każdym pacjencie współpracująca z filtrami bakteryjno-wirusowymi. | - | - |
|  | Opór głowicy pomiarowej mierzony przy przepływie 10l/s jest ≤0,05 kPa/(l/s) | - | - |
|  | Zakres pomiaru przepływu przynajmniej do 16 l/s | - | - |
|  | Rozdzielczość pomiaru przepływu ≤ 1 ml/s | - | - |
|  | Dokładność pomiaru przepływu ≤5 % | - | - |
|  | Zakres pomiaru objętości przynajmniej do 8 l/s | - | - |
|  | Rozdzielczość pomiaru objętości ≤ 1 ml | - | - |
|  | Dokładność pomiaru objętości ≤3 % | - | - |
|  | Graficzny wskaźnik określający jakość badania. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | - | - |
|  | Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru: Zgodnie ze standaryzacją z 2005 roku - Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta - Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Zgodnie ze standaryzacją z 2019 roku - Czas wydechu monitorowany do 15 s - Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) - Ocena przydatności i poprawności wykonania manewrów Możliwość zmiany systemu monitorowania jakości badania przez operatora. | - | - |
|  | Program spirometryczny wyposażony w podpowiedzi tekstowe prowadzące operatora jaką instrukcję i w którym momencie przekazać pacjentowi. | - | - |
|  | Oprogramowanie spirometryczne umożliwia uwzględnienie pozycji, w jakiej jest wykonane badanie: - stojąca - siedząca - leżąca | - | - |
|  | Możliwość konfiguracji własnych raportów użytkownika | - | - |
|  | Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, TIF, JPG, RTF | - | - |
|  | Oprogramowanie określające bieżący status wizyty za pomocą różnych kolorów lub różnych ikon przypisanych dla odpowiednich etapów wizyty, minimum: - Wprowadzono dane pacjenta bez wykonanego pomiaru - Przeprowadzono co najmniej jeden pomiar. - Wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport. - Wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport oraz komentarz lekarza lub interpretację wyników. |  |  |
|  | Możliwość wyboru modułu wartości należnych, niezależnie dla każdego badania | - | - |
|  | Oferowany aparat wyposażony jest w oprogramowanie umożliwiające użytkownikowi samodzielnie wprowadzać nowe formuły wartości należnych oraz zmieniać istniejące. | - | - |
|  | W ramach standardowego wyposażenia zestaw oferuje możliwość komunikacji (wymiany danych demograficznych i danych pomiarowych) z systemem szpitalnym na podstawie protokołu wymiany danych GDT | - | - |
|  | Interaktywne programy animacyjne pozwalające motywować pacjentów do prawidłowego wykonywania badania | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Spirometr dla prawidłowego funkcjonowania wymaga komputera. | - | - |
|  | Oferowany zestaw jest wyposażony w komputer przenośny. | - | - |
|  | Spirometr wyposażony w pompę kalibracyjną | - | - |
| II. | GWARANCJA |  |  |
| 26. | Gwarancja 24 miesiące | - | - |