Załącznik nr 1a do SWZ 							ZP/99/ZCO/2023

Pakiet nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

mobilny robot rehabilitacyjny górnych partii ciała z wykorzystaniem elektromiografii i elektrostymulacji – 1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Oferowany model/ Typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do terapii biernej kończyny górnej wyposażone w 2 silniki sterujące ruchem | Tak |  |
|  | Szyna wyposażona w siedzisko dla terapeuty z regulacją pracy na lewej i prawej kończynie górnej bez konieczności wstawania pacjenta | Tak |  |
|  | Zakres odwiedzenia / przywodzenia ze stałą rotacją 20° -160° +/- 2° | Tak, podać |  |
|  | Zakres odwiedzenia / przywodzenia zsynchronizowanego z rotacją przywodzenia 20° / Odwiedzenia 160° rotacji wewnętrznej 30° / rotacji zewnętrznej 90° | Tak, podać |  |
|  | Zakres rotacji ze stałym odwiedzeniem / przywodzeniem 60° wewnętrzna - 90° zewnętrzna | Tak, podać |  |
|  | Zakres zgięcie / wyprost: 20° - 180° | Tak, podać |  |
|  | Zakres odwodzenia horyzontalnego od -30° do 110°. Wykorzystywane w pooperacyjnym leczeniu. Zapobiega usztywnieniu stawów, przykurczom i zanikom tkanki | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do ruchu w stawie łokciowym w zakresie od -10° to 135° | Tak, podać |  |
|  | Regulacja prędkości | Tak |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika min. 130 kg | Tak, podać |  |
|  | Wzrost użytkownika min. 140-200 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres pauzy min. 0-900 s | Tak, podać |  |
|  | regulacja siły inwersji Min. 6 stopni | Tak, podać |  |
|  | możliwość zaprogramowania 16 programów własnych | Tak |  |
|  | zmiana kierunku ruchu przy oporze (autorewers przy spastyce) | Tak |  |
|  | blokada pilota | Tak |  |
|  | przycisk START / STOP / REVERSE | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru zakresu minimalnego i maksymalnego | Tak |  |
|  | montaż ustawienia szyny ułatwiony dzięki kolorowym znacznikom punktowym na elementach szyny | Tak |  |
|  | Wymiary min. 85 x 69 x 48 cm +/- 2 cm | Tak, podać |  |
|  | Waga Maks. 41 kg +/- 1 kg | Tak, podać |  |
|  | Szyna wyposażona w 2 kompatybilne stymulatory z funkcjonalną proprioceptywną stymulacją: - automatyczna stymulacja wyzwalana detekcją ruchu , - 3 poziomy stymulacji, - w zestawie para uniwersalnych opasek - waga stymulatora: max.150g - wymiary stymulatora: max. 10,5x3,5x4 [cm] - w zestawie ładowarka do stymulatorów | Tak |  |
|  | DODATKOWE |  |  |
| - 1. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcja w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do obrotu i używania prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - umowa. | Tak |  |
| - 2. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| - 2 | Pełna gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta 60 miesięcy | Tak |  |
| - 3 | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | Tak, podać |  |
| - 4 | Reakcja serwisu w ciągu 2 h w dni robocze w godz 7-17 od chwili zgłoszenia awarii w czasie trwania gwarancji (przez reakcję rozumie się kontakt telefoniczny) | Tak |  |
| - 5 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | Tak |  |
| - 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 2 naprawach tego samego podzespołu | Tak |  |
| - 9 | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis dostarczonego sprzętu, części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres min. 10 lat | Tak, podać |  |
| - 10 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw (adres, telefon, e-mail) | Tak, podać |  |
|  | Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu podaną przez producenta i/lub kartę katalogową producenta zawierające opis oferowanego asortymentu umożliwiający sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego na dzień składania oferty. Zamawiający wymaga dostarczenia modelu produktu istniejącego na rynku i w oficjalnym obrocie. Wyklucza się oferowania produktu modyfikowanego na potrzeby zamówienia. | Tak |  |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz czynności i części) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) | Tak |  |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie) wraz z wpisem o instalacji sprzętu, dopuszczeniu do pracy, przeszkoleniu personelu, oraz datą następnego przeglądu. | Tak |  |

Parametry:

Parametr wymagany „TAK” – w przypadku potwierdzenia parametrów wymaganych Wykonawca wpisuje „TAK”

Parametr wymagany „TAK PODAĆ” – w przypadku wskazania parametru wymaganego Wykonawca wpisuje pełny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego z wskazaniem konkretnych wartości

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 1a do SWZ

Pakiet nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych / szyna rehabilitacyjna CPM synchronizowaną elektrostymulacją i ruchem wyzwalanym elektromiografią – 2 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Oferowany model/ Typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwunapędowa szyna rehabilitacyjna z synchronizowaną funkcjonalną elektromiografią | Tak |  |
|  | Wspomagany ruch kończyny dolnej wyzwalany przez elektromiografię | Tak |  |
|  | Zautomatyzowane trójzgięcie | Tak |  |
|  | Zautomatyzowane zgięcie w stawie skokowym | Tak |  |
|  | 4-kanałowa elektromiografia i EMG Biofeedback | Tak |  |
|  | Ćwiczenia oporowe i pomiary siły | Tak |  |
|  | Funkcjonalny ruch kończyny dolnej: trójzgięcia oraz zgięcia kostki dzięki dwóm niezależnym napędom - synchronizowany i oddzielny | Tak |  |
|  | Jednoczesna, synchroniczna praca obu napędów we wzorcu ruchu | Tak |  |
|  | Dostosowanie do pacjenta we wszystkich etapach rehabilitacji i w zależności od poziomu siły mięśniowej (Lovett 0-5) : - ruch czynny - oporowy (Lovett 3-5) - ruch czynny - wspomagany (Lovett 3) - ruch wspomagany - wyzwalany elektromiograficznie (Lovett 1-2) -ruch bierny (Lovett 0-1) | Tak |  |
|  | Aktywna praca z pacjentami z niedowładami, u których występuje aktywność mięśniowa, ale nie występuje ruch czynny w kończynie | Tak |  |
|  | Ocena pacjenta pod kątem aktywności mięśniowej, siły i zakresów ruchomości w kończynie dolnej | Tak |  |
|  | Zakres ruchu w biodrze [°]: 0 / +115 | Tak, podać |  |
|  | Zakres ruchu w kolanie [°]: - 10 / +125 | Tak, podać |  |
|  | Zakres ruchu w stawie skokowym [°]: - 40 / + 40 | Tak, podać |  |
|  | Obciążenie w kolanie/biodrze [kg]: 1-65 (Autorewers) | Tak, podać |  |
|  | Baza danych pacjentów | Tak |  |
|  | Predefiniowane protokoły ćwiczeń | Tak |  |
|  | Generowanie raportów z oceny i ćwiczeń pacjenta | Tak |  |
|  | Przesyłanie danych poprzez Wi-Fi | Tak |  |
|  | Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną do rehabilitacji - szt. 1 | Tak |  |
|  | Elektrostymulacja: max 50V/100mA, 10µs-500 µs dla wszystkich kanałów, 500µs-10s dla wybranego kanału. 4 kanały do użytku z elektrodami powierzchniowymi (z łączem typu snap) 2 kanały do użytku z elektrodami wewnętrznymi (z łączem typu pin 2mm). | Tak, podać |  |
|  | Pomiary elektromiograficzne o dokładności +- 0,5 % w pełnym zakresie. 4 kanały do użytku z elektrodami powierzchniowymi (z łączem typu snap) 2 kanały do użytku z elektrodami wewnętrznymi (z łączem typu pin 2mm). | Tak, podać |  |
|  | Poziom podstawowy szumu pomiarowego elektromiografii (baseline noise) < 0,5 µV | Tak |  |
|  | Próbkowanie sygnału elektromiograficznego co najmniej 1000 próbek / sekundę | Tak |  |
|  | Pomiar impedancji +/- 0,5 kOhm | Tak |  |
|  | Kształty przebiegów elektrostymulacyjnych: prostokątny, trójkątny, sinusoidalny | Tak |  |
|  | Połączenie poprzez Wi-Fi i/lub Bluetooth | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne | Tak |  |
|  | Pas umożliwiający zamocowanie urządzenia podczas ruchu | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z elektrodami powierzchniowymi oraz wewnętrznymi (dopochwowe, rektalne) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające: - tworzenie profili pacjentów i terapeutów - tworzenie, wyświetlanie i edycję kont pacjentów - połączenie bezprzewodowe z urządzeniem - wyświetlanie listy ćwiczeń - ustawianie linii progowej dla elektromiografii i wyzwalanej elektromiografią elektrostymulacji - wyświetlanie podsumowania treningu - tworzenie dopasowanych do użytkownika ćwiczeń - wyświetlanie wykresów aktywności mięśniowej w czasie rzeczywistym - korzystanie z predefiniowanych testów diagnostycznych, w tym Test Glazera - korzystanie z predefiniowanych ćwiczeń opartych o EMG Biofeedback (programy treningowe włókien mięśniowych typu: I, IIa, IIb) prowadzenie elektrostymulacji funkcjonalnej, korzystając z predefiniowanych programów: - chwyć i puść - otwórz i zamknij rękę - sięganie ręką do twarzy - przeprowadzenie elektrostymulacji wyzwalanej poprzez elektromiografię, korzystając z predefiniowanych programów: - elektrostymulacja wyzwalana elektromiografią (EMG Triggered Electrical Stimulation) dla mięśni powierzchniowych - gry rehabilitacyjne min. 2 | Tak |  |
|  | Akcesoria i wyposażenie: - prekonfigurowany tablet do obsługi urządzenia -5 paczek elektrod EKG/EMG (po 50 szt. każda) -2 paczki elektrod elektrostymulacyjnych powierzchniowych 5x5 cm oraz 5x10 cm - ładowarka baterii z możliwością jednoczesnego ładowania co najmniej 2 baterii jednocześnie | Tak |  |
|  | DODATKOWE |  |  |
| - 1. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcja w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do obrotu i używania prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - umowa. | Tak |  |
| - 2. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| - 2 | Pełna gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta 60 miesięcy | Tak |  |
| - 3 | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | Tak, podać |  |
| - 4 | Reakcja serwisu w ciągu 2 h w dni robocze w godz 7-17 od chwili zgłoszenia awarii w czasie trwania gwarancji (przez reakcję rozumie się kontakt telefoniczny) | Tak |  |
| - 5 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | Tak |  |
| - 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 2 naprawach tego samego podzespołu | Tak |  |
| - 9 | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis dostarczonego sprzętu, części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres min. 10 lat | Tak, podać |  |
| - 10 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw (adres, telefon, e-mail) | Tak, podać |  |
|  | Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu podaną przez producenta i/lub kartę katalogową producenta zawierające opis oferowanego asortymentu umożliwiający sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego na dzień składania oferty. Zamawiający wymaga dostarczenia modelu produktu istniejącego na rynku i w oficjalnym obrocie. Wyklucza się oferowania produktu modyfikowanego na potrzeby zamówienia. | Tak |  |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz czynności i części) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) | Tak |  |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie) wraz z wpisem o instalacji sprzętu, dopuszczeniu do pracy, przeszkoleniu personelu, oraz datą następnego przeglądu. | Tak |  |

Parametry:

Parametr wymagany „TAK” – w przypadku potwierdzenia parametrów wymaganych Wykonawca wpisuje „TAK”

Parametr wymagany „TAK PODAĆ” – w przypadku wskazania parametru wymaganego Wykonawca wpisuje pełny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego z wskazaniem konkretnych wartości

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 1a do SWZ

Pakiet nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie: mobilny robot rehabilitacyjny górnych partii ciała / szyna CPM do ćwiczeń stawu barkowego z automatyczną stymulacją wyzwalaną detekcją ruchu  – 1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Oferowany model/ Typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do terapii biernej kończyny górnej wyposażone w 2 silniki sterujące ruchem | Tak |  |
|  | Szyna wyposażona w siedzisko do terapii z regulacją pracy na lewej i prawej kończynie górnej bez konieczności wstawania pacjenta | Tak |  |
|  | Zakres odwiedzenia / przywodzenia ze stałą rotacją 20° -160° +/- 2° | Tak, podać |  |
|  | Zakres odwiedzenia / przywodzenia zsynchronizowanego z rotacją przywodzenia 20° / Odwiedzenia 160° rotacji wewnętrznej 30° / rotacji zewnętrznej 90° | Tak, podać |  |
|  | Zakres rotacji ze stałym odwiedzeniem / przywodzeniem 60° wewnętrzna - 90° zewnętrzna | Tak, podać |  |
|  | Zakres zgięcie / wyprost: 20° - 180° | Tak, podać |  |
|  | Zakres odwodzenia horyzontalnego od -30° do 110°. Wykorzystywane w pooperacyjnym leczeniu. Zapobiega usztywnieniu stawów, przykurczom i zanikom tkanki | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do ruchu w stawie łokciowym w zakresie od -10° to 135° | Tak, podać |  |
|  | Regulacja prędkości | Tak |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika min. 130 kg | Tak, podać |  |
|  | Wzrost użytkownika min. 140-200 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres pauzy min. 0-900 s | Tak, podać |  |
|  | regulacja siły inwersji Min. 6 stopni | Tak, podać |  |
|  | możliwość zaprogramowania 16 programów własnych | Tak |  |
|  | zmiana kierunku ruchu przy oporze (autorewers przy spastyce) | Tak |  |
|  | blokada pilota | Tak |  |
|  | przycisk START / STOP / REVERSE | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru zakresu minimalnego i maksymalnego | Tak |  |
|  | montaż ustawienia szyny ułatwiony dzięki kolorowym znacznikom punktowym na elementach szyny | Tak |  |
|  | Wymiary min. 85 x 69 x 48 cm +/- 2 cm | Tak, podać |  |
|  | Waga Maks. 41 kg +/- 1 kg | Tak, podać |  |
|  | Szyna wyposażona w 2 kompatybilne stymulatory z funkcjonalną proprioceptywną stymulacją: - automatyczna stymulacja wyzwalana detekcją ruchu, - 3 poziomy stymulacji, - w zestawie para uniwersalnych opasek - waga stymulatora: max.150 g - wymiary stymulatora: max. 10,5x3,5x4 [cm] - w zestawie ładowarka do stymulatorów | Tak, podać |  |
|  | DODATKOWE |  |  |
| - 1. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcja w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do obrotu i używania prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - umowa. | Tak |  |
| - 2. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| - 2 | Pełna gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta 60 miesięcy | Tak |  |
| - 3 | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | Tak, podać |  |
| - 4 | Reakcja serwisu w ciągu 2 h w dni robocze w godz 7-17 od chwili zgłoszenia awarii w czasie trwania gwarancji (przez reakcję rozumie się kontakt telefoniczny) | Tak |  |
| - 5 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | Tak |  |
| - 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe | Tak |  |
| - 9 | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis dostarczonego sprzętu, części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres min. 10 lat | Tak, podać |  |
| - 10 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw (adres, telefon, e-mail) | Tak, podać |  |
|  | Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu podaną przez producenta i/lub kartę katalogową producenta zawierające opis oferowanego asortymentu umożliwiający sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego na dzień składania oferty. Zamawiający wymaga dostarczenia modelu produktu istniejącego na rynku i w oficjalnym obrocie. Wyklucza się oferowania produktu modyfikowanego na potrzeby zamówienia. | Tak |  |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz czynności i części) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) | Tak |  |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie) wraz z wpisem o instalacji sprzętu, dopuszczeniu do pracy, przeszkoleniu personelu, oraz datą następnego przeglądu. | Tak |  |

Parametry:

Parametr wymagany „TAK” – w przypadku potwierdzenia parametrów wymaganych Wykonawca wpisuje „TAK”

Parametr wymagany „TAK PODAĆ” – w przypadku wskazania parametru wymaganego Wykonawca wpisuje pełny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego z wskazaniem konkretnych wartości

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym