|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn.14-10-2020 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/133-138/20

Dotyczy postępowania przetargowego pt:  – Wykonanie prac adaptacyjnych wraz z dostawą i montażem urządzeń  w Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w  Głuchołazach ZP/01/09/2020

Zapytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ– OPZ - X - Aparat RTG z kolumną podłogową - L.p.5

Wnioskujemy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG w którym istotne elementy aparatu takie jak: stół, stojak, konsola wyprodukowane przez tego samego producenta, natomiast generator pochodzi od innego renomowanego producenta i jest na etapie produkcji w pełni zintegrowany z aparatem RTG co zapewnia pełną kompatybilność i niezawodność.

Odp. Tak – zamawiający dopuszcza pod warunkiem wykonywania napraw generatora i aparatu w czasie i po gwarancji przez autoryzowany i certyfikowany serwis oferenta całego aparatu

Zapytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ– OPZ - X - Aparat RTG z kolumną podłogową - L.p.8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG o częstotliwości generatora wynoszącej 100 kHz?

# Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Zapytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ– OPZ - X - Aparat RTG z kolumną podłogową - L.p.8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG o minimalnej wartości ustawienia mAs wynoszącej 0,5mAs?

# Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Zapytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ– OPZ - X - Aparat RTG z kolumną podłogową - L.p. 45

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG z kolumna lamp jezdnej podłogowej o zakresie ruchu poprzecznego wynoszącym 20,4cm?  Jest to wystarczająca wartość umożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur.

# Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Zapytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ– OPZ - X - Aparat RTG z kolumną podłogową - L.p. 53
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparat RTG ze stołem kostnym  o szerokości blatu wynoszącej 81 cm? Jest to standardowa i optymalna szerokość stołów diagnostycznych umożliwiająca komfortowe wykonywanie wszystkich procedur.

# Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Zapytanie nr 6 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ– OPZ - X - Aparat RTG z kolumną podłogową - L.p. 59
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparat RTG ze stołem kostnym  o maksymalnej wadze pacjenta wynoszącej 250 kg?

# Odp. Tak - pod warunkiem zachowania wytrzymałości na całej długości blatu

Zapytanie nr 7 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ– OPZ - X - Aparat RTG z kolumną podłogową - L.p. 59  (70)
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparat RTG ze stojakiem płucnym o odległości detektora (kasety) od blatu stołu wynoszącym 7cm?

# Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

# Zapytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ– OPZ - II–Wymagania ogólne  - Pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie uznanego producenta działające w przeglądarkach WWW lecz wykorzystujące w części oferowanego systemu RIS lokalne aplikacje np. Java

# Uzasadnienie:

Działanie oferowanej aplikacji z poziomu użytkownika jest transparentne i nie wpływa na obniżenie ergonomii ani funkcjonalności. Wymaganie przedstawione przez Zamawiającego znacząco ogranicza konkurencyjność produktową i wskazuje na konkretnych Wykonawców (Pixel Technology Łódź).

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, jako cechy stosowane przez wielu producentów

# Zapytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ– OPZ - II – Wymagania ogólne  - Pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie uznanego producenta działające na systemach min. klasy Windows?

# Uzasadnienie:

Wymagane przez Zamawiającego rozwiązania współpracy z środowiskami Linux, MacOSX znacząco ogranicza konkurencyjność produktową i wskazuje na konkretnych Wykonawców (Pixel Technology Łódź).

# Odp. Tak, zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ– OPZ - II – Wymagania ogólne  -  Pkt. 5
Prosimy o wskazanie ilości, typów, producentów urządzeń medycznych aktualnie pracujących u Zamawiającego. Prosimy o informację czy wszystkie urządzenia wymagane do integracji posiadają licencje DICOM/WL?

# Odp. Zgodnie z zapisami opz wymagania ogólne pkt. 5 zamawiający wymga aby:

Wykonawca (na własny koszt) dokonał podłączenia do oferowanego systemu pacs/ris wszystkich urządzeń akwizycyjnych  dostarczanych w ramach tego postępowania.

Oznacza to że dostarczane przez oferenta akwizycyjne urządzenia diagnostyczne w ramach tego postępowania mają zostać zintegrowane z dostarczanym systemem pacs / ris.

Zapytanie nr 4dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ– OPZ - II – Wymagania ogólne  - Pkt.9
Prosimy o wskazanie jakiego producenta systemu HIS posiada aktualnie placówka?. Prosimy o informację czy ewentualne koszty serwisowe i licencyjne ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający?

Odp. Dostawcą systemu his jest firma asseco. Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty (licencje oraz prace serwisowe) związane z przeprowadzeniem wymaganej w opz integracji dostarczanego systemu ris z posiadanym przez zamawiającego systemem his.

Zapytanie nr 5dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ– OPZ - II – Wymagania ogólne  - Pkt.15
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną zwracamy się z prośbą o odstąpienie o wymogu przedstawienia próbki działającego systemu. Przygotowanie funkcjonalnego środowiska pracy wymaga zaangażowania Zamawiającego co może stanowić w w/w okresie znaczące ograniczenia.

# Odp. Zamawiający zmienia zapis i nadaje mu brzmienie:

15. Na żądanie zamawiającego oferent musi w ciągu 7 dni przedstawić w formie próbki lub działającego systemu zgodność oferowanego rozwiązania z zapisami wymaganymi w opz. Wymagana prezentacja musi być przygotowana z wykorzystaniem oprogramowania team viewer (lub równoważnym) na monitorze pracującym w rozdzielczości 1600x1200 pikseli.

Zapytanie nr 6dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ– OPZ - III – System PACS- Pkt. 3 (3.2, 3.3, 3.4)
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie uznanego producenta współpracujące z min. 1 wymienioną bazą danych?

# Uzasadnienie:

Wymagana mnogość konfiguracji bazodanowej wydaje się nadmiarowa i znacząco ogranicza konkurencyjność produktową wskazując na konkretnych Wykonawców (Pixel Technology Łódź).

Odp. Zamawiający podtrzymuje SIWZ. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zamawiania systemów komputerowych zapis ten zapobiega sytuacji typu vendor lock.

Zapytanie nr 7dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ– OPZ - III – System PACS- Pkt.6
Prosimy o wyjaśnienie funkcjonalne opisanego wymogu?

ZMIANA: SYSTEM PACS MUSI UMOŻLIWIĆ PODŁĄCZANYM URZĄDZENIOM DIAGNOSTYCZNYM KOMUNIKACJĘ Z WYKORZYSTANIEM DICOM, minimum: DICOM Storage, Dicom Query , Dicom Retrieve , Dicom MWL.

Zapytanie nr 8 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ– OPZ - IV– PACS-Klient lekki -Pkt.1-6
Prosimy o wyjaśnienie jaki element funkcjonalny wymaganego oprogramowania klasy PACS/RIS stanowi wymóg dostawy PACS Klient Lekki? Prosimy o odstąpienie od wymogu jako element nadmiarowy znacząco ograniczający konkurencyjność produktową i wskazującą konkretnych Wykonawców (Pixel Technology Łódź).

Odp. Klient lekki powinien być przeglądarką stratnych obrazów dicom o jakości referencyjnej i posiadać cetyfikat medyczny min. W klasie 1

# Wprowadzone zostają zmiany:

1. Wykorzystanie lekkiego klienta który nie wymaga instalowania, uruchamiania jakichkolwiek modułów, programów, działa w przeglądarkach zgodnych z html5.

3. Musi współpracować z oferowanym systemem pacs i umożliwić jego przeszukanie za pomocą dicom query,

# Punkt 4 zostaje usunięty

Zapytanie nr 9dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ– OPZ –VI – System dystrybucji badań -Pkt.(15.1, 15.2, 15.4, 15.8, 15.14, 15.15, 15.16)1-6
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu jako funkcjonalności nadmiarowych?

Uzasadnienie:

Moduł dystrybucji nie stanowi elementu oprogramowania diagnostycznego, wymagana funkcjonalność znacząco ogranicza konkurencyjność produktową i wskazuje na konkretnych Wykonawców (Pixel Technology Łódź).

Odp. Zamawiający podtrzymuje SIWZ. Wykonawca nie argumentuje ani nie udowadnia zarzutu w żaden sposób próbując wykreślić dużą część zapisów. Oprogramowanie dystrybucji stosowane jest przez klinicystów, Zamawiający nie uznaje tych funkcjonalności jako nadmiarowych

Zapytanie nr 10dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ– OPZ –VI – System dystrybucji badań -Pkt. 16 (16.1-16.24)
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu jako funkcjonalności nadmiarowych?

Uzasadnienie:

Moduł dystrybucji nie stanowi elementu oprogramowania diagnostycznego, wymagana funkcjonalność znacząco ogranicza konkurencyjność produktową i wskazuje na konkretnych Wykonawców (Pixel Technology Łódź).

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie rozpoznaje powyższych funkcjonalności jako nadmiarowych

# Pytanie nr 1

Dotyczy: Dostawa i wdrożenie aparatu diagnostycznego, skanerów radiologii pośredniej oraz

systemu PACS/RIS Skaner CR pkt.1.4

# Prosimy o dopuszczenie skanera z skalą szarości skanowanych obrazów >= 12 bitów

Pragniemy wyjaśnić, że doświadczony Radiolog odczytuje 1024 odcieni szarości, co odpowiada głębi

szarości generowanego obrazu na poziomie 10 bit, jest to maksymalna wartość z jaką mogą być

wyświetlane obrazy na monitorach diagnostycznych. Parametry przesyłania obrazów więcej niż 12 bit

powoduje jedynie niepotrzebne spowolnienie przesyłania danych i konieczności zwiększenia

przestrzeni archiwizacyjnej.

Pragniemy wyjaśnić, że doświadczony radiolog odczytuje 1024 odcieni szarości, co odpowiada głębi

szarości generowanego obrazu na poziomie 10 bit, jest to maksymalna wartość z jaką mogą być

wyświetlane obrazy na monitorach diagnostycznych. Dla przykładu, zgodnie ze specyfikacją producenta

można dołączyć do stacji technika diagnostyczny monochromatyczny monitor EIZO RadiForce GX340

, który został zaprojektowany specjalnie do oglądania obrazów pochodzących z badań CR, DR, CT, MR

wyświetla obrazy o skali szarości 10 bitów. Monitory na których wyświetlane są obrazy nie obsługują

16-bitów skali szarości.

Zamawiający opisując w ten sposób przedmiot Zamówienia narusza zasadę uczciwej konkurencji

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Wyjaśnienie - obrazy o 12 bitowej skali szarości zajmują tyle samo miejsca na dysku i tak samo szybko się przesyłają co obrazy 10 bitowe ponieważ wykorzystują  2 bajty pamięci. Jednocześnie zapewniają wielokrotnie lepszą jakość obrazu wynikającą z poziomów szarości (1024 do 4096 poziomów). Monitory wyświetlają 10 bitów ale lekarz może regulować okno/poziom w szerszym zakresie.

# Pytanie nr 2

Dotyczy :Dostawa i wdrożenie aparatu diagnostycznego, skanerów radiologii pośredniej oraz

systemu PACS/RIS Skaner CR pkt.1.11

Prosimy o dopuszczenie skanera o wadze 99 kg

Skaner jest urządzeniem wolnostojącym w związku z tym proponowana różnica nie ma wpływu na

komfort pracy. Dodatkowo pragniemy zauważyć że skaner posiada kółka ułatwiające przemieszczanie.

# Odp. Zamawiający wyraża zgodę

# Pytanie nr 1

# Dotyczy4.3       Gwarancja dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od zainstalowania systemu

Czy Zamawiający dopuści 5 letnią dostępność części zamiennych dla sprzętu komputerowego i serwerowego? Żadne z producentów takiego sprzętu nie zapewnia tak długiej dostępności części zamiennych.

# Odp. Tak - zamawiający wyraża zgodę

# Zapytanie nr 1 dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia

Wobec zmieniających się na skutek dynamicznie postępującego zaawansowania technologicznego detektorów DR w stosunku do nierozwijanej już techniki CR (co widać zwłaszcza na przestrzeni ostatnich dwóch lat), czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty zawierającej dwa skanery CR i dwa panele DR (jedynie na zasadzie dokonania wyboru przez Zamawiającego), przy czym nie chodzi o dwie oferty wariantowe, ale wybór w obrębie jednej złożonej oferty z jedną ceną, do wyboru pomiędzy dwiema technologiami?

Oczywiście także pod warunkiem spełnienia zapisów SIWZ dotyczących m.in. uruchomienia funkcji zdjęć kości długich.

Pytanie takie i propozycję kierujemy ze względu na fakt, że firmy produkujące skanery do radiografii pośredniej wycofują się z ich produkcji, a jakość i niezawodność detektorów do radiografii bezpośredniej uległa znacznej poprawie w stosunku do poprzednich ich generacji.

Odp Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Zamawiający opublikował postępowanie opisujące elementy dostawy i oczekuje ofert zawierających te elementy.

W związku z licznymi pytaniami, Zamawiający zgodnie z  art. 12a.ust 2.pkt 1 Ustawy PZP,  przesuwa termin składania ofert na dzień 02-11-2020 na godz. 11:00

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SIWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik