 Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 1 - Aparat USG – Poradnia Chirurgii Ogólnej
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Aparat USG – Poradnia Chirurgii Ogólnej	Szt.	1
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy			- 60 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I	Wymagania podstawowe:
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, min. 2019	TAK, podać
2.	Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem czarno-białym sterowanymi z panelu operatora	TAK
3.	Cztery koła skrętne z możliwością blokowania, min. 2 kół	TAK
4.	Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, bez przeplotu / min. 23’	TAK, podać
5.	Aparat wyposażony w panel dotykowy / min. 10’	TAK, podać
6.	Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym.	TAK, podać
7.	Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu sterowania.	TAK, podać
8.	Regulacja wysokości panelu sterowania. / min. 18 cm góra/dół	TAK, podać
9	Panel sterowania z możliwością obrotu / min. lewo/Prawo +/- 30°	TAK, podać
10	Cyfrowa regulacja TGC (krzywa wzmocnienia) dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień	TAK
11	Skala szarości, min. 250 odcieni	TAK, podać
12	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 1 500 000 kanałów procesowych,	TAK, podać
13	Maksymalna dynamika systemu, min. 250 dB	TAK, podać
14	Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych, min. 1-18 MHz	TAK, podać
15	Ilość aktywnych, równoważnych bezpinowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych, min 3	TAK, podać
16	Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE (pamięć kinowa), ≥ 12500	TAK, podać
17	Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli pamięci kinowej).	TAK
18	Dysk twardy SSD (dysk półprzewodnikowy ), ≥500 GB	TAK, podać
19	Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPEG, TIFF, DICOM, AVI	TAK, podać
II	Tryb Obrazowania
1.	Tryb B / - Głębokość penetracji ≥2-38 cm / - Wyświetlany zakres pola obrazowego ≥0-38 cm / - Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych / - Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) ≥2100 fps / - Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych / - Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem / - Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku. / - Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na min. dwóch częstotliwościach jednocześnie. / - Funkcja poprawiająca wizualizację igły.	TAK, podać
2.	Tryb M / - Tryb M z Dopplerem Kolorowym	TAK
3.	Tryb Doppler Kolorowy / - Zakres PRF (zakres przepływów) dla Dopplera kolorowego, / Min. od 0,1 KHz do 14 KHz / - Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie pozycji względem naczynia i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku, / - Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym	TAK, podać
4.	Tryb Power Doppler / - Zakres PRF (zakres przepływów) dla trybu Power Doppler, min. od 0,1KHz do 14KHz / - Tryb Power Doppler z detekcją kierunku	TAK, podać
5.	Spektralny Doppler Pulsacyjny / - Zakres PRF (zakres przepływów) dla Dopplera pulsacyjnego, min. od 1KHz do 23KHz / - Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym, ≥0,5-15 mm / - Tryb Triplex (jednoczesne wyświetlanie obrazów na żywo trybów) (B+CD/PD+PWD) / - Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. / - Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV (Dopplera Pulsacyjnego) w trybie PWD (Dopplera Pulsacyjnego) we wnętrzu naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji.	TAK, podać
III.	Inne funkcje
1.	Obrazowanie krzyżowe na głowicach: linia, convex	TAK
2.	Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom	TAK
3.	Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych (wygładzenie ziarnistości na obrazie) polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności.	TAK
4.	Oprogramowanie pomiarowe do badań min: brzusznych, mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, transkranialnych, tętnice szyjne, urologicznych, żyły kończyn górnych, tętnice kończyn górnych, żyły kończyn dolnych, tętnice kończyn dolnych	TAK, podać
5.	Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości / Funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego	TAK
6.	Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych.	TAK
7.	Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym.	TAK
8.	Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania.	TAK
IV	Głowice
1.	Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal (monokryształu) lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych / - zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz / -ilość elementów:min. 160 / - kąt skanowania:min..70°	TAK, podać
2.	Głowica liniowa do badań mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych / - zakres częstotliwości pracy, min. 3-12 MHz / - ilość elementów:min. 256 / - szerokość skanu:min 50 mm	TAK, podać
3.	Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych / - zakres częstotliwości pracy, min. 2-9 MHz / - ilość elementów:min. 190 / - szerokość skanu:min 44 mm	TAK, podać
4.	Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych: / - zakres częstotliwości pracy, min. 4-18 MHz / - ilość elementów:min. 288	TAK, podać
V	Inne:
1	Funkcja DICOM (do przesyłania obrazów i danych), Integracja z istniejącym systemem PACS firmy Alteris wraz z zakupem niezbędnych licencji	TAK
VI	Możliwość rozbudowy aparatu
1	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wykonana w technologii matrycowej do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych: / - zakres częstotliwości pracy min. 4-15 MHz / - ilość elementów: min. 1000 / - szerokość skanu: min. 50 mm	TAK, podać
2	Możliwość rozbudowy o moduł elastografii akustyczna typu Shearwave(elastografia fali poprzecznej)umożliwiający wykonanie pomiarów prędkości rozchodzenia się fali poprzecznej działający na głowicy convex, wykorzystywany do badań elastograficznych wątroby. Wynik podany w m/s lub kPa. Współczynnik jakości wykonanego pomiaru.	TAK
3	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badań piersi – obliczanie strain ratio na podstawie wybranego jednego obszaru zainteresowania (ROI). System automatycznie wykrywa tkankę referencyjną i kalkuluje strain ratio.	TAK
4	Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne typu Strain (elastografia uciskowa) dostępne na głowicach: linia oraz endokawitarna	TAK
5	Możliwość rozbudowy o głowicę liniowa wolumetryczna pracującą w zakresie min. 3-14 MHz	TAK, podać
6	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badania tarczycy - elastografia bez uciskowa wykorzystująca tętnienie tętnicy wspólnej do ugięcia płata tarczycy. Możliwość pomiaru współczynnika elastyczności wybranego obszaru.	TAK
7	Możliwość rozbudowy o moduł dedykowany do badań piersi w trybie B-Mode, umożliwiający analizę morfologiczną z automatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania piersi.	TAK
8	Możliwość rozbudowy o moduł dedykowany do badań tarczyc w trybie B-Mode, umożliwiający analizę morfologiczną z automatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według leksykonu TIRADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania tarczycy.	TAK

1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość…………………., dnia …….…….2019 r.

        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 2 - Aparat USG – Poradnia Kardiologiczna
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Aparat USG – Poradnia Kardiologiczna	Szt.	1
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy			- 60 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I	Wymagania podstawowe:
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, Min. 2019	TAK, podać
2.	Przetwornik cyfrowy Min. 12 bit	TAK, podać
3.	Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania, Min. 180 000	TAK, podać
4.	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych, Min. 4	TAK, podać
5.	Dynamika systemu, Min. 250 dB	TAK, podać
6.	Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości, / Min. 21’’	TAK, podać
7.	Ekran dotykowy z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji, Min. 8”	TAK, podać
8.	Zakres częstotliwości pracy USG, Min. 2-18 MHz	TAK, podać
9.	Liczba obrazów pamięci dynamicznej, Min. 18 000 klatek	TAK, podać
10.	Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop ( pamięć dynamiczna )w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie	TAK
11.	Głębokość penetracji od czoła głowicy, Min. 30 cm	TAK, podać
12.	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika, Min. 40	TAK, podać
II.	Obrazowanie i prezentacja obrazu
1	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. / B, B + B, 4 B, M, B + M, D, B + D, B + D + M, B + C (Color Doppler), B + PD (Power Doppler), 4 B (Color Doppler), 4 B (Power Doppler), B + Color + M	TAK, podać
2.	Frame Rate ( Maksymalna prędkość obrazowania )( dla trybu B, Min. 800 obrazów/s	TAK, podać
3.	Zaawansowane obrazowanie harmoniczne	TAK
4.	Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny	TAK
5.	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (przy zerowym kącie bramki), Min.: +/- 10 m/s	TAK, podać
6.	Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły	TAK
7.	Zakres prędkości Dopplera Ciągłego, Min.: +/- 20 m/s	TAK, podać
8.	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy ze wszystkich głowic.	TAK
9.	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum	TAK
10.	Obrazowanie w trybie Triplex (jednoczesne wyświetlanie obrazów na żywo trybów)– (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach.	TAK
11.	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	TAK
12.	Obrazowanie wyostrzające kontury i redukujące artefakty szumowe	TAK
13.	Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych	TAK
14.	Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku	TAK
15.	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej, Min. +/- 20 stopni	TAK, podać
16.	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 60 stopni za pomocą jednego przycisku	TAK
17.	Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym, min. 500 GB	TAK, podać
18	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN (rozjaśnienie obrazu) w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu.	TAK
19.	Wbudowana karta sieciowa Ethernet min. 10/100 Mbps	TAK, podać
20.	Zapis obrazów w formatach min. DICOM, JPG, AVI, MPEG na nośnikach USB oraz płytach CD-R/RW Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników USB	TAK, podać
21.	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD oraz wydruku obrazu na printerze po naciśnięciu jednego przycisku	TAK
22.	Videoprinter czarno-biały.	TAK
23.	Integracja z istniejącym systemem PACS firmy Alteris wraz z zakupem niezbędnych licencji	TAK
24	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym, Min. x8 razy	TAK, podać
25	Powiększenie obrazu po zamrożeniu, Min. x 8 razy	TAK, podać
26	Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie, Min. 8	TAK, podać
27	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
28	Wbudowany moduł EKG	TAK
29	Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych, Naczyniowych , Małych narządów, Mięśniowo-szkieletowych, Pediatrycznych, Brzusznych	TAK
III	Głowice ultradźwiękowe
1	Głowica elektroniczna, kardiologiczna szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. / - Zakres częstotliwości pracy / - Kąt obrazowania Min 1,5 – 4,0 MHz. / - Obrazowanie harmoniczne Min. 90°	TAK, podać
2	Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. / - Zakres częstotliwości pracy / - szerokość pola skanowania Min 6,0 – 13,0 MHz. / - obrazowanie harmoniczne Max. 40 mm	TAK, podać
3	Głowica elektroniczna Convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. / Zakres częstotliwości pracy Min 2,0 – 6,0 MHz. / Kąt obrazowania Min.55°	TAK, podać
IV	Możliwości rozbudowy – opcje
1	Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę microconvex min. 4-10 MHz	TAK, podać
2.	Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę kardiologiczną do badań przezprzełykowych min 3,0-8,0 MHz	TAK, podać
3	Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych dzieci min. 3-8 MHz	TAK, podać
4	Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych neonatologicznych min. 5-12 MHz	TAK, podać
5	Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie umożliwiające automatyczny obrys wsierdzia i obliczanie frakcji wyrzutowej	TAK, podać
6	Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie do prób wysiłkowych	TAK, podać

1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość…………………………………., dnia …….…….2019 r.
        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawca

(Pieczęć Wykonawcy)
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 3 - Aparat USG – Pracownia Litostar
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Aparat USG – Pracownia Litostar	szt	1
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:		Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy	- 60 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I	Wymagania podstawowe:
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2.	Aparat USG przystosowany do współpracy z aparatem do litotrypsji ESWL poprzez wyświetlanie krzyża wskazującego miejsce ogniska fali uderzeniowej	TAK
3.	Układ formowania wiązki ultradźwiękowej całkowicie cyfrowy	TAK
4.	Ilość kanałów przetwarzania, min. 5000	TAK, podać
5.	Zakres częstotliwości pracy, Min 2-12 MHz	TAK, podać
6.	Zakres dynamiki systemu, / Min 170 dB	TAK, podać
7.	Monitor medyczny LCD wysokiej rozdzielczości, Min. 18’’	TAK, podać
8.	Tryby obrazowania minimum B, B+B, 2B w czasie rzeczywistym, B+kolor, Doppler Pulsacyjny, Doppler kolorowy, Power Doppler kierunkowy, Triplex, Duplex	TAK, podać
9	Obrazowanie harmoniczne	TAK
10	Głębokość pola obrazowego, Min 2-28 cm	TAK, podać
11.	Częstotliwość odświeżania obrazu B-Mode, Min 600 obr/sek	TAK, podać
12.	Liczba stref ogniskowania, Min. 4	TAK, podać
13.	Moduł przeglądania obrazów CINE-LOOP (pamięć dynamiczna)	TAK
14.	Maksymalna liczba obrazów zapamiętana w trybie CINE (pamięć kinowa), Min. 2500	TAK, podać
15.	Głowica ultradźwiękowa / Głowica umieszczona na ramieniu z płynną izocentryczną regulacją położenia w trzech płaszczyznach	TAK
16	Zakres częstotliwość pracy, min 2-6 MHZ	TAK, podać
17	Wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowica typu Convex do lokalizacji podczas ESWL	TAK
18.	Minimum 3 częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode	TAK, podać
19.	Kąt skanowania, min 600	TAK, podać

1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.
        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 4 - Aparat USG – Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Aparat USG – Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	szt	1
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy			- 60 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I	Wymagania podstawowe:
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, min. 2019	TAK, podać
2.	Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem czarno - białym sterowanymi z panelu operatora	TAK
3.	Głośność pracy aparatu, poniżej 35 dB	TAK, podać
4.	Możliwość programowania własnych presetów (ustawień wstępnych): min. 30	TAK, podać
5.	Aparat wyposażony w cyfrowy układ tworzenia wiązki	TAK
6.	Cztery koła skrętne z możliwością blokowania, / Min. 2 kół	TAK, podać
7.	Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy,Min. 21’’	TAK, podać
8.	Aparat wyposażony w panel dotykowy LED, min. 10”	TAK, podać
9.	Regulacja panelu sterowania góra-dół: oraz lewo prawo	TAK
10.	Cyfrowa regulacja wzmocnienia (TGC) dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień	TAK
11.	Konsola aparatu wyposażona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym oraz wysuwaną spod panelu operatora	TAK
12.	Manipulator kulowy wyposażony w system samooczyszczania się z kurzu i zabrudzeń	TAK
13.	Skala szarości:min. 250 odcieni	TAK, podać
14.	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej, min. 570000 kanałów procesowych	TAK, podać
15.	Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych, min. 1-16 MHz	TAK, podać
16.	Ilość aktywnych, równoważnych bezpinowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych:min. 3	TAK, podać
17.	Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE (pamięć kinowa), min. 45000	TAK, podać
18.	Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym:min. 500 GB	TAK, podać
19.	Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli pamięci kinowej).	TAK
20.	Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych)	TAK
21.	Fabrycznie wgrane presety (ustawień wstępnych), min. 30	TAK, podać
22.	Tryb B	TAK
23.	Głębokość penetracji, min. 2-38cm	TAK, podać
24.	Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych	TAK
25.	Maksymalna dynamika systemu, min. 250 dB	TAK, podać
26.	Ilość stref ogniskowych przy nadawaniu, Min. 8	TAK, podać
27.	Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie	TAK
28.	Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate), min. 2000 fps	TAK, podać
29.	Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych	TAK
30.	Całkowita wielkość powiększenia minimum x8	TAK, podać
31.	Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90°	TAK, podać
32.	Obrazowanie harmoniczne	TAK
33	Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem	TAK
34,	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku	TAK
35	Tryb M	TAK
36.	Tryb M z Dopplerem Kolorowym	TAK
37.	Doppler Kolorowy / - Maksymalna prędkość obrazowania w (frame rate)min. 400 fps / - Maksymalna częstotliwość PRF min. 19 Khz / - Maksymalna prędkość min. 3.3 m/s / - Kąt pochylenia bramki min: +/- 30°	TAK, podać
38.	Kierunkowy Doppler Mocy	TAK
39.	Doppler Pulsacyjny / Dynamika systemu w zakresie min. 30-256 dB / Maksymalna częstotliwość PRF min. 22 kHz / Prędkość min. 8.8 m/s / Regulacja wielkości bramki min 0,5-25 mm	TAK, podać
40.	Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)	TAK
41.	Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym	TAK
42.	Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI	TAK
43.	Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów	TAK
44.	Funkcja obrazowania krzyżowego	TAK
45.	Oprogramowanie do badań min: brzusznych, mięśniowoszkieletowe, małych narządów, transkranialne, urologicznych, naczyniowych	TAK
46.	Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości / Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego / Możliwość wykreowania własnej formuły obliczeniowej	TAK
II	Głowice
1.	Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych / Zakres częstotliwości pracy 3-16 MHz / -Ilość elementów: min. 192 / -szerokość skanu: max 40 mm	TAK, podać
2.	Głowica liniowa do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych / Zakres częstotliwości pracy 3-14 MHz / -Ilość elementów: min. 256 / -szerokość skanu: min. 50 mm	TAK, podać
III	Inne
1.	Videoprinter medyczny cyfrowy czarno-biały	TAK
2.	Integracja z istniejącym systemem PACS firmy Alteris wraz z zakupem niezbędnych licencji	TAK
IV.	Możliwość rozbudowy aparatu
1.	Możliwość rozbudowy o głowicę convex wykonaną w technologii monokryształu (Single Cristal )do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych / -Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz / -Ilość elementów: min. 160 / -Kąt skanowania: min. 70° / -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej	TAK, podać
2	Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne min. 70 cm	TAK, podać
3	Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania elastograficznego	TAK
4	Możliwość rozbudowy o fabrycznie wbudowaną baterię pozwalającą na min. 25 minut pracy aparatu w podstawowym trybie skanowania. Bateria pozwala na bezpieczne zakończenie i zapisanie badanie podczas awarii elektryczności.	TAK, podać

1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.

        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 5 - Lampy operacyjne
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1(A)	Lampy operacyjne (zabiegowe) sufitowe jednoczaszowe	szt	6
2 (B)	Lampa operacyjna sufitowa dwuczaszkowa	szt	1
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy	TAK, należy podać jeden okres gwarancji, który będzie dotyczył każdej pozycji w pakiecie*	…………………miesięcy			- 60 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

* Jeżeli Wykonawca wpisze różne okresy gwarancji dla poszczególnych pozycji w pakiecie, wówczas Zamawiający uzna iż Wykonawca zobowiązuj się do udzielenia gwarancji na minimalny okres wynoszący 24 miesiące licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
	Wymagania podstawowe
I	Lampa operacyjna (zabiegowa) sufitowa, jednoczaszowa – 6 sztuk
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2.	Lampa zabiegowa oparta na technologii LED wyposażona w jedną oprawę oświetleniową mocowaną na zawieszeniu do sufitu; wyposażona w dwa ramiona (w tym jedno ramię uchylne) oraz jednoczęściową obejmę, zapewniające wysoką mobilność tzn. możliwość obrotu we wszystkich przegubach o kąt 360˚	TAK
3.	Obudowa czaszy wykonana z aluminium lub tworzywa ABS z dodatkowym elementem aluminiowym odprowadzającym ciepło	TAK, podać
4.	Łączny zasięg obu ramion, min 1750 mm	TAK, podać
5.	Możliwość regulacji ramienia uchylnego w zakresie / Góra: min 40˚ (+/-10°) / Dół: min. 50˚ (+/- 10°)	TAK, podać
6.	Oprawa o konstrukcji monolitycznej, łatwej do utrzymania w czystości, wyposażona w wymienny uchwyt tzw. "czysty” i umieszczony na obwodzie oprawy uchwyt tzw. ”brudny” – do przemieszczania oprawy. Wymienny uchwyt nakładany. Uchwyt „czysty” umieszczony w osi symetrii czaszy lub z boku czaszy w miejscu niezaburzającym wiązki światła	TAK, podać
7.	Oprawa oświetleniowa wykorzystująca technologię białych diod świecących LED. Dopuszcza się użycie białych diod o różnych temperaturach barwowych.	TAK
8.	Oprawa oświetleniowa emitująca bezpośrednio światło białe.	TAK
9.	Oprawa lampy w kształcie koła o średnicy min 32 cm diody LED umieszczone symetrycznie na jej powierzchni	TAK, podać
10.	W oprawie matryca diodowa złożona z co najmniej 30 punktów LED, osłonięta szybą ze szkła bezpiecznego lub Bezpieczna przesłona diod LED wykonana z poliwęglanu	TAK, podać
11.	Regulowana temperatura barwowa lub temperatura barwowa stała, 3800 - 5000 K lub 4500 K	TAK, podać
12.	Natężenie oświetlenia oprawy, nie mniejsze niż 100 000 Lux (w odległości 1 m)	TAK, podać
13.	Regulowana średnica oświetlanego pola:zakres regulacji 160 – 280 mm lub obustronnie szerszy / lub stałe oświetlenie pola nie mniejsze niż: 195 mm	TAK, podać
14.	Możliwość regulacji natężenia światła / co najmniej w zakresie / [10 -25] - [100] klx	TAK, podać
15.	Regulacja natężenia w min. 8 krokach z wizualnym wskaźnikiem wybranego poziomu.	TAK, podać
16.	Lampa wyposażona we włącznik/wyłącznik zasilania umieszczony na czaszy lub w jej pobliżu	TAK
17.	Żywotność układu świetlnego oprawy, min. 50 000 h	TAK, podać
18.	Przyrost temperatury w obszarze głowy operatora/chirurga nie większy niż 1˚ C	Tak, podać
19.	Współczynnik odwzorowania barw oprawy Ra, Min. 94-96	TAK, podać
20.	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej oprawy / R9: Min. 92-93	TAK, podać
II	Lampa operacyjna sufitowa dwuczaszowa – 1 sztuka
	Wymagania podstawowe:
1	Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (czasza główna i satelitarna) mocowane na dwóch niezależnych obrotowych ramionach nośnych umożliwiających również regulację wysokości na wspólnym zawiesiu, przystosowanym do zamontowania w sali bez lub z sufitem podwieszonym. Miejsce mocowania zabezpieczone maskownicą stropową. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej.	TAK
2	Obrót ramion wokół punktu mocowania 360˚.	TAK
3	Obrót dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona 360˚	TAK
4	Możliwość podnoszenia czasz na przegubie ramienia / Góra: min 40˚ (+/-5) / Dół: min. 50˚ (+/-10)	TAK, podać
5	Obrót czasz wokół punktu mocowania z ramieniem uchylnym o 360˚.	TAK
6	Obrót czasz wokół osi pionowej, min. 230 °	TAK, podać
7	Całkowity zasięg ramion, min 1750 mm	TAK, podać
8	Kształt czasz opływowy, okrągły, odpowiednio wyprofilowany do współpracy z nawiewem laminarnym bez wystających elementów.	TAK
9	Szczelne o gładkiej powierzchni czasze bez widocznych śrub lub nitów mocujących, zapewniające możliwość łatwej dezynfekcji lamp i odporne na działanie ogólnodostępnych środków dezynfekcyjnych / klasa ochrony min. IP54.	TAK, podać
11.	Zewnętrzna obudowa czasz wykonana z aluminium lub tworzywa ABS	Tak, podać
12.	Bezpieczna przesłona diod LED wykonana ze szkła bezpiecznego lub poliwęglanu	TAK, podać
13.	Panele sterujące wszystkimi funkcjami oświetlania umieszczone w sposób integralny na ramieniu kardanicznym przy każdej czaszy. Przyciski membranowe do regulacji poszczególnych funkcji i regulacja parametrów pracy lampy realizowana z paneli sterujących oddzielnych dla każdej kopuły. Przyciski membranowe do regulacji poszczególnych funkcji.	TAK
14.	Jednakowe panele sterujące dla czaszy głównej i satelitarnej.	TAK
15.	Czasze z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większym niż 1 °C.	TAK, podać
IIA	Czasza główna:
1	Średnica czaszy / Co najmniej w zakresie [630-750 ]mm	TAK, podać
3	Oprawa oświetleniowa wykorzystująca technologię diod świecących LED generujących światło o białej barwie w polu operacyjnym.	TAK
4	Natężenie oświetlenia z odległości 1m / nie mniejsze niż 160 000 Lux (w odległości 1 m	TAK, podać
5.	Ilość diod LED symetrycznie rozmieszczonych diod na całej, min 90 powierzchni czaszy w min. 6 segmentach tak aby w przypadku awarii jednego segmentu pozostałe gwarantowały wystarczające oświetlenie do dokończenia operacji.	TAK, podać
7.	Średnica oświetlanego pola regulowana przez wymienny uchwyt zlokalizowany centralnie . Uchwyt centralny ze zdejmowaną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej.	TAK
8	Zakres regulacji średnicy oświetlanego pola d10 z odległości 1m: / min.[ 160 -220] –[320 -440mm]	TAK, podać
9.	Współczynnik odwzorowania barw – [Ra] min 95	TAK, podać
10.	Współczynnik oddawania barwy czerwonej [R9] min 93	TAK, podać
11.	Regulacja temperatury barwowej w min. 3 krokach z panelu umieszczonego na ramieniu kardanicznym przy czaszy. Minimalny wymagany zakres / [3100-3800] – [4500 -5000]	TAK, podać
12	Możliwość regulacji natężenia światła w co najmniej 5 krokach z panelu na ramieniu kardanicznym przy czaszy. / Min w zakresie [10-25] -[150-160] klx	TAK, podać
13	Oświetlenie do zabiegów endoskopowych o białej barwie i natężeniu oświetlenia max. 5%.	TAK, podać
14	Włącznik/wyłącznik zasilania umieszczony na panelu sterującym.	TAK
15	Żywotność układu świetlnego, min 60 000 h	TAK, podać
16	Zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 80W przy maksymalnym natężeniu światła.	TAK, podać
II B	Czasza satelitarna:
1.	Średnica czaszy / W zakresie 450 mm – 750 mm	TAK, podać
2.	Oprawa oświetleniowa wykorzystująca technologię białych diod świecących LED generujących światło o białej barwie w polu operacyjnym. Każda dioda LED wyposażona we własny reflektor lub soczewkę.	TAK
3	Ilość diod LED: min. 35 symetrycznie rozmieszczonych diod na całej powierzchni czaszy w min. 3 segmentach tak aby w przypadku awarii jednego segmentu pozostałe gwarantowały wystarczające oświetlenie do dokończenia operacji.	TAK, podać
3.	Natężenie oświetlenia z odległości 1m min. / nie mniejsze niż 160 000 Lux (w odległości 1 m)	TAK, podać
4.	Średnica oświetlanego pola regulowana przez wymienny uchwyt zlokalizowany centralnie . Uchwyt centralny ze zdejmowaną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej / Możliwość regulacji średnicy oświetlanego pola również przyciskami na panelu sterowania lub z uchwytu sterylnego	TAK
5	Zakres regulacji średnicy oświetlanego pola d10 z odległości 1m: / min. [130-160] –[320-330]mm	TAK, podać
6.	Współczynnik odwzorowania barw – [Ra] min 95	TAK, podać
7.	Współczynnik oddawania barwy czerwonej [R9] min 93	TAK, podać
8	Regulacja temperatury barwowej w min. 3 krokach z panelu umieszczonego na ramieniu kardanicznym przy czaszy lub na kopule. Min w zakresie [3100-3800] – [4500 -5000]	TAK, podać
9	Możliwość regulacji natężenia światła w co najmniej 6 krokach z panelu na ramieniu kardanicznym przy czaszy. / Min w zakresie [10-25] -[150-160] klx	TAK, podać
10	Oświetlenie do zabiegów endoskopowych o białej barwie i natężeniu oświetlenia max. 5%	TAK, podać
11	Włącznik/wyłącznik zasilania umieszczony na panelu sterującym.	TAK
12	Żywotność układu świetlnego min. 60 000 h	TAK, podać
13	Zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 80W przy maksymalnym natężeniu światła.	TAK, podać
III	Dodatkowo
	Cały montaż po stronie Wykonawcy. Lampa zabiegowo – operacyjna – strop gestożeliwowy ACERMAN	TAK
1

1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.

        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 6 - Defibrylator z kardiowersją i autotestem
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Defibrylator z kardiowesją i autotestem	szt	1
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy			- 60 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I	Wymagania podstawowe:
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2.	Dwufazowy defibrylator z kardiowersją	TAK
3.	Zasilanie sieciowo – akumulatorowe ( 230V AC 50-60 Hz + akumulator wewnętrzny )	TAK
II	Parametry ogólne:
1.	Defibrylacja dwufazowa	TAK
2.	Defibrylacja dla dorosłych	TAK
3.	Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym	TAK
4.	Tryb pracy:Ręczny, Półautomatyczny AED (Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator)	TAK
5.	Dwufazowa fala defibrylacji energii: co najmniej do 300 J	TAK, podać
7.	Czas ładowania do maksymalnej wartości energii, max 10 s	TAK, podać
7a.	Ustawienie poziomów energii przy pomocy pokrętła na płycie czołowej defibrylatora	TAK
8.	Możliwość wykonania kardiowersji	TAK
9.	Ekran kolorowy LCD o przekątnej, min 5,7''	TAK, podać
10.	Ekran wysokiej rozdzielczości, podświetlany	TAK
11.	Wyświetlanie na ekranie defibrylatora krzywych dynamicznych / Min. 2 krzywe	TAK, podać
12.	Wydruk zapisu na drukarce termicznej	TAK
13.	Prędkość wydruku 25 mm/s lub 25 mm/s ,50 mm/s	TAK, podać
14.	Wydruk na papierze termicznym / Min 50mm szerokości	TAK, podać
15.	Wydruk automatyczny – konfigurowalny lub z automatycznym, konfigurowalnym wydrukiem alarmowym lub automatycznym wydrukiem jednego odprowadzenia EKG po defibrylacji	TAK
16.	Stymulacja nieinwazyjna
16a	Natężenie i amplituda impulsu / min. 10mA do 190 mA (+/- 10)	TAK, podać
16b	Tryb pracy stały oraz na żądanie	TAK
16c	Częstotliwość impulsu regulowana w zakresie / Min. 30-- 180 imp/min (+/- 10)	TAK, podać
17.	Przechowywanie danych	TAK
17a	Wewnętrzna pamięć podsumowania zdarzeń / Min.200 zdarzeń z możliwością przechowywania maksymalnie 6-godzinnego zapisu 3 ciągłych krzywych EKG, 1 krzywej pletyzmograficznej, 1 krzywej oddechu, 1 krzywej kapnogramu, krzywych badawczych (tylko tryb AED) albo rejestracja wszystkich monitorowanych parametrów	TAK, podać
17b	Wbudowany port USB lub inny do przenoszenia danych z zewnętrznych uderzeń oraz aktualizowania oprogramowania	TAK
18.	Codzienny auto test bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230 V z możliwością ustalenia częstotliwości oraz godziny wykonywania testu lub wykonanie testu na rządanie użytkownika	TAK
19	Monitorowania EKG dla 3 odprowadzeń	TAK, podać
20.	Pomiar częstości akcji serca / Min. 20-300 uderzeń/ minutę	TAK, podać
21.	Wzmocnienie sygnału EKG na min 4 poziomach	TAK, podać
22.	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	TAK
23	Wyświetlanie wartości energii wydzielonej lub wyświetlanie wartości ustawionej energii	TAK
24	Wyświetlanie rodzaju defibrylacji: ręczna, automatyczna	TAK
25	Monitorowanie i wyświetlanie sygnału EKG	TAK
26	Wyświetlanie wartości częstości rytmu	TAK
27	Wyświetlenie stanu naładowania akumulatora	TAK
28	Czas pracy w trybie monitorowania przy zasilaniu z akumulatorów, min 90 minut	TAK, podać
29	Automatyczne ładowanie akumulatorów z zasilacza sieciowego wbudowanego w defibrylator	TAK
30	Ustawienie poziomu alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów	TAK
31	Sygnalizacja alarmów wizualna i dźwiękowa	TAK
32	Tryb AED (Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator)	TAK
III	Wyposażenie
1.	Kabel EKG 3 odprowadzeniowy	TAK
2.	Kabel do defibrylacji z elektrod naklejanych lub defibrylator wyposażony w 2 komplety elektrod defibrylacyjne-stymulacyjnych ze zintegrowanym kablem przyłączeniowym	TAK, podać
3.	2 komplety elektrod do defibrylacji oraz stymulacji	TAK
4.	Łyżki twarde dla dorosłych i dzieci	TAK
5.	Paski mocujące do kabli lub torba	TAK, podać
6.	Wózek na defibrylator: / - wykonany ze stali oraz aluminium, pokrytej lakierem proszkowym / - Osadzony na kółkach jezdnych z hamulcem / - Tace wózka wykonane ze stali pokrytej białym lakierem proszkowym. / - wózek posiada 3 półki oraz 2 szuflady / - Dopuszczalne obciążenie (na półkę): 10 kg / - możliwość ustawienia zarówno półek jak i szuflad na dowolnej wysokości wzdłuż aluminiowego profilu. / - wózek nie większy niż: szerokość 55 cm (-/- 5 cm), głębokość nie większa niż 40 cm (+/- 5 cm)	TAK, podać

1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.

        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 7 - Foteloleżanki , Stoły zabiegowe
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1	Foteloleżanki	szt	2
2	Stół zabiegowy jezdny z wyposażeniem	szt	4
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy	TAK, należy podać jeden okres gwarancji, który będzie dotyczył każdej pozycji w pakiecie*	…………………miesięcy			- 60 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

* Jeżeli Wykonawca wpisze różne okresy gwarancji dla poszczególnych pozycji w pakiecie, wówczas Zamawiający uzna iż Wykonawca zobowiązuj się do udzielenia gwarancji na minimalny okres wynoszący 24 miesiące licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
	Wymagania podstawowe:
I	Foteloleżanki – 2 sztuki
1	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2	Fotel umożliwiający uzyskanie min pozycji siedzącej i leżącej przeznaczony do przeprowadzania badań, podawania leków i poboru krwi z elektryczną regulacją wysokości, nachylenia segmentu pleców, nachylenia segmentu siedziska, nachylenia segmentu nożnego, pozycji Trendelenburga.	TAK
3	Długość x szerokość całkowita siedziska / co najmniej w zakresie 2100 do 2200 x 550 do 600 mm	TAK, podać
4	Całkowita szerokość fotela wraz z podłokietnikami: / maksimum 820 mm	TAK, podać
5	Regulacja nachylenia segmentu oparcia pleców / w zakresie minimum: +800 do –130 .	TAK, podać
6	Regulacja segmentu siedziska w zakresie minimum / od 0° do + 20°. W pozycji siedzącej segment ustawiony pod kątem 0°	TAK, podać
7	Regulacja segmentu podudzia / w zakresie minimum: – 300 do + 200.	TAK, podać
8	Ustawienie pozycji fotelowej – siedzącej oraz leżącej dokonywana jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym	TAK
9	Przechył Trendelenburga: minimum -130 dokonywany jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem uzyskiwana za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym	TAK, podać
10	Regulacja wysokości siedziska / w zakresie minimum 540 do 750mm.	TAK, podać
11	Funkcje wymienione w pkt .: od 5 do 10 uzyskiwane za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym	TAK
12	Konstrukcja fotela oparta wyłącznie na metalowych elementach – malowanych proszkowo.	TAK
13	Waga fotela maksymalnie 80 kg	TAK, podać
14	Maksymalne obciążenie minimum 200 kg	TAK, podać
15	Fotel przejezdny, 4 koła o średnicy minimum 10 cm z możliwością blokady – (blokada indywidualna lub centralna)	TAK, podać
16	Segment podudzia wyposażony w tapicerowane oparcie stóp o regulowanym wysuwie. Regulacja długości wspomagana sprężyną gazową.	TAK
17	Możliwość wyboru koloru z wzornika producenta min. 30 kolorów.	TAK, podać
18	Fotel wyposażony w dwa podłokietniki z regulowaną wysokością oraz kątem ustawienia, w pozycji TRB składane na równo z segmentem siedziska.	TAK
19	Podłokietniki posiadające możliwość odchylenia min do wysokości oparcia pleców dla łatwego zajęcia miejsca przez pacjenta w fotelu.	TAK
20	Tapicerka zmywalna wykonana z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne.	TAK
21	Powierzchnia fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.	TAK
22	Możliwość łatwego demontażu tapicerki wraz z wypełnieniem w celu czyszczenia i dezynfekcji	TAK
23	Fotel wyposażony w zdejmowany zagłówek.	TAK
24	Fotel wyposażony w 4 ramienny statyw na kroplówki, montowany na ramie z możliwością dowolnego ustawienia po lewej lub prawej stronie oparcia fotela oraz regulowaną wysokością.	TAK, podać
II	Stół zabiegowy 3 sztuki
1	Maksymalne obciążenie 160 kg – 2 sztuki stołów z takim obciążeniem / Maksymalne obciążenie 200 kg – 1 sztuka stołu z takim obciążeniem	TAK, podać
2	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
3	Stacjonarny stół	TAK
4	Stół posiada stabilną stalową konstrukcję malowaną proszkowo, możliwość wyboru koloru stelaża z wzornika producenta	TAK
5	Stół z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego oraz nożnego ( napięcie 230V/50-60Hz, moc: max160W, klasa ochrony” II, obudowa:IP54)	TAK, podać
6	Stół z cztero częściowym leżem z manualną regulacją poszczególnych części blatu (sprężyny gazowe)	TAK
7	Długość leża – 200 cm +/- 2 cm	TAK, podać
8	Szerokość leża min.70 cm +/-2 cm	TAK, podać
9	Regulacja wysokości od 55 do 106 cm +/- 2 cm	TAK, podać
10	Regulacja kąta podgłówka od – 75° do 45° +/- 2°	TAK, podać
11	Regulacja kąta łamania części piersiowej od -18° do 80° +/- 2°	TAK, podać
12	Regulacja kąta łamania części lędźwiowej od -20° do 84° +/- 2°	TAK, podać
13	Regulacja podnóżka od -45° do 50° +/- 2°	TAK, podać
14	Pozycja Trendelenburga od 0° do 20° +/- 2°	TAK, podać
15	Pozycja anty-Trendelenburga od -18° do 0° +/- 2°	TAK, podać
16	Komplet szyn euro ze stali nierdzewnej o grubości 10mm i długości 40 cm	TAK, podać
17	Podpora do iniekcji na systemie kulkowym z możliwością montażu po obu stronach stołu	TAK
18	System kółek jezdnych, gumowych , blokada min. 2 kółek, stopki stołu antypoślizgowe	TAK, podać
19	Wieszak na podkład papierowy	TAK
20	Tapicerka bezszwowa o wysokości 5 cm dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej z wzornika producenta	TAK, podać
21	Zastosowanie stalowych łożysk kółkowych w mechanizmach unoszenia blatu	TAK
III	Stół zabiegowy – 1 sztuka
1	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2	Stacjonarny stół	TAK
3	Stół posiada stabilną stalową konstrukcję malowaną proszkowo, możliwość wyboru koloru stelaża z wzornika producenta	TAK
4	Stół z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego oraz nożnego ( napięcie 230V/50-60Hz, moc: max160W, klasa ochrony” II, obudowa:IP54)	TAK, podać
5	Stół z trzy częściowym leżem z manualną regulacją poszczególnych części blatu (sprężyny gazowe)	TAK
6	Długość leża – 200 cm +/- 2cm	TAK, podać
7	Szerokość leża – min. 70 cm (+/- 2 cm)	TAK, podać
8	Regulacja wysokości od 48 do 100 cm +/- 2cm	TAK, podać
9	Regulacja kąta podgłówka od – 70° do 40° +/- 2°	TAK, podać
10	Regulacja kąta łamania części piersiowej 0° do 30° +/- 2°	TAK, podać
11	Regulacja kąta łamania oparcia od 0° do 85° +/- 2°	TAK, podać
12	Maksymalne obciążenie 200 kg	TAK, podać
13	Komplet szyn euro ze stali nierdzewnej o grubości 10mm i długości 40 cm	TAK, podać
14	Podpora do iniekcji na systemie kulkowym z możliwością montażu po obu stronach stołu	TAK
15	System kółek jezdnych , gumowych, blokada min. 2 kółek, stopki stołu antypoślizgowe	TAK, podać
16	Wieszak na podkład papierowy	TAK
17	Tapicerka bezszwowa o wysokości 5 cm dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej z wzornika producenta	TAK, podać
18	Zastosowanie stalowych łożysk kółkowych w mechanizmach unoszenia blatu	TAK

1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r. ..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy
PAKIET NR 8 - Ssak elektryczny
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Ssak elektryczny	szt	5
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy			- 60 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I	Wymagania podstawowe:
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2.	Ssak mobilny dwubutlowy, Zasilany sieciowo 230 VAC 50 Hz +/-10%	TAK
3.	Podciśnienie, max 98 kPa	TAK, podać
4.	Maksymalna wydajność mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny 45 l/min	TAK, podać
5.	Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora na przednim panelu ssaka	TAK
6.	Możliwość precyzyjnego i płynnego przełączania odsysania z butli na butlę za pomocą przycisków na panelu przednim	TAK
7.	Ssak przystosowany do pracy ciągłej oraz do pracy przerywanej	TAK
8.	Pompa niskoobrotowa tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa nie wymagająca konserwacji	TAK
9.	Cicha praca, max 50 dB	TAK, podać
10.	Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy	TAK
11.	Ssak na wózku jezdnym na czterech kołach z blokadą min 2 kół	TAK, podać
12.	Włącznik/wyłącznik nożny montowany bezpośrednio do ssaka	TAK
13.	Wybór trybu pracy wyłącznika nożnego (ciągły lub przerywany) bezpośrednio z panelu sterującego ssaka za pomocą przycisków sterujących	TAK
14.	Dwa zbiorniki min. 2 litrowe wielorazowe na wydzielinę, nietłukące z tworzywa z podziałką do sterylizacji	TAK
15.	Możliwość stosowania zbiorników dla wkładów wymiennych jednorazowego użycia różnych producentów	TAK
16.	Uchwyt na dren na przyssawkach wykonany z PCV z możliwością montażu z obu stron panelu ssaka lub podstawy jezdnej	TAK
17.	Filtr antybakteryjny, min 4 sztuki do każdego ssaka	TAK, podać
18.	Kosz na akcesoria	TAK

      1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
      2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
      3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.
        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 9 - Diatermia chirurgiczna
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Diatermia chirurgiczna	szt	2
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy			- 60 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I	Wymagania podstawowe:
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2.	Panel sterowania wyposażony w przyciski oraz wyświetlacze do regulacji parametrów, bez wystających potencjometrów i innych pokręteł regulacyjnych, łatwy w czyszczeniu	TAK
3.	System kontroli ze wskaźnikiem poprawnego przylegania elektrody biernej	TAK
4.	Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu oraz zapamiętaniem błędu w aparacie	TAK
5.	Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych bez włącznika nożnego	TAK
6.	Funkcja autostart dla instrumentów bipolarnych	TAK
7.	Pamięć nastaw, minimum 3 niezależnych programów pracy	TAK, podać
8.	Maksymalna moc cięcia monopolarnego, dostępna dla wszystkich rodzajów cięcia, min 100±10 [W]	TAK, podać
9.	Minimum 2 rodzaje cięcia monopolarnego: min. delikatna, mieszane	TAK, podać
10.	Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej: min. delikatna, intensywna	TAK, podać
11.	Maksymalna moc koagulacji monopolarnej , dla koagulacji delikatnej oraz min. 50W dla koagulacji intensywnej	TAK, podać
12.	Maksymalna moc koagulacji bipolarnej, min 80 (+/-10W)	TAK, podać
13.	Gniazda : / - monopolarne, bipolarne, bierne - wszystkie gniazda uniwersalne wymienne. / -aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. min. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) / -gniazdo bipolarne umożliwiające równoczesne podłączenie instrumentów 1 i 2 bolcowych o rozstawie min. 22 i 28,5 mm bez stosowania dodatkowych adapterów / - gniazdo neutralne wyposażone w element przesuwny umożliwiający podłączenie kabli 1 bolcowych ∅6,35 mm oraz kabli elektrody neutralnej z 2 pinami	TAK, podać
II.	Wyposażenie
1	Elektrody neutralne jednorazowe, dzielone z odseparowaną elektrycznie i mechanicznie dodatkową powierzchnią zapewniającą równomierny rozkład prądu na obu połówkach elektrody. Elektroda wykonana z włókniny przepuszczalnej dla powietrza , min 100 sztuk	TAK, podać
2	Wielorazowy przewód elektrod jednorazowych neutralnych , min 2 sztuki	TAK, podać
3	Wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych z kablem i przyciskami, średnica trzpienia 2,4mm , min 5 sztuk	TAK, podać
4	Elektroda szpatułkowa, prosta, izolowana, 2,3 x 19 mm, długość 40-50 mm , min 5 sztuk	TAK, podać
5	Elektroda nożowa prosta,1,5x17, mm, długość 40-50 mm , min. 5 sztuk	TAK, podać
6	Elektroda szpatułkowa, zagięta, izolowana, 2,3 x 19 mm, długość 40-50 mm Min. 5 sztuk	TAK, podać
7	Elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 40 mm Min. 4 sztuki	TAK, podać
8	Elektroda igłowa, zagięta, izolowana, ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 30-40 mm Min. 1 sztuka	TAK, podać
9	Elektroda kulkowa, prosta, ø 2 mm, długość 35-45 mm Min. 1 sztuka	TAK, podać
10	Elektroda kulkowa, prosta, ø 3 mm, długość 35-45m Min. 1 sztuka	TAK, podać
11	Elektroda kulkowa, zagięta, ø 2 mm, długość 35-45 mm Min. 1 sztuka	TAK, podać
12	Elektroda kulkowa, zagięta, ø 4 mm, długość 35-45m , Min. 1 sztuka	TAK, podać
13	Pinceta bipolarna dł. 11-12 cm, końcówki proste cienkie grubości 0,7mm, długość końcówki 8mm, wykonane ze stopów nieprzywieralnych, Min. 1 sztuka	TAK, podać
14	Pinceta bipolarna dł. 11-12 cm, końcówki zagięte cienkie grubości 0,7mm, długość końcówki 8mm, wykonane ze stopów nieprzywieralnych, Min. 1 sztuka	TAK, podać
15	Pinceta bipolarna prosta dł. 15-16 cm, końcówki proste delikatne grubości 0,4mm, długość końcówki 8mm, wykonane ze stopów nieprzywieralnych, Min. 1 sztuka	TAK, podać
16	Pinceta bipolarna prosta dł. 18-19 cm, końcówki proste delikatne grubości 1mm, długość końcówki 8mm, wykonane ze stopów nieprzywieralnych	TAK, podać
17	Przewód wielorazowy do penset bipolarnych dł. min. 4m, Min. 4 sztuki	TAK, podać
18	Wózek do diatermii: / - wykonany ze stali oraz aluminium, pokrytej lakierem proszkowym / - Osadzony na kółkach jezdnych z hamulcem / - Tace wózka wykonane ze stali pokrytej białym lakierem proszkowym. / - wózek posiada 3 półki oraz 2 szuflady / - Dopuszczalne obciążenie (na półkę): 10 kg / - możliwość ustawienia zarówno półek jak i szuflad na dowolnej wysokości wzdłuż aluminiowego profilu. / - wózek nie większy niż: szerokość 55 cm (-/- 5 cm), głębokość nie większa niż 40 cm (+/- 5 cm)	TAK, podać

            1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
            2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
            3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.
        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 10 - Aparat ESWL do litotrypsji (aparat do kruszenia kamieni nerkowych)
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Aparat ESWL do litotrypsji (aparat do kruszenia kamieni nerkowych)	szt	1
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy			- 60 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I	Wymagania podstawowe:
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2.	System modułowy składający się z: generatora impulsów, aparatu RTG, ultrasonografu, stołu zabiegowego	TAK
3.	System z wizualizacją i lokalizacją złogów z użyciem promieniowania RTG oraz obrazowania ultradźwiękowego (aparat USG).	TAK
4.	Jednoczesna lokalizacja złogów z użyciem RTG i ultrasonografu	TAK
5.	Układ lokalizacji złogu pracujący przy izocentrycznym ruchu ramienia C	TAK
6.	Sposób pozycjonowania litotryptora względem ramienia C sprzężenie mechaniczne	TAK
II	Aparat ESWL do litotrypsji (aparat do kruszenia kamieni nerkowych)
1.	Aparat przystosowany do kruszenia złogów w nerkach i moczowodach	TAK
2.	Typ źródła fali uderzeniowej - elektromagnetyczna	TAK
3.	Zakres ciśnień fali kruszącej w ognisku / min 9-50 MPa	TAK, podać
4.	Zakres efektywnej energii fali kruszącej w ognisku, min. 5-60 mJ	TAK, podać
5.	Zakres gęstość energii w ognisku terapeutycznym, / min. 0,1 -0,8 mJ/mm2	TAK, podać
6.	Zmienna ilości impulsów fali uderzeniowej w zakresie min 60 – 180 uderzeń/minutę, min. 5 ustawień	TAK, podać
7.	Zabezpieczenie przed przegrzaniem wody w głowicy kruszącej powyżej 38 stopni	TAK
8.	Średnica głowicy aplikacyjnej, min 140 mm	TAK, podać
9.	Kąt apertury min 50°	TAK, podać
10.	Głębokość penetracji fali uderzeniowej, min 150 mm	TAK, podać
11.	Pozycjonowanie głowicy kruszącej umożliwiające kruszenie przy położeniu głowicy nad lub pod stołem pacjenta w sposób ciągły lub skokowy min 30 położeń	TAK, podać
III	Aparat RTG Ramię C
1.	Odległość ognisko-wzmacniacz obrazu (SID), min 95 cm	TAK, podać
2.	Głębokość ramienia C, min 60 cm	TAK, podać
3.	Przestrzeń otwarta ramienia C (między obudową wzmacniacza obrazu i lampy), min.75 cm	TAK, podać
4.	Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej), Min. +/- 270 °	TAK, podać
5.	Zakres zmotoryzowanej rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej), Min. +/- 30 °	TAK, podać
6.	Zakres ruchu orbitalnego ramienia C (obrót wokół osi poprzecznej), Min. 110 °	TAK, podać
7.	Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag), Min. +/- 10 °	TAK, podać
8.	Zakres ruchu wzdłużnego (poziomego) ramienia C, Min. 20 cm	TAK, podać
9.	Zakres ruchu pionowego ramienia C, Min. 50 cm	TAK, podać
10.	Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie	TAK
11.	Zabezpieczenie kółek przed najazdem na kable	TAK
IV	Generator
1	Moc wyjściowa, Min. 3,0 KW	TAK, podać
2	Generator wysokiej częstotliwości, Min. 40 kHz	TAK, podać
3	Maksymalne napięcie, Min. 110 kV	TAK, podać
4	Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłej, Min. 6 mA	TAK, podać
5	Maksymalny prąd dla radiografii, Min. 20 mA	TAK, podać
6	Automatyczna kontrola dawki	TAK
V	Lampa RTG
1	Wymiar ogniska, max 0,6 mm	TAK, podać
2	Pojemność cieplna anody , min 52 kHU	TAK, podać
3	Całkowita pojemność cieplna, min 950 kHU	TAK, podać
4	Prędkość chłodzenia anody min. 25 kHU/min	TAK, podać
5	Przesłona typu IRIS	TAK
VI	Tor wizyjny
1	Średnica wzmacniacza obrazu, min. 9''	TAK, podać
2	Ilość pól obrazowych wzmacniacza obrazu, min 2	TAK, podać
3	Minimum jeden monitor medyczny LCD TFT monochromatyczny o średnicy , min 18''	TAK, podać
4	Matryca akwizycyjna	TAK
5	Pamięć ostatniego obrazu (LIH)	TAK
6	Redukcja szumów w czasie rzeczywistym	TAK
7	Wzmocnienie krawędzi w czasie rzeczywistym	TAK
8	Regulacja jasności i kontrastu	TAK
9	Obracanie obrazu	TAK
10	Miernik wielkości ekspozycji (rejestrator dawki) umożliwiający ocenę narażenia pacjenta podczas badania zgodnie z obowiązującymi przepisami	TAK
VII	Stół zabiegowy
1	Stół wyposażony w funkcję zmotoryzowanego przesuwu w minimum 3 osiach	TAK, podać
2	Blat stołu przenikalny dla promieniowania rtg	TAK
3	Ruchy blatu stołu sterowane elektrycznie w trzech osiach (pionowy, wzdłuż blatu, w poprzek blatu)	TAK
4	Zakres ruchu pionowego blatu, min 30 cm	TAK, podać
5	Zakres ruchu wzdłużnego blatu, min +/-10 cm	TAK, podać
6	Zakres ruchu poprzecznego blatu, min +/-5 cm	TAK, podać
7	Dopuszczalne obciążanie stołu, min 180 kg	TAK, podać
8	Minimalna wysokość blatu stołu, ≤80 cm	TAK, podać
9	Szerokość blatu stołu, min 80 cm	TAK, podać
10	Długość blatu stołu, min 200 cm	TAK, podać
VIII	System do zarządzania danymi pacjentów
1	System oparty o komputer PC (osobistym)	TAK
2	Baza pacjentów z zabiegami ESWL do litotrypsji (aparat do kruszenia kamieni nerkowych)	TAK
3	Możliwość wprowadzania nowych pacjentów lokalnie lub pobierania z Worklisty	TAK
4	Możliwość pobierania obrazów z systemu PACS lub płyt CD/DVD, min 500	TAK, podać
5	Podgląd obrazów ultrasonograficznych w czasie rzeczywistym, min 2-12 MHz	TAK, podać
6	Podgląd obrazów rentgenowskich w czasie rzeczywistym, min 170 dB	TAK, podać
7	Zapis obrazów przyporządkowanych do pacjentów	TAK
8	Raporty z przeprowadzonych zabiegów z możliwością wydruku	TAK
IX	Dodatkowo
1	Fartuchy ochronne (dokładne ustalenie po wybraniu najkorzystniejszej oferty), min 3 sztuki	TAK
2	Projekt osłon stałych. Litostar pomieszczenie – obliczenie osłon stałych wraz z dostosowaniem pomieszczenia do aparatu ESWL.	TAK
3	Testy akceptacyjne i specjalistyczne po stronie Wykonawcy	TAK
4	Cały montaż po stronie Wykonawcy	TAK
5	Wykonawca w ramach zamówienia wykona wentylację w pomieszczeniu zgodnie z wymogami.	TAK
6	W pomieszczeniu był zabudowany aparat RTG Cardio SIAS, Aparat Econolith 2000 firmy Medispec.	TAK

      1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
      2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
      3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.
      4. Projekt obliczeniowy osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym X dla Pracowni RTG -ESWL WSS2 w Jastrzębiu Zdroju ul. Jana Pawła II 7., stanowi Załącznik A do Formularza asortymentowo – cenowego.
      5. Zamawiający informują, ze w pomieszczeniu był zabudowany aparat RTG Cardio SIAS, Aparat Econolith 2000 firmy Medispec.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.
        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 11 - Kabina audiometryczna
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Kabina audiometryczna	szt	1
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy			- 60 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I	Wymagania podstawowe:
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2.	Kabina modułowa zgodna z modułami łączonymi w sposób umożliwiający ponowny demontaż i przeniesienie kabiny	TAK
3.	Wymiary wewnętrzne minimum: / szerokość min.90 cm (+/- 3 cm) / głębokość min. 95 cm (+/-3 cm) / wysokość: min. 200 cm (+/- 3 cm)	TAK, podać
4.	Maksymalne wymiary zewnętrzne: / Szerokość: min 100 cm (+/-3cm) / Głębokość min 105 cm (+/-3cm) / Wysokość: min 225 cm (+/-3cm)	TAK, podać
5.	Wentylacja grawitacyjna lub elektryczna niskoszumowa	TAK
6.	Drzwi samodomykające z uszczelką magnetyczną, otwierane na zewnątrz, prawe lub lewe	TAK
7.	Dźwiękoszczelne okienko z podwójną szybą	TAK
8.	Panel do podłączania przewodów audiometrów zawierający minimum 8 gniazd typu “jack” 6,4mm oraz minimum jedno gniazdo USB	TAK, podać
9.	Kabina wykonana z materiałów niepalnych	TAK
10.	Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna – wykonana z łatwo zmywalnego materiału	TAK
11.	Oświetlenie wewnętrzne bezobsługowe typu LED 12V z zasilaczem	TAK
12.	Tłumienie akustyczne komory wartości minimalne: / - w przedziale 1000 Hz-8000 Hz średnio 48 dB, / - w przedziale 125-8000 Hz, średnio 40 dB.	TAK, podać
13.	Zewnętrzny stolik przeznaczony do ustawienia audiometru	TAK
14.	Podjazd dla wózków inwalidzkich	TAK

            1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
            2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
            3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.

        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 12 - Kardiotokograf (KTG)
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Kardiotokograf (KTG)	szt	1
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy			- 60 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I	Wymagania podstawowe:
1.	Kardiotokograf przeznaczony do monitorowania ciąży bliźniaczej i pojedynczej	TAK
2.	Wyświetlacz z trybem prezentacji graficznej i liczbowej dla FHR (tętna płodu) i Toco (skurczów macicy)	TAK
3.	Możliwość wyświetlenia tylko wartości liczbowych dla FHR (tętna płodu) i Toco (skurczów macicy)	TAK
4.	Wbudowany ekran dotykowy min. 7”	TAK, podać
5.	Klawisze funkcyjne do szybkiej obsługi podstawowych funkcji aparatu	TAK, podać
6	Monitorowanie nieinwazyjne FHR (tętna płodu) poprzez UDP (ultradźwiękowy doppler pulsacyjny)	TAK
7	Przetworniki tętna płodu ultradźwiękowe	TAK
8	Częstotliwość pracy 1,0 MHz	TAK, podać
9	Moc ultradźwięku fali US ≤10,0(mW/cm2)	TAK, podać
10	Funkcja przesunięcia wykresu tętna płodu dla monitoringu dwóch płodów	TAK
11	Zakres pomiarowy FHR (tętna płodu) min w zakresie 50-210 bpm	TAK, podać
12	FHR (tętna płodu) dokładność: + - 1 dla normatywnego przedziału częstotliwości pracy serca płodu	TAK, podać
13	Pomiar nieinwazyjny tętna płodu w trybie PWD (metoda doplerowska impulsowa)	TAK
14	Zerowanie pomiaru skurczów macicy (TOCO) automatyczne i manualne	TAK
15	Zakres pomiarowy TOCO (skurczów macicy) w przedziale min. 0-100 %	TAK, podać
16	Alarm dźwiękowy i wizualny tachykardii i bradykardii	TAK
17	Personalizacja poziomów alarmów odnoszące się do stanu zdrowia pacjentki i płodu	TAK
18	Manualne oraz automatyczne monitorowanie ruchów płodu z możliwością wydruku wykresu	TAK
19	Znacznik ruchów płodu zaobserwowanych przez pacjentkę	TAK
20	Możliwość zaznaczenia przez personel medyczny oraz wydruku zdarzeń medycznych (podanie znieczulenia, badanie ginekologiczne, OCT)	TAK
21	Opcja podpięcia stymulatora	TAK
22	Funkcja pomiaru z automatycznym czasem zapisu (długość badania) NST do wyboru: wył, lub 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 min	TAK, podać
23	Rejestracja i wydruk daty, godziny, informacji o pacjentce (imię, nazwisko, ID)	TAK
24	Wydruk pełnej analizy zapisu kardiotokograficznego w j. polskim z uwzględnieniem nieznacznej zmiany czasu cykli pracy serca oraz procentowej utraty sygnału	TAK
25	Personalizacja notatek przez personel medyczny	TAK
26	Możliwość przechowywania, podglądu oraz wydruku badań w pamięci – min 140 badań 30-mniutowych	TAK, podać
27	3 trybu podglądu na ekranie zapisanego badania w krokach co 6 s, 1 min, 10 min.	TAK, podać
28	Możliwość szybkiego wydruku bezpośrednio z aparatu badania zapisanego w pamięci	TAK
29	Wieloformatowy wydruk zapisu	TAK
30	Wydruk na papierze termo czułym w formacie A4	TAK
31	Wydruk siatki wykresu na gładkim papierze	TAK
32	Możliwość ustawienia aparatu pod kątem	TAK
33	Możliwość zapisu na nośniku elektronicznym poprzez USB w formacie JPG	TAK
34	Producent zapewnia istnienie na runku dedykowanej centrali monitorującej z możliwością podłączenia aparatu w późniejszym czasie	TAK
35	Wyposażenie: / - głowica Toco, / - 2 głowice US, / - znacznik ruchów płodu, / - stojak do aparatu/ wózek na aparat / - 3 pasy mocujące, / - 2 rolki papieru, 2 żele, / - akumulator Li-on (litowo-jonowy)	TAK, podać

      1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
      2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
      3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.

        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAIET NR 13 - Fotel stomatologiczny
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Fotel stomatologiczny	szt	1
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy			- 60 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I	Wymagania podstawowe:
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2.	Metalowa konstrukcja lakierowana proszkowo. Obudowy pokryte lakierem odpornym na UV łatwa w utrzymaniu czystości.	TAK
3.	Fotel można montować do podłogi lub w poz wolnostojącej	TAK
4.	Parametry / Minimalna wysokość, Min. 390 mm (+/-20 mm / Maksymalna wysokość, Min. 860 mm (+/-20 mm)	TAK, podać
5.	Zasilanie elektryczne 220/230 V / 50/60 Hz	TAK, podać
6.	Dopuszczalne obciążenie, min 185 kg	TAK, podać
7	Elektryczne regulacje za pomocą sterownika nożnego	TAK
8	Tapicerka bezszwowa , podłokietnik tapicerowany	TAK
9	Programowalne rożne pozycje, min 4	TAK, podać
10	Folia ochronna wymienna w części podparcia nóg	TAK
11	Szerokie oparcia pleców , min 55 cm (+/-2 cm)	TAK, podać
12	Regulacja położenia oparcia pleców	TAK
13	Opuszczanie fotela, w celu łatwej dostępności dla osób mniej sprawnych ruchowo, min. 39 cm (+/-2 cm)	TAK, podać
14	Mimośrodowa blokada zagłówka	TAK

            1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
            2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
            3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.

        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 14 - Waga medyczna ze wzrostomierzem
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto		Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Waga platformowa ze wzrostomierzem	szt	1
2	Waga kolumnowa ze wzrostomierzem	szt	1
3	Waga kolumnowa ze wzrostomierzem	szt	6
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.36 miesięcy	TAK, należy podać jeden okres gwarancji, który będzie dotyczył każdej pozycji w pakiecie*	…………………miesięcy			- 36 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 35 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

* Jeżeli Wykonawca wpisze różne okresy gwarancji dla poszczególnych pozycji w pakiecie, wówczas Zamawiający uzna iż Wykonawca zobowiązuj się do udzielenia gwarancji na minimalny okres wynoszący 24 miesiące licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I	Wymagania podstawowe:
	Waga platformowa ze wzrostomierzem – 1 sztuka
1	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2	Elektroniczna, legalizowana waga platformowa z wyświetlaczem, do szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III	TAK
3	Dopuszczalne obciążenie wynoszące min. 295 kg	TAK, podać
4	Bezprzewodowa radiowa funkcja przekazywania wyników wagi i wzrostu do systemu bazy danych szpitala z oprogramowaniem.	TAK
5.	Obszerna platforma umożliwiają łatwe ważenie osób z poważną nadwagą dzięki nisko umieszczonej platformie o wysokości nie większej niż 55 mm	TAK, podać
6	2 boczne balustrady na dole wagi zabezpieczają przed upadkiem pacjenta oraz wzmacniają konstrukcję wagi.	TAK,
7	2 wbudowane gumowe kółka, które nie niszczą podłogi, pozwalają przewozić wagę w dowolne miejsce na oddziale.	TAK,
8	Dogodny odczyt wyników na wyświetlaczu obracalny wg wymagań pielęgniarki/lekarza.	TAK
9	Wygodne ważenie pacjenta również na krześle, które można ustawić na wadze i automatycznie odjąć wagę krzesła, aby otrzymać wagę pacjenta dzięki funkcji Pre-TA	TAK
10	Możliwość zamontowania wzrostomierza w zakresie nie mniejszym niż 6-230 cm.	TAK, podać
11	Obciążenie maksymalne / 200 kg (zakres 1), / 300 kg (zakres 2)	TAK, podać
12	Działka elementarna 100 g (zakres 1), 200 g (zakres 2)	TAK, podać
13	Zakres TARA min. 295 kg	TAK, podać
14	Masa własna nie większa niż 25 kg	TAK, podać
15	Wymiary platformy (szer. x wys. x głęb.) / 600 x 55 x 600 mm +/- 10mm	TAK, podać
16	Wielkość cyfr na wyświetlaczu nie mniejsza niż 20 mm	TAK, podać
17	Waga zasilana bateriami R6 z możliwością zastosowania zasilacza	TAK
18	Funkcje Pre-TARA, TARA, HOLD, BMI, przełączanie zakresów ważenia,	TAK
	Waga kolumnowa ze wzrostomierzem – 1 sztuka
1	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2	Elektroniczna waga osobowa z bezprzewodową transmisją danych przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III.	TAK
3	Wbudowany bezpieczny aluminiowy wzrostomierz z zakresem 7-230 cm i odczytem wyniku z przodu i boku wzrostomierza	TAK, podać
4	Waga wyposażona w koła umożliwiające łatwe transportowanie	TAK
5	Żeliwna podstawa wagi zapewniająca stabilność wagi	TAK
6	Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki.	TAK
7	Bezprzewodowa radiowa funkcja przekazywania wyników wagi i wzrostu do systemu bazy danych szpitala z oprogramowaniem.	TAK
8	Po odciążeniu wagi, dzięki funkcji HOLD można najpierw zająć się pacjentem, a następnie zanotować wynik ważenia	TAK
9	Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą	TAK, podać
10	4 regulowane podgumowane punkty podparcia.	TAK, podać
11	Szybka ocena stanu odżywienia dzięki funkcji BMI.	TAK
12	Obciążenie maksymalne / 150 kg (zakres 1) / 300 kg (zakres 2)	TAK, podać
13	Działka elementarna / 50 g (zakres 1) / 100 g (zakres 2)	TAK, podać
14	Zakres TARA min. 295 kg	TAK, podać
15	Wymiary platformy (szer. x wys. x głęb.) / 335 x 80 x 345 mm +/- 10mm	TAK, podać
16	Wysokość cyfr na wyświetlaczu nie mniejsza niż 24 mm	TAK, podać
17	Wysokość odczytu min 930 mm	TAK, podać
18	Temperatura pracy w zakresie nie mniejszym niż +10C - + 40C	TAK, podać
19	Masa własna nie większa niż 18 kg	TAK, podać
20	Waga wyposażona w możliwość zasilania z baterii lub z zasilacza sieciowego	TAK
21	Znak zgodności CE 0109, 0123	TAK
22	Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG klasa I	TAK
23	Funkcje : / TARA, Pre-TARA, matka/dziecko, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie, regulowana funkcja amortyzacji, SEND/PRINT	TAK
	Waga kolumnowa ze wzrostomierzem – 6 sztuk
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019.	TAK, podać
2	Elektroniczna waga kolumnowa przeznaczona do szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III.	TAK
3	Łatwe przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym	TAK
4	Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki.	TAK
5	Plastikowo - Aluminiowy bezpieczny wzrostomierze 75-200 ± 2 cm i odczytem wyniku z przodu i boku wzrostomierza.	TAK, podać
6	Funkcja BMI do podstawowej oceny stanu odżywienia pacjenta	TAK
7	Platforma, na której stoi pacjent jest zintegrowana pomostem wagi, co zabezpiecza przed wywróceniem się pacjenta przypadkowo stającego na rogu platformy.	TAK
8	4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi.	TAK, podać
9	Oszczędność energii dzięki małemu zużyciu prądu - 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą.	TAK, podać
10	Obciążenie maksymalne min. 200 kg	TAK, podać
11	Działka elementarna 100 g < 150 kg > 200 g	TAK, podać
12	Zakres TARA 200 kg	TAK, podać
13	Wymiary, platformy / -szerokość 272 mm ± 20 mm / -wysokość 75 ± 20 mm / -głębokość 280 mm ± 20 mm	TAK, podać
14	Wyświetlacz LCD	TAK
15	Masa własna nie większa niż 6.7 kg	TAK, podać
16	Zasilanie elektryczne 6 baterii typu R6	TAK
17	Znak zgodności CE 0109	TAK
18	Funkcje TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie	TAK

      1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
      2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
      3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.

        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 15 - Kardiomonitor
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Kardiomonitor	szt	4
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy			- 60 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I	Wymagania podstawowe:
1	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2	Monitor transportowo - stacjonarny o budowie modułowej, przeznaczony dla pacjentów ze wszystkich grup wiekowych: noworodków, dzieci i dorosłych. Wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe automatycznie włączane adekwatnie do wybranej kategorii wiekowej pacjenta	TAK
3	Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia oraz niezależny moduł transportowy z ekranem, min 4 ''	TAK, podać
4	Kardiomonitor z kolorowym ekranem LCD z podświetleniem LED / Przekątna Min. 12'', rozdzielczość Min. 800x600 pikseli	TAK, podać
5	Możliwość regulacji jasności ekranu , min. 10 poziomów	TAK, podać
6	Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów, Min. 150 h	TAK, podać
7	Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych, Min. 200 z zapisem odcinków krzywych lub krzywej	TAK, podać
8	Pomiar i monitorowanie: / - EKG, HR, SPO2, respiracja, temperatura, NIBP, IBP, CO2	TAK
II	Pomiar EKG
1	Monitorowanie 3, 7 oraz możliwość rozbudowy o 12 odprowadzeń EKG jednocześnie	TAK, podać
2	Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG	TAK
3	Pomiar akacji serca, Min. 15-350 ud/min	TAK, podać
4	Dokładność pomiaru, nie gorsza niż +/- 1 bpm	TAK, podać
5	Wzmocnienie przebiegu EKG, co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; x0,5 cm/mV; x1,0 cm/mV; x2,0 cm/mV; x4,0 cm/mV; AUTO	TAK, podać
6	Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST.	TAK, podać
7	Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznaniem , Min. 20 zaburzeń	TAK, podać
8	Funkcja kaskady	TAK
III	Respiracja
1	Sposób wyświetlania - w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej	TAK
2	Pomiar częstości oddechu, min 0-150 odd/min	TAK, podać
3	Alarm bezdechu regulowany w zakresie, min 10-40 s	TAK, podać
IV	Saturacja
1	Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI)	TAK
2	Zakres pomiarowy saturacji 1-100%	TAK, podać
3	Zakres pomiarowy pulsu , co najmniej do 250	TAK, podać
4	Dokładność pomiaru saturacji / w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 %	TAK, podać
5	Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i NIBP bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie, na której założony jest czujnik	TAK
6	Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2	TAK
7	Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej lub wskaźnik jakości.	TAK
V	NIBP
1	Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego	TAK
2	Zakres pomiaru ciśnienia , min 10-270 mmHg	TAK, podać
3	Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP , min 40-240 bpm	TAK, podać
4	Tryby pomiaru ręczny, auto, ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min)	TAK, podać
5	Zakres programowania interwałów w trybie Auto / Min. 1- 480 minut	TAK, podać
6	Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów pamięć ostatnich wyników / Min. 1200 wyników pomiarów NIBP	TAK
7	Monitorowanie dynam. ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego lub monitorowanie wartości ciśnienia średniego skurczowego i rozkurczowego.	TAK, podać
VI	Temperatura
1	Zakres pomiarowy / Min. 0-500C	TAK, podać
2	Dokładność pomiaru / nie gorsza niż +/- 0,10C	TAK, podać
VII	Inwazyjny pomiar ciśnienia – 1 niezależny moduł na 4 oferowane kardiomonitory z możliwością przepinania między w/w kardiomonitorami	TAK
1	Zakres pomiarowy / Min. –50~+300 mmHg	TAK, podać
2	2 kanały pomiarowe	TAK, podać
3	Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień	TAK
VIII	Kapnometria (pomiar w strumieniu bocznym lub głównym) – 1 niezależny moduł na 4 oferowane kardiomonitory z możliwością przepinania między w/w kardiomonitorami	TAK
1	Zakres pomiarowy / Min. 0-130 mmHg	TAK, podać
2	Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych	TAK
3	Zakres pomiarowy awRR (liczenie oddechów) / Co najmniej do 150 odd./min.	TAK, podać
IX	Inne parametry
1	Monitor wyposażony w moduł z rączką wieloparametrowy o budowie kompaktowej, będący również monitorem transportowym ”(kostka wsuwana do ramy urządzenia ) - ekran dotykowy min. 4", zasilanie w transporcie na min. 120 minut, mierzone parametry: min. EKG 3, 7 lub 12 odprowadzeń, RR, HR, SPO2, PR, NIBP, 2 kanały TEMP,Pamięć danych pacjenta (min. 48 godzin trendów)	TAK, podać
2	Co najmniej 5 niezależnych konfiguracji ekranu i granic alarmowych z możliwością łatwego ich przełączania	TAK, podać
3	Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków oraz poprzez ekran dotykowy	TAK
4	3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów	TAK
5	Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów	TAK
6	Możliwość zawieszania alarmów / Min. 3 stopni	TAK, podać
7	Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów	TAK, podać
8	Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej / Min. 5 poziomów	TAK, podać
9	Ręczne lub automatyczne albo automatyczne i ręczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta	TAK, podać
10	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta / Min. nazwisko, płeć, nr identyf., waga, wzrost, grupa krwi	TAK
11	Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy	TAK
12	Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V/50-60 Hz i akumulatora	TAK
13	Praca kardiomonitora na zasilaniu akumulatorowym / Min. 3 godziny	TAK, podać
14	Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu	TAK
15	Wyświetlanie - co najmniej 7 przebiegów (bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG) z możliwością edycji kolorów, parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania.	TAK, podać
16	Dostępne tryby pracy: tryb dużych znaków, tryb trendów, tryb oxyCRG, tryb listy, 7-EKG, 12-EKG, tryb podglądu danych z innych łóżek (bez stacji centralnego nadzoru)	TAK
17	Monitor wyposażony w wyjście VGA/DVI do podłączenia monitora kopiującego	TAK
18	Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym	TAK
19	Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków	TAK
20	Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii lub inny tryb na przykład nocny zmniejszając jasność ekranu , głośność	TAK
21	Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45)	TAK
22	Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania	TAK
23	Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali	TAK
24	Monitor wyposażony w min. 4 porty USB do podłączenia klawiatury lub myszki;	TAK, podać
25	Prosta aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive.	TAK
26	Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków/wentylatorów.	TAK
27	Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4	TAK
X	Możliwości rozbudowy
1	- Inwazyjny pomiar ciśnienia, drukarka termiczna, kapnografia, nieinwazyjny rzut serca-ICG, rzut metodą termodylucji C.O, pomiar saturacji w technologii Nellcor lub Masimo lub Nellcor i Masimo, AG-Monitrowania gazów anestetycznych,	TAK
X	Wyposażenie
1	Wyposażenie każdego kardiomonitora / -kabel EKG 3/5-odprowadzeniowy dla dorosłych - 1 szt. / -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych - 1 szt. / -mankiet do pomiaru NIBP rozmiar średni dla dorosłych - 1szt. / - mankiet do pomiaru NIBP rozmiar duży dla dorosłych – 1 szt. / -wąż połączeniowy NIBP - 1 szt. / -czujnik temperatury powierzchniowej - 1 szt. / - kabel główny NIBP oraz min. 1 przetwornik IBP / - min. 1 linia pomiarowa do kapnografii / -podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria lub wózek na kardiomonitor z półą na akcesoria – 2 sztuki / - uchwyt ścienny (montowanie po stronie Wykonawcy) – 2 sztuki	TAK, podać
2	Wyposażenie dodatkowe / - kabel EKG 3/5-odprowadzeniowy dla dorosłych - 1 szt. / - wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych - 1 szt.	TAK, podać

            1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
            2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
            3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.

        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 16 - Elektrokardiograf (EKG)
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Elektrokardiograf (EKG)	Szt.	1
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy			- 60 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I	Wymagania podstawowe:
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, min. 2019	TAK, podać
2.	Aparat EKG 3, 6-cio, 12-to kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań	TAK
3.	Tryb pracy / a. automatyczny / b. ręczny	TAK, podać
4.	Klawiatura alfanumeryczna	TAK
5.	Detekcja stymulatora serca	TAK
6.	Obsługa aparatu poprzez panel dotykowy oraz wydzieloną klawiaturę funkcyjną	TAK
7.	Ciągły pomiar HR (tętna)	TAK
8.	Obliczenie HR	TAK
9	Pamięć, Min. 1000 zapisów EKG	TAK, podać
10	Szerokość papieru 112 m	TAK
11	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarka wbudowaną wewnątrz aparatu	TAK
12	Kolorowy wyświetlacz LCD min. 7'', umożliwiający jednoczesne wyświetlenie 12 krzywych EKG	TAK, podać
13	Sygnalizacja staniu naładowania akumulatora	TAK
14	Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izoelektrycznej, cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych	TAK
15	Interfejs komunikacyjny USB	TAK
16	Możliwość podłączenia do aparatu pamięci typu Pendrive	TAK
17	Możliwość przesyłania zapisów badania wraz z opisem poprzez e-mail bezpośrednio z aparatu	TAK
18	Exposrt badania w trybie PDF na nośnik zewnętrzny	TAK
19	Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych	TAK
20	Cyfrowa filtracja zakłóceń mięśniowych	TAK
21	Cyfrowa filtracja linii izoelektrycznej	TAK
22.	Drukarka wbudowana w aparat	TAK
23	Wydruk na papierze o szerokości 112 mm	TAK, podać
24	Prędkość zapisu / Min. 5; 10; 25; 50 mm/s	TAK, podać
25	Czułość wydruku / Min. 2,5; 5; 10; 20 mm/mV	TAK, podać
26	Kontrola jakości podłączenia każdej elektrody	TAK
27	Odprowadzenia Cabrera	TAK
28	Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych	TAK
29	Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości	TAK
30	Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku	TAK
31	Zabezpieczenie przed impulsem defibrynującym	TAK
32	Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca	TAK
33	Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi)	TAK
	Dodatkowo:
1	Kabel pacjenta, 2 sztuki	TAK, podać
2	Elektrody kończynowe . 4 sztuki	TAK, podać
3	Elektrody przedsercowe przyssawkowe, 6 sztuk	TAK, podać
4	Papier dostarczony wraz z aparatem , 4 rolki	TAK, podać
5	Wózek do aparatu z możliwością blokady kół, wyposażony w minimum jeden pojemnik na akcesoria	TAK

      1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
      2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
      3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.

        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 17 - Łóżka Szafki, Asystor, materace, wózki do przewożenia chorych, stół zabiegowy
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Łóżka szpitalne OIT	Szt.	6
2	Łóżka szpitalne elektryczne	Szt	20
3	Łóżka szpitalne mechaniczne (manualne)	Szt	22
4	Szafka przyłóżkowa pacjenta z blatem bocznym	Szt	48
5	Asystor, szafka jezdna przyłóżkowa	Szt	3
6	Materac pneumatyczny przeciwodleżynowy, zmienno-ciśnieniowy	Szt	2
7	Wózek do przewożenia chorych / - w pozycji leżącej i siedzącej (3 sztuki) / - w pozycji siedzącej (sztuka)	Szt	4
8	Stół zabiegowy z wyposażeniem	Szt	2
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy	TAK, należy podać jeden okres gwarancji, który będzie dotyczył każdej pozycji w pakiecie*	…………………miesięcy			- 60 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

* Jeżeli Wykonawca wpisze różne okresy gwarancji dla poszczególnych pozycji w pakiecie, wówczas Zamawiający uzna iż Wykonawca zobowiązuj się do udzielenia gwarancji na minimalny okres wynoszący 24 miesiące licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
	Wymagania podstawowe:
I	Łóżka szpitalne OIT
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, min. 2019	TAK, podać
2.	Wymiary zewnętrzne łóżka: / -długość całkowita łóżka Max:2200 mm (±50mm) / -szerokość całkowita z barierkami Max:1050 mm (±20mm)	TAK, podać
3.	Leże łóżka 4 segmentowe wykonane z jednolitego arkusza blachy pokrywającego całe leże z otworami wentylacyjnymi za wyłączeniem leża pod segmentem pleców wyposażonego w leże przezierne	TAK, podać
4.	Leże łóżka wyposażone w odsuwanie się segmentu pleców oraz segmentu nóg jednocześnie podczas podnoszenia tych segmentów rozsunięcie się segmentów / Min: 7 cm względem pozycji poziomej	TAK, podać
5.	Leże łóżka czterosegmentowe. / Regulacje elektryczne pozycji łóżka minimum w zakresie: / -regulacja pleców w zakresie Min: 0-75 ± 2 ° / -regulacja nóg Min. 0-45 ± 2 ° / -regulacja wysokości Min: 43-70 cm ± 2 cm / -regulacja segmentu podudzi przy pomocy mechanizmu zapadkowego	TAK, podać
6.	Sterowanie funkcjami leża przy pomocy panela umieszczonego na barierkach w segmencie pleców: / -wewnętrznie dla pacjenta regulacja : / nóg, pleców, wysokości / -zewnętrznie dla personelu regulacja: / nóg, pleców, wysokości, autokonturu.	TAK, podać
7.	Leże łóżka oparte na konstrukcji ramowej podpartej co najmniej na 4 punktach.	TAK, podać
8.	Konstrukcja łóżka pozbawiona widocznych na zewnątrz kabli - wszystkie przewody schowane w profilach łóżka lub peszlach.	TAK
9	Łóżko wyposażone w pilot z funkcją blokady przy pomocy klucza zbliżeniowego	TAK
10	4 barierki tworzywowe wyposażone w optyczne wskaźniki przechyłu leża.	TAK
11	Barierki boczne tworzywowe wyposażone w system powolnego opadania po zwolnieniu blokady.	TAK
12	Barierki po złożeniu całkowicie chowające się pod leże łóżka.	TAK
13	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej proszkowo.	TAK
14	Łóżko wyposażone w akumulator pozwalający sterować funkcjami łóżka bez zasilania sieciowego.	TAK
15	Łóżko wyposażone w awaryjną, ręczną dźwignię CPR (szybkiego zwalniania) umożliwiająca wypoziomowanie segmentu pleców.	TAK
16	Nośność łóżka: min 250 kg	TAK, podać
17	Centralna blokada kół	TAK
18	Szczyty łóżka wykonane w całości z tworzywa ABS bez ramy stalowej, nie posiadające widocznych miejsc łączenia tworzywa. Wezgłowia wyposażone w dwa otwory umieszczone na rogach pozwalające na wygodne umieszczenie rąk w celu przemieszczania łóżka.	TAK
19	Łóżko wyposażone w 4 odbojniki kołowe wykonane z tworzywa sztucznego.	TAK, podać
20	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła	TAK
21	Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę dolnej ramy łóżka zabezpieczające całą jej powierzchnię	TAK
22	Możliwość wyboru wersji kolorystycznej łózka z wzornika producenta	TAK
23	Wyposażenie do każdego łóżka: / -statyw kroplówki 6 szt. / -materac 6szt. o wysokość min 15 cm, dopasowany do rozmiarów leża. Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoodporny, zamykany zamkiem błyskawicznym. Wypełnienie Materaca z pianki o gęstości min. 25kg/m2. Materac przeciwodleżynowy typu gofr. / -haczyki na worki urologiczne 6 szt. / -podwójna rama ortopedyczna 6 szt., / -uchwyt do zawieszenia kaczki i basenu po 6 szt.	TAK, podać
II	Łóżka szpitalne, elektryczne – 20 sztuk
1	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2	Wymiary zewnętrzne łóżka: / -długość całkowita łóżka Max:2200 mm (±50mm) / -szerokość całkowita z barierkami Max:1050 mm (±20mm)	TAK, podać
3	Leże łóżka 4 segmentowe wykonane z jednolitego arkusza blachy pokrywającego całe leże z otworami wentylacyjnymi za wyłączeniem leża pod segmentem pleców wyposażonego w leże przezierne	TAK, podać
4	Leże łóżka wyposażone w odsuwanie się segmentu pleców oraz segmentu nóg jednocześnie podczas podnoszenia tych segmentów rozsunięcie się segmentów / Min: 7 cm względem pozycji poziomej	TAK, podać
5	Leże łóżka czterosegmentowe. / Regulacje elektryczne pozycji łóżka minimum w zakresie: / -regulacja pleców w zakresie Min: 0-75 ± 2 ° / -regulacja nóg Min. 0-45 ± 2 ° / -regulacja wysokości Min: 43-70 cm ± 2 cm / -regulacja segmentu podudzi przy pomocy mechanizmu zapadkowego	TAK, podać
6	Leże łóżka oparte na konstrukcji ramowej podpartej co najmniej na 4 punktach.	TAK, podać
7	Konstrukcja łóżka pozbawiona widocznych na zewnątrz kabli - wszystkie przewody schowane w profilach łóżka lub peszlach.	TAK
8	Łóżko wyposażone w pilot z funkcją blokady przy pomocy klucza zbliżeniowego	TAK
9	4 barierki tworzywowe wyposażone w optyczne wskaźniki przechyłu leża.	TAK
10	Barierki boczne składane wzdłuż ramy leża z możliwością składania i rozkładania / Barierki wykonane z co najmniej trzech poziomych rur stalowych malowanych proszkowo.	TAK, podać
11	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej proszkowo.	TAK
12	Łóżko wyposażone w akumulator pozwalający sterować funkcjami łóżka bez zasilania sieciowego.	TAK
13	Łóżko wyposażone w awaryjną, ręczną dźwignię CPR umożliwiająca wypoziomowanie segmentu pleców.	TAK
14	Nośność łóżka:Min. 250 kg	TAK, podać
15	Centralna blokada kół	TAK
16	Szczyty łóżka wykonane w całości z tworzywa ABS bez ramy stalowej, nie posiadające widocznych miejsc łączenia tworzywa. Wezgłowia wyposażone w dwa otwory umieszczone na rogach pozwalające na wygodne umieszczenie rąk w celu przemieszczania łóżka.	TAK
17	Łóżko wyposażone w 4 odbojniki kołowe wykonane z tworzywa sztucznego.	TAK
18	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła	TAK
19	Wydłużanie długości leża / - min 15 cm w 6 łóżkach , / - bez wydłużenia 14 łóżek	TAK, podać
20	Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę dolnej ramy łóżka zabezpieczająca całej jej powierzchnię	TAK
21	Możliwość wyboru wersji kolorystycznej łózka z wzornika producenta	TAK
22	Wyposażenie do każdego łóżka: / -statyw kroplówki 20szt. / -materac 20 szt. o wysokość min 15 cm, dopasowany do rozmiarów leża. Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoodporny, zamykany zamkiem błyskawicznym. Wypełnienie Materaca z pianki o gęstości min. 25kg/m2. Materac przeciwodleżynowy typu gofr. / -haczyki na worki urologiczne 20 szt. / -podwójna rama ortopedyczna 14 szt. / -wysięgnik ręki z uchwytem trójkątnym 6 szt. / - uchwyt do zawieszenia kaczki i basenu po 20s zt	TAK, podać
III	Łóżka szpitalne mechaniczne (manualne) – 22 sztuki
1	Urządzenie fabrycznie nowe , min 2019	TAK, podać
2	Wymiary zewnętrzne łóżka: / -długość całkowita łóżka Max: 2150 mm (±30mm) / -szerokość całkowita z barierkami Max: 1050 mm (±20mm)	TAK, podać
3	Leże łóżka 4 segmentowe wykonane z jednolitego arkusza blachy pokrywającego całe leże z otworami wentylacyjnymi.	TAK, podać
4	Leże łóżka czterosegmentowe. / Regulacja manualna przy użyciu korb pozycji łóżka minimum w zakresie: / -regulacja pleców w zakresie Min: 0-75 ± 2 ° / -regulacja nóg Min: 0-45 ± 2 ° / -regulacja wysokości min: 43-70 cm ± 2 cm / -regulacja segmentu podudzi przy pomocy mechanizmu zapadkowego	TAK, podać
5	Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcji stosowane w szpitalach oraz promieniowanie UV.	TAK
6	Barierki boczne składane wzdłuż ramy leża z możliwością składania i rozkładania. / Barierki wykonane z co najmniej 6 pionowych stalowych poprzeczek i 1 poprzeczki poziomej wykonanej z aluminium. / Barierki z możliwością składania przy użyciu jednej ręki	TAK
7	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej proszkowo.	TAK
8	Nośność łóżka: min 250 kg	TAK, podać
9	Centralna blokada kół umieszczona centralnie od strony segmentu nóg.	TAK
10	Szczyty łóżka wykonane w całości z tworzywa ABS bez ramy stalowej, nie posiadające widocznych miejsc łączenia tworzywa. Wezgłowia wyposażone w dwa otwory umieszczone na rogach pozwalające na wygodne umieszczenie rąk w celu przemieszczania łóżka.	TAK
11	Łóżko wyposażone w 4 odbojniki kołowe wykonane z tworzywa sztucznego.	TAK
12	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła	TAK
13	Możliwość wyboru wersji kolorystycznej z wzornika producenta	TAK
14	Wyposażenie dodatkowe / -statyw kroplówki 22szt. / -materac 22 szt. o wysokość min 15 cm, dopasowany do rozmiarów leża. Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoodporny, zamykany zamkiem błyskawicznym. Wypełnienie Materaca z pianki o gęstości min. 25kg/m2. Materac przeciwodleżynowy typu gofr. / -haczyki na worki urologiczne 22 szt. / -wysięgnik ręki z uchwytem trójkątnym 22 szt. / - uchwyt na kaczkę lub basen – 14 szt.	TAK, podać
IV	Szafka przyłóżkowa – 48 sztuk
1	Urządzenie fabrycznie nowe , min 2019	TAK, podać
2	Wymiary: / Szerokość Max: 520 mm (+/- 20 mm) / Głębokość Max: 450 mm (+/- 20 mm) / Wysokość Max: 910 mm (+/- 20 mm)	TAK, podać
3	Konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym	TAK
4	Powłoki lakiernicze całej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne	TAK
5	Kontener szafki wyposażony w półkę oraz miejsce na min. 3 butelki o pojemności 1,5 l	TAK, podać
6	Blaty szafki (główny i dodatkowy) z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów oraz zapobiegający rozlewaniu się płynów	TAK
7	Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. kontener szafki wyposażony w z zatrzaskami magnetycznymi	TAK
8	Szafka posiada koła jezdne wyposażone w gumowy bieżnik	TAK
9	Półka na obuwie w dolnej części szafki. Półka przelotowa z dostępem z obu stron szafki.	TAK
10	Możliwość nachylenia blatu bocznego w 3 pozycjach.	TAK, podać
11	Dodatkowy blat boczny z możliwością schowania do boku szafki i płynną regulacją wysokości wspomaganej sprężyną gazową.	TAK
12	Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady	TAK
13	Czoła szuflady i szafki lakierowane proszkowo z możliwością wyboru koloru z wzornika producenta	TAK
14	Szafka składająca się z szuflady i dolnego kontenera, wyposażona w min2 półki	TAK, podać
15	Dodatkowy blat boczny z możliwością schowania do boku szafki i płynną regulacją wysokości w zakresie 800 – 1100 mm (+/- 20 mm) wspomaganej sprężyną gazową.	TAK, podać
16	Szafka wyposażona w dolna półkę na obuwie wykonaną z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym	TAK
17	Wszystkie koła wyposażone w indywidualną blokadę.	TAK
V	ASYSTOR – 2 sztuki
1	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2	Asystor wykonany z tworzywa sztucznego typu ABS. Wyposażony w 4 koła w tym co najmniej 2 blokowane.	TAK, podać
3	Asystor składający się z trzech blatów oraz 2 uchwytów do przetaczania.	TAK, podać
4	Koła asystora podgumowane zapewniające cichą jazdę.	TAK
VI	ASYSTOR – 1 sztuka
	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
1	Stelaż asystora aluminiowy lub stalowy malowany proszkowo na biało, z kołkami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek,	TAK
2	Szuflady stalowe lakierowane proszkowo	TAK
3	4 kuwety z tworzywa sztucznego / o wymiarach nie mniejszych niż: 390x320x60 mm	TAK, podać
4	Blat ze stali kwasoodpornej w formie wyjmowanej tacy	TAK
5	Asystor z jednym uchwytem do wygodnego prowadzenia.	TAK
6	Asystor wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowej	TAK
VII	Materac przeciwodleżynowy, zmienno-ciśnieniowy
1	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2	Materac PO z pompą zmienno-ciśnieniową	TAK
3	Terapeutyczna skuteczność, min 110 kg	TAK, podać
4	Wymiary zewnętrzne / Max: 200 cm x 90cm x 7 cm (+/-2cm)	TAK, podać
5	Napięcie zasilające AC 230V, 50Hz, 7-10W	TAK, podać
6	Bąbelkowy materac zmiennociśnieniowy, wykonany z PCV	TAK
7	Uchwyt do mocowania na łóżku	TAK
8	Płynna ręczna regulacja ciśnienia (50-110 mmhg) dobierana do wagi pacjenta,	TAK, podać
9	Cykl pracy 5-10 min,	TAK, podać
10	Wyłogi do mocowania na materacach łóżkowych	TAK
11	Pompa (kompresor) - maks. pobór mocy 7-10 W	TAK, podać
VIII	Wózek do przewozu chorych w pozycji siedzącej i leżącej – 3 sztuki
1	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	TAK
3	Szerokość całkowita:Min.850 mm (± 30 mm)	TAK, podać
4	Długość całkowita: Min. 2150 mm (± 30 mm)	TAK, podać
5	Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 420 - 820 mm (±30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka.	TAK, podać
6	Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: Min. 0°- 12° (± 2°) – regulacja płynna	TAK, podać
7	Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: Min. 0° - 12° (± 2°) – regulacja płynna	TAK, podać
8	Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. / Nie dopuszcza się regulacji przechyłów wzdłużnych dostępnych z boku wózka oraz regulowanych nożnie.	TAK
9	Leże czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG	TAK
10	Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia	TAK
11	Pod leżem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka).	TAK, podać
12	Wózek dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej.	TAK
13	Na szczytach wózka uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu.	TAK
14	Wózek wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku	TAK
15	Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: / Min. 0-70° (± 3°) - regulacja płynna	TAK, podać
16	Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: / Min. 0-42° (± 3°) - regulacja płynna	TAK, podać
17	Wózek wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe	TAK, podać
18	Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. / Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listwę odbojową na całej długości.	TAK, podać
19	Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku	TAK
20.	Wózek wyposażony w elastyczne listwy odbojowe zapobiegające przed uderzeniami	TAK
21	Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża	TAK
21	Wyposażenie wózka: / - wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki / - .materac składający się z / obicia tapicerskiego pokrytego pianką poliuretanową, antystatyczne, / wkład zimna pianka poliestrowa, grubość materaca min. 8 cm / uchwyty służące do łatwiejszego manewrowania wózkiem oraz transportu	TAK, podać
22	Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie	TAK
23	Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana / z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. / Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. / Nie dopuszcza się osłony przymocowanej na stałe bądź demontowanej za pomocą narzędzi.	TAK
24.	Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole	TAK
26	obciążenie robocze wózka min. 200 kg	TAK, podać
27	Możliwość wyboru wersji kolorystycznej z wzornika producenta	TAK
IX	Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej – 1 sztuk
	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
1	Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo	TAK
2	Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji.	TAK
3	Dopuszczalne obciążenie, min 220 kg	TAK, podać
4	Długość całkowita fotela min. 1021 (+/-20 mm)	TAK, podać
5	Szerokość całkowita fotela min. 718 mm (+/-20 mm)	TAK, podać
6	Długość podłokietników min. 510 mm (+/-20 mm)	TAK, podać
7	Możliwość mycia ciśnieniowego fotela	TAK
8	Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu.	TAK, podać
9	Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne zwiększające manewrowość fotela, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne	TAK
10	Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny. Zamknięta konstrukcja chroni mechanizm hamulca przed wpływem zmiennych czynników zewnętrznych.	TAK
11	Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne : hamulec i jazda kierunkowa.	TAK
12	Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta.	TAK
13	Punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementy ruchome fotela, ale nieodłączalne znacząco ułatwiające obsługę fotela.	TAK
14	Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszają ryzyko potknięcia i zwiększają dostęp do pacjenta. Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiają personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i dotykania podnóżków.	TAK
15	Kółka przeciwwywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu.	TAK
16	Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela	TAK
17	Uchwyty na worki na mocz montowane bezpośrednio pod siedziskiem	TAK
18	Wyposażenie: / - Chromowany stojak na kroplówki montowany na stałe , odporny na rdzewienie, nieskładany. Załączona okrągła końcówka stojaka z min. 5 haczykami. / - 2 niezależne podpórki pod łydki składane pod siedzisko, samoblokujące się, zwalniane dźwigniami ręcznymi, montowane na stałe.	TAK, podać
X	Stół zabiegowy z wyposażeniem – 2 sztuki
1	Urządzenie fabrycznie nowe , min 2019	TAK, podać
2	Dwu segmentowa powierzchnia robocza (segment główny i segment leża)	TAK
3	Stół osadzony na regulowanej kolumnie	TAK
4	Napęd stołu elektromechaniczny	TAK
5	Regulacja elektromechaniczna funkcji stołu uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego	TAK
6	Brak widocznych elementów konstrukcyjnych malowanych proszkowo podstawy oraz kolumny. Podstawa stołu oraz kolumna obudowane w całości tworzywową osłoną w kolorze białym. Materac w szerokiej gamie kolorystycznej, możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego z minimum 5 kolorów z wzornika producenta	TAK
7	Podstawa w kształcie litery H umożliwiająca łatwy dostęp do powierzchni zabiegowej	TAK
8	Stół osadzony na stacjonarnej podstawie – stopki z możliwością poziomowania	TAK
9	Całkowita długość stołu , min 2000 mm +/-50 mm	TAK, podać
10	Szerokość powierzchni roboczej , min 630 mm +/- 50	TAK, podać
11	Regulacja wysokości leża elektromechaniczna / sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego, min 600 mm +/- 50 mm	TAK, podać
12	Regulacja segmentu głowy +/- 30°manualna	TAK, podać
13	Stół wyposażony w parę listew do montażu wyposażenia na odcinku piersiowym segmentu leża	TAK
14	Bezszwowe blaty stołu	TAK
15	Wieszak z podkładem papierowym umiejscowiony za segmentem głowy szt. 2	TAK
16	Stół wyposażony w 4 koła jezdne blokowane indywidualnie	TAK
17	Nośność stołu , min 150 kg	TAK, podać

            1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
            2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
            3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.

        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

        Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 18 - Piła do cięcia gipsu
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Piła do cięcia gipsu	Szt.	2
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.36 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy			- 36 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 35 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I	Wymagania podstawowe:
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2.	Piła elektryczna	TAK
3.	Cicha praca silnika , max 75 dB	TAK, podać
4.	Moc konstrukcyjna odporna na wysokie naprężenia i pracę non-stop	TAK
5.	Ustawienie silnika chroniące go przed pyłem gipsowym	TAK
6.	Podwójna ochrona izolacyjna	TAK
7.	Obroty regulowane stopniowo	TAK
8.	Waga, max 1,7 kg	TAK, podać
9	Bezpieczny sposób włączania i wyłączani	TAK
10	Klasa ochrony II	TAK
11	Długość przewodu zasilającego, min 5 m	TAK, podać
II	Wyposażenie
1	Ostrza do cięcia gipsu różnej średnicy min. po 5 z każdego rodzaju	TAK, podać
2	Klucz do zmiany ostrza	TAK

      1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
      2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
      3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.

        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)
        Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 19 - Pompa infuzyjna
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Pompa infuzyjna	Szt.	6
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy			- 60 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I	Wymagania podstawowe:
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, min 2019	TAK, podać
2.	Strzykawka mocowana automatyzowanie (od przodu)	TAK
3.	Możliwość prowadzenie znieczulania zewnątrzoponowego	TAK
4.	Możliwość współpracy ze stacja dokującą	TAK
6.	Zasilanie przy użyciu wbudowanego zasilacza wewnętrznego	TAK
7.	Masa pompy, max 2,5 kg	TAK, podać
8.	Uchwyt do przenoszenia i mocowania do rur pionowych i poziomych zintegrowany z pompą albo odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych	TAK
9.	Ekran kolorowy, dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy	TAK
10.	Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany	TAK
11.	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji	TAK
12.	Różne tryby infuzji: / - Wzrost – Utrzymanie – Spadek / - Programowanie na min. 12 cykli o różnych parametrach, / - Podaż okresowa z przerwami, / - Dawka w czasie, / - Kalkulacja prędkości dawki,	TAK
13.	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem masy ciała lub też nie w odniesieniu do czasu	TAK, podać
14.	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: / 2, 5, 10, 20,30 i 50/60 ml różnych typów	TAK, podać
15.	Szybkość dozowania w zakresie / 0,1-2000 ml/h lub / 0,01 ml/l – 1 800 ml/h	TAK, podać
16.	Szybkość dozowania Bolus-a, min. do 1800 ml/h	TAK, podać
17	Funkcja programowania objętości do podania VTBD 0,1 - 999,9 ml
18.	Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne Oddziały	TAK
19.	Leki, zawarte w Bibliotece Leków są powiązane z parametrami infuzji : - limity względne min-max - limity bezwzględne min-max - parametry standardowe	TAK
20	Możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji	TAK
21.	Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy	TAK
22.	Bolus manualny i automatyczny	TAK
23.	Programowanie parametrów podaży Bolus-a (objętość,dawka; czas lub szybkość podaży)	TAK
24.	Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymania infuzji	TAK
25.	Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji	TAK
26.	Menu w języku polskim	TAK
27.	Możliwość łączenia pomp w moduły min. 2 pompy	TAK, podać
28.	Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacji dokującej/ stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet – złącze RJ45 lub przez kabel serwisowy/port akcesoriów do kabla interfejsu/ lub port podczerwieni.	TAK, podać
29.	Alarm otwartego uchwytu strzykawki, pompa uszkodzona, akumulator rozładowany, pusta strzykawka	TAK
30	Mocowanie pojedynczej pompy do statywów oraz stacji dokującej nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego	TAK
4.	Stojak do pomp do każdej pompy 1 sztuka	TAK

            1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
            2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
            3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.

……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy