        Załącznik nr 2b do SWZ
        Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 2
A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena / jednostkowa / netto	Wartość / netto / 6=4x5	Stawka VAT / %	Cena / jednostkowa / brutto / 8=5+7		Wartość / brutto / 9=6+7
1	2	3	4	5	6	7	8		9
I	Autorefraktometr pediatryczny	Szt.	1
Razem cena oferty

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.
* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

Autorefraktometr pediatryczny – 1 szt.
Autorefraktometr pediatryczny – 1 szt.		Typ …………………….... / Model ………………...…. / Producent………………… / Kraj pochodzenia ………..
1	Rok produkcji	2021
2	Oznakowanie CE
3	Parametry techniczne
4	Refraktometr
5	Pomiar: / Sfera : / -20.00D do +20.00D (VD+12mm) krok pomiarowy: 0,12D/0.25D / Cylinder:0 do 12.00D (krok pomiarowy: 0.12D/0.25D) / Oś:0 do 180⁰ (krok pomiarowy: 1⁰/5⁰) / Minimalny rozmiar źrenicy do pomiaru:Φ 2 mm / Uśrednienie pomiaru na obszarze Φ 4 mm rogówki
6	Keratometr
7	Pomiar: / Promień krzywizny rogówki 5.00 do 13.00mm (krok pomiarowy: 0.01 mm) / Moc refrakcyjna rogówki 25.96 do 67.50D / (krok pomiarowy: 0.12D/0.25D) / Moc cylindryczna rogówki 0 do 12D (krok pomiarowy: 0.12D/025D) / Oś cylindra rogówki 0 do 180⁰ (krok pomiarowy: 1⁰/5⁰) / Keratometria peryferyjna 25⁰ od centrum
8	Automatyczny pomiar średnicy źrenicy 1.0 do 10.0mm (skok 0.1mm)
9	Pomiar refrakcji metodą Strefowego Obrazowania Źrenicy (wbudowana dioda SLD)
10	Automatyczne wykrywanie położenia głowicy pomiarowej (czy pomiar odbywa się w pozycji poziomej/ pionowej)
11	Retroiluminacja
12	Automatyczne rozpoznawanie P/L oko
13	Funkcja melodii (skupienie uwagi dziecka)
14	Optotyp Balonik lub kwiatuszek dla dzieci (do wyboru przy zamówieniu)
15	Wyświetlacz Kolorowy LCD 3,5 cala
16	Interfejs USB 1 port, bezprzewodowa sieć WLAN
17	Akumulator litowo-jonowy 7.2 V 1800 mAh / Zasilanie stacji DC 9 V 2A
18	Waga max. 1000g z akumulatorem
19	Stacja dokująca
20	Liniowa drukarka termiczna z automatyczną obcinarką papieru. / Interfejs: USB, LAN, RS-232C / Czas ładowania akumulatora max. 160 min. / Waga max. 2.7 kg.
Dodatkowe informacje
	Oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem
	Zamawiający wymaga Instalacji i uruchomienia sprzętu
	Wykonanie przeglądów serwisowych (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)
	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.