Załącznik Nr 1 A do SIWZ

PAKIET NR 1
SPIRALE EMBOLIZACYJNE UWALNIANE MECHANICZNIE I ZWALNIACZE DO UWALNIANIA SPIRAL

L. p	Asortyment	Ilość / (szt.)	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	SPIRALE EMBOLIZACYJNE UWALNIANE MECHANICZNIE / Spirale platynowe, o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, zakresie: 0,0113”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali, / Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” , / Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza, / Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali, / Alternatywna opcja uwolnienia poprzez złamanie końcówki popychacza , / Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 1-25mm długości 2-50cm, helikalne 1-20mm, długości 1-50cm, / Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultramiękkich (najmniejsze rozmiary).	120
2.	ZWALNIACZ DO UWALNIANIA SPIRAL / TECHNIKĄ WSKAZANĄ PRZEZ PRODUCENTA	40
RAZEM:

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik Nr 1 A do SIWZ

PAKIET NR 2
SPIRALE EMBOLIZACYJNE UWALNIANE ELEKTROLITYCZNIE + SYSTEMY DO ODCZEPIANIA SPIRAL

L. p	Asortyment	Ilość / (szt.)	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	SPIRALE EMBOLIZACYJNE UWALNIANE ELEKTROLITYCZNIE / Spirale platynowe o pełnym wyborze kształtów, / Spirale powinny być odczepiane w wyniku termicznego rozpuszczenia złącza w temperaturze około 70 stopni C, / Spirale z możliwością repozycjonowania, wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka.	80
2.	Systemy do odczepiania spiral / Aparat do wielokrotnego odczepiania spirali gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację wyczepienia spirali oraz dźwiękową sygnalizację w momencie kiedy spirala jest prawidłowo spozycjonowana do wyczepienia -czas wyczepiania do 5 sekund.	30
RAZEM:

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik Nr 1 A do SIWZ

PAKIET NR 3
URZĄDZENIE DO PRZEKIEROWANIA PRZEPŁYWU W NACZYNIU Z TĘTNIAKIEM+SYSTEM DOSTAWCZY

L. p	Asortyment	Ilość / (szt.)	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem / Implant samorozprężalny, struktura gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka, / Implant wykonany w postaci tubularnej siatki utkanej z drutu ze stopu stali kobaltowej oraz platynowo-wolframowego, / Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka, / Rozmiary min 2,5-5,0mm co 0,25mm, długości: 10/12/14/16/18/20mm oraz 25/30/35mm w zakresie średnic 3-5mm co 0,25mm, / Możliwość repozycji po uwolnieniu, / Posiadający wskazanie CE do stosowania jako tzw „flow diverter.	6
2.	System dostawczy do implantu / Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych, / Posiadający podwójne zbrojenie – spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długości, / Miękki, kształtowalny nad parą czubek cewnika, / Wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz, / Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 027” na całej długości, długość robocza 105/135/150cm.	6
RAZEM:

….......................................................
data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik Nr 1 A do SIWZ

PAKIET NR 4
MIKROCEWNIKI I MIKROPROWADNIKI

L. p	Asortyment	Ilość / (szt.)	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	MIKROPROWADNIKI NACZYNIOWE / rdzeń wykonany ze stali medycznej ,w dystalnej części pokryty substancją hydrofilną, / z atraumatyczną końcówką rdzenia na odcinku dystalnym, pokrytą substancją hydrofilną , / średnica zewnętrzna prowadnika 0,010”, 0,014”, 0,016”, / W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera / długość całkowita 170, 200 oraz 205 cm / wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5, 10 lub 20cm	150
2.	MIKROCEWNIKI NACZYNIOWE / zbrojony superselektywny, pokryty płaszczem hydrofilnym , / Mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, / Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2,4/2,0/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017” na całej długości / Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewęntrzna warstwa wykonana z PTFE / Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu, / dwa platynowe markery, / Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, 450/2,5mm, 900/5mm	140
3.	System dostawczy do spiral embolizacyjnych / Mikrocewnik zbrojony, zachowujący / niezniekształcone światło przy nawigacji w / naczyniach mózgowych, / Powinien posiadająć podwójne zbrojenie – / spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długości, / Różne kształty końcówek: prosta, J, 45 stopni, 90 stopni. Dwa markery na końcu. / Długość końcówki 6 cm, / Wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz, / Średnice zewnętrzne 0,024’’/0,029 dist/prox, / światło 0,017” na całej długości, długość robocza 150cm.	8
RAZEM:

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik Nr 1 A do SIWZ

PAKIET NR 5
#### CEWNIKI PROWADZĄCE DO EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW WEWNĄTRZCZASZKOWYCH

L. p	Asortyment	Ilość / (szt.)	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	CEWNIKI PROWADZĄCE / cewniki zbrojone- oplot z drutu ze stali nierdzewnej, / średnice od 5F do 8F, / długość cewnika: 90cm- 100cm, / znacznik cieniodajny na dystalnej krzywiźnie cewnika widoczny w obrazie rtg, / duży wybór oferowanych krzywizn, / łatwe manewrowanie w układzie naczyniowym , kontrola obrotu 1:1.	120

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik Nr 1 A do SIWZ

PAKIET NR 6
STENT INTRACRANIALNY DO REMODELINGU +SYSTEM DOSTAWCZY DO STENTU

L. p	Asortyment	Ilość / (szt.)	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Stent intrakranialny do remodelingu / Stent nitinolowy samorozprężalny z otwartymi celami, wykonany w technologii laserowego wycinania z tuby nitinolu, / Powinien być wyposażony w trzy platynowe markery na końcach proksymalnym i dystalnym, / Stent powinien być umieszczony na prowadniku dostawczym wykonanym ze stali nierdzewnej o dł. 185cm, zabezpieczony przez koszulkę wprowadzającą, / Marker (flouro-saver) umieszczony na proksymalnym końcu prowadnika dostawczego, 135cm od dystalnego końca, / Stent o bardzo dużej elastyczności i dopasowaniu do kształtu naczynia, / Rozmiary: średnice: 3.0/4.0/4.5 mm długości 15/21/24/30mm, / Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0.0165”-0.017”ID	12
2.	System dostawczy do stentu / Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny, / Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment / Różne typy cewników: / cewnik o rozmiarze 2.4F proksymalnie, 1.7F dystalnie, o świetle cewnika 0.0165”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm / cewnik o rozmiarze 2.6F proksymalnie, 2.0F dystalnie, o świetle cewnika 0.019”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm / Powinien posiadać dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral, / Teflonowe światło wewnętrzne, na zewnątrz hydrofilne / Cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach 5 typów: / 45, 90 stopni , J, C, S	12
RAZEM:

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik Nr 1 A do SIWZ

PAKIET NR 7
BALON DO REMODELINGU + STRZYKAWKA INFLACYJNA KALIBROWANA

L. p	Asortyment	Ilość / (szt.)	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń / Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 lub 7 mm, o długości 7,15,20 mm i średnicy przejścia 2,2; 2,5 lub 3,5F, / Średnica balonu zależna od objętości inflacji, / Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, / Cewnik o długości 150cm, / Balon 4mm posiadający nominalną objętość 0,06ml i maksymalną objętość 0,15ml, / Balon 7mm posiadający nominalną objętość 0,27ml i maksymalną objętość 0,35ml, / Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń.	2
2.	Balon do remodelingu w prostych odcinkach naczyń / Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 5mm, o długościach 10/15/20/30mm, średnicy przejścia 2,3F, / Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, / Cewnik o długości 150cm, / Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm, 0,20ml dla 15mm, 0,26ml dla 20mm, oraz 0,36ml dla balonu 30mm.	2
3.	Strzykawka inflacyjna kalibrowana do napełniania balonów do remodelingu	5
RAZEM:

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik Nr 1 A do SIWZ

PAKIET NR 8
PĘTLA DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH

L. p	Asortyment	Ilość / (szt.)	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Pętla do usuwania ciał obcych	2

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik Nr 1 A do SIWZ

PAKIET NR 9
MATERIAŁ EMBOLIZACYJNY DO EMBOLIZACJI NACZYNIAKÓW + OPRZYRZĄDOWANIE

L. p	Asortyment	Ilość / (szt.)	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Material embolizacyjny / Kopolimer winyl-alkoholu etylowego, / dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik, / Powinien zawierać mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie, / Dostępny w trzech lepkościach 18, 24 oraz 34, / W zestawie 1 fiolka kopolimeru winyl-alkoholu etylowego1,5ml, jedna fiolka, dimetylosulfotleneku 1,5ml i trzy strzykawki.	10
2.	Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym / Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. / Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,3F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013” / Mikrocewnik o zmiennej charekterystyce sztywności od największej do najmniejszej / Mikrocewnik o dużej odporności na załamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23mm bez załamania / Mikrocewnik z dużej odporności na rozciąganie – wytrzymałość 550g obciążenia bez deformacji. / Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 35 oraz 42cm / Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika / Pokrycie hydrofilne na całej długości / Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego	5
3.	Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówka kompatybilny z materialem embolizacyjnym / Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”, / Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F, / Odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm, / Mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym, / Mikrocewnik z dużej wytrzymałości ciśnieniowej– wytrzymałość ponad 411PSI statycznego ciśnienia, / Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm, / Dystalne markery obrazujący początek i koniec segment odczepianego cewnika, / Objętość zalegająca mniejsza niż 0,23m	11
4.	Mikroprowadnik do zabiegów neurologicznych / Mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10cm, / Średnica prowadnika 0,008” na całej długości / Pokrycie hydrofilne w części dystalnej, / W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera.	11
5.	Adapter do zmniejszania objętości zalegającej w cewniku	20
RAZEM:

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik Nr 1 A do SIWZ

PAKIET NR 10
CEWNIK PROWADZĄCY ZE ZWIĘKSZONYM PODPARCIEM DO ZABIEGÓW NEURORADIOLOGICZNYCH

L. p	Asortyment	Ilość / (szt.)	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych / zbrojony, z oplotem nitynolowym / zbudowany w technologii 3 segmentów – każda cześć cewnika o innej sztywności / Dostępne długości : od 95 cm do 130 cm , / Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym min. 96 cm / Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika, np: 5F/0,058” , 6F/0,072”	10

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik Nr 1 A do SIWZ
PAKIET NR 11
SPIRALE EMBOLIZACYJNE W ROZMIARACH 10 i 18+ SYSTEM DO ODCZEPIANIA SPIRAL

L. p	Asortyment	Ilość / (szt.)	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Spirale embolizacyjne / system spiral embolizacyjnych w rozmiarach 10 i 18, przeznaczone powinnny być do endowaskularnego leczenia pierwotnego i wtórnego, wypełniania, wykańczania tętniaków mózgu o wszystkich typach morfologii, innych zmian naczyniowych m.in. takich jak malformacje lub przetoki oraz naczyń obwodowych. / O natychmiastowym, mechanicznym systemie odczepiania, / odpornych na rozciąganie w rozmiarze 10 i 18, / o kompleksowym typie zwoju dostępne w wersji standardowej, miękkiej i ultramiękkiej w rozmiarze od 1 mm do 22 mm, / o helikalnym typie zwoju dostępne są w wersji standardowej, miękkiej i ultramiękkiej w rozmiarze od 1,5 mm do 10 mm.	80
2.	System do uwalniania spiral	30
RAZEM:

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik Nr 1 A do SIWZ

PAKIET NR 12
SYSTEM DO MECHANICZNEJ TROMBEKTOMII NACZYŃ MÓZGOWYCH

L. p	Asortyment	Ilość / (szt.)	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Urządzenie o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych cel / Połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny z możliwością ponownego złożenia / Konstrukcja umożliwia przejście przez skrzep, przyciągniecie go do mikrocewnika i usunięcie z naczynia / Dwie średnice urządzenia 4 i 6 mm długość 15/20/30/40mm / System o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (dla 4mm) lub 0,027” (dla 6mm) / Ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna / Trzy lub cztery markery platynowe na dalszym końcu, jeden marker na bliższym końcu / Wskazania do stosowania w otwieraniu zamkniętych skrzepem naczyń wewnątrzczaszkowych	12
2.	System dostawczy do stentu / Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie, / Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.	12
RAZEM:

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik Nr 1 A do SIWZ
PAKIET NR 13
SPIRALA EMBOLIZACYJNA O ZMIENNEJ MIĘKKOŚCI + ZWALNIACZE

L. p	Asortyment	Ilość / (szt.)	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Spirala embolizacyjna o zmiennej miękkości: / -Zewnętrzna spirala wykonana z platyny, / -Mechaniczne uwalnianie spirali, pozwalające na korektę ułożenia, / -Mocowanie spirali do popychacza pozwalające na swobodne rotowanie, / -Długość spiral – od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej (3D) – od 1 do 18mm. / -Kompatybilne z mikrocewnikami typu 0.010’’ / -Trzy klasy miękkości – standard, miękka, ultra miękka oraz ultra miękka helikalna, / -Za utrzymywanie długości powinna odpowiadać nitka z superwytrzymałego materiału typu ULTRA HD; dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym, / -Progresywna miękkość, bardziej elastyczny pierwszy zwój, dodatkowo – w zależności od grupy miękkości – od 10 do 100% długości końca powinien być bardziej elastyczny.	30
2.	ZWALNIACZ DO UWALNIANIA SPIRAL / TECHNIKĄ WSKAZANĄ PRZEZ PRODUCENTA	10
RAZEM:

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik Nr 1 A do SIWZ

PAKIET NR 14
ZESTAW DO ASPIRACJI SKRZEPLIN

L. p	Asortyment	Ilość / (szt.)	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Zbrojona koszulka naczyniowa / • Średnica wewnętrzna 0.088” (6F); / • Długość 80 lub 90cm / • Zakończenia: proste lub MP / • Kompatybilny z prowadnikami 0,035” – 0,038” / • Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku / • Dystalny segment widoczny w skopii (8cm)	5
2.	Zestaw aspiracyjny / -Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z pompą / -Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 5.4, 5.75 lub 6.0; dystalna średnica wewnętrzna od .060 do .068” (3 rodzaje); długości 132(szersze). / -Cewnik o największym świetle skonstruowany z co najmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności.	5
3.	Pośredni cewnik reperfuzyjny z przewodami: / Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z pompą. / Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 4.3F; / dystalna średnica wewnętrzna .041”. długość 139cm.	5
4.	Dystalny cewnik reperfuzyjny: / Cewnik aspiracyjny – długość robocza 153cm, średnica proksymalna zewnętrzna –4,3F, dystalna wewnętrzna - .035”	5
5.	Mikrocewnik: / Uniwersalny mikrocewnik – 0,025” średnicy / wewnętrznej; długość – 160 lub 150cm; / średnica zewnętrzna dystalna – 2,6F; co najmniej 1 dystalny marker;	5
6.	Zbiornik / Kalibrowany zbiornik o pojemności 1000ml, wykonany z transparentnego tworzywa, / wyposażony w filtry chroniące pompę przed uszkodzeniem. / Kompatybilny z pompą.	5
7.	Trombektom / urządzenie do mechanicznego udrażniania naczyń / wewnątrzczaszkowych; przeznaczony do naczyń od 3mm średnicy, długość całkowita urządzenia – ok. 203cm; długość części aspiracyjnej 26mm; średnica robocza – 4,5mm; / zasadnicza część wykonana z laserowo ciętego nitinolu (0,014” średnicy); wyposażony w 5 / znaczników; optymalna siła radialna oraz dodatkowe elementy kotwiczące skrzeplinę w osi / naczynia/urządzenia.	5
8.	Pompa aspiracyjna	1
RAZEM:

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym