## Arkusz1
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP. Szczegółowy opis zasad równoważności zawiera pkt. 2.2 SIWZ. Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy wyprodukowany w 2023 r. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
PARAMETRY GRANICZNE Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków (opisanych w kolumnie: opis parametrów lub warunki wymagane ...) będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany / podać zakresy lub opisać” będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów
GWARANCJA: W przypadku nie uzupełnienia kolumny "podać zaoferowany okres gwarancji" Zamawiający przyjmie, że zaoferowany okres gwaranacji wynosi 24 miesiące. Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawcy
"Doposażenie WS-SP ZOZ w Zgorzelcu w zestaw urządzeń robotycznych do rehabilitacji” w ramach realizacji dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego Funduszu Medycznego.
1 | Rok produkcji | podać
| GWARANCJA | OKRES GWARANCJI | PODAĆ ZAOFEROWANY OKRES GWARANCJI
2 | Okres gwarancji na cały zaoferowany przedmiot zamówienia w miesiącach | min. 24 miesiące
Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać
A. Wymagania ogólne
I. Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych (rezonans stochastyczny) - 1 szt
1 | Wymiary: długość maks. 135 cm szerokość maks. 83 cm wysokość maks. 127 cm | Takl, podać
2 | Dwie wielopłaszczyznowo oscylujące platformy pod stopy poruszające się w sposób stochastyczny (wymiary platform – długość maks. – 63 cm, szerokość maks - 24 cm ) | Tak, podać
3 | Poręcze ze stali szlachetnej z obu stron | Tak
4 | Panel obsługi z wyświetlaczem LCD i regulacją kontrastu. Wyświetlacz LCD pełni funkcję panelu dotykowego za pomocą którego struje się urządzeniem i wszystkimi jego funkcjami. Panel sterowania wyposażony w funkcję natychmiastowego zatrzymania pracy urządzenia w trakcje wykonywania ćwiczeń fizjoterapeutycznych | Tak
5 | Zintegrowane oprogramowanie pozwalające na indywidualne dobieranie programów terapeutycznych do wybranych schorzeń takich jak: 1. urazy ortopedyczne (np. złamania, endoprotezy), 2. zaburzenia równowagi, 3. niedowład kończyn, 4. nadpobudliwość psychoruchowa, 5. zaburzenia emocjonalno-poznawcze. | Tak
II. Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych (robot masujący) - 1 szt.
6 | cztery zrobotyzowane dysze | Tak
7 | automatyczny pomiar wzrostu pacjenta i precyzyjne dostosowanie pracy do wybranych stref bez konieczności dokonywania ustawień́ przez personel lub pacjenta | Tak
8 | możliwość́ indywidualnego programowania rodzaju i ilości zabiegów, w tym: techniki masażu, obszar masażu, prędkość przesuwania dysz, liczby aktywnych dysz | Tak
9 | zmiennociśnieniowe poduszki powietrzne masujące i stabilizujące stopy, trzystopniowa regulacja ciśnienia | Tak
10 | min. sześć poziomów regulacji siły masażu | Tak, podać
11 | min. siedem rodzajów masażu | Tak, podać
12 | automatyczne przygotowywanie urządzenia do pracy na zadaną godzinę, programowanie na każdy dzień́ tygodnia | Tak
13 | muzykoterapia | Tak
14 | min. osiem gotowych procedur terapeutycznych i dziesięć procedur użytkownika | Tak, podać
15 | zasilanie jednofazowe 230V, 50/60 Hz | Tak
16 | brak zużycia prądu do podtrzymywania temperatury wody poza godzinami pracy zakładu | Tak
17 | pojemność́ wody w urządzeniu w przedziale 210 - 230 litrów | Tak, podać
18 | woda w obiegu zamkniętym | Tak
19 | chłodzenie wody w obiegu zamkniętym poprzez zintegrowany układ chłodzący, bez zużycia bieżącej wody do chłodzenia i bez konieczności wykonywania przyłączy hydraulicznych w pomieszczeniu instalacji urządzenia | Tak
20 | wymiary max. 230 x 85 x 110cm dł. x szer. x wys. | Tak, podać
21 | głośnoś praca do 54 dB | Tak, podać
22 | regulacja temperatury wody od 25°C do 40°C | Tak
23 | regulacja czasu zabiegu 1 do 99 minut | Tak
24 | pobór mocy maks. 4500VA | Tak,podać
25 | klasa ochrony przeciwporażeniowej Klasa I typ B | Tak
III. Mobilne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych - szyny - 2 szt.
26
27
28
29 | Urządzenie do terapii stawu kolanowego i biodrowego w trybie pasywnym | Tak
30 | Urządzenie kompatybilne z modułem stawu skokowego | Tak
31 | Kolorowy ekran dotykowy min. 3.2” (240 x 320 pikseli) | Tak, podać
32 | Rysik do ekranu dotykowego | Tak
33 | Pilot z kolorowym ekranem dotykowym | Tak
34 | Gotowe programy terapeutyczne - min. 13 | Tak, podać
35 | Programy użytkownika wpisane w pamięci wewnętrznej aparatu min. 50 | Tak, podać
36 | Ustawienie kąta w czasie rzeczywistym | Tak
37 | Funkcja automatycznego ustawienia pozycji neutralnej przystosowanej do transportu urządzenia | Tak
38 | Możliwość odwrócenia obciążenia od 1 do 25 | Tak
39 | Maksymalna waga pacjenta min. 135 kg | Tak, podać
40 | Wzrost pacjenta min. zakres od 120 do 220 cm | Tak, podać
41 | Limit wyprostu stawu biodrowego: 0° | Tak
42 | Limit zgięcia stawu biodrowego: 115° | Tak
43 | Limit wyprostu stawu kolanowego: -10° | Tak
44 | Limit zgięcia stawu kolanowego: 123° | Tak
45 | Możliwość rozbudowania urządzenia o moduł do pasywnej terapii stawu skokowego | Tak
46 | Czas trwania terapii maks. 59 minut i 59 sekund | Tak, podać
47 | Długość kości piszczelowej: minimalny zakres 21– 57 cm | Tak, podać
48 | Długość kości udowej: minimalny zakres 32 - 54 cm | Tak, podać
49 | Długość całej kończyny dolnej: minimalny zakres 56 - 107 cm | Tak, podać
50 | Prędkość: minimalny zakres 40° – 380° | Tak
51 | Możliwość wykorzystania szyny dla lewej/prawej nogi bez konieczności zmian | Tak
52 | Możliwość regulacji podparcia stóp/ regulacja podparcia na boki | Tak
53 | Możliwość odwracania podstawki na stopy | Tak
54 | Zabezpieczenie z zatrzaskami | Tak
55 | Możliwość zmiany wszystkich parametrów w trakcie terapii | Tak
56 | Możliwość blokady pacjenta | Tak
57 | Przywracanie ustawień fabrycznych jednostki | Tak
58 | Program rozgrzewki/ program progresywny | Tak
59 | Program intensywnego zgięcia i wyprostu | Tak
60 | Kontrola prędkości zgięcia/wyprostu | Tak
61 | Program rozciągania zgięcia i wyprostu | Tak
62 | Zatrzymanie w zgięciu i wyproście | Tak
63 | Wymiary (szer. x wys. x gł.): max 400 x (zakres min. 430, max. 580) x max 990 mm | Tak, podać
64 | Waga: maks. 12 kg | Tak, podać
65 | Stopień ochrony IP 21 | Tak
66 | Zasilanie: 100–240 V, 50 Hz – 60 Hz | Tak
67 | Klasa wyrobu medycznego: IIa | Tak
IV. Mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała - system skanujący - 1 szt.
68
69
70
71 | Moc maksymalna 30 W | Tak, podać
72 | Długość fali w min. w przedziale 1050 - 1070 nm | Tak, podać
73 | Kolorowy ekran dotykowy (min. 8,4”) | Tak, podać
74 | Tryb pracy Ciągły, impulsowy, trójkątny, superpulse | Tak
75 | Liczba programów terapeutycznych min. 42 | Tak, podać
76 | Funkcje bezpieczeństwa - wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik drzwiowy | Tak
77 | Terapia termiczna na powierzchni do 1200 cm2 | Tak, podać
78 | Dawka - min. w przedziale 1 J/cm2 – 1000 J/cm2 | Tak
79 | Wymiary max. - 320 × 190 × 280 mm | Tak, podać
80 | Waga urządzenia - maks. 10 kg | Tak, podać
81 | Zasilanie - 100–240 V, 50–60 Hz | Tak
82 | Klasa lasera - IV | Tak
83 | Klasa ochronności sprzętu - II | Tak, podać
84 | Stopień ochrony IP 20 | Tak
85 | Automatyczne przeliczanie parametrów terapii | Tak
86 | Układ optyczny z regulacją wielkości plamki, w zakresie od 10 do 30 mm | Tak, podać
87 | Regulacja parametrów w trakcie terapii za pomocą sondy laserowej | Tak
88 | Ciągła, wielopoziomowa kontrola mocy | Tak
89 | Protokoły QUICK | Tak
90 | Gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna | Tak, podać
91 | Nawigacyjny atlas anatomiczny | Tak,
92 | Autokalibracja sondy laserowej | Tak
93 | Zrobotyzowany System Skanowania z wbudowaną kamerą termowizyjną, czujnikiem temperatury oraz czujnikiem dystansu i skanem percepcji termicznej, Kolorowy ekran dotykowy min.7’’ | Tak, podać
V. Stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn górnych - urządzenie do rehabilitacji kończyn górnych - 1 szt.
94 | Stacjonarny robot do ćwiczenia kończyny górnej | Tak
95 | Ocena ruchów kończyny w trakcie ćwiczenia automatycznie zmienia i dostosowuje użytą siłę, aby zoptymalizować proces reedukacji ruchu podczas każdej sesji terapeutycznej | Tak
96 | Platforma, na której znajduje się ruchomy – suwak wyposażony w otwór do mocowania rękojeści | Tak
97 | Rękojeści wykonane z antypoślizgowego materiału, który zapewnia pacjentowi komfortowy chwyt | Tak
98 | Prosty mechanizm mocowania rękojeści – „wsuń, wysuń” | Tak
99 | Dwa przyciski haptyczne umożliwiające włączenie lub wyłączenie oddziaływania sił na rękojeść | Tak
100 | Planer treningów umożliwiający ustalenie indywidualnych parametrów: całkowity czas treningu, częstotliwość oraz rodzaje ćwiczeń do wykonania | Tak
101 | Wbudowane gry wspomagające reedukację, każda z gier umożliwia trenować wybrany rodzaj umiejętności np. koordynację, zręczność lub siłę | Tak
102 | Zapisywanie raportów każdej sesji terapeutycznej | Tak
103 | Poprzez stosowanie siły robot wspomaga pracę kończyny, stawia opór lub zakłóca ruch. | Tak
104 | Funkcje wyczuwania ruchu kończyny pacjenta, dopasowanie odpowiedniej trudności ćwiczeń, rozpoznawanie problemów z koordynacją, motywowanie pacjentów do bardziej produktywnej pracy, informacja zwrotna o osiągnięciach pacjenta | Tak
105 | Wyrób medyczny klasa IIa | Tak
106 | Ochrona przed porażeniem prądowym IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 CSV wersja ujednolicona | Tak
107 | Kompatybilność elektromagnetyczna IEC 60601-1-2 wydanie 4 | Tak
108 | Komunikacja przewodowa – Ethernet | Tak
109 | Zasilanie 12V – 12,5A | Tak
110 | Waga max. 16 kg | Tak, podać
111 | Stopień ochrony IP21 | Tak
112 | Uchwyt obrotowy kończyny górnej, podpierający przedramię montowany do blatu biurka | Tak
113 | Biurko z elektryczną regulacją wysokości dostosowane do urządzenia | Tak, podać
114 | Komputer z wbudowanym monitorem i oprogramowaniem – stacja robocza | Tak, podać
Pozostałe wymagania
115 | Dostawa | Tak
116 | Instalacja | Tak
117 | Szkolenie: Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego, w zakresie obsługi aparatury, według harmonogramu ustalonego z Użytkownikiem. Przeprowadzone szkolenie udokumentowane zostanie odpowiednim protokołem oraz listą przeszkolonych osób, podpisaną przez uczestników szkolenia i Wykonawcę. | Tak
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto) JEŻELI DOTYCZY:
____________________________________________________________________________________________
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
należy wypełnić komórki wskazane kolorem