## ZADANIE 1
Załącznik nr 7 do SWZ Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 6 Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego gastroskopem wideo GIF 1100 EVIS X1 Olympus oraz kolonoskopem wideo PCF-H190L Olympus, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 6 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer …………………………………lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. . Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy,
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jednorazowe szczypce chwytające, gastroskopowe, do usuwania ciał obcych, ramiona typu ząb aligator, długość robocza min 2300 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 40
2. | Jednorazowe szczypce chwytające do usuwania ciał obcych; ramiona typu ząb szczura, długość robocza 1800mm oraz 2300mm, do wyboru zamawiającego, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm | szt. | 40
4. | Jednorazowy kosz do usuwania ciał obcych czteroramienny i ośmioramienny, do wyboru zamawiającego, Długość robocza min 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm | szt. | 30
5. | Jednorazowy kosz do usuwania ciał obcych czteroramienny i ośmioramienny, długość robocza 1950mm-2000mm, rozmiary do wyboru przez Zamawiającego, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm | szt. | 30
6. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem lub owalne z okienkiem i igłą mocującą, do wyboru przez Zamawiającego, osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia min 1800mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety szczypiec | szt. | 60
7. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem lub owalne z okienkiem i igłą mocującą oraz bez igły, do wyboru przez Zamawiającego; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1600mm, oraz długość narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm | szt. | 40
11. | Pętle elektrochirurgiczne, kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15 i 25 mm, do wyboru przez Zamawiającego; pętla wykonana z plecionego drutu; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia min 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. | szt. | 40
13. | Jednorazowa igła iniekcyjna; średnica igły: 23G=0,6mm; długość ostrza igły: 6 i 4mm, do wyboru przez Zamawiającego oraz średnica igły 25G=0,5mm, średnica cewnika 1,8mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; udoskonalona ostrość igły; min średnica kanału roboczego: 2,0mm; długość robocza: min 1800mm. | szt. | 40
14. | Jednorazowa igła iniekcyjna gastroskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia min 2300mm; długość ostrza igły 5 mm, średnica igły 23G; skos igły – standardowy optymalny do tkanki górnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; | szt. | 40
15. | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza min 2300mm; produkt niesterylny; główki o średnicy 6mm, cewnika 1,7mm, pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm | szt. | 60
16. | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wyposażony w rant zabezpieczający wysunięciu ustnika z ust pacjenta | szt. | 60
19. | Zawory biopsyjne jednorazowego użytku, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami | szt. | 40
20. | Zestaw zaworów jednorazowych kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami. W zestawie zawór ssący, zawór woda-powietrze, zawór biopsyjny. | szt. | 40
22. | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych, zakres ciśnień pompy 0-440 PSI | szt. | 10
23. | Pętla z elastycznym foliowym woreczkiem, jednorazowego użytku, do usuwania ciał obcych, średnica pętli 15mm, średnica cewnika min 1,8mm, długość 160cm | szt. | 40
25. | Jednorazowy klips do tamowania krwawień, załadowany do zestawu długości 230cm, rozwarcie klipsa 13mm oraz 16mm, funkcja płynnej rotacji w obu kierunkach, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem, średnica cewnika 2,5mm, cewnik pokryty teflonem, bez zewnętrznej osłony | szt. | 40
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0