Cz. 1

Przedmiot  zamówienia:    KARDIOMONITOR  MODUŁOWY  -  SZT. 6  WRAZ  Z  CENTRALĄ  MONITORUJĄCĄ ORAZ MONITOREM HEMODYNAMICZNYM DO NIEINWAZYJNEGO POMIARU RZUTU SERCA – 1 SZT Z KARTAMI IDENYFIKACYJNYMI  PACJENTA

Producent: ……………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ………………………………………………………………………………………. Rok produkcji (fabrycznie nowy z 2018r.)

| LP. | PARAMETR GRANICZNY | PARAMETR WYMAGANY | POTWIERDZENIE ORAZ OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 6 kardiomonitorów modułowych | TAK |  |
| 1 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 18,5 cali (rozdzielczość min. 1200x1000 pikseli) oraz miejsca parkingowe na niezależne moduły w jednej, wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia całego kardiomonitora | TAK |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe przez min. 1 h pracy | TAK |  |
| 3 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora | TAK |  |
| 4 | Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | TAK |  |
| 5 | Trendy min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 4 s w całym okresie min. 96 h | TAK |  |
| 6 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
| 7 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK |  |
| 8 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 6 fal dynamicznych (fala EKG, fala oddechu reograficznie, krzywa pletyzmograficzna SpO2, dwie fale inwazyjnego ciśnienia, fala kapnograficzna) | TAK |  |
| 9 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i jednocześnie wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 6 odprowadzeń EKG, fali SpO2, fali oddechu metodą reograficzną, dwóch fal inwazyjnego ciśnienia i fali kapnograficznej) z okresu min. 96 h | TAK |  |
| 10 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | TAK |  |
| 11 | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK |  |
| 12 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) lub wykorzystywane do aktualizacji oprogramowania | TAK |  |
| 13 | Niezależny, wyjmowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp w każdym kardiomonitorze - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego - analiza co najmniej 18 arytmii - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min - licznik bezdechów - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie do modułu: kabel ekg 3 żyłowy i dodatkowy komplet 3 końcówek (kabelków) do tego kabla | TAK |  |
| 14 | Niezależny, wyjmowany moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax w każdym kardiomonitorze - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w czasie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujniki SpO2 typu klips na palec | TAK |  |
| 15 | Niezależny, wyjmowany moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w każdym kardiomonitorze - zakres min. 15-255 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - szybki dostęp do min. 100 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru - wyposażenie do modułu: 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączkami | TAK |  |
| 16 | Niezależny, wyjmowany moduł do pomiaru temperatury w dwóch miejscach ciała jednocześnie w każdym kardiomonitorze - zakres min. 25 – 45 °C - jednoczesna prezentacja 3 wartości: T1, T2 i T1-T2 - wyposażenie do modułu: wielorazowa sonda powierzchniowa i wielorazowa sona głęboka do pomiaru temperatury | TAK |  |
| 17 | Niezależny, wyjmowany moduł do pomiaru inwazyjnego ciśnienia w dwóch miejscach ciała jednocześnie w każdym kardiomonitorze - zakres pomiarowy: min. od minus 40 do plus 320 mmHg - pomiar i prezentacja ciśnienia średniego, skurczowego, rozkurczowego i pulsu dla każdego kanału - moduł wyposażony w wyjście analogowe do połączenia z urządzeniem do monitorowania rzutu serca metodą LiDCO w celu analizy fali inwazyjnego ciśnienia - wyposażenie do modułu: zestaw interfejsowy oraz dwa przetworniki - wyposażenie dodatkowe: tylko 1 urządzenie na 6 kardiomonitorów do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego wraz z zestawem do pomiaru, łączące się z dowolnie wybranym kardiomonitorem poprzez złącze inwazyjnego ciśnienia | TAK |  |
| 18 | Niezależny, wyjmowany moduł do pomiaru zawartości CO2 we frakcji wdechowej i wydechowej w każdym kardiomonitorze - pomiar w zakresie min. 1-99 mmHg - prezentacja krzywej kapnograficznej - monitorowanie częstości oddechu w zakresie min. 0-150/min. z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-50 s - wyposażenie do modułu: zestaw do pomiaru | TAK |  |
| 19 | Waga kardiomonitora z wbudowanym ekranem, 6 niezależnymi, wyjmowanymi modułami i akumulatorem poniżej 9 kg | TAK |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy o saturację dualną, ciśnienie krwawe w 3 i 4 kanale, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, pomiar rzutu serca metodą kardiografii impedancyjnej, pomiar gazów anestetycznych, rejestrator termiczny z wydrukiem 6 odprowadzeń ekg jednocześnie | TAK |  |
| 21 | Moduł transportowy z ekranem min. 5,5 cala, z zasilaniem sieciowym i akumulatorowym na min. 3 h pracy o wadze poniżej 2 kg (tylko 1 szt. na 6 kardiomonitorów) - moduł do wykorzystania w dowolnie wybranym z opisanych wyżej kardiomonitorów modułowych po wyjęciu dublujących się modułów - obsługa w języku polskim przez ekran dotykowy - monitorowanie min. EKG (obserwacja min. 3 odprowadzeń ekg jednocześnie z kabla 3 żyłowego), saturacji, nieinwazyjnego ciśnienia, temperatury w dwóch kanałach - możliwość jednoczesnej obserwacji min. 6 fal dynamicznych (nie tylko ekg) - wyposażenie: kabel ekg 3 żyłowy, przedłużacz i czujnik saturacji typu Y z klipsem na ucho, wężyk i 2 mankiety do pomiaru ciśnienia, uchwyty do zawieszania na ramę łóżka | TAK |  |
| II | Centrala monitorująca – 1 szt. | TAK |  |
| 22 | Kolorowy monitor min. 19 cali (min. 1200x1000 pikseli) oraz hardware centrali w jednej obudowie | TAK |  |
| 23 | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godzinę. | TAK |  |
| 24 | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 3 (nie tyko ekg) | TAK |  |
| 25 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy, klawiaturę i mysz komputerową | TAK |  |
| 26 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach | TAK |  |
| 27 | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. jednocześnie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania oraz jednocześnie wszystkich wartości i trendów ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania z rozdzielczością trendów nie gorszą niż 4 sekundy w całym okresie min. 96 godz. | TAK |  |
| 28 | Wydruk na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4 | TAK |  |
| 29 | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali | TAK |  |
| 30 | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | TAK |  |
| 31 | Siec przesyłanych danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45 | TAK |  |
| 32 | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i bezpośrednio z poszczególnych kardiomonitorów | TAK |  |
| 33 | Gwarancja na kardiomonitory i centralę min. 24 miesiące | TAK |  |
| 34 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD przekazana wraz z protokołem dostawy. | TAK |  |
| 35 | Wypełniony paszport techniczny urządzenia przekazany wraz z protokołem dostawy. | TAK |  |

MONITOR  HEMODYNAMICZNY DO NIEINWAZYJNEGO POMIARU RZUTU SERCA  -szt 1 Z KARTAMI IDENTYFILKACJI PACJENTA

| Typ oferowanego urządzenia:………………………. - producent……………………………………………… - kraj pochodzenia………………………………………………………. - monitor fabrycznie nowy, rok prod. 2018……………………............... |  |  |
| --- | --- | --- |

| L.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | Potwierdzenie oraz podać opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów i procedur pomiaru ciśnienia inwazyjnego | Tak |  |
| 2. | Współpraca z dowolnym przetwornikiem ciśnienia inwazyjnego | Tak |  |
| 3. | Współpraca z monitorem przyłóżkowym posiadającym wyjście sygnału analogowego monitorowanego ciśnienia tętniczego metodą krwawą w standardzie 1V=100mHg bez offsetu | Tak |  |
| 4. | Bez wymogu specjalnego dodatkowego dostępu tętniczego lub żylnego; | Tak |  |
| 5. | Wykorzystanie standardowego dostępu tętniczego: tętnica promieniowa, udowa, grzbietowa stopy | Tak |  |
| 6. | Możliwość rozszerzenia o ciągłe monitorowania ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną (funkcja opcjonalna) | Tak |  |
| 7. | Możliwość ciągłego monitorowania głębokości znieczulenia metodą BIS (funkcja opcjonalna) | Tak |  |
| 8. | Monitor niekalibrowany z możliwością kalibracji | Tak |  |
| 9. | Monitorowane parametry: |  |  |
|  | - ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), skurczowe (SYS) i rozkurczowe (DIA) | Tak |  |
|  | - częstość akcji serca (HR) | Tak |  |
|  | - zmienność akcji serca (HRV) | Tak |  |
|  | - objętość wyrzutowa serca (SV; SVI) | Tak |  |
|  | - pojemność minutowa serca (CO, CI) | Tak |  |
|  | - układowy opór naczyniowy (SVR, SVRI) | Tak |  |
|  | - dynamiczne parametry obciążenia wstępnego serca: zmiany ciśnienia tętna (PPV) i objętości wyrzutowej (SVV) | Tak |  |
| 10. | Monitorowanie zmian parametrów hemodynamicznych po interwencji | Tak |  |
| 11. | Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym: w cyklu skurcz-skurcz, bez uśrednienia wartości i z możliwością uśrednienia | Tak |  |
| 12. | Monitorowanie parametrów w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej) | Tak |  |
| 13. | Możliwość ustawienia znacznika wartości wyjściowych lub docelowych monitorowanych parametrów | Tak |  |
| 14. | Jednoczesne wyświetlanie cyfrowych i graficznych parametrów na ekranie monitora | Tak |  |
| 15. | Długoczasowa rejestracja monitorowanych parametrów w celu ich późniejszej analizy (min. 6 miesięcy) | Tak |  |
| 16. | Możliwość przeglądania zarejestrowanych parametrów w postaci graficznej lub cyfrowej | Tak |  |
| 17. | Możliwość przesyłania monitorowanych parametrów do zewnętrznego szpitalnego systemu informatycznego: Ethernet, USB, RS232C; | Tak |  |
| 18. | Oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów monitorowania do instalacji na komputerach z systemem MS Windows | Tak |  |
| 19. | Ekran monitora: dotykowy, kolorowy LCD, min. 12" | Tak |  |
| 20. | Łatwa i szybka instalacja monitora; | Tak |  |
| 21. | Polskie menu i polska instrukcja obsługi | Tak |  |
| 22. | Karty chipowe mikroprocesorowe (zgodne z ISO 7816-1) identyfikacji pacjenta do zapisu danych demograficznych w ilości 7 szt. | Tak |  |
| 23. | W przypadku awarii monitora nieodpłatne dostarczenie monitora zastępczego na cały okres naprawy | Tak |  |
| 24. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 25. | Procedura pomiaru rzutu serca wykonywana przy pomocy oferowanego aparatu do monitorowania parametrów hemodynamicznych jest rozliczana przez NFZ wg aktualnej skali TISS 28. | Tak |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie  traktowany jako brak parametru konfiguracji urządzenia. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data…………………………………

Podpis………………………………