## Arkusz1
Załącznik nr 1.2 do formularza cenowego
Nr sprawy Szp/FZ –23/2019
Szp/FZ –23/2019
Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych
L.p. | Opis parametru | Wartość graniczna | Wartość oferowana
Rozbudowa systemu cyfrowego angiografu Artis zeego
1. | Zapis obrazów i filmów (ostatnia pętla) z fluoroskopii na HD | Tak, min. 1000 obrazów
2. | Akwizycja obrazów z częstotliwością w zakresie min. 7,5-30 obr./s w matrycy min. 1024x1024 i min. 12-bitowej głębi szarości | Tak, podać wartości
3. | Oprogramowanie do klinicznej analizy stenoz w naczyniach wieńcowych minimum: | Tak
- automatyczne rozpoznawanie kształtów,
- określanie stopnia stenozy,
- automatyczna i manualna kalibracja,
- pomiary odległości
4. | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w naczyniach wieńcowych | Tak
5. | Funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu umożliwiająca korzystanie z oprogramowania opisanego w punkcie powyżej w trakcie pozycjonowania stentu w czasie rzeczywistym | Tak
Stacja hemodynamiczna
6. | Producent | Podać
7. | Nazwa/typ oferowanego urządzania | Podać
8. | Transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych, do systemu cyfrowego angiografu lub odwrotnie | Tak
9. | Transfer wartości dawki promieniowania z systemu cyfrowego angiografu do systemu komputerowego stacji hemodynamicznej | Tak
10. | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | Tak, dla min. 100 pacjentów z rejestracją krzywych i protokołów
11. | Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej ekranu min. 19”: | Tak
- min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości
- monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych
12. | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG w zestawie kable EKG (min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych) | Tak
13. | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak
14. | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji i Ficka | Tak
15. | Pomiar i prezentacja SpO2 | Tak, łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku
16. | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego | Tak, łącznie z mankietem pomiarowym
17. | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 2 różnych ciśnień inwazyjnych | Tak, łącznie z 20 szt. czujników jednorazowych
18. | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe | Tak
19. | Wyprowadzenie sygnału wizyjnego na monitor wielkoformatowy | Tak
20. | Drukarka laserowa umożliwiająca drukowanie dokumentacji medycznej | Tak
21. | Archiwizacja mierzonych przebiegów za pomocą nagrywarki DVD lub na nośnikach USB | Tak
22. | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych | Tak
23. | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego systemu stacji badań hemodynamicznych | Tak
24. | Sterowanie funkcjami stacji hemodynamicznej w sali badań – zintegrowane z systemem cyfrowym angiografu | Tak
*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub wartości parametru)
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.
……..……..……………………..
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)