## Zadanie 1 Mocz
Załącznik 2.1 do SWZ
Zadanie 1
FORMULARZ CENOWY - Odczynniki do badań moczu z osadem wraz z dzierżawą analizatora
UWAGA: warunkiem uczestniczenia w postepowaniu jest zaoferowanie analizatora w dzierżawie (koszty związane z dzierżawą analizatora podnoszą sumaryczną cenę)
UWAGA: Wykonawca ma obowiązek wycenić oraz podać samodzielnie ilości kontrolii, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych na okres trwania umowy, na podstawie podanych ilości badań przewidzianych do wykonania w trakcie realizacji umowy.
UWAGA: Ilość zestawów w kolumnie nr 6, należy zaokrąglić do jednego zestawu w górę.
Lp. | Parametr | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent | Ilość badań | wielkość opakowania | ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania | Wartość netto opakowania | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto opakowania
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Paski diagnostyczne
1. | Analiza moczu wraz z osadem- testy paskowe |  | 162000 | 450 | 360 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Odczynniki, kalibratory, materiały, kontrolne, materialy zuzywalne dla wskazanej w poz. 1 ilości badań
2. | Odczynnik myjacy |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Kalibratory |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Kuwety |  |  | 600 | 275 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Materiał kontrolny osad wraz z parametrami fizyko- chemicznymi |  |  | 4x120 ml | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
DZIERŻAWA ANALIZATORA
Lp. | Przedmiot zamowienia | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent |  | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | Wartość VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Dzierżawa analizatora do moczu wraz z osadem* |  |  | m-c | 42 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
[6 empty] | SUMA | 0 |  | 0 | 0
Całkowity koszt odczynników wraz z dzierżawą analizatora. | [5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
*Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym czynszu dzierżawnego za 1 miesiąc, przy czym samodzielnie przeliczy wartość czynszu na czas trwania umowy. Jeżeli umowa zostanie zawarta w trakcie rozpoczętego miesiąca, czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania umowy z uwzględnieniem iż kazdy miesiąc ma 30 dni kalendarzowych.

## Zadanie 2 OB system zamknięty
Załącznik 2.2 do SWZ
Zadanie 2
FORMULARZ CENOWY- Zestaw do OB Układ zamknięty
UWAGA: warunkiem uczestniczenia w postepowaniu jest zaoferowanie analizatora w dzierżawie (koszty związane z dzierżawą analizatora podnoszą sumaryczną cenę)
Lp. | Parametr | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | Producent | jm | ilość | cena netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Probówka 1,5 ml z cytrynianem sodu 9x120 |  |  | szt | 48000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Statyw do OB |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
DZIERŻAWA APARATU
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent |  | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO za miesiąc | WARTOŚĆ NETTO (kol.4x5) | VAT % | Wartość VAT (kol. 6x7) | WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 6+8)
1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Dzierżawa aparatu typu SRS 20 II do obsługi probówek z poz. 1* |  |  | m-c | 42 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Całkowity koszt odczynników wraz z dzierżawą analizatorów. | [5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
*Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym czynszu dzierżawnego za 1 miesiąc, przy czym samodzielnie przeliczy wartość czynszu na czas trwania umowy. Jeżeli umowa zostanie zawarta w trakcie rozpoczętego miesiąca, czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania umowy z uwzględnieniem iż kazdy miesiąc ma 30 dni kalendarzowych.

## Zadanie 1a Analizator
Załącznik 1a do SWZ
Formularz cenowy Zadanie 1a- Dzierżawa analizatora do moczu wraz z osadem
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH Zmiana 1
Producent (kraj): ..............................................
Typ: .................................................................
L.p. | PARAMETR/ WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu, udzielić również odpowiedzi potwierdzającej wymagania graniczne TAK/NIE)
1. | Rok produkcji analizatora nie starszy niż: 2021 | Podać
2. | Analizator parametrów fizykochemicznych moczu jest połączony z analizatorem osadu moczu i musi umożliwiać automatyczny odczyt i przesyłanie wyników, bez konieczności manualnego przenoszenia statywu z próbką moczu pomiędzy modułami | Tak
3. | Możliwość wykonywania niezależnej pracy na każdym z modułów (badania parametrów fizykochemicznych lub badania) w sytuacji wystąpienia awarii drugiej jednostki. Każdy moduł musi być wyposażony w czytnik kodów kreskowych | Tak
4. | Wydajność analizatora to minimum 90 oznaczeń na godzinę, w ramach których zawarte jest zarówno badanie parametrów fizykochemicznych jak i badanie elementów upostaciowionych (tzw. badanie osad moczu) | Tak
5. | Ilość testów ładowanych jednorazowo to minimum: 400 w postaci kasety odczynnikowej, której stabilność na pokładzie analizatora wynosi minimum 14 dni | Tak
6. | Odczyt minimum 10 parametrów fizykochemicznych moczu: pH, ciężar właściwy, białko, glukoza, ciała ketonowe, bilirubina, urobilinogen, azotyny, leukocyty, erytrocyty | Tak
7. | Metodyka odczytu pól testowych oparta na pomiarze zmiany barwy dla długości fali z całego spektrum RGB przy użyciu aparatu cyfrowego | Tak
8. | Oznaczanie ciężaru właściwego moczu i jego przejrzystości oparta metodą refraktometryczną | Tak
9. | Pola reakcyjne umieszczone na arkuszach odczynnikowych (brak pojedynczych pasków testowych) | Tak
10. | Analizator wyposażony w system automatycznego podawania próbek moczu z możliwością dokładania statywów z próbkami w trakcie pracy, o pojemności pozwalającej na załadowanie min. 90 probówek jednorazowo | Tak
11. | Metoda oceny osadu moczu oparta o zautomatyzowaną mikroskopię z wirowaniem próbki w analizatorze, przy użyciu jednorazowej kuwety | Tak
12. | Automatyczne wykrywanie elementów osadu moczu opiera się o identyfikację elementów takich jak: krwinki czerwone, krwinki białe, skupiska krwinek białych, nabłonki płaskie, nabłonki okrągłe, wałeczki szkliste, wałeczki patologiczne, śluz, drożdże, bakterie, bakterie pałeczki, bakterie ziarniaki, sperma | Tak
13. | Automatyczna ocena obrazu mikroskopowego po wykonaniu minimum 15 zdjęć całych pól widzenia | Tak
14. | Analizator posiada możliwość wyboru jednostek dla raportowania wyników badania osadu moczu: l. elem./HPF; l.elem./LPF, l. elem/ µl | Tak
15. | Sprzęt i odczynniki posiadają wszystkie dopuszczenia do zastosowania w diagnostyce in vitro. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń lub pojedynczych parametrów z certyfikacją RUO (ang. research use only) | Tak
16. | Serwis w trybie: 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatny przez cały okres trwania gwarancji | Tak
17. | Czas reakcji na zgłoszenie serwisu do 24h od zgłoszenia. Tryb zgłaszania: e-mail | Tak
18. | Podłączenie analizatora do istniejącego systemu laboratoryjnego w laboratorium ATDSoftware ProfLab, przy współpracy z firmą ATD. Konfiguracja całościowa wyniku badania wspólnie z firmą ATD, zgodną z aktualnymi rozporządzeniami. Komunikacja dwukierunkowa- koszt podłączenia po stronie Wykonawcy. | Tak
19. | Instrukcja w języku polskim | Tak
20. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu | Tak
21. | Bezpłatny serwis analizatora przez cały okres trwania umowy umowy (w tym przeglądy zgodne z zaleceniami producenta). Dodatkowy pakiet 5 jednodniowych szkoleń dla nowych pracowników w trakcie obowiązywania umowy | Tak
22. | Wraz z urządzeniem Wykonawca na czas trwania umowy zobowiązany jest dostarczyć monitor, myszkę, komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz specjalnie wzmocniony blat roboczy lub stół na kółkach na którym będzie stał aparat. Wymiar blatu musi uwzględniać przestrzeń roboczą niezbędną do obsługi analizatora | Tak
Parametry dodatkowe
L.p. | OPIS | Wymagania graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu, udzielić również odpowiedzi potwierdzającej wymagania graniczne TAK/NIE)
1. | Możliwość rozszerzenia panelu badań o albuminę i kreatyninę i wyliczanie wskaźnika albumina/ kreatynina, ze względu na planowane utworzenie stacji dializ | Tak
2. | Możliwość wykonania badania osadu moczu w trybie automatycznym i manualnym – obraz osadu pozyskiwany jest w czasie rzeczywistym, istnieje możliwość ręcznej zmiany warstwy ogniskowej oraz pola widzenia | Tak
3. | System wyposażony w funkcję kontroli narażenia pól reakcyjnych na działanie wilgoci | Tak