## Załącznik nr 1.2

## *SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

## Aparat USG wraz z wyposażeniem – 1 sztuka

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |
|  | Aparat USG dostosowany do badań z zakresu ginekologii. | TAK |  |
|  | Aparat USG, głowice oraz pozostałe wyposażenie - fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, rok produkcji – 2023. | TAK, podać |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Typ/model oferowanego aparatu. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNE APARATU: |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Mobilny, na stabilnej czterokołowej podstawie jezdnej, cztery koła skrętne. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice z min. jednej strony konsoli/panelu | TAK podać |  |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji sterowanymi z pulpitu operatora | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum 8 mln kanałów przetwarzania. | TAK podać |  |
|  | Dynamika systemu, min. 270 dB | TAK podać |  |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych: min. 3 | TAK podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic, min. 2,0-18,0 MHz. | TAK podać |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego min. 4 000 obrazów | TAK podać |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji > 150 s | TAK podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
|  | Panel dotykowy o przekątnej min. 12” do sterowania aparatem | TAK podać |  |
|  | Monitor kolorowy, cyfrowy typu LCD/LED o przekątnej ekranu min. 21,5" o rozdzielczości min. 1920x1080 Możliwość obrotu pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | TAK podać |  |
|  | Możliwość obrotu pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | TAK |  |
|  | Możliwość elektrycznej regulacji wysokości panelu sterowania | TAK |  |
| III. | OProgramowanie: |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK |  |
|  | Pomiary ginekologiczne: macica (długość, szerokość, wysokość) objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) endometrium długość szyjki macicy pomiary pęcherzyków tętnice jajników | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i wyznaczenie parametrów przepływu (min.: Vmax, Vmin, PI, RI, HR). | TAK podać |  |
|  | Pomiary i kalkulacje położnicze, min.: masa płodu, AFI, NT, BPD, HC, AC, FL, HL. Automatyczny pomiar min.: BPD, HC, AC, FL. | TAK podać |  |
|  | Raport z badania ginekologicznego. | TAK |  |
|  | Raport z badania położniczego. | TAK |  |
| IV. | OBRAZOWANIE: |
|  | Tryb B | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji w zakresie nie mniejszym niż: 2 – 42 cm | TAK podać |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu w trybie B nie mniejsza niż 400 klatek/s | TAK podać |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru. | TAK |  |
|  | Filtracja szumów specklowych bez utraty rozdzielczości. | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazów zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x. | TAK podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania dla CD nie mniejsza niż 300 klatek/s | TAK podać |  |
|  | Power Doppler (PD). | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD). | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 8,0 m/s. | TAK podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera w zakresie min. 1-15 mm. | TAK podać |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D z oferowanych głowic objętościowych: convex oraz endowaginalnej | TAK |  |
|  | Obrazowanie 4D z maksymalną prędkością nie mniejszą niż 40 obr./s. |  |  |
|  | Funkcja renderingu obrazu. | TAK |  |
|  | Funkcja detekcji wolnych przepływów. | TAK |  |
|  | Tryb niedopplerowskiej oceny przepływów i/lub procentu unaczynienia w danym obszarze. | TAK podać |  |
|  | Pakiet oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wykorzystujące algorytmy do analizy guzów jajnika zgodne z zaleceniami norm towarzystwa IOTA. | TAK |  |
| V. | GŁOWICE: |
|  | Głowica liniowa | TAK podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 5,0 – 10,0 MHz. | TAK podać |  |
|  | Liczba kryształów: min. 190 | TAK podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Głowica endowaginalna objętościowa do badań położniczych i ginekologicznych | TAK podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 4,0 – 9,0 MHz | TAK podać |  |
|  | Obrazowanie w technice harmonicznej | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 150º | TAK podać |  |
|  | Liczba kryształów min. 190 | TAK podać |  |
|  | Głowica convex objętościowa do badań położniczych | TAK podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 3,0 – 8,0 MHz | TAK podać |  |
|  | Liczba kryształów: minimum 190 | TAK podać |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 70º | TAK podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| VI. | ARCHIWIZACJA: |
|  | Wideoprinter czarno – biały | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów. | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku o pojemności minimum 500 GB i wbudowanym lub zewnętrznym (dołączonym do oferowanego urządzenia) napędzie CD/DVD. | TAK podać |  |
|  | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty CD/DVD oraz Pen-Drive i zewnętrzne dyski przez gniazdo USB. | TAK |  |
|  | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach min.: JPG, AVI, DICOM | TAK podać |  |
|  | Min. 1 gniazdo USB z przodu lub z boku aparatu. | TAK podać |  |
|  | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM | TAK |  |
| VIII. | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY: |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię z analizą ilościową i obliczeniami funkcji Stain Ratio | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło głowicy lub przystawką biopsyjną | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań z ultrasonograficznymi środkami kontrastującymi w trybie trójwymiarowym do procedury HyCoSy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do trójwymiarowego obrazowania serca płodu w technologii STIC | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na obserwację dowolnej warstwy obrazu | TAK |  |
| XI. | DOKUMENTACJA: |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim – dostarczyć wraz z urządzeniami. | TAK |  |
|  | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim. | TAK |  |
|  | Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |
|  | Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)