## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do umowy TA.280.18.2022 Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu medycznego do badań endoskopowej cholangiopankrearografii wstecznej - ECPW, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Centralnej Endoskopii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do … dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres email: ……………………………… 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentarium spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty; średnica 7 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę 5 do 18 cm – co 1 cm | szt. | 50
2. | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty; średnica 8,5 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę 5 do 18 cm – co 1 cm | szt. | 100
3. | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty, średnica 10 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę 5 do 18 cm - co 1 cm | szt. | 60
4. | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40, 60, 80, 100 i 120 mm, średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 9 Fr (3 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 75
5. | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; długość całkowita 40, 60, 80, 100 i 120 mm, średnica 6-8-10 mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 5,9-7Fr. Dobra widoczność fluoroskopowa, posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | szt. | 8
6. | Proteza, jednorazowa, niepokrywana proteza samorozprężalna; wprowadzana przez endoskop; wykonana z nitinolu; podwójna siatka minimalizuje wzrastanie tkanki; średnica protezy 22-24 mm, średnica kołnierzy 28-30 mm; długość całkowita protezy 80-110-140-170 mm; 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 na części środkowej; długość aplikatora 3,4 mm/10,2 Fr; posiada podwójny system kontroli punktu,po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik graficzny na aplikatorze | szt. | 5
7. | Proteza samorozprężalna, przełykowa o dł. 80, 110, 140, 170 mm, śr. 20 mm, średnica kołnierzy 26mm; pokryta silikonem na całej długości, do zwężeń spowodowanych przez nowotwory złośliwe i/lub łagodne, posiada lassa do repozycji na obu końcach, posiada 12 złotych markerów do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 F | szt. | 48
8. | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe do poszerzania przełyku, odźwiernika, jelit: wprowadzane po prowadnicy - proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna - oznaczenie środka balonu - balon o owalnym kształcie, przeźroczysty - długość balonu 55 mm - 65 mm - długość prowadnika 2400mm - średnica kanału roboczego 2,8 mm - możliwość wyboru średnic balonu w zakresie 6-20 mm co 1 mm | szt. | 48
9. | Jednorazowy balon do poszerzania achalazji; średnica balonu 30 , 35, 40mm, długość balonu 100mm; długość robocza narzędzia 1000mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalne ciśnienie 1,3 ATM; na końcu dystalnym narzędzia znajduje się zwężana, giętka końcówka o długości 2cm ułatwiająca przejście przez zwężenie; kompatybilna prowadnica minimum 0,035'', 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 8
10. | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada znacznik V; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm; długość cięciwy 30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu LUB trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiadający 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku ( 360), ułatwiający ustawienie względem brodawki, uzyskanie dostępu do dróg żółciowych oraz selektywną kaniulację wybranego obszaru, rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika, długość robocza 200 cm, długość noska 5 mm, dostępne długości cięciw tnących 20 i 30 mm. dostępne średnice końcówki dystalnej: 4,9 Fr i 4,4 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018” do 0.035”) 3,9 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018” do 0.025”) dystalny koniec wyposażony w system markerów określających położenie cięciwy oraz głębokość kaniulacji, dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 200
11. | Prowadnice jednorazowego użytku średnica 0,025'' lub 0,035" - do wyboru przez zamawiającego, długość robocza 4500mm, końcówka giętka prosta lub zakrzywiona, dwa rodzaje sztywności, - do wyboru przez zamawiającego - pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, od 90mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe LUB prowadnice jednorazowego użytku , średnica: 0.025” i 0.035”, Dostępne długości: 260 i 450 cm, Dostępne w wersji z końcówką o długości 5 i 10 cm oraz z końcówkami na obydwu końcach jednego prowadnika (długość końcówek 5 i 10 cm), końcówki wykonane z materiału zapewniającego widoczność w obrazie RTG, sztywność: standardowa i usztywniona, dostępne kształty końcówek: prosta i zagięta, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia, rodzaj sztywności prowadnika identyfikowany kolorem | szt. | 280
12. | Litotryptor jednorazowy do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2mm; średnica koszyka 30mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem | szt. | 3
13. | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4 lub 6mm, długość balonu 20 lub 40 mm; do prowadnicy 0,035 mm | szt. | 25
14. | Papilotom trójkanałowy igłowy jednorazowego użytku; posiadający 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; igła na długości 3mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku | szt. | 50
15. | Balon trójkanałowy jednorazowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej / poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon LUB balon trójkanałowy jednorazowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon o zmiennej średnicy, dostępny z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu, wyposażony w marker RTG określający położenie balonu, dostępne trzy rozmiary: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm, malejąca średnica cewnika: 7 Fr do 6 Fr, długość robocza: 200 cm, współpracujące z prowadnikiem 0,035”, w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji | szt. | 180
16. | Koszyk jednorazowy do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4 drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica endoskopu 3,7 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy | szt. | 8
17. | PROTEZA TRZUSTKOWA prosta lub S-kształtna, 7Fr, dł. 6 - 8cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 10
18. | Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900mm, długość szczoteczki 10mm, średnica szczoteczki 3mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; posiada 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; posiada port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89mm (0,035''), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy na całej jej długości. | szt. | 5
19. | Cewnik jednorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035"; zakończenie standardowe; średnica końcówki dystalnej 4 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm; | szt. | 1
20. | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez średnicy 8,5 Fr, długość narzędzia 1900 mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu; kompatybilny z protezami średnicy 8,5Fr. | szt. | 100
21. | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez średnicy 10 Fr, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu; kompatybilny z protezami średnicy 10Fr; | szt. | 60
22. | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych: - kompatybilne z jednorazowym trójstopniowym poszerzadłem balonowym z poz. 8 | szt. | 5
23. | Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanału endoskopu 3,7mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A i uchwytem do litotryptora MAJ-441; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku | szt. | 20
24. | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty – w zależności od modelu 1,5 lub 2,0mm lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1650 lub 2300 mm (do wyboru), kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służy do izolacji prądu wysokiej częstotliwości | szt. | 10
25. | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie | szt. | 5
26. | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie | szt. | 5
27. | Jednorazowe szczypce chwytające (m.in. do usuwania protez plastikowych z dróg żółciowych); oba ramiona ruchome; ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura; posiada funkcję rotacji; szerokość otwarcia ramion 7,2mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,6mm; długość robocza narzędzia 1745mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm | szt. | 20
|  |  | 450 | Razem Netto: |  | Razem Brutto: