## Arkusz1
Pakiet 1
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | CENA NETTO za sztukę | PODATEK VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1 | stacjonarny koncentrator tlenu, Stężenie tlenu: 87% - 96% Przepływ 2 - 10 l/min, Ciśnienie wylotowe 20,0 +/- 1,0 psi; (138 kPA +/- 7 kPA) posiada kółka, Zasilanie 230 V 50/60 Hz Alarmy: Wysokiego ciśnienia,Wysokiego/niskiego przepływu,Niskiego stężenia tlenu,Wysokiej temperatury, Awarii zasilania | 8
Pakiet 2
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | CENA NETTO za sztukę | PODATEK VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1 | pulsoksymetr do defibrylatora Lifepack 15 - w technologii Massimo Rainbow (RC-4), z przewodem przedłużającym, wielorazowy czujnik typu Masimo RAINBOW dla dorosłych, podłączany bezpośrednio do defibrylatora, przewód o długości min 240 cm, dla pacjentów o masie >30kg | 4
2 | pulsoksymetr napalcowy, do pomiaru saturacji i pulsu za pośrednictwem tętnicy palcowej. Pulsoksymetr mierzy aktualną zawartość oksyhemoglobiny (HbO2) we krwi tętniczej metodą transmitancji optycznej,ekran typu OLED wyświetlający wyniki pomiaru, niskie zużycie baterii, czas pracy min. 15h na bateriach,duże, czytelne znaki na ekranie, zmiana jasności ekranu, wskaźnik zużycia baterii, automatyczne wyłączanie, gdy w urządzeniu nie znajduje się palec, zakres pomiaru saturacji: 0 - 100%, zakres pomiaru tętna: 30 - 250 uderzeń na minutę, pomiar wysycenia krwi tlenem (dokładność ±2%), zasilanie: baterie AAA,waga <50 g | 36
razem
Pakiet 3
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | CENA NETTO za sztukę | PODATEK VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1 | termometr bezdotykowy dla dorosłych i dzieci, pomiar w zakresach: ciało 34,0 - 43,0°C. Dokładność pomiaru: w zakresie 34.0 - 34.9°C:±0.3 °C, w zakresie 35.0 - 42.0°C:±0.2 °C, w zakresie 42.1 - 43.0°C: ±0.3 °C, w trybie Powierzchnia: ±0,2°C. Czas pomiaru: poniżej 2 sekund, Podziałka na wyświetlaczu: 0.1 C, praca w temp. od 0 st C, celownik laserowy | 135
Pakiet 4
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | CENA NETTO za sztukę | PODATEK VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1 | urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej zgodne z poniższym opisem: | 1
1. Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym
2. Cykl pracy urządzenia: 50% kompresja / 50 % dekompresja
3. Częstość kompresji zawarta w zakresie od 100 – 120 uciśnięć na minutę.
4. Głębokość kompresji: w zakresie od 4 - 6 cm dla urządzenia typu tłok lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego.
5. Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta
6. Waga urządzenia gotowego do pracy poniżej 12kg.
7. Bezprzewodowa (przez sieć WIFI ) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email
8. Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę.
9. Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA.
10. Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund
11. Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC).
12.Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max.260min.
13. Wyposażenie aparatu:
a. Torba/plecak przenośny
b. deska pod plecy pacjenta
c. podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta
d. pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia
e. akumulator
f. 12 elementów do uciskania klatki piersiowej (pasy, przyssawki, lub nakładki na tłok)
14. Urządzenie fabrycznie nowe, nie używane, rok produkcji co najmniej 2020, gwarancja 24 miesiące.
15. Szkolenie Zamawiającego z obsługi urządzenia min. 3 x 2 godz.
Pakiet 5
L.P. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | CENA NETTO za sztukę | PODATEK VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ | WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1 | okulary ochronne spełniające wymogi Dyrektywy Europejskiej 89/686/EWG, posiadają znak bezpieczeństwa CE | 815
| Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem |  |  | data i podpis | …...................................................
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym