Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Nazwa Wykonawcy:………………………………….

Pakiet nr 1

Defibrylator

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp. z o.o. Szpitalny Oddział Ratunkowy. ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | Tak |  |
| 2 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych) | Tak |  |
| 3 | Zasilanie akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy | Tak |  |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe: czas pracy na 1 akumulatorze: min. 180 min. ciągłego monitorowania EKG lub 100 defibrylacji z maksymalną energią | Tak |  |
| 5 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maks. 5 godzin |  |  |
| 6 | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł | Tak |  |
| 7 | Temperatura pracy: min od 5 do +40ºC | Tak |  |
| 8 | Funkcja codziennego autotestu: bez potrzeby włączania urządzenia i bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | Tak |  |
| 9 | Autotest: wykonywany przy zainstalowanym akumulatorze oraz przy podłączeniu do sieci elektrycznej | Tak |  |
| 10 | Wspomaganie RKO, metronom pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany | Tak |  |
| 11 | Defibrylator wyposażony w moduł do saturacji (SpO2) | Tak |  |
| 12 | Defibrylacja | Tak |  |
| 13 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak |  |
| 14 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | Tak |  |
| 15 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 16 | Energia defibrylacji w zakresie min. 5-360J 200J | Tak |  |
| 17 | Dostępne minimum 20 różne poziomy energii defibrylacji | Tak |  |
| 18 | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J 200J | Tak |  |
| 19 | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | Tak |  |
| 20 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne | Tak |  |
| 21 | Czas ładowania do energii 360 J - maksymalnie 8 sekund | Tak |  |
| 22 | Rejestracja | Tak |  |
| 23 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 5,5'' o wysokim kontraście | Tak |  |
| 24 | Możliwość wyświetlenia min.: 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | Tak |  |
| 25 | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 50 mm | Tak |  |
| 26 | Szybkość wydruku: 25 mm/sek. lub 50 mm/ sek. | Tak |  |
| 27 | Monitorowanie EKG | Tak |  |
| 28 | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń | Tak |  |
| 29 | Wzmocnienie sygnału EKG na min. pięciu poziomach | Tak |  |
| 30 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min. | Tak |  |
| 31 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | Tak |  |
| 32 | Stymulacja przezskórna | Tak |  |
| 33 | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym | Tak |  |
| 34 | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 140 | Tak |  |
| 35 | Częstość stymulacji minimum: od 50 do 150 impulsów na minutę | Tak |  |
| 36 | Pomiar kapnografii (CO2) | Tak |  |
| 37 | Zakres pomiarowy stężenia CO2, co najmniej od 0 do 75 mmHg | Tak |  |
| 38 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) | Tak |  |
| 39 | Zakres pomiaru ciśnienia, co najmniej 15÷250 mmHg | Tak |  |
| 40 | Tryb pomiaru auto lub ręczny | Tak |  |
| 41 | Wyposażenie | Tak |  |
| 42 | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy min. 1 sztuka | Tak |  |
| 43 | Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane - 1 sztuka | Tak |  |
| 44 | Kabel do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych min. 1 sztuka | Tak |  |
| 45 | Elektrody do defibrylacji/stymulacji - min. 1 sztuka | Tak |  |
| 46 | Czujnik saturacji dla dorosłych typu klips – min. 1 sztuka | Tak |  |
| 47 | Kabel połączeniowy do czujnika saturacji – 1 sztuka | Tak |  |
| 48 | Mankiet do pomiaru NIBP – min. 1 sztuka | Tak |  |
| 49 | Kabel połączeniowy do mankietów do pomiaru NIBP – 1 sztuka | Tak |  |
| 50 | Adapter CO2 – 1 sztuka | Tak |  |
| 51 | Linia próbkująca dla pacjentów zaintubowanych - min. 1 sztuka | Tak |  |
| 52 | Linia próbkująca dla pacjentów niezaintubowanych – min. 1 sztuka | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy:………………………………….

Pakiet nr 2

Respirator

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 sztuka | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Szpitalny Oddział Ratunkowy Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 | Bez punktacji |  |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach w tym na oddziale intensywnej terapii | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Respirator dla dorosłych i dzieci | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Urządzenie z pełną gwarancją na minimum 60 miesięcy | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Respirator zamocowany na wózku z blokadą kół | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Możliwość użycia respiratora do transportu wewnątrzszpitalnego (respirator wyposażony w certyfikowane przez producenta respiratora uchwyty do stawiania butli z tlenem i powietrzem bezpośrednio na podstawie jezdnej respiratora) | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Możliwość zamocowania respiratora bez wózka na półce | Tak | Bez punktacji |  |
| II ZASILANIE RESPIRATORA |
| 8 | Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2,8 - 6 bar, dopuszczamy respirator z turbiną nie wymagający podłączenia do centralnego źródła powietrza | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Przewody zasilania gazowego tlen i powietrze o dł. min. 3 m. ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej typu AGA | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Układ mieszania gazów oddechowych z płynną regulacją | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Automatyczna kompensacja braku jednego z gazów (tlenu lub powietrza) | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem | Tak | Bez punktacji |  |
| 13 | Zasilanie awaryjne z wewnętrznych baterii na min. 50 minut pracy przy wszystkich trybach i zakresach parametrów pracy | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Napięcie zasilania AC 230 V, 50 Hz ( 10%) | Tak | Bez punktacji |  |
| III RODZAJE WENTYLACJI |
| 15 | Wentylacja z zadaną objętością | Tak | Bez punktacji |  |
| 16 | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | Tak | Bez punktacji |  |
| 17 | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem | Tak | Bez punktacji |  |
| 18 | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | Tak | Bez punktacji |  |
| 19 | Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym SIMV-VC oraz SIMV-PC | Tak | Bez punktacji |  |
| 20 | Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym SIMV- PRVC | Podać | Tak/Nie Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 21 | Wentylacja typu AutoFlow, APV, VC+, PRVC | Tak | Bez punktacji |  |
| 22 | Wentylacja nieinwazyjna NIV ciśnieniowo kontrolowana, dopuszczamy wentylację wspomaganą ciśnieniowo | Tak | Bez punktacji |  |
| 23 | Wentylacja nieinwazyjna NIV ze wspomaganym ciśnieniem | Tak | Bez punktacji |  |
| 24 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu min.: BiLevel, DuoPAP | Tak | Bez punktacji |  |
| 25 | Wyzwalanie oddechu przepływem | Tak | Bez punktacji |  |
| 26 | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem, dopuszczamy respirator wyposażony w częściowo ciśnieniowy wyzwalacz oddechowy o stałej wartości czułości ciśnieniowej 0,2cm H20 współpracujący z regulowanym wyzwalaczem przepływowym | Tak | Bez punktacji |  |
| 27 | Wdech manualny | Tak | Bez punktacji |  |
| 28 | Możliwość wyboru kształtu fali przepływowej, minimum prostokątna i opadająca, dopuszczamy możliwość płynnego kształtowania fali oddechowej za pomocą parametru kształtu fali RAMP dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych, natomiast dla oddechów objętościowo kontrolowanych stosujący optymalny opadający kształt fali przepływu | Tak | Bez punktacji |  |
| 29 | Możliwość regulacji kończenia fazy wdechowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 30 | Możliwość regulacji czasu narastania wdechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 31 | Funkcja natlenowania | Tak | Bez punktacji |  |
| 32 | Funkcja wstrzymania na wdechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 33 | Funkcja wstrzymania na wydechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 34 | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego z możliwością jej włączania i wyłączania w trakcie prowadzonej wentylacji pacjenta | Podać | Tak/Nie Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| IV PARAMETRY NASTAWIANE |
| 35 | Częstość oddechów, minimalny zakres 5 - 100 oddechów/min | Tak | Bez punktacji |  |
| 36 | Objętość pojedynczego oddechu, minimalny zakres 100 - 1800 ml | Tak | Bez punktacji |  |
| 37 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:10 | Tak | Bez punktacji |  |
| 38 | Regulowany czas wdechu minimalny zakres 0,25 do 5,0 sekund | Tak | Bez punktacji |  |
| 39 | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | Podać | Tak/Nie Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 40 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% | Tak | Bez punktacji |  |
| 41 | Ciśnienie wdechowe PCV, minimalny zakres 5 - 80 cmH2O | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 42 | Ciśnienie wspomagania PSV, minimalny zakres 5 - 60 cmH2O | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 43 | PEEP minimalny zakres 0 - 30 cmH2O | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 44 | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora wraz z zakresami alarmowymi | Tak | Bez punktacji |  |
| V PARAMETRY WYŚWIETLANE |
| 45 | Kolorowy monitor LCD o przekątnej minimum 12 cali do obsługi respiratora i obrazowania parametrów przez ekran dotykowy i/lub pokrętło i/lub klawisze funkcyjne, wraz z funkcją regulacji nachylenia monitora | Tak | Bez punktacji |  |
| 46 | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | Tak | Bez punktacji |  |
| 47 | Całkowita częstość oddychania | Tak | Bez punktacji |  |
| 48 | Częstość i całkowita wentylacja minutowa oddechów własnych pacjenta, dopuszczamy możliwość pomiaru i wyświetlania wartość spontanicznej wentylacji minutowej bez wartości częstości oddechów własnych (spontanicznych) | Tak | Bez punktacji |  |
| 49 | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 50 | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 51 | Ciśnienie szczytowe | Tak | Bez punktacji |  |
| 52 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | Tak | Bez punktacji |  |
| 53 | Ciśnienie pauzy wdechowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 54 | Ciśnienie PEEP | Tak | Bez punktacji |  |
| 55 | Ciśnienie TotalPEEP lub AutoPEEP | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 56 | Podatność statyczna i dynamiczna, dopuszczamy pomiar podatności dynamicznej oparty na zaawansowanej analizie krzywych oddechowych, podający współczynnik korelacji (pewności) prezentowanej wartości podatności zapewniający ciągły pomiar tego parametru bez konieczności dokonywania manewru pomiarowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 57 | Opory wdechowe i wydechowe, dopuszczamy prezentację uśrednioną wartości oporów dróg oddechowych dla całego cyklu oddechowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 58 | Stała czasowa | Podać | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 59 | Praca oddechowa, dopuszczamy respirator z graficzną wizualizacją pracy oddechowej pacjenta bez podania wartości cyfrowej i bez prezentacji cyfrowej WOB | Tak, Podać | Wartość cyfrowa - 5 pkt Wizualizacja graficzna bez podania wartości cyfrowej - 0 pkt |  |
| 60 | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | Tak | Bez punktacji |  |
| 61 | Graficzna prezentacja min. następujących krzywych dynamicznych: - ciśnienie/czas - przepływ/czas - objętość/czas Pętle: - ciśnienie/objętość - przepływ/objętość | Tak | Bez punktacji |  |
| 62 | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych | Tak | Bez punktacji |  |
| 63 | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze | Tak | Bez punktacji |  |
| 64 | Możliwość prezentacji danych min. z ostatnich 24 godzin. Trendy w postaci graficznej | Tak | Bez punktacji |  |
| VI ALARMY |
| 65 | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak | Bez punktacji |  |
| 66 | Braku zasilania w tlen | Tak | Bez punktacji |  |
| 67 | Braku zasilania w powietrze | Tak | Bez punktacji |  |
| 68 | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | Tak | Bez punktacji |  |
| 69 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 70 | Bezdechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 71 | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | Tak | Bez punktacji |  |
| 72 | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej) | Tak | Bez punktacji |  |
| 73 | Kategorie alarmów według ważności | Tak | Bez punktacji |  |
| 74 | Pamięć alarmów i zdarzeń min. 200 zdarzeń | Tak | Bez punktacji |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 75 | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny - wielorazowego użytku - możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej), dopuszczamy respirator wyposażony w czujnik przepływu wielokrotnego użytku, umieszczony w obrębie obudowy, który jest przystosowywany do ponownego użycia poprzez inną prostszą procedurę niż sterylizacja w autoklawie | Tak | Bez punktacji |  |
| 76 | Pomiar stężenia tlenu czujnikiem elektronicznym, nie wymagającym okresowej wymiany (nie chemicznym/nie galwanicznym) | Tak | Bez punktacji |  |
| 77 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak | Bez punktacji |  |
| 78 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego, z kalibracją czujnika tlenu trwający nie dłużej niż 5 min., dopuszczamy przeprowadzenie autotestu aparatu podczas uruchomienia z ręcznym włączeniem kalibracji czujnika tlenu po uruchomieniu respiratora | Tak | Bez punktacji |  |
| 79 | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów | Tak | Bez punktacji |  |
| 80 | Zestaw akcesoriów startowych: jednorazowy układ oddechowy, maska do NIV jednorazowa oraz wielokrotnego użytku, dwa filtry oddechowe, wymiennik ciepła i wilgoci (tzw. sztuczny nos) | Tak | Bez punktacji |  |
| 81 | Płuco testowe wielokrotnego użytku | Tak | Bez punktacji |  |
| 82 | Nebulizator do podawania leków w formie aerozolu | Tak | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy:………………………………….

Pakiet nr 3

Pulsoksymetr

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Copernicus PL Sp. z o.o. Szpitalny Oddział Ratunkowy. ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1 | Pulsoksymetr - system monitowania saturacji SpO2 oraz tętna noworodków, dzieci i dorosłych. | TAK |  |
| 2 | Zasada działania opierająca się na absorpcji światła czerwonego i podczerwonego | TAK |  |
| 3 | Pulsoksymetr transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym | TAK |  |
| 4 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | TAK |  |
| 5 | Praca urządzenia na akumulatorze - minimum 5 godzin | TAK |  |
| 6 | Nawigacja i sterowanie za pomocą przycisków wielofunkcyjnych lub pokrętła wielofunkcyjnego | TAK |  |
| 7 | Mierzone wartości |  |  |
| 8 | Minimalny zakres pomiaru saturacji: 0-100% | TAK |  |
| 9 | Zakres pomiaru częstości pulsu minimum 30-240 uderzeń/min | TAK |  |
| 10 | Wskaźnik perfuzji w zakresie minimum 0,02-0,03 0,05-20% | TAK |  |
| 11 | Dokładność pomiaru |  |  |
| 12 | Saturacja dorośli (%SpO2+/-1SD) min. 70-100 % +/- 2 | TAK |  |
| 13 | Saturacja dzieci (%SpO2+/-1SD) min. 70-100 % +/- 3 | TAK |  |
| 14 | Dokładność pomiaru tętna: +/- 2%; +/- 2 3 uderz/min | TAK |  |
| 15 | Wyświetlacz – elementy wyświetlacza |  |  |
| 16 | Kolorowy wyświetlacz LCD prezentujący wszystkie mierzone wartości oraz komunikaty ostrzegawcze | TAK |  |
| 17 | Wyświetlanie SpO2 - bieżąca wartość | TAK |  |
| 18 | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla saturacji | TAK |  |
| 19 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
| 20 | Wyświetlanie częstości tętna - bieżąca wartość | TAK |  |
| 21 | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla tętna | TAK |  |
| 22 | Wyświetlanie czasu | TAK |  |
| 23 | Wyświetlanie ikony aktywnego alarmu | TAK |  |
| 24 | Wskaźnik zasilania sieciowego | TAK |  |
| 25 | Ikona stanu baterii informująca o stopniu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 26 | Min.90 godzinna pamięć rejestrowana wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 27 | Alarmy |  |  |
| 28 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej dolnej i górnej granicy | TAK |  |
| 29 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej dolnej i górnej granicy | TAK |  |
| 30 | Alarm dla rozładowanej baterii | TAK |  |
| 31 | Wyposażenie | TAK |  |
| 32 | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym, czujnik saturacji typu Klips, czujnik saturacji dziecięcy | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy:………………………………….

Pakiet nr 4

Kapnograf

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Copernicus PL Sp. z o.o. Szpitalny Oddział Ratunkowy. ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1 | Kapnograf monitorujący oddech oraz stężenie etCo2 w gazach oddechowych pacjenta, z zasilaniem akumulatorowo- sieciowym | TAK |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | TAK |  |
| 3 | Pojemność akumulatora minimum 4 5 godziny pracy bez podłączenia do sieci, przy użyciu nowego, w pełni naładowanego akumulatora | TAK |  |
| 4 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 5 | Nawigacja i sterowanie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego lub przycisków wielofunkcyjnych. | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz LCD pokazujący wartości pomiarów EtCO2, częstość oddechów, kapnogram | TAK |  |
| 7 | Wybór przedstawiania wartości CO2: w mmHg, % | TAK |  |
| 8 | Uzyskanie stałej dokładności po max. 3 min pracy | TAK |  |
| 9 | Regulacja głośności alarmów | TAK |  |
| 10 | System zarządzania danymi pacjenta | TAK |  |
| 11 | Wbudowany zegar z datownikiem służący do odniesienia danych w czasie | TAK |  |
| 12 | Złącze do transmisji danych | TAK |  |
| 13 | System alarmowy dla wszystkich monitorowanych parametrów – alarm optyczny lub/i akustyczny | TAK |  |
| 14 | Wyświetlanie poziomu naładowania baterii | TAK |  |
| 15 | Alarm rozładowanej baterii | TAK |  |
| 16 | Minimum 25 godzinna pamięć trendów dla wszystkich parametrów | TAK |  |
| 17 | Możliwość wydruku danych z pamięci urządzenia na zewnętrznej drukarce | TAK |  |
| 18 | Możliwość montażu na statywie mobilnym lub uchwycie ściennym | TAK |  |
| 19 | Uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK |  |
|  | Pomiar |  |  |
| 20 | Metoda pomiaru kapnografii: metoda strumienia bocznego; niedyspersyjna absorpcja podczerwieni z dwoma punktami kalibracji | TAK |  |
| 21 | Możliwość stosowania u pacjentów zaintubowanych i samodzielnie oddychających | TAK |  |
| 22 | Prędkość próbkowania stała lub do wyboru: 50/100/150 +/- 10 ml/min | TAK |  |
| 23 | Możliwość wyboru trendu | TAK |  |
| 24 | Ustawienie dolnych i górnych granic alarmowych dla mierzonych parametrów | TAK |  |
| 25 | Możliwość pomiaru u dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru |  |  |
| 26 | Zakres pomiaru co najmniej 0-80 mmHg lub 0-10% objętości z dokładnością pomiaru max. +/- 2 mmHg lub max. +/- 5 8 % wyświetlanej wartości, w podanym zakresie. | TAK |  |
| 27 | Kalibracja STPD | TAK |  |
| 28 | Zakres pomiaru oddechu min. 0 2-99 1/min | TAK |  |
|  | Wyposażenie | TAK |  |
| 29 | Ładowarka akumulatora lub kabel sieciowy. przewód kapnografu, adapter do pacjentów zaintubowanych. Kompletne akcesoria konieczne do kapnografii u pacjentów zaintubowanych (25 szt) i niezaintubowanych (25 szt), na każdą sztukę urządzenia. | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy:………………………………….

Pakiet nr 5 Zadanie 1

Aparat do powierzchownego ogrzewania pacjenta

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Copernicus PL Sp. z o.o. Szpitalny Oddział Ratunkowy. ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | System ogrzewania pacjenta obiegiem ciepłego powietrza | Tak |  |
| 2 | Dłść Minimum 4 zakresy temperatury 0C: - temp. otoczenia - 320 - 320C - 380C - 430C | Tak |  |
| 3 | Podstawa jezdna do aparatu z regulacją wysokości rączki oraz koszykiem na koce | Tak |  |
| 4 | Min. 2 koła podstawy jezdnej muszą posiadać blokadę | Tak |  |
| 5 | Możliwość zamocowania aparatu na stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta lub stojaku na kółkach | Tak |  |
| 6 | Ciężar urządzenia maks. 7,3 kg. | Tak |  |
| 7 | Rozmiary urządzenia: maksymalnie 330x360x330 343(mm) (G x S x W) | Tak |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w system nadzoru i raportowania przebiegu terapii, wyświetlane widoczne na panelu zewnętrznym informacje: - czasu trwania ogrzewania pacjenta - monitorowanie godzin pracy urządzenia - monitorowanie zbyt wysokiej temperatury - nieprawidłowości podczas stosowania | Tak |  |
| 9 | Możliwy do przemycia i dezynfekcji elastyczny przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem | Tak |  |
| 10 | Układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym | Tak |  |
| 11 | Osiągnięcie temperatury roboczej: maksymalnie 5 minut | Tak, podać |  |
| 12 | Alarmy dźwiękowe i wizualne | Tak |  |
| 13 | Wysokowydajny, antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o skuteczności min. 0.2 mikrona | Tak |  |
| 14 | Urządzenie wyposażone w przewód grzewczy i zasilający | Tak |  |
| 15 | Zasilanie 230V 50Hz | Tak |  |
| 16 | Rura doprowadzająca ciepłe powietrze bez kontaktu z ciałem pacjenta | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy:………………………………….

Pakiet nr 5 – zadanie nr 2

Sukcesywne dostawy jednorazowych koców do zaoferowanego podgrzewacza

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Jednostka miary | Ilości | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koc ogrzewający na całe ciało dla dorosłych w pełni współpracujące z urządzeniem opisanym w Pakiet nr 5 Zadanie 1 | szt. | 100 |  |  |
| 2 | Koc ogrzewający na całe ciało pediatryczny w pełni współpracujący z urządzeniem opisanym w Pakiet nr 5 Zadanie 1 | szt. | 100 |  |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Parametr wymagany i wskazany do oceny |
| 1 | Dostępne koce ogrzewające pacjenta dostosowane do różnego rodzaju potrzeb: - koce na pacjenta - koce pod pacjenta - koce pediatryczne i dla dorosłych | Tak |  |
| 2 | Koce ogrzewające pacjenta wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu i umożliwiające równomierne rozprowadzanie ciepłego powietrza. | Tak |  |
| 3 | Koce ogrzewające pacjenta są kompatybilne z urządzeniem opisanym w Pakiet nr 5 Zadanie 1 (zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu) oraz z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Bair Hugger typ 505 i 775 | Tak |  |
| 4 | Wymiary koca ogrzewającego na pacjenta (dla dorosłych): - długość w przedziale 203-220 cm - szerokość w przedziale 90-95 cm | Tak |  |
| 5 | Wymiary koca ogrzewającego na pacjenta (pediatryczne): - długość w przedziale 150-155 cm - szerokość w przedziale 90-95 cm Wymiary koca ogrzewającego pod pacjenta (pediatryczne): - długość w przedziale 90-95 cm - szerokość w przedziale 80-85 cm | Tak |  |

………………………….………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy