Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego, Pracowni Endoskopii oraz Poradni Specjalistycznych

Pakiet 1 – Tor wizyjny endourologiczny z instrumentarium urologicznym – 1 kpl.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Monitor operacyjny FULL HD - 1 sztuka | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Przekątna ekranu min. 26" | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 pikseli | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Cyfrowe wejścia wideo min.: 2 x DVI- D, 1x 3G-SDI | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Cyfrowe wyjścia wideo min.: 1 x DVI- D, 1x 3G-SDI | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| II. | Sterownik kamery – 1 sztuka |  |  |  |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Sterownik kamery pracujący w rozdzielczości 3840 x 2160 i 1920 x 1080p, 50/60 Hz, współpracujący z głowicami kamery FULL HD oraz giętkimi wideoendoskopami | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia i komunikacji z oferowanym źródła światła LED | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w postaci graficzno - tekstowych ikon | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 12. | Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy ustawienia jasności | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom'u | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 15. | Funkcja manualnej zmiany poziomu intensywności światła przez użytkownika w oferowanym źródle światła LED bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 16. | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w oferowanym źródle światła LED przez sterownik kamery | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 17. | Funkcja wyświetlania wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 18. | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK podać/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 19. | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideoendoskopu 3D | TAK podać/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| III. | Głowica kamery FULL HD typu pendulum – 1 sztuka | TAK, podać |  |  |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Głowica kamery ,,kątowa” wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy CCD lub CMOS, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Masa głowicy kamery nie większa niż 150 g | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| IV. | Źródło światła LED – 1 sztuka | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Temperatura barwowa w zakresie 6300-6400K | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Żywotność diody LED min. 25 000 godzin | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Dedykowany przycisk funkcji standby | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Ustawianie poziomu natężenia światła poprzez przyciski membranowe na panelu przednim źródła światła | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Wskaźnik graficzny lub numeryczny umieszczony na panelu przednim źródła światła wskazujący ustawiony poziom natężenia światła | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Źródło światła wyposażone w gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery w celu: - automatycznego sterowania poziomem natężenia światła przez sterownik kamery - manualnego ustawiania poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery - wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| V. | Wózek aparaturowy - 1 zestaw | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Podstawa wyposażona w 4 koła, z blokadą na min. 2 kołach. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Min. 3 półki oraz 1 szuflada. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Wysięgnik lub ramię do zamocowania monitora – 1 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Uchwyt głowicy kamery – 1 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| VI. | Resektoskop monopolarny – 2 zestawy | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki - 2 szt. | TAK, podać |  | Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 4. | Element pracujący resektoskopu, aktywny, monopolarny, uchwyty na palce zamknięte, - 2 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Płaszcz resektoskopowy obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe - 2 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr. - 2 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży – 2 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Pętla tnąca, monopolarna, z jednym drutem prowadzącym, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 24/26 Fr. jednorazowa, sterylna. Opakowanie 10 szt. – 2 op. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Elektroda koagulacyjna, kulka o śr. 5 mm, monopolarna, z jednym drutem prowadzącym, kompatybilna z płaszczem 24/26 Fr. jednorazowa, sterylna. Opakowanie 10 szt. – 2 op. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm – 2 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Metalowa taca z pokrywą, do mycia, sterylizacji i przechowywania instrumentów, wyposażona w silikonowe wkładki typu „jeż” – 2 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 12. | Przewód HF, monopolarny, wtyk 4 mm, dł. 300 cm, do diatermii – 6 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| VII. | Resektoskop bipolarny – 2 zestawy | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki - 2 szt. | TAK, podać |  | Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 4. | Element pracujący resektoskopu, aktywny, bipolarny, uchwyty na palce zamknięte, - 2 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Płaszcz resektoskopowy obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe - 2 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr. - 2 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Pętla tnąca, bipolarna, z dwoma drutami prowadzącym, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 24/26 Fr. jednorazowa, sterylna. Opakowanie 10 szt. – 2 op. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Elektroda koagulacyjna, typu kulkowego, bipolarna, z dwoma drutami prowadzącym, kompatybilna z płaszczem 24/26 Fr. jednorazowa, sterylna. Opakowanie 10 szt. – 2 op. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży – 2 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm – 2 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Metalowa taca z pokrywą, do mycia, sterylizacji i przechowywania instrumentów, wyposażona w silikonowe wkładki typu „jeż” – 2 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 12. | Przewód HF bipolarny do diatermii – 2 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| VIII. | Uretrotom optyczny – 1 zestaw | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Optyka cystoskopowa 0°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki – 1 szt. | TAK, podać |  | Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 4. | Element pracujący uretrotomu, z możliwością użycia jako element pracujący resektoskopu monopolarnego, bierny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza -1 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Płaszcz uretrotomu, rozmiar 21 Fr., wyposażony w 2 przyłącza LUER-Lock z kranikami oraz kanał roboczy - 1 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Obturator kompatybilny z płaszczem uretrotomu 21 Fr. - 1 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Nóż zimny do uretrotomu, ostrze okrągłe - 6 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Tuba do sterylizacji o przechowywania noży - 1 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 cm - 1 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Metalowa taca z pokrywą, do mycia, sterylizacji i przechowywania instrumentów, wyposażona w silikonowe wkładki typu „jeż” - 1 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| IX. | Wyposażenie dodatkowe – 1 zestaw | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome – 2 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome – 2 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Przewód HF bipolarny do diatermii – 3 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Płaszcz wewnętrzny resektoskopu 26 Fr., z wkładką ceramiczną, obrotowy, do zastosowania z płaszczem zewnętrznym – 6 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Element pracujący resektoskopu, monopolarny, aktywny, uchwyty na palce zamknięte – 1 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 cm – 2 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| X. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1. | Gwarancja minimum 24 miesiące, od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. | TAK, podać |  | Minimum 24 – m-ce – 0 pkt. Minimum 36 – m-cy – 20 pkt. |
| 2. | Gwarancja obejmująca naprawy, konserwację, przeglądy wraz z materiałami w szczególności częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi użytymi do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacją, regulacją oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Częstotliwość przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku (min. co 12 miesięcy). | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek – max. 48 godzin w dni robocze | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu, fax, adres e-mail | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi: a) nie wymagającej importu części nie dłużej niż 5 dni robocze, b) wymagającej importu części nie dłużej niż 14 dni roboczych. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana ze sprzętem oraz w formie elektronicznej. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Szkolenie personelu medycznego i technicznego wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu obejmujące min. - zasady obsługi; - instrukcje dla użytkowników dotyczące sposobu korzystania ze sprzętu w celu zminimalizowania wpływu na środowisko w czasie instalacji, użytkowania, przeglądu i recyklingu/usunięcia, w tym instrukcje dotyczące sposobu ograniczenia do minimum zużycia energii, wody, zużywanych materiałów/elementów, emisji; - zalecenia dotyczące odpowiedniej konserwacji produktu, w tym informacje dotyczące części zamiennych podlegających wymianie, porady dotyczące utrzymania produktu w czystości; - regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wypełnionych paszportów technicznych z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE, certyfikat jednostki notyfikowanej. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10 lat od daty uruchomienia. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Czas dostawy maksymalnie do 3 tygodni | TAK, podać |  | Bez punktacji |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych, zgodne               z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010, Nr 215, poz. 1416 z późn. zm.), kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.

......................................                                                                                                                         ………….........................................................

Miejscowość, data                                                                                                                        Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 2 – Narzędzia do zabiegów  urologicznych – 1 kpl.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Ureterorenoskop sztywny 8.0/9.8 Fr. – 1 kpl. | TAK, podać |  |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |
| 2. | Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022) | TAK, podać |  |
| 3 | Endoskop sztywny o konstrukcji kompaktowej, rozmiar 8.0/9.8 Fr. | TAK, podać |  |
| 4 | Kanał roboczy o średnicy min. 5.2x6.2 Fr. | TAK, podać |  |
| 5 | Możliwość zastosowania narzędzia o wymiarze min. 1x 5 Fr. lub 2x 3 Fr. | TAK, podać |  |
| 6 | Kanał roboczy usytułowany w linii prostej, zakończony membraną uszczelniającą oraz nakręcanym korpusem zaworu automatycznego (dodatkowo zakończony uszczelką) | TAK, podać |  |
| 7 | Długość robocza ureterorenoskopu min. 430 mm | TAK, podać |  |
| 8 | Długość całkowita maks. 600 mm | TAK, podać |  |
| 9 | Kąt patrzenia optyki 12° | TAK, podać |  |
| 10 | Kąt pochylenia okularu wg Marbergera | TAK, podać |  |
| 11 | Przyłącze światłowodu umiejscowione od góry instrumentu | TAK, podać |  |
| 12 | Kraniki/zawory wymienne, rozm./przepust 3.0 mm, wykonane z plastiku, montowane na wcisk, wielorazowego użytku - 5 szt. | TAK, podać |  |
| 13 | Membrana uszczelniająca, średnica 7.5 mm, do instrumentów 1-5 mm -10 szt. | TAK, podać |  |
| 14 | Nasadka gumowa (uszczelniająca) na kanał roboczy, z otworem 0.8 mm - 10 szt. | TAK, podać |  |
| 15 | Uchwyt do oferowanego endoskopu, wielorazowego użytku. | TAK, podać |  |
| 16 | Światłowód ze złączem typu „snap-on”, o średnicy wiązki 2.5 mm oraz długości min. 2.3 m, dedykowany do oferowanego endoskopu i źródła światła posiadanego przez Zamawiającego | TAK, podać |  |
| 17 | Pojemnik do bezpiecznego transportu, przechowywania i sterylizacji oferowanego endoskopu, wyposażony w silikonowe zabezpieczające osłony typu „jeż” na spodzie oraz na przykrywce pojemnika. | TAK, podać |  |
| 18 | Kleszczyki chwytające ureterorenoskopowe, półsztywne, składające się z uchwytu (rączki) oraz wkładu roboczego, rozmiar wkładu 5 Fr./550 mm, obie bransze ruchome: 1) wkład - łyżeczki chwytające typu „ząb myszy” – 1 kpl 2) wkład - łyżeczki chwytające typu „zęby aligatora” – 1 kpl 3) wkład - łyżeczki chwytające typu „zęby aligatora” bransze wydłużone – 1 kpl 4) uchwyt do wkładów roboczych, uniwersalny – 1 kpl sposób połączenia wkładu z rączką za pomocą mechanizmu z zapadką oraz pierścieniem zabezpieczającym, umożliwiające w prosty sposób zmianę wkładu w uchwycie. | TAK, podać |  |
| II. | Zestaw do PCNL 24 Fr. – 1 kpl. | TAK, podać |  |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |
| 2. | Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022) | TAK, podać |  |
| 3 | Nefroskop sztywny, uniwersalny z równoległym podglądem, rozmiar 24 Fr. | TAK, podać |  |
| 4 | Kanał roboczy na instrumenty do 10.5 Fr (do 3.5 mm), kształt kanału: owalny | TAK, podać |  |
| 5 | Kanał roboczy usytułowany w linii prostej, zakończony membraną uszczelniającą oraz uszczelką kapturkową | TAK, podać |  |
| 6 | Długość robocza nefroskopu min. 220 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Długość całkowita maks. 390 mm | TAK, podać |  |
| 8 | Kąt patrzenia optyki 20°, system soczewek prętowych | TAK, podać |  |
| 9 | Płaszcz do nefroskopu 24 Fr., okrągły, z obrotowym kurkiem płuczącym, końcówka dystalna prosta, długość: 204 mm, z szybkozłączem do zapięcia optyka-płaszcz | TAK, podać |  |
| 10 | Płaszcz/rozszerzacz typu Amplatz, rozmiar 24.3 Fr., okrągły, kurek płuczący nieobrotowy, końcówka dystalna prosta, do połączenia z płaszczem nefroskopowym 24 Fr., dł. robocza 150 mm | TAK, podać |  |
| 11 | Obturator do nefroskopu 24 Fr., z centralnym otworem (kaniulą), koniec dystalny zaokrąglony, dł. 229 mm | TAK, podać |  |
| 12 | Poszerzadło teleskopowe w zakresie rozmiarowym: 9 do 27 Fr. (w zestawie: 1x prowadnica, 7x poszerzadło teleskopowe w dostępnych rozmiarach: 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 Fr.) | TAK, podać |  |
| 13 | Kleszczyki chwytające do kruszonych kamieni, do nefroskopu, półsztywne, składające się z uchwytu (rączki) oraz wkładu roboczego, rozmiar wkładu 9 Fr./355 mm, obie bransze ruchome, bransze prążkowane | TAK, podać |  |
| 14 | Kleszczyki chwytające, do nefroskopu, półsztywne, składające się z uchwytu (rączki) oraz wkładu roboczego, rozmiar wkładu 10.5 Fr./350 mm, obie bransze ruchome, bransze prążkowane typu „szczęki aligatora” | TAK, podać |  |
| 15 | Chwytak trójramienny, rozmiar 10.5 Fr. / 365 mm | TAK, podać |  |
| 16 | Membrana uszczelniająca, średnica 11 mm -10 szt. | TAK, podać |  |
| 17 | Światłowód ze złączem typu „snap-on”, o średnicy wiązki 2.5 mm oraz długości min. 2.3 m, dedykowany do oferowanego endoskopu i źródła światła posiadanego przez Zamawiającego | TAK, podać |  |
| 18 | Kosz metalowy, perforowany do bezpiecznego transportu, przechowywania, mycia i sterylizacji; z mocowaniem do oferowanego endoskopu, do zastosowania przy sterylizacji parowej i niskotemperaturowej, z dodatkowym koszyczkiem na drobne elementy | TAK, podać |  |
| 19 | Pojemnik do bezpiecznego transportu, przechowywania i sterylizacji, wyposażony w silikonowe zabezpieczające osłony typu „jeż” na spodzie oraz na przykrywce pojemnika. | TAK, podać |  |
| III | Zestaw do mini PCNL 15 i 18 Fr. - 1 kpl. | TAK, podać |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |
| 2 | Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022) | TAK, podać |  |
| 3 | Optyka nefroskopowym, z przesuniętym w bok kątem widzenia, o średnicy maks. 12 Fr. | TAK, podać |  |
| 4 | Kanał roboczy na instrumenty min. 6.0 Fr (do 2.0 mm) | TAK, podać |  |
| 5 | Kanał roboczy usytułowany w linii prostej, zakończony membraną uszczelniającą oraz uszczelką kapturkową | TAK, podać |  |
| 6 | Długość robocza nefroskopu min. 220 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Kąt patrzenia optyki 12° | TAK, podać |  |
| 8 | Płaszcz operacyjny/trzon do nefroskopu, rozmiar 15 Fr. okrągły, z obrotowym pierścieniem płuczącym, z prostą końcówką, z automatycznym zamknięciem | TAK, podać |  |
| 9 | Płaszcz operacyjny/trzon do nefroskopu, rozmiar 18 Fr. okrągły, z obrotowym pierścieniem płuczącym, z prostą końcówką, z automatycznym zamknięciem | TAK, podać |  |
| 10 | Płaszcz do nefroskopu 18 Fr. | TAK, podać |  |
| 11 | Obturator do płaszcza operacyjnego 15 Fr., z centralnym otworem (kaniulą dla prowadnika) o przepustowości maks. 1.2 mm, koniec dystalny zaokrąglony | TAK, podać |  |
| 12 | Obturator do płaszcza operacyjnego 18 Fr., z centralnym otworem (kaniulą dla prowadnika) o przepustowości maks. 1.2 mm, koniec dystalny zaokrąglony | TAK, podać |  |
| 13 | Poszerzadło/dylatator o rozmiarze 12 Fr. do płaszcza operacyjnego 15 Fr. | TAK, podać |  |
| 14 | Poszerzadło/dylatator o rozmiarze 15 Fr. do płaszcza operacyjnego 18 Fr. | TAK, podać |  |
| 15 | Kleszczyki chwytające, półsztywne, składające się z uchwytu (rączki) oraz wkładu roboczego, rozmiar wkładu: 5.0 Fr./425 mm, obie bransze ruchome, bransze typu „ząb myszy” | TAK, podać |  |
| 16 | Kleszczyki chwytające, półsztywne, składające się z uchwytu (rączki) oraz wkładu roboczego, rozmiar wkładu: 6.0 Fr./410 mm, obie bransze ruchome, bransze podłużne typu „szczęki aligator” | TAK, podać |  |
| 17 | Chwytak trójramienny, sztywny, rozmiar 6 Fr. / 365 mm | TAK, podać |  |
| 18 | Membrana uszczelniająca, średnica 7.5 mm -10 szt. | TAK, podać |  |
| 19 | Światłowód ze złączem typu „snap-on”, o średnicy wiązki 2.5 mm oraz długości min. 2.3 m, dedykowany do oferowanego endoskopu i źródła światła posiadanego przez Zamawiającego | TAK, podać |  |
| 20 | Kosz metalowy, perforowany do bezpiecznego transportu, przechowywania, mycia i sterylizacji; z mocowaniem do oferowanego endoskopu, do zastosowania przy sterylizacji parowej i niskotemperaturowej, z dodatkowym koszyczkiem na drobne elementy | TAK, podać |  |
| 21 | Pojemnik do bezpiecznego transportu, przechowywania i sterylizacji, wyposażony w silikonowe zabezpieczające osłony typu „jeż” na spodzie oraz na przykrywce pojemnika. | TAK, podać |  |
| IV. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Gwarancja minimum 24 miesięcy, od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. | TAK, podać Minimum 24 – m-ce – 0 pkt. Minimum 36 – m-cy – 20 pkt. |  |
| 2. | Gwarancja obejmująca naprawy, konserwację, przeglądy wraz z materiałami w szczególności częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi użytymi do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacją, regulacją oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Częstotliwość przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku (min. co 12 miesięcy) | TAK, podać |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek – max. 48 godzin w dni robocze | TAK, podać |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu, fax, adres e-mail | TAK, podać |  |
| 5. | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi: a)nie wymagającej importu części nie dłużej niż 5 dni robocze, b)wymagającej importu części nie dłużej niż 14 dni roboczych. | TAK, podać |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana ze sprzętem oraz w formie elektronicznej. | TAK, podać |  |
| 7. | Szkolenie personelu medycznego i technicznego wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu obejmujące min. - zasady obsługi; - instrukcje dla użytkowników dotyczące sposobu korzystania ze sprzętu w celu zminimalizowania wpływu na środowisko w czasie instalacji, użytkowania, przeglądu i recyklingu/usunięcia, w tym instrukcje dotyczące sposobu ograniczenia do minimum zużycia energii, wody, zużywanych materiałów/elementów, emisji; - zalecenia dotyczące odpowiedniej konserwacji produktu, w tym informacje dotyczące części zamiennych podlegających wymianie, porady dotyczące utrzymania produktu w czystości; - regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii. | TAK, podać |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wypełnionych paszportów technicznych z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. | TAK, podać |  |
| 9. | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE, certyfikat jednostki notyfikowanej. | TAK, podać |  |
| 10. | Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10 lat od daty uruchomienia. | TAK, podać |  |
| 11. | Czas dostawy maksymalnie do 3 tygodni | TAK, podać |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych, zgodne               z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010, Nr 215, poz. 1416 z późn. zm.), kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.

......................................                                                                                                                         ………….........................................................

Miejscowość, data                                                                                                                        Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 3 – Narzędzia do zabiegów ortopedycznych – 1 kpl.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Narzędzia do zabiegów ortopedycznych | TAK, podać |  |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. (dotyczy wszystkich narzędzi oferowanych w ramach pakietu nr 3) | TAK, podać |  |
| 2. | Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022) | TAK, podać |  |
| II. | Narzędzia do zabiegów ortopedycznych |  |  |
| 1. | Dłuto żłobowe wąskie typu Lexer 15mm, 25cm – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 2. | Osteotom odgięty typu Lexer 15mm, 275mm -2 szt. | TAK, podać |  |
| 3. | Dłuto żłobowe wąskie typu Cobb proste 8mm, 27cm – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 4. | Osteotom typu Smith-Petersen 13mm, 200mm – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 5. | Młotek 900g – 3 szt. | TAK, podać |  |
| 6. | Ustalacz odłamków kości 200mm, z zębami po obu stronach – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 7. | Ołowiana ręka dla dorosłych – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 8. | Kleszcze do gięcia drutu masywne z regulowanym zaciskiem 200mm – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 9. | Kleszcze do wyginania drutu 19cm – 3 szt. | TAK, podać |  |
| 10. | Kleszcze do cięcia drutu 14cm utwardzane ostrza, typu cążki – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 11. | Igłotrzymacz z utwardzaną wkładką typu Mayo-Hegar 30cm – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 12. | Wziernik typu Breisky 35cm 155x40mm – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 13. | Podważka typu Bennet 65mm, 24cm – 4 szt. | TAK, podać |  |
| 14. | Podważka typu Buck-Gramcko 7,5mm, 15cm – 4szt. | TAK, podać |  |
| 15. | Łyżeczka kostna typu Spratt 17cm, owalne f. 5 – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 16. | Łyżeczka kostna typu Bruns 23cm, owalne f. 2 – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 17. | Podważka typu Hohmann 17mm, 240mm, ostra – 4 szt. | TAK, podać |  |
| 18. | Odgryzacz typu Stille Ruskin odgięty 230mm, 7mm -2 szt. | TAK, podać |  |
| 19. | Odgryzacz typu Stille-Luer 220mm, 10cm – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 20. | Odgryzacz typu Mini-Frydman 120mm, 3mm – 4 szt. | TAK, podać |  |
| 21. | Ustalacz odłamków kości typu Ulrich 180mm, odgięty po przodu – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 22. | Ustalacz odłamków kości typu Ulrich 210mm, odgięty po przodu – 4 szt. | TAK, podać |  |
| 23. | Ustalacz odłamków kości typu Ulrich 220mm, odgięty po przodu -2 szt. | TAK, podać |  |
| 24. | Hak typu Mannerfelt 2 zęby, L- 155mm, ostry – 4 szt. | TAK, podać |  |
| 25. | Hak typu Mannerfelt 3 zęby, L- 155mm, ostry – 4 szt. | TAK, podać |  |
| 26. | Hak typu Mannerfelt 2 zęby, L- 155mm, tępy - 4 szt. | TAK, podać |  |
| 27. | Hak typu Mannerfelt 3 zęby, L- 155mm, tępy – 4 szt. | TAK, podać |  |
| 28. | Nożyczki typu DUBOIS 27cm, odgięte – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 29. | Hak 19x9mm typu Volkmann 21,5cm ostry - 4 szt. | TAK, podać |  |
| 30. | Hak 36x30mm typu Ollier 22,5cm – 4 szt. | TAK, podać |  |
| 31. | Hak 100x35mm typu Kocher-Wagner 28cm – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 32. | Hak typu Hösel 80x30mm 25cm – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 33. | Osteotom 8mm, L 340mm, uchwyt silikonowy – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 34. | Hak do retrakcji nerwów 4mm, L 280mm – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 35. | Skrobaczka - łyżeczka kostna 5,5mm, L 340mm, uchwyt silikonowy – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 36. | Skrobaczka odgięta - łyżeczka kostna 5,5mm, L 340mm, uchwyt silikonowy – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 37 | Podważka 6mm, podwójnie załamana, do korzeni nerwowych – 1 szt. | TAK, podać |  |
| III. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Gwarancja minimum 24 miesięcy, od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. | TAK, podać Minimum 24 – m-ce – 0 pkt. Minimum 36 – m-cy – 20 pkt. |  |
| 2. | Gwarancja obejmująca naprawy, konserwację, przeglądy wraz z materiałami w szczególności częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi użytymi do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacją, regulacją oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Częstotliwość przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku (min. co 12 miesięcy) | TAK, podać |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek – max. 48 godzin w dni robocze | TAK, podać |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu, fax, adres e-mail | TAK, podać |  |
| 5. | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi: a)nie wymagającej importu części nie dłużej niż 5 dni robocze, b)wymagającej importu części nie dłużej niż 14 dni roboczych. | TAK, podać |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana ze sprzętem oraz w formie elektronicznej. | TAK, podać |  |
| 7. | Szkolenie personelu medycznego i technicznego wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu obejmujące min. - zasady obsługi; - instrukcje dla użytkowników dotyczące sposobu korzystania ze sprzętu w celu zminimalizowania wpływu na środowisko w czasie instalacji, użytkowania, przeglądu i recyklingu/usunięcia, w tym instrukcje dotyczące sposobu ograniczenia do minimum zużycia energii, wody, zużywanych materiałów/elementów, emisji; - zalecenia dotyczące odpowiedniej konserwacji produktu, w tym informacje dotyczące części zamiennych podlegających wymianie, porady dotyczące utrzymania produktu w czystości; - regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii. | TAK, podać |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wypełnionych paszportów technicznych z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. | TAK, podać |  |
| 9. | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE, certyfikat jednostki notyfikowanej. | TAK, podać |  |
| 10. | Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10 lat od daty uruchomienia. | TAK, podać |  |
| 11. | Czas dostawy maksymalnie do 3 tygodni | TAK, podać |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych, zgodne               z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010, Nr 215, poz. 1416 z późn. zm.), kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.

......................................                                                                                                                         ………….........................................................

Miejscowość, data                                                                                                                        Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 4 – Narzędzia do zabiegów  laparoskopowych – 1 kpl.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | Narzędzia Laparoskopowe – 1 kpl. | TAK, podać |  |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |
| 2. | Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022) | TAK, podać |  |
| II. | Narzędzia Laparoskopowe |  |  |
| 1. | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 13 cm - 2 szt. | TAK, podać |  |
| 2. | Kleszcze chwytające typu Kelly, długie, bransze zakrzywione, umożliwiające preparowanie, obie ruchome, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 3. | Kleszcze chwytające, bransze zakrzywione, umożliwiające preparowanie, obie ruchome, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt metalowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 10 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 4. | Kleszcze chwytające, dwie bransze ruchome, okienkowe, atraumatyczne, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 5. | Kleszcze chwytające, jelitowe, bransze okienkowe, obie ruchome, z atraumatycznym ząbkowaniem, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 6. | Kleszcze chwytające, bransze typu ,,pazury” 2x3, dwie ruchome, rozbieralne, komplet: uchwyt metalowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 10 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 7. | Nożyczki, typu METZENBAUM, ostrza zakrzywione, oba ruchome; monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia ostrzy, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z ostrzami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 8. | Wkład nożyczek; ostrza zakrzywione, ząbkowane, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 9. | Kleszcze chwytające, dwie bransze ruchome, ząbkowane, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki; tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 10. | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 11. | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 12. | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze proste, przycisk zwalniające zapinkę z prawej strony; śr. 5 mm, dł. 33 cm – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 13. | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w lewo, przycisk zwalniające zapinkę z prawej strony; śr. 5 mm, dł. 33 cm – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 14. | Przewód HF monopolarny do zastosowania z diatermią – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 15. | Adapter do połączenia światłowodu Karl Storz ze źródłem światła Olympus – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 16. | Stojak na 14 instrumentów o śr. 2,5 - 10 mm, z tacami drucianymi – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 17. | Mata silikonowa typu ,,jeż” o wymiarach 470 x 240 mm. – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 18. | Mata silikonowa typu ,,jeż” o wymiarach 230 x 240 mm. – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 19. | Wanna do kontenera o wymiarach 592X274X187 mm. wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 20. | Pokrywa do kontenera w kolorze srebrnym – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 21. | Plomba-etykieta z indykatorem statusu sterylizacji z warstwą klejącą, biała, opakowanie 1000 szt. – 1 op. | TAK, podać |  |
| III. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesięcy, od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. | TAK, podać Minimum 24 – m-ce – 0 pkt. Minimum 36 – m-cy – 20 pkt. |  |
| 2. | Gwarancja obejmująca naprawy, konserwację, przeglądy wraz z materiałami w szczególności częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi użytymi do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacją, regulacją oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Częstotliwość przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku (min. co 12 miesięcy) | TAK, podać |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek – max. 48 godzin w dni robocze | TAK, podać |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu, fax, adres e-mail | TAK, podać |  |
| 5. | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi: a)nie wymagającej importu części nie dłużej niż 5 dni robocze, b)wymagającej importu części nie dłużej niż 14 dni roboczych. | TAK, podać |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana ze sprzętem oraz w formie elektronicznej. | TAK, podać |  |
| 7. | Szkolenie personelu medycznego i technicznego wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu obejmujące min. - zasady obsługi; - instrukcje dla użytkowników dotyczące sposobu korzystania ze sprzętu w celu zminimalizowania wpływu na środowisko w czasie instalacji, użytkowania, przeglądu i recyklingu/usunięcia, w tym instrukcje dotyczące sposobu ograniczenia do minimum zużycia energii, wody, zużywanych materiałów/elementów, emisji; - zalecenia dotyczące odpowiedniej konserwacji produktu, w tym informacje dotyczące części zamiennych podlegających wymianie, porady dotyczące utrzymania produktu w czystości; - regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii. | TAK, podać |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wypełnionych paszportów technicznych z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. | TAK, podać |  |
| 9. | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE, certyfikat jednostki notyfikowanej. | TAK, podać |  |
| 10. | Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10 lat od daty uruchomienia. | TAK, podać |  |
| 11. | Czas dostawy maksymalnie do 3 tygodni | TAK, podać |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych, zgodne               z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010, Nr 215, poz. 1416 z późn. zm.), kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.

......................................                                                                                                                         ………….........................................................

Miejscowość, data                                                                                                                        Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 5 – Inhalator pneumatyczny– 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Inhalator pneumatyczny typu AMSA – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |
| 2. | Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022) | TAK, podać |  |
| 3. | Inhalator pneumatyczny z wibroaerozolem i nadciśnieniem | TAK, podać |  |
| 4. | Zastosowanie: leczenie chorób ucha środkowego, leczenie chorób trąbki Eustachiusza, leczenie zatok przynosowych, leczenie upośledzonej drożności trąbki słuchowej, leczenie chorób zatok | TAK, podać |  |
| 5. | Inhalacja leków wziewnych | TAK, podać |  |
| 6. | Możliwość rozpylania wszystkich rodzajów leków wziewnych | TAK, podać |  |
| 7. | Możliwość wytwarzania wibroaerozolu | TAK, podać |  |
| 8. | Podawanie leku pod nadciśnieniem aktywowanym w trakcie przełykania śliny | TAK, podać |  |
| 9. | Średnia średnica cząstek dla głowicy MS1: 3,4 μm | TAK, podać |  |
| 10. | Wydajność aerozolu dla MS1: 0,2 ml / min | TAK, podać |  |
| 11. | Zasilanie: AC 230 V, 50 Hz | TAK, podać |  |
| 12. | Pojemność nebulizatora: 3 ÷ max. 12 ml | TAK, podać |  |
| 13. | Wymiary (w mm): 330 x 250 x 200 (+/- 50 mm) | TAK, podać |  |
| 14. | Ciężar: 8,2 kg (+/- 1 kg) | TAK, podać |  |
| 15. | Tryb pracy: praca ciągła | TAK, podać |  |
| 16. | Zestaw inhalacyjny min. przewód powietrza, przewód wibracji, nebulizator, 3 końcówki nosowe (mała, średnia,duża) | TAK, podać |  |
| II. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Gwarancja minimum 24 miesięcy, od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. | TAK, podać Minimum 24 – m-ce – 0 pkt. Minimum 36 – m-cy – 20 pkt. |  |
| 2. | Gwarancja obejmująca naprawy, konserwację, przeglądy wraz z materiałami w szczególności częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi użytymi do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacją, regulacją oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Częstotliwość przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku (min. co 12 miesięcy) | TAK, podać |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek – max. 48 godzin w dni robocze | TAK, podać |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu, fax, adres e-mail | TAK, podać |  |
| 5. | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi: a)nie wymagającej importu części nie dłużej niż 5 dni robocze, b)wymagającej importu części nie dłużej niż 14 dni roboczych. | TAK, podać |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana ze sprzętem oraz w formie elektronicznej. | TAK, podać |  |
| 7. | Szkolenie personelu medycznego i technicznego wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu obejmujące min. - zasady obsługi; - instrukcje dla użytkowników dotyczące sposobu korzystania ze sprzętu w celu zminimalizowania wpływu na środowisko w czasie instalacji, użytkowania, przeglądu i recyklingu/usunięcia, w tym instrukcje dotyczące sposobu ograniczenia do minimum zużycia energii, wody, zużywanych materiałów/elementów, emisji; - zalecenia dotyczące odpowiedniej konserwacji produktu, w tym informacje dotyczące części zamiennych podlegających wymianie, porady dotyczące utrzymania produktu w czystości; - regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii. | TAK, podać |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wypełnionych paszportów technicznych z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. | TAK, podać |  |
| 9. | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE, certyfikat jednostki notyfikowanej. | TAK, podać |  |
| 10. | Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10 lat od daty uruchomienia. | TAK, podać |  |
| 11. | Czas dostawy maksymalnie do 3 tygodni | TAK, podać |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych, zgodne               z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010, Nr 215, poz. 1416 z późn. zm.), kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.

......................................                                                                                                                         ………….........................................................

Miejscowość, data                                                                                                                        Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 6 – Videokolonoskop – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Videokolonoskop – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |
| 2. | Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022) | TAK, podać |  |
| 3. | Kąt obserwacji min. 140 stopni | Tak, podać |  |
| 4. | Głębia ostrości min. 2-100 mm | Tak, podać |  |
| 5. | Średnica zewnętrzna wziernika: max. 12,0 mm | Tak, podać |  |
| 6. | Długość robocza min. 1520 mm | Tak, podać |  |
| 7. | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max. 12,0 mm | Tak, podać |  |
| 8. | Średnica kanału roboczego: min. 3,8 mm | Tak, podać |  |
| 9. | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS o rozdzielczości powyżej 1 MegaPixela | Tak, podać |  |
| 10. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę min. 180 stopni -w dół min. 180 stopni -w lewo min. 160 stopni - w prawo min. 160 stopni | Tak, podać |  |
| 11. | Kanał do spłukiwania pola obserwacji -Water Jet | Tak, podać |  |
| 12. | Endoskop w pełni kompatybilny z posiadanymi przez Pracownię Endoskopową procesorami obrazu EPX 3500 i EPX 4450 | Tak, podać |  |
| II. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Gwarancja minimum 24 miesięcy, od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. | TAK, podać Minimum 24 – m-ce – 0 pkt. Minimum 36 – m-cy – 20 pkt. |  |
| 2. | Gwarancja obejmująca naprawy, konserwację, przeglądy wraz z materiałami w szczególności częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi użytymi do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacją, regulacją oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Częstotliwość przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku (min. co 12 miesięcy) | TAK, podać |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek – max. 48 godzin w dni robocze | TAK, podać |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu, fax, adres e-mail | TAK, podać |  |
| 5. | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi: a)nie wymagającej importu części nie dłużej niż 5 dni robocze, b)wymagającej importu części nie dłużej niż 14 dni roboczych. | TAK, podać |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana ze sprzętem oraz w formie elektronicznej. | TAK, podać |  |
| 7. | Szkolenie personelu medycznego i technicznego wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu obejmujące min. - zasady obsługi; - instrukcje dla użytkowników dotyczące sposobu korzystania ze sprzętu w celu zminimalizowania wpływu na środowisko w czasie instalacji, użytkowania, przeglądu i recyklingu/usunięcia, w tym instrukcje dotyczące sposobu ograniczenia do minimum zużycia energii, wody, zużywanych materiałów/elementów, emisji; - zalecenia dotyczące odpowiedniej konserwacji produktu, w tym informacje dotyczące części zamiennych podlegających wymianie, porady dotyczące utrzymania produktu w czystości; - regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii. | TAK, podać |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wypełnionych paszportów technicznych z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. | TAK, podać |  |
| 9. | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE, certyfikat jednostki notyfikowanej. | TAK, podać |  |
| 10. | Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10 lat od daty uruchomienia. | TAK, podać |  |
| 11. | Czas dostawy maksymalnie do 3 tygodni | TAK, podać |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych, zgodne               z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010, Nr 215, poz. 1416 z późn. zm.), kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.

......................................                                                                                                                         ………….........................................................

Miejscowość, data                                                                                                                        Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 7 – Aparat EKG – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Aparat EKG – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |
| 2. | Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022) | TAK, podać |  |
| II. | WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |
| 1. | Waga aparatu z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem do 5 kg | TAK, podać |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz | TAK, podać |  |
| 4. | Wbudowany akumulator, którego pojemność umożliwia min. 3,5 godz. ciągłego monitorowania | TAK, podać |  |
| 5. | Ochrona przed impulsem defibrylacji CF | TAK, podać |  |
| 6. | Wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekątnej min. 8 cali z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości (min. 800 x 480 pikseli) | TAK, podać |  |
| 7. | Wymiary urządzenia w x sz x g: 130 mm x 365 mm x 310 mm (wszystkie wymiary w tolerancji max +/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 8. | Na wyświetlaczu prezentacja krzywej EKG, wartości parametrów i menu. Menu w języku polskim. | TAK, podać |  |
| 9. | Klawiatura funkcyjna oraz alfanumeryczna zabezpieczona przed zalaniem, nie dopuszcza się klawiatury wirtualnej | TAK, podać |  |
| 10. | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | TAK, podać |  |
| 11. | Detekcja stymulatora serca | TAK, podać |  |
| 12. | Impedancja wejściowa >50 [MΩ] | TAK, podać |  |
| 13. | CMRR >110 dB | TAK, podać |  |
| 14. | Częstotliwość próbkowania 1000 [Hz] / kanał | TAK, podać |  |
| 15. | Detekcja pików rozrusznika serca Próbkowanie 16000 [Hz]/kanał | TAK, podać |  |
| 16. | Filtr zakłóceń sieciowych | TAK, podać |  |
| 17. | Filtr zakłóceń mięśniowych | TAK, podać |  |
| 18. | Filtr anty-dryftowy | TAK, podać |  |
| 19. | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym | TAK, podać |  |
| 20. | Formaty wydruku:3*4 ; 3*4+1R ; 3*4+3R ; 6*2 ; 6*2+1R /12*1 | TAK, podać |  |
| 21. | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej | TAK, podać |  |
| 22. | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO | TAK, podać |  |
| 23. | Prędkość zapisu rejestratora: 5/12,5/25/50 mm/s | TAK, podać |  |
| 24. | Technologia pisaka: wydruk termiczny punktowy tablicowy | TAK, podać |  |
| 25. | Szerokość papieru min. (szer.) 210 mm x (wys.) 295 mm. - składanka | TAK, podać |  |
| 26. | Możliwość przeglądania i oceny badania na badania przed wydrukiem na ekranie urządzenia | TAK, podać |  |
| 27. | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | TAK, podać |  |
| 28. | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg | TAK, podać |  |
| 29. | Funkcja uśpienia (standby) umożliwiająca szybki start aparatu | TAK, podać |  |
| 30. | Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 800 badań) i eksportu danych do pamięci typu Pendrive w formacie PDF, XML. | TAK, podać |  |
| 31. | Możliwość współpracy urządzenia w sieci komputerowej. Współpraca z serwerem FTP | TAK, podać |  |
| 32. | Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia | TAK, podać |  |
| 33. | Czas rozruchu max 7s | TAK, podać |  |
| 34. | Wyposażenie: przewód pacjenta z końcówkami typu banan, elektrody piersiowe przyssawkowe oraz kończynowe klipsowe, | TAK, podać |  |
| 35. | Papier A4 – 100 szt. | TAK, podać |  |
| 36. | Mobilny wózek aparaturowy na pięciu kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Dodatkowo: kosz na akcesoria oraz wysięgnik na przewód pacjenta | TAK, podać |  |
| III. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Gwarancja minimum 24 miesiące, od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. | TAK, podać Minimum 24 – m-ce – 0 pkt. Minimum 36 – m-cy – 20 pkt. |  |
| 2. | Gwarancja obejmująca naprawy, konserwację, przeglądy wraz z materiałami w szczególności częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi użytymi do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacją, regulacją oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Częstotliwość przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku (min. co 12 miesięcy). | TAK, podać |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek – max. 48 godzin w dni robocze | TAK, podać |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu, fax, adres e-mail | TAK, podać |  |
| 5. | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi: a)nie wymagającej importu części nie dłużej niż 5 dni robocze, b)wymagającej importu części nie dłużej niż 14 dni roboczych. | TAK, podać |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana ze sprzętem oraz w formie elektronicznej. | TAK, podać |  |
| 7. | Szkolenie personelu medycznego i technicznego wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu obejmujące min. - zasady obsługi; - instrukcje dla użytkowników dotyczące sposobu korzystania ze sprzętu w celu zminimalizowania wpływu na środowisko w czasie instalacji, użytkowania, przeglądu i recyklingu/usunięcia, w tym instrukcje dotyczące sposobu ograniczenia do minimum zużycia energii, wody, zużywanych materiałów/elementów, emisji; - zalecenia dotyczące odpowiedniej konserwacji produktu, w tym informacje dotyczące części zamiennych podlegających wymianie, porady dotyczące utrzymania produktu w czystości; - regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii. | TAK, podać |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wypełnionych paszportów technicznych z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. | TAK, podać |  |
| 9. | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE, certyfikat jednostki notyfikowanej. | TAK, podać |  |
| 10. | Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10 lat od daty uruchomienia. | TAK, podać |  |
| 11. | Czas dostawy maksymalnie do 3 tygodni | TAK, podać |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych, zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010, Nr 215, poz. 1416 z późn. zm.), kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.

......................................                                                                                                                         ………….........................................................

Miejscowość, data                                                                                                                        Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

      - Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej **:

…………………………………………………………………………………………………………

- adres: ……………………………………………………województwo………………………………

- REGON ………………………………

- NIP …………………………………...

- KRS ………………………………….

- tel.: …………………………………………………………………………………………………….

- adres e-mail: ………………………………………………………………………………………

Składając ofertę w postępowaniu DZP.2344.42.2023 o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na Dostawę sprzętu, aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego, Pracowni Endoskopii oraz Poradni Specjalistycznych,  oświadczamy:

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę nie na wszystkie pakiety, właściwe jest usunięcie z formularza ofertowego informacji dotyczących pakietów do których Wykonawca nie przystępuje.

2. Oferujemy wykonanie w/w zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ):

Pakiet nr 1

| L.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, producent, nr katalogowy /w przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery/ | Ilość w kpl. | Wartość w zł netto | Stawka podatku VAT | Wartość w zł brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tor wizyjny endourologiczny z instrumentarium urologicznym |  | 1 |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia (dostawy) do 3 tygodni

Oferowany okres gwarancji ………………... /PODAĆ/

(zgodnie z XX. Rozdziałem SWZ, tj.  Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert)

Pakiet nr 2

| L.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, producent, nr katalogowy /w przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery/ | Ilość w kpl. | Wartość w zł netto | Stawka podatku VAT | Wartość w zł brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narzędzia do zabiegów urologicznych |  | 1 |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia (dostawy) do 3 tygodni

Oferowany okres gwarancji ………………... /PODAĆ/

(zgodnie z XX. Rozdziałem SWZ, tj.  Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert)

Pakiet nr 3

| L.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, producent, nr katalogowy /w przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery/ | Ilość w kpl. | Wartość w zł netto | Stawka podatku VAT | Wartość w zł brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narzędzia do zabiegów ortopedycznych |  | 1 |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia (dostawy) do 3 tygodni

Oferowany okres gwarancji ………………... /PODAĆ/

(zgodnie z XX. Rozdziałem SWZ, tj.  Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert)

Pakiet nr 4

| L.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, producent, nr katalogowy /w przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery/ | Ilość w kpl. | Wartość w zł netto | Stawka podatku VAT | Wartość w zł brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narzędzia do zabiegów laparoskopowych |  | 1 |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia (dostawy) do 3 tygodni

Oferowany okres gwarancji ………………... /PODAĆ/

(zgodnie z XX. Rozdziałem SWZ, tj.  Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert)

Pakiet nr 5

| L.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, producent, nr katalogowy /w przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery/ | Ilość w sztukach | Wartość w zł netto | Stawka podatku VAT | Wartość w zł brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inhalator pneumatyczny |  | 1 |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia (dostawy) do 3 tygodni

Oferowany okres gwarancji ………………... /PODAĆ/

(zgodnie z XX. Rozdziałem SWZ, tj.  Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert)

Pakiet nr 6

| L.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, producent, nr katalogowy /w przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery/ | Ilość w sztukach | Wartość w zł netto | Stawka podatku VAT | Wartość w zł brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videokolonoskop |  | 1 |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia (dostawy) do 3 tygodni

Oferowany okres gwarancji ………………... /PODAĆ/

(zgodnie z XX. Rozdziałem SWZ, tj.  Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert)

Pakiet nr 7

| L.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, producent, nr katalogowy /w przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery/ | Ilość w sztukach | Wartość w zł netto | Stawka podatku VAT | Wartość w zł brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG |  | 1 |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia (dostawy) do 3 tygodni

Oferowany okres gwarancji ………………... /PODAĆ/

(zgodnie z XX. Rozdziałem SWZ, tj.  Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert)

3. Termin płatności ustala się na co najmniej 55 dni i co najwyżej 60 dni (zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Oferowany przez nas termin płatności wynosi:

dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury na następujący numer rachunku bankowego:

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie  wnosimy do niej zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne, są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. poz. 974).

6. Oświadczamy iż, jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem/średnim  przedsiębiorstwem zgodnie  z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą/ jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej/ jesteśmy innym rodzajem Wykonawcy 1)

7. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na stałość cen na oferowany asortyment.

8. Oświadczamy, że niżej wymienione prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

10.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                      (wg załączonego do SWZ wzoru umowy) zgodnie z warunkami zamieszczonymi w ofercie                          w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

## 11.Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia oraz dokumenty złożyliśmy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

12. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług   w odniesieniu do

(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru), których wartość bez kwoty podatku wynosi

13. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest

tel.

e`mail

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu. 3)

15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/

2/

3/

4/

5/

1) niepotrzebne skreślić

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 3

Zamawiający/Wykonawca

Umowa nr DZP…………2023  - projekt

zawarta pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000002250, adres: 
ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok, NIP 5422513061, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa:

Alicja Skindzielewska - Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, uprawniony do reprezentacji Zamawiającego, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS z dnia …………………….. 2023 r., który stanowi załącznik nr 1 do umowy

a

wpisanym przez

do

pod numerem

NIP

zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają:

§ 1. Przedmiot umowy

      - W wyniku rozstrzygnięcia procedury DZP.2344.42.2023 w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późń. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, na dostawę sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego, Pracowni Endoskopii oraz Poradni Specjalistycznych, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy, zwany dalej ,,sprzętem medycznym’’, tj.:

(nazwa sprzętu medycznego określona w nazwie pakietu w Załączniku nr 1 SWZ),

za łączną kwotę:

…………………………………… zł netto, słownie: (…………………………………………………………………………….)

…………………………………… zł brutto, słownie: (……………………………………………………..…………………….)

      - Wartość umowy określona w ust. 1 zawiera całkowite wynagrodzenie związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT.

      - Pozostałe koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca, w tym w szczególności:

- cło, koszty opłat celnych, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej);

- koszty pakowania, ubezpieczenia, transportu, rozładunku, wniesienia i montażu w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym;

- koszty uzyskania wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu sprzętem medycznym;

- koszty przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi w ustalonym z Zamawiającym terminie uwzględniającym czas pracy personelu. Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zapewni wszelkie materiały niezbędne do pierwszego uruchomienia Sprzętu, jego sprawdzenia, sporządzenia protokołu szkolenia oraz przeprowadzenia na życzenie Zamawiającego drugiego szkolenia personelu w okresie obowiązywania gwarancji sprzętu medycznego;

- koszty dostarczenia najpóźniej w dniu dostawy sprzętu medycznego dokumentacji technicznej „DTR”, instalacyjnej, instrukcji obsługi w języku polskim, oraz wystawienia paszportu technicznego z wpisaniem danych identyfikacyjnych przedmiotu zamówienia oraz informacji o uruchomieniu.

4. Jeżeli w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca uchybił obowiązkowi poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, albo jeśli wskutek zmiany przepisów lub okoliczności obowiązek taki powstał powodując jednocześnie zmniejszenie się obciążeń (zwłaszcza publicznoprawnych) po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kwotę równą wartości zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego. Zapłata   należności określonej w zdaniu poprzednim nastąpi w terminie 7 dni od dnia powzięcia  wiadomości o podstawie do powstania zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego lub od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zapłaty określonej kwoty.

§ 2. Warunki umowy

1.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu medycznego fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych, spełniającego parametry techniczne określone w załączniku nr 1 do SWZ w terminie do:

2. Wykonawca co najmniej na 2 dni robocze przed terminem dostawy powiadomi przedstawicieli Działu Administracyjno–Technicznego Zamawiającego o planowanej dostawie na adres e-mail: azdrojewska@zozmswia.bialystok.pl oraz wzielinski@zozmswia.bialystok.pl . Dostawa sprzętu medycznego zrealizowana będzie wyłącznie w dniu roboczym, tj. od poniedziałku do piątku (w godz. od 8.00 do 14.00), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

3. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru sprzętu medycznego w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przekazania przedmiotu zamówienia.

4. Za datę dostawy przyjmuje się datę odbioru końcowego bez istotnych zastrzeżeń, potwierdzonego Protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym z udziałem obu Stron, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Odbioru ze strony Zamawiającego dokona przedstawiciel Działu Administracyjno–Technicznego oraz pracownik właściwej pod względem merytorycznym komórki organizacyjnej SP ZOZ MSWiA im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w Białymstoku. W trakcie odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia prawidłowości, instalacji i uruchomienia oraz sprawdzenia zgodności, z wymaganymi parametrami określonymi w załączniku nr 1 do SWZ oraz w złożonej ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy.

5. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu medycznego niespełniającego warunków zamówienia lub obarczonego wadą prawną lub fizyczną, a uchybienie stwierdzone zostanie w trakcie czynności zdawczo-odbiorczych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru sprzętu medycznego i żądania usunięcia wady w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę niezgodności przedmiotu zamówienia z umową lub jego wady, postanowienia § 4. niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.

6. Podpisany przez obie Strony umowy bez istotnych zastrzeżeń Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.

7. Termin dostawy ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie wyłącznie w sytuacji zaistnienia poniższych okoliczności:

a) zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, zamieszkami, strajkami generalnymi, działaniami zbrojnymi lub działaniami władzy państwowej - zakazy importu 
i eksportu, blokady granic i portów itp.;

b) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności wstrzymanie dostawy.

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 7, termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.

9. O przypadku zaistnienia przyczyny określonej w ust. 7 lit. a. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego, wskazując nowy termin dostawy.

10. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego, umożliwiające prawidłową obsługę sprzętu medycznego, kontrolę sprawności sprzętu i jego konserwację, w ustalonym z Zamawiającym terminie uwzględniającym czas pracy personelu, nie później niż do 14 dni od dnia dostawy sprzętu medycznego. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporządzi Protokół szkolenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

11. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia - na życzenie Zamawiającego - drugiego szkolenia personelu w okresie obowiązywania gwarancji sprzętu medycznego.

§ 3. Warunki realizacji

- Okres pełnej gwarancji rozumiany jako okres bezpłatnej obsługi, naprawy, konserwacje wraz 
z materiałami i częściami zamiennymi, dojazdy, robociznę inż. serwisowych, itp. wynosi

miesięcy, liczone od daty podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego.

- W okresie gwarancji Wykonawca wykona minimum

nieodpłatne przeglądy gwarancyjne, minimum jeden raz w ciągu 12 miesięcy, wraz 
z konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

- Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (wadę/uszkodzenie) w okresie gwarancji, rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do naprawy wynosi nie więcej niż  48 godzin w dni robocze.

- Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi:

a) nie wymagającej importu części nie dłużej niż 5 dni roboczych,

b) wymagającej importu  części nie dłużej niż 14 dni roboczych.

5. Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o czas przerwy w eksploatacji urządzenia związany z usunięciem wady.

6. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe w ciągu 10 dni od zgłoszenia awarii Wykonawca  zobowiązuje się wstawić sprzęt medyczny zastępczy o takich samych lub podobnych parametrach lub wymianę na  nowy, wolny od wad.

7. W razie potrzeby wykonania naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu medycznego odbywa się z należytą starannością i  na ryzyko Wykonawcy. W przypadku wystąpienia w/w sytuacji na czas naprawy Wykonawca zobowiązuje się wstawić na własny koszt urządzenie zastępcze o takich samych lub podobnych parametrach.

§ 4. Kary umowne

1.  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:

- zwłoki w dostarczeniu sprzętu medycznego w wysokości 1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 7 niniejszej umowy;

- zwłoki w czasie reakcji serwisu na zgłoszone uszkodzenie  w wysokości 0,5%  wartości brutto dostarczonego sprzętu medycznego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w §3 ust. 3 niniejszej umowy;

- zwłoki w wykonaniu naprawy w wysokości 1% wartości brutto sprzętu medycznego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 4 niniejszej umowy;

- nie wykonania zamówienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;

- odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 30% maksymalnego wynagrodzenia brutto.

3.  W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy.

5. Naliczenie kar umownych następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.

6.  Kara umowna jest płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty księgowej.

§ 5. Warunki płatności

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy  nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury wraz z podpisanym przez obie Strony umowy bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego,

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:

zgłoszony do Urzędu Skarbowego do rozliczeń podatkowych w terminie do:

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) Zamawiający akceptuje otrzymanie faktury elektronicznej, którą należy przesłać na adres e-mail: faktury@zozmswia.bialystok.pl

- Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać nazwę sprzętu medycznego określoną w nazwie pakietu w Załączniku nr 1 SWZ.

§ 6. Przeniesienie praw i obowiązków

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych umową na osobę trzecią bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody podmiotu tworzącego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyrażonej w trybie określonym w art. 54 ust. 5-7 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.).

§ 7. Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 456 Ustawy. W tym przypadku Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

- Odstąpienia dokonuje się pod rygorem nieważności na piśmie wraz z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

§ 8. Zmiany umowy

            - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru w przypadku:

- zmiany ceny zgodnie z postanowieniami  ust. 2 niniejszego paragrafu;

- szczególnych okoliczności, takich jak zakończenie produkcji, wystąpienia przejściowego braku urządzenia z przyczyn leżących po stronie producenta lub będące następstwem działania organów administracji publicznej, wycofanie urządzenia z rynku, pojawienia się jego nowej generacji  o identycznych parametrach i nowych opcjach, po wcześniejszym powiadomieniu i za pisemną zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę na urządzenie nowe o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie nie wyższej niż zaoferowanej w ofercie;

- zmiany danych teleadresowych Stron zapisanych w umowie;

- zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji zapisów umowy;

- zmiany postanowień umowy, związanych z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny w przypadku:

- zmiany stawki VAT - zmiana ceny następuje z dniem powstania obowiązku podatkowego, przy czym przy czym zmianie ulegnie tylko cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian;

- zmniejszenie ceny w każdym przypadku,

3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9. Zachowanie poufności

1.	Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, wszystkich postanowień i warunków niniejszej umowy oraz innych poufnych informacji uzyskanych podczas realizacji Przedmiotu umowy, jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, transakcjach i klientach Stron, jak również:

a) informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji niniejszej Umowy;

b) oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych;

c) informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233);

d) innych informacji prawnie chronionych; które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku 
z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, 
w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

2.	Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcy 
i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym paragrafie.

3. Wszelkie informacje uzyskane podczas realizacji umowy będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów dotyczących ochrony informacji ustawowo chronionych z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.	Strony Umowy mają prawo do wykorzystania informacji o fakcie zawarcia i realizacji Umowy oraz wskazania ogólnego przedmiotu i Stron Umowy, dla celów referencyjnych 
i marketingowych, w tym podania tych informacji do wiadomości publicznej, pod warunkiem nie ujawniania szczegółów handlowych oraz technicznych.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy oraz aktów wykonawczych do Ustawy.

3. Strony deklarują wolę polubownego rozstrzygania problemów wynikłych w trakcie realizacji umowy, zaś w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, właściwym do rozstrzygnięcia sporu  będzie sąd powszechny w Białymstoku.

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do Umowy ……………………………

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

sporządzony w dniu …………………

Na podstawie umowy nr ……………………………………… zawartej w dniu …………………………………...

pomiędzy:

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok | …………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) |

- W dniu …………………………….. Wykonawca dokonał przekazania, instalacji i uruchomienia dostarczonego nw. sprzętu (*zaznaczyć właściwe):

| Lp. | Nazwa urządzenia (nazwa sprzętu medycznego określona w nazwie pakietu w Załączniku nr 1 SWZ) | Nazwa własna/ model/ producent | Ilość | Rok produkcji | Numer fabryczny/seryjny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest produktem fabrycznie nowym.

- Wykonawca udziela gwarancji od dnia …………………… 2023 r. na okres ………. miesięcy.

- Do dnia podpisania niniejszego protokołu zostały dostarczone Zamawiającemu następujące dokumenty, do ww. sprzętu (*zaznaczyć właściwe):

- - instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej;

- karty gwarancyjne producenta;

- paszporty techniczne (informacje w zakresie daty zainstalowania i terminu następnego przeglądu wypełnione po uruchomieniu sprzętu);

- niezbędna dokumentacja techniczna zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów technicznych, kalibracji (zakres i terminy);

- wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności obsługi serwisowej sprzętu;

- wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do poszczególnych typów sprzętu;

- pełne oprogramowanie potrzebne do używania Sprzętu  zgodnie z przeznaczeniem i z wykorzystaniem jego wszystkich możliwości, na odpowiednich nośnikach (płyty instalacyjne) – jeżeli dotyczy;

- umowy licencyjne oprogramowania – licencje powinny być nieograniczone czasowo ani terytorialnie i upoważniać  do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu Umowy – jeżeli dotyczy.

- Zamawiający (*zaznaczyć właściwe):

- dokonuje odbioru ww. sprzętu i stwierdza, że sprzęt jest zgodny w zakresie ilościowym 
i rzeczowym oraz spełnia wszystkie parametry techniczne i inne wymogi określone  
w załączniku nr 1 do SWZ oraz w złożonej ofercie, nie posiada widocznych wad oraz odpowiada wymogom zawartej przez strony Umowy.

- odmawia dokonania odbioru (wstrzymuje czynności odbiorowe) z uwagi na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

| ZAMAWIAJĄCY (przedstawiciel Działu Administracyjno-Technicznego) | UŻYTKOWNIK (jednostka organizacyjna szpitala) | WYKONAWCA (dostawca sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| ………………………………………………… (podpis) | ……………………………………………… (podpis) | ……………………………………………… (podpis) |

Załącznik nr 4 do Umowy ……………………………

PROTOKÓŁ SZKOLENIA

sporządzony w dniu …………………………

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok | …………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) |

W dniu ……………………….. przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu medycznego zakupionego zgodnie z umową nr: …………………………………………………………, tj.: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

(wymienić nazwy sprzętu medycznego)

| Lp. | Osoba uczestnicząca w szkoleniu – personel Zamawiającego (imię i nazwisko) | Podpis |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |

Uwagi do protokołu: ………………………………………………………………………………………………………………………..

| ZAMAWIAJĄCY (przedstawiciel Działu Administracyjno-Technicznego) | UŻYTKOWNIK (przedstawiciel komórki organizacyjnej Szpitala) | WYKONAWCA (dostawca sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| ……………………………………………… (podpis) | …………………………………………… (podpis) | …………………………………………… (podpis) |

Załącznik nr 3a

egz. Zamawiającego/Wykonawcy

UMOWA DZP.2345......2023 – projekt

powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ul. Fabryczna 27, 
15-471 Białystok wpisanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku   XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000002250, 
NIP 542-25-13-061, zwanym w treści umowy Powierzającym, w imieniu którego działa:

a

wpisanym przez

do pod nr

NIP

zwanym w treści umowy Przetwarzającym w imieniu, którego działa:

zwani każda z osobna Stroną, a łącznie Stronami,

PREAMBUŁA

Mając na uwadze, że pomiędzy Stronami została zawarta umowa nr ……………… z dnia ……………. r., której przedmiotem jest: postępowanie DZP.2344.42.2023 na dostawę sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego, Pracowni Endoskopii oraz Poradni Specjalistycznych

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

§1. Definicje

Ilekroć poniższe pojęcia zostaną napisane w Umowie z dużej litery, Strony Umowy nadają im znaczenie wskazane w poniższych definicjach:

- Umowa - oznacza niniejszą umowę wraz z załącznikiem;

- Umowa główna – oznacza umowę zawartą pomiędzy Stronami nr ……………… z dnia ……………. …………….r., której przedmiotem jest: na dostawę sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego, Pracowni Endoskopii oraz Poradni Specjalistycznych

- Dni robocze - oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90), przypadających w którykolwiek z tych dni (tj. od poniedziałku do piątku);

- RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. ze zm.);

- UODO – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

- Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, które Powierzający powierzył do przetwarzania Przetwarzającemu na mocy Umowy, w związku z koniecznością realizacji Umowy głównej.

W przypadku zastosowania w niniejszej Umowie pojęć zdefiniowanych w Umowie głównej pojęcia                  te będą rozumiane przez Strony niniejszej Umowy zgodnie z ich definicją określoną w Umowie głównej.

§2. Przedmiot, cel i zakres przetwarzania

- Każda ze Stron oświadcza, że:

- znana jest jej treść i znaczenie RODO oraz UODO;

- Przetwarzający uzyska dostęp do danych osobowych Powierzającego, w związku                               z realizacją Umowy głównej;

- dane przekazywane pomiędzy Stronami, w związku z realizacją Umowy głównej, mogą zawierać dane osobowe;

- dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, podlegają ochronie wynikającej                                 z przepisów prawa, a w szczególności RODO i UODO;

- informacje o zastosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa podlegają szczególnej ochronie i podlegają zasadom Umowy, gdyż ich ujawnienie może narazić ochronę danych osobowych.

- Powierzający zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych określonych w Załączniku do Umowy, których jest administratorem (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO), a Przetwarzający (jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO) zobowiązuje się do przetwarzania tych danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową.

- Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2, następuje w celu realizacji Umowy głównej, w szczególności zapewnienie serwisu urządzeń.

- Powierzenie przetwarzania Danych osobowych, o których mowa w ust. 2, następuje w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do Umowy, w którym określony zostanie również rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą.

- Powierzone do przetwarzania dane nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim,                                      z zastrzeżeniem §9 oraz obowiązków określonych w przepisach prawa. Wszelkie odstępstwa od zasady określonej w zdaniu poprzednim wymagają pisemnej zgody Powierzającego.

§3. Charakter przetwarzania

- Przetwarzanie Danych osobowych będzie miało charakter incydentalny, przez okres realizacji Umowy głównej.

- Przetwarzanie odbywać się będzie w formie elektronicznej w systemach informatycznych lub formie papierowej poprzez wykonywanie wszystkich czynności (operacji na danych osobowych) uzasadnionych wykonywaniem lub realizacją Umowy głównej. Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące Danych osobowych: przeglądanie

3.    Co do zasady, przetwarzanie Danych osobowych odbywać się będzie na urządzeniach                                   i w siedzibach Powierzającego, a w przypadku konieczności pobrania danych z urządzeń Powierzającego, celem przekazania ich na urządzenia nienależące do Powierzającego lub poza siedziby Powierzającego, Przetwarzający uzyska każdorazowo udokumentowaną zgodę Powierzającego na taką operację. Zgoda nie jest wymagana w przypadku przekazania danych przez Powierzającego.

- Dostęp do Danych osobowych odbywać się będzie za pośrednictwem szyfrowanego łącza                    VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna), aktywowanego w związku                          z realizacją Umowy głównej lub w innej szyfrowanej formie ustalonej pomiędzy Stronami.

- Dostęp za pośrednictwem łącza VPN, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, może odbywać się z wykorzystaniem zdalnych połączeń Przetwarzającego do platformy sprzętowo-systemowej Powierzającego, pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

- zdalny dostęp będzie realizowany wyłącznie z siedziby Przetwarzającego na odpowiednio zabezpieczonym sprzęcie komputerowym zarządzanym przez Przetwarzającego,

- dostęp do zdalnego połączenia będą miały tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez Przetwarzającego

§4.Okres obowiązywania Umowy,

czas trwania przetwarzania danych osobowych

- Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje począwszy od ……………… r. do dnia ………………… r.  (tj. do końca obowiązywania Umowy głównej), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia (z dowolnej przyczyny) Umowy głównej (warunek) rozwiązaniu ulega również niniejsza Umowa, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Termin obowiązywania niniejszej Umowy zostaje wydłużony do dnia upływu terminu wskazanego w §5 ust. 11  in fine przewidzianego na wykonanie obowiązków w nim wskazanych.

- Przetwarzanie Danych osobowych odbywać się będzie w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

§5. Oświadczenia i obowiązki Przetwarzającego

- Przetwarzający zobowiązuje się wykonać zobowiązania określone w niniejszej Umowie                           z należytą starannością.

- Przetwarzający oświadcza, że wszelkie dane osobowe, które w trakcie trwania umowy pozyska w związku z realizacją Umowy głównej, będzie wykorzystywał tylko i wyłącznie do celów związanych z jej realizacją i na zasadach określonych w Umowie.

- Przetwarzający będzie przetwarzał Dane osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Powierzającego, przy czym Strony wskazują, iż udokumentowane zgłoszenia wykonania czynności, w związku z realizacją Umowy głównej lub Umowy oraz treści tych umów, są i będą traktowane jako udokumentowane polecenia Powierzającego. Udokumentowane zgłoszenia wykonania czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą przekazywane drogą elektroniczną na adresy e-mail, zgodnie z Umową główną lub Umową lub na piśmie na adres wskazany do doręczeń, w Umowie głównej lub Umowie.

- Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje i nie planuje przekazywać Danych osobowych do państwa poza Unią Europejską lub organizacji międzynarodowej.

- Przetwarzający oświadcza, że podejmie po swojej stronie odpowiednie środki zabezpieczające Dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia tak, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

- Przetwarzający oświadcza, że do wykonywania zobowiązań wynikających z postanowień Umowy głównej będą dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych przez Przetwarzającego, w stosunku do których Przetwarzający:

- prowadzić będzie ewidencję osób posiadających upoważnienia do przetwarzania Danych osobowych, którą będzie udostępniał Powierzającemu na każde jego żądanie, co najmniej w zakresie imion, nazwiska, stanowiska i nazwy działu firmy, w której osoba jest zatrudniona;

- przed dopuszczeniem ich do przetwarzania Danych osobowych zapoznał, z zasadami ochrony danych osobowych, które wprowadził w związku z RODO i UODO;

- zapewnia, że zostały zobowiązane do zachowania tajemnicy lub że podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Przetwarzający uzyskuje od tych osób udokumentowane oświadczenia zobowiązujące te osoby do zachowania tajemnicy Dany osobowych i sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po wygaśnięciu zawartych z tymi osobami umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub porozumień, na podstawie których osoby te świadczyły pracę/usługi na rzecz Przetwarzającego lub upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

- Przetwarzający uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje będzie pomagał Powierzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.

- Przetwarzający biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości będzie pomagał Powierzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

- Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Powierzającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

- W przypadku  stwierdzenia  przez Przetwarzającego naruszenia ochrony Danych osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zgłosić je Powierzającemu na piśmie na adres wskazany do doręczeń oraz inspektorowi danych osobowych Powierzającego na adres e-mail wskazany w § 12 ust. 4 Umowy. Zgłoszenie musi co najmniej:

- opisywać charakter naruszenia Danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;

- dane kontaktowe do punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;

- opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony Danych osobowych;

- opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Przetwarzającego w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

- Najpóźniej w terminie 14 Dni roboczych po zakończeniu świadczenia usług związanych                          z przetwarzaniem lub w przypadku wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy (z dowolnej przyczyny) po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Przetwarzający zależnie od decyzji Powierzającego usunie lub zwróci (przy braku decyzji usunie) mu wszelkie Dane osobowe, oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych, z zastrzeżeniem zdania następnego. Zobowiązanie do usunięcia danych, o którym mowa w niniejszym ustępie nie dotyczy:

- Danych osobowych elektronicznych zgromadzonych/przetwarzanych w systemach informatycznych działających na infrastrukturze Powierzającego;

- Danych osobowych zawartych w dokumentach Powierzającego w rozumieniu przepisów prawa;

- Danych osobowych papierowych przechowywanych w siedzibie Przetwarzającego.

O fakcie realizacji niniejszego postanowienia Umowy, Przetwarzający poinformuje Powierzającego w sposób udokumentowany.

§6. Oświadczenia i obowiązki Powierzającego

- Powierzający oświadcza, że jest administratorem (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Danych osobowych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.

- Powierzający zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Powierzającego, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków określonych w niniejszej Umowie lub w innych udokumentowanych ustaleniach Stron.

- Powierzający zobowiązuje się przez czas obowiązywania Umowy oraz przez czas nieoznaczony po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu (z dowolnej przyczyny) do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z zabezpieczeniami technicznymi, organizacyjnymi lub innymi środkami zabezpieczającymi przetwarzanie Danych osobowych stosowanymi po stronie Przetwarzającego w związku z realizacją Umowy i podjęcia działań aby osoby uzyskujące te informacje z jego strony zachowały je w tajemnicy także po wygaśnięciu zawartych z tymi osobami umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub porozumień, na podstawie których osoby te świadczyły pracę/usługi na rzecz Powierzającego.

- Powierzający najpóźniej po zgłoszeniu przez Przetwarzającego, przekaże Przetwarzającemu wszelkie informacje i warunki niezbędne do uzyskania bezpiecznego dostępu do Danych osobowych lub też przekaże Przetwarzającemu Dane osobowe, chyba że z charakteru Umowy głównej wynika, że Przetwarzający będzie pozyskiwał Dane osobowe we własnym zakresie.

§7. Nadzór i audyt

- Przetwarzający akceptuje, że Powierzający jako administrator danych osobowych, ma prawo w okresie obowiązywania Umowy do :

      - żądania wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO;

      - przeprowadzenia audytów w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem, w tym do przeprowadzenia inspekcji uprawniających do wstępu do pomieszczeń, w których są przetwarzane Dane osobowe.

- Przetwarzający umożliwia Powierzającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Powierzającego przeprowadzenie audytów,  w tym inspekcji i przyczynia się do nich, w szczególności poprzez zapewnienie możliwości przeprowadzenia audytu u innego podmiotu przetwarzającego, jeżeli nastąpiło dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych.

- Powierzający, o planowanym przeprowadzeniu audytu, zawiadamia Przetwarzającego, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia czynności audytowych u Przetwarzającego, w tym inspekcji. W przypadku, jeżeli audyt w zaproponowanym okresie uniemożliwiałby Przetwarzającemu odpowiednie zaangażowanie, bądź utrudniałby jego bieżącą działalność, na wniosek Przetwarzającego, termin przeprowadzenia audytu jest uzgadniany pomiędzy Stronami, przy czym nie później niż 30 dni od terminu zawartego w zgłoszeniu chęci przeprowadzenia audytu.

- Realizacja audytu nie może utrudniać bieżącej działalności Przetwarzającego.

- Podczas audytu Powierzający zobowiązany będzie do poszanowania i stosowania się do polityki i regulaminów obowiązujących u Przetwarzającego w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz do zachowania w tajemnicy przez okres wskazany przez Przetwarzającego wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz innych informacji poufnych go dotyczących, w których posiadanie wejdzie Powierzający w związku z przeprowadzoną kontrolą, w szczególności zapewni, że osoby biorące udział w audycie zostały zobowiązane do zachowania tajemnicy lub że podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

- Powierzający informuje Przetwarzającego o wynikach audytów, a Przetwarzający informuje Powierzającego o sposobie wykorzystania zaleceń poaudytowych.

- Przetwarzający zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia przez Urząd Ochrony Danych Osobowych kontroli zgodności przetwarzania Danych osobowych.

§9. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych

- W momencie podpisania Umowy, Przetwarzający nie przewiduje dalszego powierzenia (podpowierzenia) Danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym.

- Powierzający dopuszcza możliwość dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych przez Przetwarzającego, innym podmiotom przetwarzającym, w tym podwykonawcom Przetwarzającego niewymienionym w ust. 1, przy czym warunkiem dalszego powierzenia przetwarzania (podpowierzenia) jest:

- uprzednie poinformowanie na piśmie Powierzającego przez Przetwarzającego o zamiarze dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym, w tym podwykonawcom Przetwarzającego w zakresie konkretnych czynności przetwarzania lub dokonaniu zmiany w zakresie podmiotu będącego już innym podmiotem przetwarzającym,

- brak zgłoszenia przez Powierzającego sprzeciwu dla zamierzonego dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych (podpowierzenia) w terminie 7 Dni roboczych licząc od dnia doręczenia Powierzającemu informacji, o której mowa w pkt 1 powyżej.

- W przypadku uprzedniego poinformowania Powierzającego zgodnie z ust. 2 pkt 1 oraz niewyrażeniu sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania w terminie wskazanym w ust. 2 pkt 2 przez Powierzającego, Przetwarzający uprawniony będzie do dokonania dalszego powierzenia przetwarzania (w zakresie konkretnych czynności przetwarzania) Danych osobowych.

- Dokonując dalszego powierzenia przetwarzania (podpowierzenia) w zakresie konkretnych czynności przetwarzania, Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać dalszego przetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego dalszego powierzenia.

- Przetwarzający zapewnia przestrzeganie:

- warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO;

- postanowień Umowy oraz Umowy głównej przez inne podmioty przetwarzające, w tym podwykonawców.

- Przetwarzający przyjmuje do wiadomości, że jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych wynikających z Umowy, pełna odpowiedzialność wobec Powierzającego za wypełnienie obowiązków innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

§10. Rozwiązanie Umowy

Powierzający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym (tj. bez okresu wypowiedzenia), gdy Przetwarzający:

- pomimo uprzedniego, pisemnego wezwania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytów, w tym inspekcji przeprowadzonych zgodnie z §8 Umowy nie usunie ich w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 Dni roboczych licząc od dnia doręczenia mu wezwania;

- przetwarza Dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, pomimo uprzedniego, pisemnego wezwania go do zaprzestania niezgodnego z Umową przetwarzania danych w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 Dni roboczych licząc od dnia doręczenia mu wezwania;

- powierzył przetwarzanie Danych osobowych innemu podmiotowi bez uprzedniej zgody Powierzającego lub bez zachowania warunków dalszego powierzenia przetwarzania (podpowierzenia) określonych w §9 Umowy.

§11. Odpowiedzialność Przetwarzającego

- Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Powierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego Danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania przez Przetwarzającego tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez administracyjny organ nadzoru, chyba, że poinformowanie Powierzającego będzie zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji sądu lub administracyjnego organu nadzoru.

- Przetwarzający ponosi względem Powierzającego odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu niezgodnego z Umową przetwarzania Danych osobowych, przy czym - w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych - odpowiedzialność Przetwarzającego ograniczona jest wyłącznie do udokumentowanej szkody rzeczywistej Powierzającego (tj. z wyłączeniem w całości utraconych korzyści Powierzającego), a nadto ograniczona jest do kwoty wynoszącej 100% wartości Umowy głównej netto.

- Ograniczenia, o których mowa w ust. 2 powyżej nie odnoszą się do ewentualnych roszczeń regresowych Powierzającego względem Przetwarzającego w sytuacji, gdy Przetwarzający okaże się odpowiedzialny/współodpowiedzialny za szkodę, którą poniosła osoba, której dane dotyczą w wyniku naruszenia RODO, ale wyłącznie w zakresie, w jakim Przetwarzający odpowiada zgodnie z RODO jako podmiot przetwarzający. Powierzający zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania Przetwarzającego o każdym zdarzeniu, które mogłoby stanowić podstawę zgłoszenia przez Powierzającego roszczeń regresowych, o których mowa w zdaniu poprzednim w przypadku, gdy okoliczności zdarzenia wskazują na odpowiedzialność/współodpowiedzialność Przetwarzającego w powstaniu szkody oraz umożliwi Przetwarzającemu odniesienie się i wskazanie okoliczności, które wyłączają obowiązek naprawienia ewentualnej szkody przez Przetwarzającego jako podmiotu przetwarzającego.

§12. Postanowienia końcowe

- Powierzający oświadcza, że funkcję inspektora ochrony danych pełni u niego: Piotr Krzywosz, adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku, im. Mariana Zyndrama Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok, adres e-mail: od@zozmswia.bialystok.pl

- Przetwarzający oświadcza, że funkcję inspektora ochrony danych pełni u niego: ………………, adres do korespondencji: ………………………………………………, tel.: …………………. adres e-mail: …………………………
Przetwarzający oświadcza, że nie powołał inspektora ochrony danych i sprawy z zakresu ochrony danych osobowych realizuje samodzielnie.

- Zmiana danych osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana taka następuje poprzez pisemne zawiadomienie drugiej Strony o zmianie.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne. Zmiana adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana taka następuje poprzez pisemne zawiadomienie drugiej Strony o zmianie.

- Mając na uwadze, iż niniejsza Umowa zawarta została w związku i w celu realizacji Umowy głównej Przetwarzający potwierdza, iż kalkulacja wynagrodzenia należnego Przetwarzającemu na podstawie Umowy głównej została dokonana przy uwzględnieniu zobowiązań Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy i zobowiązania określone w niniejszej Umowy zostaną wykonane przez Przetwarzającego w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie głównej.

- Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z interpretacją lub wykonywaniem Umowy (postanowienie to nie stanowi zapisu na sąd polubowny).

- Jeżeli działanie podjęte w myśl ust. 7 nie przyniosą rezultatu zadowalającego obie Strony, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy jest właściwy sąd powszechny dla siedziby Powierzającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,                      z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie. Oświadczenie o wypowiedzeniu/rozwiązaniu niniejszej Umowy lub odstąpieniu od Umowy również wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną częścią Umowy są załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Załączniki:

- Załącznik do Umowy – Zakres, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą powierzone do przetwarzania Przetwarzającemu.

| Powierzający | Przetwarzający |
| --- | --- |
| ______________________________ | ______________________________ |
| Podpis osoby lub osób upoważnionej (-ych) do reprezentacji | Podpis osoby lub osób upoważnionej (-ych) do reprezentacji |

Załącznik nr 2 do Umowy

Zakres, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą powierzone do przetwarzania Przetwarzającemu.

Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe

| Kategoria osób których dane dotyczą | Postać (Zakres) |
| --- | --- |
| Pacjenci poddani badaniom | Imię i nazwisko pacjenta, pesel lub data urodzenia, |

Rodzaj danych osobowych: szczególna kategoria danych osobowych

| Kategoria osób których dane dotyczą | Postać (Zakres) |
| --- | --- |
| Pacjenci poddani badaniom | wyniki badań medycznych |

DZP.2344.42.2023

załącznik nr 4

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [S], data [], strona

[Numer ogłoszenia w Dz.U. S]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ] |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu, aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego, Pracowni Endoskopii oraz Poradni Specjalistycznych |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | DZP.2344.42.2023 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

- korupcja;

- nadużycie finansowe;

- przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

- pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

- praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 5 do SWZ

DZP.2344.42.2023

Oświadczenie

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

My, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

| Pełna nazwa Wykonawcy | Siedziba (ulica, miejscowość) | NIP | Osoby uprawnione do Reprezentacji |
| --- | --- | --- | --- |

Niniejszym oświadczamy, że:

Warunki udziału w postępowaniu spełnia/ają w naszym imieniu  spełniają Wykonawca/y:

| Pełna nazwa Wykonawcy | Siedziba (ulica, miejscowość) | Roboty budowlane, dostawy, usługi, które będą wykonywane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |

#### Załącznik nr  6 do SWZ

DZP.2344.42.2023

Uwaga: Niniejsze zobowiązanie wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

Ja (My) niżej podpisany (i):

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby)

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa i adres  podmiotu udostępniającego zasoby)

Zobowiązuję się, zgodnie z postanowieniami art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych do oddania nw. zasobów:

(określenie zasobów)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na potrzeby realizacji zamówienia pn.:

Wpisać nazwę postępowania

Oświadczam, że:

- udostępnię Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie:

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

- zakres mojego udziału przy realizacji zamówienia publicznego będzie następujący:

- okres mojego udostępnienia zasobów Wykonawcy będzie następujący:

(miejsce i data)

Załącznik nr 7

DZP.2344.42.2023

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Oświadczam:

że  należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), o której mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu DZP.2344.42.2023 o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu i  aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego, Pracowni Endoskopii oraz Poradni Specjalistycznych

| Lp. | Podmioty należące do grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej                                          z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - że nie należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                      o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 85 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie pakietów nr *

*niepotrzebne usunąć

Załącznik nr 8

DZP.2344.42.2023

Podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA ZASOBY KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu, aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego, Pracowni Endoskopii oraz Poradni Specjalistycznych oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 109 ust. 1 pkt  4, 5 , 7 ustawy Pzp.

## 3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie                                    art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku  z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie                      (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie                     (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);

## 4. Oświadczam że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy   z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach                      w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

ustawy Pzp. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych                         w ustawie Pzp.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. podjąłem następujące środki naprawcze:

(miejscowość), dnia

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość), dnia

Załącznik nr 9

DZP.2344.42.2023

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego, Pracowni Endoskopii oraz Poradni Specjalistycznych”,  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 109 ust. 1 pkt  4, 5 , 7 ustawy Pzp.

## Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie                                    art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku  z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie                      (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie                     (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);

## Oświadczam że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy   z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

ustawy Pzp. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych                           w ustawie Pzp.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. podjąłem następujące środki naprawcze:

(miejscowość), dnia

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW( WYPEŁNIĆ JEŚLI DOTYCZY)

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale VIII ust. 2 lit d) Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zdolnościach następującego/ych podmiotu/ów udostępniającego/ych:

(wskazać podmiot)

w następującym zakresie:

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

W związku z poleganiem na ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW załączam wraz z ofertą:

- Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy

- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowość), dnia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość), dnia

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.