Załącznik nr 3 do SWZ

ZMIANA 1 Z DNIA 26.04.2023r.	NANIESIONA KOLOREM
## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem przetargu są:

Cykliczne dostawy odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą; dwóch analizatorów hematologicznych 5-Diff z podajnikiem , czytnika OB oraz klimatyzatora

Oferty muszą zawierać wszystkie wymagane pozycje w ramach pakietu.

Wartości podane w rubryce „wymogi graniczne” stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak zapisu w kolumnie, „parametr oferowany” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia lub innego wymogu granicznego i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Tab. 1 Rodzaj i ilość wykonywanych oznaczeń – dzierżawa

L.p.	Ilość wykonywanych badań/dzierżawa	Ilość
	CBC+5-Diff płytki	90 000
	CBC+5-Diff +Ret	7100
	CBC	98 000
	Płytki metodą fluorescencyjną	6000
	Płyny z jam ciała	50
	Oznaczenia OB	30 000
	Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z podajnikiem	2 szt.
	Dzierżawa analizatora do OB	1 szt.
	Dzierżawa klimatyzatora	1 szt.
	Kontrola wewnątrz-laboratoryjna dla oferowanych analizatorów hematologicznych. / Na tym samym materiale kontrolnym, na dwóch analizatorach.	Minimum jeden raz dziennie na trzech poziomach, tj. normy, patologii niskiej i wysokiej, przez okres 36 m-cy dla każdego z analizatorów. / Ilość materiału musi być skalkulowana zgodnie z terminem ważności, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatora. / Ponadto oferowana ilość materiału kontrolnego musi uwzględniać martwą objętość próbki.
	Kontrola wewnątrz-laboratoryjna płynów z jam ciała oraz PMR	3 zestawy na 3 lata, na minimum dwóch poziomach dla jednego analizatora
	Kontrola wewnątrz-zewnątrz-laboratoryjna dla oferowanych analizatorów hematologicznych, dla wszystkich parametrów hematologicznych i PMR oraz PJC, prowadzona przez producenta dla użytkowników jego aparatów w trybie on-line.	Kontrola prowadzona przez okres 36 m-cy dla każdego z analizatorów, przy wykorzystaniu materiału i wykonanej kontroli opisanej w pkt 10 i 11
	Kontrola zewnątrz-laboratoryjna dla dwóch analizatorów w zakresie oceny leukocytów i ich rozdziału na 5 populacji, tj. limfocyty, granulocyty, monocyty, eozynofile i bazofile - na niezależnym materiale.	Minimum 4 razy do roku przez okres 36 m-cy. Wymagane jest aby sprawdzian był akredytowany.
	Kontrola zewnątrz-laboratoryjna dla jednego analizatora w zakresie oceny ilości reticulocytów	Minimum 4 razy do roku przez okres 36 m-cy. Wymagane jest aby sprawdzian był akredytowany
	Kontrola biegłości rozmazu krwi	Minimum 1 raz do roku przez 36 m-cy
	Kontrola wewnątrz-laboratoryjna dla OB	Minimum jeden raz dziennie na dwóch poziomach
	Kontrola zewnątrz-laboratoryjna na niezależnym materiale kontrolnym obejmująca ocenę OB.	Minimum 4 razy do roku przez okres 36 m-cy. Wymagane jest aby sprawdzian był akredytowany
	Umeblowanie pracowni, pod potrzeby dzierżawionych analizatorów.	Na koszt Wykonawcy
	Zapasowe pojemniki na odpady biologiczne	Minimum 2 szt.

WYTYCZNE dla Wykonawcy - tab.1
1. Wymagane jest aby Wykonawca posiadał odczynniki dla wszystkich wskazanych badań i dostosował wielkości opakowań do przewidywanej ilości oznaczeń, z uwzględnieniem terminów ważności i oraz ilości wymaganych kalibracji i kontroli, zgodnie z wymogami producenta / metodycznymi.
2. Wymagane jest aby materiał kontrolny do badań hematologicznych, pozwalał na kontrolę, wszystkich parametrów tj. CBC, CBC-5diff, na obu analizatorach oraz reticuloytów i płytek fluorescencyjnych, na jednym analizatorze.
Wskazane parametry będą kontrolowane na trzech poziomach tj. normy, patologii niskiej i wysokiej, minimum raz dziennie, zgodnie z zaleceniami metodycznymi
1. Wykonawca musi oszacować potrzeby Zamawiającego zgodnie z wymogami procedur i zaoferować odpowiednią ilość asortymentu niezbędnego do wykonania badań, serwisowania, płynów systemowych, elementów zużywalnych i harmonogramem dostaw, jeśli taki jest wymagany.
2. Wykonawca przewiduje wykonanie wszystkich badań hematologicznych i OB. w 70% w serii i w 30% poza serią.
3. Odczynniki i dzierżawiony sprzęt muszą spełniać wymagania graniczne przedstawione w poniższym dokumencie.

### Ogólne wymogi graniczne
W ramach dzierżawy wymagana jest dostawa:
- Dwóch zintegrowanych analizatorów hematologicznych wraz z podajnikiem,
- Analizatora do OB.,
- Klimatyzatora
Po podpisaniu umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć meble, pod potrzeby dzierżawionych analizatorów.
### Ogólne wymogi graniczne dla odczynników
1. Wymagane jest posiadanie wszystkich odczynników, płynów systemowych, kalibratorów, materiału kontrolnego, do badań przedstawionych w tab. 1 i wycena ich w Formularzu cenowym– stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca musi podać i wycenić w formularzu cenowym, wszystkie odczynniki do badań, płyny systemowe, kontrole i kalibratory do pracy analizatorów i ich serwisowania.
3. Wymagane jest aby odczynniki, do badań hematologicznych i OB., miały termin ważności nie krótszy niż 6 m-cy od daty dostarczenia do Zleceniodawcy, za wyjątkiem materiału kontrolnego do badań hematologicznych.
4. Dla materiału kontrolnego wymagany jest minimalny termin ważności – 2 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego.
5. Odczynniki muszą spełniać wszystkie wymogi graniczne przedstawione w wymogach granicznych, a Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za wyniki uzyskane przy ich zastosowaniu.
6. Ilość zaoferowanego materiału do kalibracji i kontroli musi być obliczona zgodnie z wymogami metodycznymi, terminem ważności określonym od daty dostarczenia do Zlecającego.

### Wymóg graniczny dla oszacowania kosztów
1. W celu określenia kosztów całkowitych Wykonawca musi podać wszystkie odczynniki, kontrole, kalibratory, płyny systemowe, elementy zużywalne i odczynniki niezbędne do bieżącej pracy w celu wykonania wskazanej liczby oznaczeń oraz w celu konserwacji i serwisowania oferowanych analizatorów i innego dzierżawionego sprzętu.
2. W szczególności należy wycenić oprócz oczywistych materiałów określonych powyżej, również:
a) elementy zużywalne do bezpośredniej pracy z oferowanym sprzętem
b) materiały służące do serwisowania np. odczynniki płuczące, czyszczące i inne,
c) materiały służące do wymiany serwisowej – wynikające z cyklu pracy,
d) inne koszty wskazane przez Wykonawcę.
1. Wykonawca musi w ofercie cenowej podać ilość odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów, w oparciu o ilość szacowanych oznaczeń, terminów ważności.
2. Wyjątek stanowią badania PMR, PJC, gdzie Zamawiający przewiduje po jednym opakowaniu materiału kontrolnego na rok.
3. W przypadku nie oszacowania odpowiedniej ilości odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oferowanych analizatorów, oraz wszelkich kosztów materiałów służących do wykonania wskazanych badań, koszt wynikający z potrzeb Zamawiającego poniesie Wykonawca – łącznie z kosztami ich transportu.
4. Wykonawca musi zapewnić nieodpłatnie udział w zewnątrz-laboratoryjnej oraz wewnątrz-zewnątrz laboratoryjnej, potwierdzającej wiarygodność oferowanych oznaczeń.

Wymóg graniczny dla serwisowania analizatorów hematologicznych, analizatora OB. i klimatyzatora
1. W okresie dzierżawy analizatorów i klimatyzatora ;serwisowane będą przez Wykonawcę bezpłatnie.
2. Przeglądy serwisowe zgodne z wymaganiami producenta (nie mniej niż 2 razy w roku), naprawy, w tym dojazd do Zamawiającego – koszt po stronie Wykonawcy.

### Szczegółowe wymogi graniczne – przedstawiają wymagania graniczne dotyczące:
    - Dwóch analizatorów hematologicznych wraz z podajnikiem
    - Analizatora do OB
    - Klimatyzatora
    - Kalibratorów i materiału kontrolnego,
    - Zewnątrz-laboratoryjnej kontroli jakości,
    - Wewnątrz-zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości,
    - Serwisowania.

Tab. 2 Wymogi graniczne dla dwóch analizatorów hematologicznych

L.p.	Wymogi graniczne	PARAMETR OFEROWANY / Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru
	Wymagane są dwa analizatory hematologiczne, połączone wspólnym podajnikiem.
	Wymagany jest jeden analizator fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2022 r. / Dopuszcza się podajnik używany, wyprodukowany nie wcześniej niż 2015r. / Dopuszcza się drugi analizator, używany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r.
	Wymagane są dwa analizatory zintegrowane podajnikiem, tak aby mogły wyko­nać oznaczenia bez konieczności manualnego rozdzielenia za­dań, oznaczenia na nich muszą być wykonywane automatycznie. / W przypadku wystąpienia błędu, system musi pozwolić na auto­matyczne powtórzenie oznaczenia, lub wykonanie dodatkowych oznaczeń w trybie manualnym. / W przypadku awarii lub konieczności przeprowadzenia działań serwisowych, musi być możliwość pracy tylko na jednym analizatorze, bez przerywania pracy.
	Każdy analizator musi posiadać wewnętrzny czytnik kodów kresko­wych do pracy z podajnikiem próbek i zewnętrzny czytnik ko­dów kreskowych do pracy w trybie manualnym
	Wymagany jest zewnętrzny komputer sterujący z monitorem LCD i pracujący w środowisku Windows, posiadanym przez zamawiającego drukarka laserowa, UPS zabezpieczający pracę analizatora na przynajmniej 30 min.
	Dwa analizatory wraz z podajnikiem, muszą zajmować powierzchnię nie większą niż 140x100 cm
	Podać nazwę analizatora 1………..………………………..... / Nazwa producenta, …..……………………………………….... / Rok produkcji: …………………………………………………… / Wartość netto:......................................................................... / Wartość brutto………….......................................................... / Podać nazwę analizatora 2, …………………………….…… / Producenta, ……………………………………………………… / Rok produkcji: …………………………………………………… / Wartość netto:......................................................................... / Wartość brutto………….......................................................... / Podać nazwę podajnika, ……………………………………… / Producenta, ……………………………………………………… / Rok produkcji: …………………………………………………… / Wartość netto:......................................................................... / Wartość brutto…………..........................................................
	Obydwa analizatory muszą pracować na odczynnikach, materiałach eksploatacyjnych oraz materiałach kontrolnych pochodzących od jednego producenta.
	Analizatory muszą mieć możliwość wyświetlania daty przydatności odczynników i szacowane zużycie
	Wymagany jest czujnik ścieków
	Każdy analizator musi posiadać możliwość pracy w trybie manualnym i automatycznym z probówkami róż­nych systemów zamkniętych.
	Każdy analizator musi posiadać automatyczne mycie sondy po każdym pobraniu próbki.
	Wymagane jest aby minimalny zakres liniowości był nie mniej­szy niż : / WBC - 400 x 10 3/ul / RBC - 8,5 x106/ ul / dla HGB - 25 g/dl, / dla PLT - 5 000 x103/ul. / RET - 720 x103/ ul / Ht 75 %
	Analizatory muszą mieć możliwość wstępnego rozcieńczania próbki.
	Analizatory muszą posiadać zabezpieczenie przed mikroskrzepami, przy użyciu odpowiednich sensorów, a igła pobierająca krew musi być myta automatycznie.
	Wymagane jest aby analizator fabrycznie nowy, miał możliwość oznaczania reticulocytów / oraz musi mieć możliwość wyboru trybu pracy: / CBC, / CBC+WBC-5Diff / CBC+WBC-5Diff +Ret / CBC+Ret / Wymagana jest pomiar płytek met. impedancji, optyczną i metodą fluorescencyjną
	Wymagane jest aby drugi analizator, miał minimum możliwość wyboru trybu pracy: / CBC, / CBC+WBC-5Diff
	Obydwa analizatory muszą pracować na wspólnych odczynnikach dla trybu / CBC, / CBC+WBC-5Diff / Oznaczania płynów z jam ciała i PMR
	W trybie CBC, CBC+Diff muszą być zastosowane metoda: / impedancji / bezcyjankowa dla oznaczania hemoglobiny / cytometrii przepływowej.
	Analizatory muszą wykonywać automatyczną analizę z próbki nieprzekra­czającej 90 ul oraz 40 ul dla krwi kapilarnej / Wymagane jest oznaczenie nst. parametrów diagnostycznych; / WBC, HGB, RBC, HCT, PLT, MCV ,MCH, MCHC, NEUT %#, LYMPH %#, MONO%#, EO%#, BASO%#,IG %#, NRBC%# RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT
	Oba analizatory muszą oznaczać NRBC i muszą mieć możliwość automatycznej korekty liczby WBC
	W przypadku próbek leukopenicznych musi być możliwość wydłużonego czasu pomiaru, w trybie reflex lub trybie manualnym.
	Jeden z analizatorów musi mieć możliwość rozróżniania neutrofili, limfocytów reaktywnych i limfocytów syntetyzujących przeciwciała w celach diagnostycznych, leczenia i monitorowania pacjentów ze stanem ze stanem zapalnym. Parametry te muszą być diagnostyczne, posiadać zakresy referencyjne oraz walidację producenta i muszą być dostępne w rutynowym oznaczaniu w trybie CBC-diff
	Jeden z analizatorów musi mieć możliwość różnicowania leukocytów niedojrzałych oraz patologicznych i zapewnić różnicowanie zmian o charakterze reaktywnym i złośliwym oraz stanu odpornościowego. / Analiza tych parametrów musi być przeprowadzona z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej i dedykowanych w tym celu odczynników, przy użyciu trybu reflex lub manualnego. / Wymagane są odrębne flagi dla badanych parametrów
	Jeden z analizatorów musi mieć możliwość oznaczenia reticulocytów i płytek metodą optyczną musi być przeprowadzone przy wykorzystaniu cytometrii przepływowej. / Wymagane jest aby przy oznaczeniu reticulocytów, określona została ich dojrzałość z podziałem na trzy stopnie na podstawie kawasów nukleinowych. / Wymagane są nst parametry diagnostyczne: RET %#, IRF, LRF, MFR, HFR, PLT-O,
	Jeden z analizatorów musi mieć możliwość Oznaczania płytek metodą fluorescencyjną przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej i dedykowanych odczynników, pozwalających na wiarygodne określenie ilości płytek w próbkach trombocytopenicznych oraz zawierających mikrocyty i fragmentocyty. / Parametry te muszą być diagnostyczne, posiadać zakresy referencyjne oraz walidację producenta.
	Jeden z analizatorów musi mieć możliwość oznaczania płynu z jam ciała, i płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu z ciągłej dializy otrzewnowej, w klinicznie istotnych zakresach, bez zastosowania dodatkowej procedury i dodatkowych odczynników poza tymi, które są konieczne do oznaczenia CBC- 5diff. / Wymagane są nst. raportowane parametry diagnostyczne: WBC-BF, RBC-BF, MN %#, PMN%#, TC-BF%#
	Wymagany jeden wspólny materiał kontrolny dla morfologii 5-diff i reticulocytów na trzech poziomach dla obu analizatorów.
	Krew kontrolna musi być przeznaczona dla parametrów krwi obwodowej, zabezpieczona w probówkach systemu zamkniętego dostosowanych do pracy z automatycznym podajnikiem i musi obejmować wszystkie wymagane dostępne w oferowanym analizatorze parametry.
	Krew kontrolna do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej musi być przeznaczona również do kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, w celu porównania poszczególnych parametrów kontrolnych z innymi użytkownikami tego typu analizatorów, które zostały zaoferowane Zamawiającemu. / Wyniki badań muszą być wysyłane automatycznie z poziomu analizatora, bezpośrednio po ich uzyskaniu, bez konieczności zatwierdzania przez Użytkownika. / Wymagane są raporty miesięczne oraz certyfikaty uczestnictwa raz w roku.
	Parametry krwi kontrolnej muszą być wczytywane, do pamięci analiza­tora z nośnika elektronicznego, kompatybilnego z jednostką ste­rującą.
	Zamawiający dopuszcza skalkulowanie ilości materiału kontrolnego zgodnie z terminem ważności, w którym parametry oznaczeń nie przekroczą wyznaczonych przez producenta i określonych przez niego dopuszczalnych zakresów i gwarantują prawidłową pracę analizatorów. / Skalkulowana ilość materiału kontrolnego musi zabezpieczyć całkowity czas trwania umowy oraz uwzględnić objętość martwą w probówkach z materiałem kontrolnym.
	Opracowanie wyników kontroli jakości musi być w oprogramowaniu własnym analizatora i musi zawierać liczbowe i graficzne opracowanie wyników uzyskanych dla parametrów krwi kontrolnej, tj musi zawierać wykresy Levey-Jennigsa i XbarM, bez konieczności zastosowania oprogramowania zewnętrznego.
	Kontrola biegłości- rozdział 5-częściowy leukocytów na oferowanych analizatorach, na niezależnym materiale minimum 4 razy do roku przez okres trwania umowy. Wymagany jest sprawdzian akredytowany, który obejmuje ilość leukocytów i ich rozdział na bazofile, eozynofile, granulocyty, limfocyty i monocyty.	Należy podać harmonogram, firmę i numer sprawdzianu
	Kontrola biegłości reticulocytów oznaczanych automatycznie na oferowanym analizatorze na niezależnym materiale, minimum 4 razy do roku przez okres trwania umowy. Wymagany jest sprawdzian akredytowany,. / Należy podać harmonogram, firmę i numer sprawdzianu.	Należy podać harmonogram, firmę i numer sprawdzianu
	Kontrola biegłości- rozmazu krwi pod mikroskopem minimum jeden raz do roku.	Należy podać harmonogram, firmę i numer sprawdzianu
	Wykonawca musi dostarczyć dodatkowo, minimum dwa zapasowe pojemniki na odpady biologiczne.
	Wymagana jest instrukcja użytkowania analizatora w języku polskim. Instrukcja musi być dostępna również w formie elektronicznej i wbudowana w oprogramowanie własne analizatora.
	Podłączenie oferowanego sprzętu diagnostycznego do Środowiska Centrum firmy Marcel w laboratorium Zamawiającego na koszt Wykonawcy oraz do sieci pozwalającej na ocenę kontroli wewnątrz i zewnątrz laboratoryjnej w trybie on-line.

Tab. 3 Wymogi oceniane dla analizatorów hematologicznych. Maksymalna ilość pkt – 11

L.p.	Wymogi oceniane	Parametr oferowany	Ilość otrzymanych pkt
	Analizator posiadający graficzną informację o poziomie zużytych odczynników. – 1pkt
	Brak graficznej informacji o poziomie zużytych odczynników. – 0 pkt
	Analizator posiadający możliwość automatycznego sczytania kodów zawierających dane o odczynniku, tj. nr serii odczynnika, data ważności,.- 1 pkt
	Brak możliwości automatycznego sczytania kodów zawierających dane o odczynniku, tj. nr serii odczynnika, data ważności -0 pkt
	Analizator posiadający możliwość analizy raportowania parametrów diagnostycznych MikroR i MakroR - 2 pkt
	Brak możliwości analizy raportowania parametrów diagnostycznych MikroR i MakroR - 0 pkt
	Analizator posiadający możliwość analizy retikulocytów z podziałem na frakcje dojrzałości Tj. zawartości Ret-He, Hypo-He, Hyper-He, Delta-He, RBC=He - 2 pkt
	Brak możliwości analizy retikulocytów z podziałem na frakcje dojrzałości Tj. zawartości Ret-He, Hypo-He, Hyper-He, Delta-He, RBC=He – 0 pkt
	Możliwość wykonywania automatycznej procedury serwisowania / – 1 pkt
	Brak Możliwości wykonywania automatycznej procedury serwisowania / – 0 pkt
	Wydajność dwóch zintegrowanych analizatorów hematologicznych, pracujących jednocześnie 151 -200 oznaczeń/ na godzinę / -2 pkt
	Wydajność dwóch zintegrowanych analizatorów hematologicznych, pracujących jednocześnie 100 -150 oznaczeń/ na godzinę / -1 pkt
	Wydajność dwóch zintegrowanych analizatorów hematologicznych, pracujących jednocześnie poniżej 100 oznaczeń /na godzinę - 0 pkt
	Możliwość zgłoszenia awarii bezpośrednio do serwisanta – 1 pkt
	Brak możliwość zgłoszenia awarii bezpośrednio do serwisanta – 0 pkt
	Objętość próbki PJC , niezbędna do wykonania badania nie większa niż 300 ul -1 pkt
	Objętość próbki PJC , niezbędna do wykonania badania powyżej 300 ul – 0pkt
		Razem

Tab. 4 Wymogi graniczne dla analizatora do OB

Lp	Parametry graniczne	Potwierdzenie spełnienia wymogu /Tak / Nie / Opis
	Wymagany jest w pełni automatyczny analizator OB, pracujący na wspólnych kompatybilnych probówkach przeznaczonych do oznaczania morfologii krwi na zaoferowanych analizatorach hematologicznych.
	Rozmiary analizatora nie mogą przekroczyć 250 mm szer x 470 mm gł x 700 mm wys.
	Wymagane jest automatyczne oznaczenie OB bezpośrednio z próbki pierwotnej pobranej na K3EDTA, metodą kompatybilną z metodą Westergrena z uwzględnieniem korekty temperatury do 18 stopni C, zgodnie z Nomogramem Manley’a.
	Dopuszcza się automatyczny analizator używany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r. / Podać nazwę analizatora do oznaczania OB, / Producenta……………………………………………………… / Wartość netto: ...................................................................... / Wartość brutto: …................................................................. / Rok produkcji…………………………………………………..
	Wymagane jest aby analizator nie generował ścieków
	Wymagany wewnętrzny czytnik kodów.
	Wymagana jest możliwość dostawianie próbek w trakcie pracy analizatora
	Możliwość pracy na próbkach pobranych do różnych probówek systemu zamkniętego.
	Wynik badania automatycznie przesłany do Środowiska Centrum firmy Marcel, posiadanym przez Zamawiającego - dwukierunkowa komunikacja LIS
	Podłączenie oferowanego analizatora do Środowiska Centrum firmy Marcel, posiadanym przez Zamawiającego w laboratorium Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
	Kontrola zewnątrz-laboratoryjna na niezależnym materiale kontrolnym obejmująca ocenę OB. / Minimum 4 razy do roku przez okres 36 m-cy. Wymagane jest aby sprawdzian był akredytowany	Należy podać harmonogram, firmę i numer sprawdzianu

Tab. 5 Wymogi oceniane dla analizatorów hematologicznych OB. Maksymalna ilość pkt – 4 / L.p. Wymogi oceniane Parametr oferowany Ilość otrzymanych punktów / Prezentacja wyników na ekranie analizatora. – 1pkt / Brak wyników na ekranie analizatora.. – 0 pkt / Posiadanie zewnętrznego czytnika kodów . – 1pkt / Brak zewnętrznego czytnika kodów,.- 0 pkt / Możliwość odczytu poziomu sedymentacji krwi bezpośrednio przez naklejone etykiety na probówkę,.- 1 pkt / Brak możliwości możliwości odczytu poziomu sedymentacji krwi bezpośrednio przez naklejone etykiety na probówkę -0 pkt / Możliwość zgłoszenia awarii bezpośrednio do serwisanta – 1 pkt / Brak możliwość zgłoszenia awarii bezpośrednio do serwisanta – 0 pkt / Razem / Tab. 6 Wymogi graniczne dla klimatyzatora
	Lp	Parametry graniczne	Potwierdzenie spełnienia wymogu /Tak / Nie / Opis
		Dopuszcza klimatyzator używany, wyprodukowany nie wcześniej niż 2018 klimatyzator musi posiadać deklarację zgodności CE. / Podać nazwę klimatyzatora / Producenta…………………………………………………………… / Wartość netto: …......................................................................... / Wartość brutto: …........................................................................ / Rok produkcji…………………………………………………………
		Wymagane jest aby klimatyzator utrzymywał temperaturę powietrza 22-24 stopni C, w pomieszczeniu o kubaturze 100 m sześciennych.

Tab.7 Wymogi graniczne dla serwisowania analizatorów hematologicznych, analizatora OB. klimatyzatora

L.p.	Wymogi graniczne	Potwierdzenie spełnienia wymogu / opis / tak
	Analizatory hematologiczne
1.	Wymagany autoryzowany serwis, bezpłatne roboczogodziny dla planowanych przeglądów serwisowych, jak również dla napraw każdego z analizatorów
2.	Czas reakcji serwisu na awarię do 1 godziny od momentu zgłoszenia.
3.	Czas naprawy do 48 godz., jeśli naprawa wymaga sprowadzenia części dopuszcza się czas naprawy do 72 godz.
4.	W przypadku awarii jednego z analizatorów, który wymaga wymiany na zastępczy, do czasu naprawy lub wymiany na nowy czas reakcji nie więcej niż 14 dni roboczych
5.	Wymiana analizatora na nowy do 6 tygodni
6.	Wymagana możliwość zdalnej naprawy przy użyciu modemu.
7.	Podać adres serwisu, nr telefonu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za serwisowanie analizatorów: / Adres serwisu / Nazwisko i imię serwisanta / Nr telefonu
	Analizator OB
1.	Wymagany autoryzowany serwis, bezpłatne roboczogodziny dla planowanych przeglądów serwisowych, jak również dla napraw każdego z analizatorów
2.	Czas reakcji serwisu na awarię do 1 godziny od momentu zgłoszenia
3.	Czas naprawy do 48 godz., jeśli naprawa wymaga sprowadzenia części dopuszcza się czas naprawy do 72 godz.
4.	W przypadku awarii jednego z analizatorów, który wymaga wymiany na zastępczy, do czasu naprawy lub wymiany na nowy czas reakcji nie więcej niż 5 dni roboczych
5.	Wymiana analizatora na nowy do 6 tygodni
6.	Podać adres serwisu, nr telefonu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za serwisowanie analizatorów: / Adres serwisu / Nazwisko i imię serwisanta / Nr telefonu
	Klimatyzator
1.	Wymagany autoryzowany serwis, bezpłatne roboczogodziny dla planowanych przeglądów serwisowych,
2.	Czas reakcji serwisu na awarię do 24 godziny od momentu zgłoszenia, czas naprawy do 72 godz. roboczych
3.	Wymiana klimatyzatora na nowy do 7 dni roboczych
4.	Podać adres serwisu, nr telefonu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za serwisowanie analizatorów: / Adres serwisu……………………………………………... / Nazwisko i imię serwisanta……………………………… / Nr telefonu…………………………………………………

Tab. 8 Wykaz odczynników i odczynników niebezpiecznych do badań hematologicznych i OB

L.p.	Nazwa odczynnika/przeznaczenia	Nr katalogowy		Odczynnik niebezpieczny
1.	Odczynniki do trybu CBC i CBC+diff, PJC

2.	Odczynniki do reticulocytów i PLT optycznych

3.	Odczynniki do PLT metodą fluorescencyjną

4.	Kontrole do krwi obwodowej
	Zestaw (norma, patologia niska i wysoka)
	Patologia niska
	Patologia wysoka
5.	Kontrole do PJC
	Zestaw (norma i patologia)
	Patologia
6.	Płyny systemowe i inne niezbędne odczynniki do badań hematologicznych

7.	Odczynniki do OB

8.	Materiał kontrolny do OB
	Zestaw kontroli do OB. (norma i patologia)
9.	Płyny systemowe i inne niezbędne odczynniki do OB

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.