## .
ZADANIE 2
| Numer referencyjny: TZ.280.9.2022 |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach z dnia 25.03.2022
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.9.2.2022
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy koszulek naczyniowych, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotne
4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- wyraźnie oznakowany rozmiar,
- oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: - poszczególne dostawy wyrobów realizować niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, jednak nie później niż w terminie okreslonym w umowie
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodną z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Koszulki prowadzące, z pokryciem hydrofilnym, elastyczne, o dużej odporności na zagięcie i kompresję: - wewnętrzna powłoka wykonana z PTFE - pokrycie hydrofilne - zbrojona spiralnym stalowym oplotem - dostępna długość 45 cm +/- 5 cm - dostępne rozmiary zewnętrzne: 5 - 8 F - posiada zastawkę hemostatyczną na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza (silikonową lub zakręcaną) - posiada kranik z wężykiem - posiada nieprzepuszczalny dla promieni X znacznik na końcu dystalnym - koniec dystalnym miękki, atraumatyczny - kompatybilne z prowadnikiem 0.038” - atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy koszulką a rozszerzaczem, stożkowato zakończona końców rozszerzacza - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu się podczas wprowadzania - dostępne końcówki min. 4 różne, w tym: prosta, multipurpose - miękka atraumatyczna końcówka | szt | 150
2. | Koszulki prowadzące, z pokryciem hydrofilnym, elastyczne, o dużej odporności na za-gięcie i kompresję: - wewnętrzna powłoka wykonana z PTFE - pokrycie hydrofilne - zbrojona spiralnym stalowym oplotem - dostępna długość: 65 cm +/- 5 cm - dostępne rozmiary zewnętrzne: 6 - 8 F - posiada zastawkę hemostatyczną na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza (silikonową lub zakręcaną) - posiada kranik z wężykiem - posiada nieprzepuszczalny dla promieni X znacznik na końcu dystalnym - kompatybilne z prowadnikiem 0.038” - atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy koszulką a rozszerzaczem, stożkowato zakończona końców rozszerzacza - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu się podczas wprowadzania - dostępna końcówka: prosta - miękka atraumatyczna końcówka | szt | 30
3. | Koszulki prowadzące, z pokryciem hydrofilnym, elastyczne, o dużej odporności na zagięcie i kompresję: - wewnętrzna powłoka wykonana z PTFE - pokrycie hydrofilne - zbrojona spiralnym stalowym oplotem - dostępna długość: 90 cm +/- 5 cm - dostępne rozmiary zewnętrzne: 5 - 8 F - posiada zastawkę hemostatyczną na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza -posiada kranik z wężykiem - posiada nieprzepuszczalny dla promieni X znacznik na końcu dystalnym - koniec dystalnym miękki, atraumatyczny - kompatybilne z prowadnikiem 0.038” - atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy koszulką a rozszerzaczem, stożkowato zakończona końców rozszerzacza - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu siępodczas wprowadzania - dostępne końcówki min. 2 różne, w tym: prosta, multipurpose - miękka atraumatyczna końcówka | szt | 30
4. | Koszulki wprowadzające do kaniulacji tętnic udowych i promieniowych - zestaw składający się z koszulki z zastawką i kaniulą wewnętrzną (dilatatorem), igły i prowadnika: - posiada silikonową zastawkę hemostatyczną na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza - posiada kranik z wężykiem - rozmiary: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F - igła metalowa 18G lub 21G - dostępne zestawy z prowadnikami nitinolowymi z platynową końcówką 0.018”, 0.035”, 0.038” (lub bez platynowej końcówki - zgodnie z odpowiedzią na pytanie) - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu się podczas wprowadzania | szt | 30
5. | Koszulka do dostępu przez t. promieniową o bardzo cienkiej ścianie - zestaw składający się z koszulki z zastawką i kaniulą wewnętrzną (dilatatorem), igły i prowadnika: - posiada silikonową zastawkę hemostatyczną na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza - posiada kranik z wężykiem - cienka ściana dająca redukcję o 1 F parametrów zewnętrznych - rozmiary: 5, 6, 7 F - długość koszulki: 2 warianty w przedziale 10-18 cm - igła 20G, 21G, 22G - dostępne zestawy z prowadnikami nitinolowymi z platynową końcówką (lub bez platynowej końcówki - zgodnie z odpowiedzią na pytanie) 0.018”, 0.035”, 0.038” (lub 0,018”, 0,021” i 0,025”) - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu się podczas wprowadzania | szt | 20
RAZEM :