Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                           Nr postępowania: 47 Z TP 23

Załącznik nr 1-2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

- PAKIET II: Respirator dwustrumieniowy JET  (CPV: 331 57 400-9)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji: 2023

| L.p. | Parametry | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Jeden moduł sterujący do jednoczesnego podawania dwóch strumieni gazu: jednego o niskiej częstotliwości zmian ciśnienia i drugiego o wysokiej częstotliwości zmian ciśnienia | - | - |
| 2. | Częstotliwość podawania gazu w module niskiej częstotliwości regulowana w zakresie minimum od 1 do 100 na minutę | - | - |
| 3. | Stosunek długości trwania fazy wdechu do fazy wydechu w module niskiej częstotliwości regulowany w zakresie minimum od 1:5 do 3:1 | - | - |
| 4. | Ciśnienie w module niskiej częstotliwości na wyjściu dyszy regulowane w zakresie minimum od 0.1 do 3.5 bar niezależnie od ciśnienia ustawionego w module wysokiej częstotliwości | - | - |
| 5. | Częstotliwość podawania gazu w module wysokiej częstotliwości regulowana w zakresie minimum od 50 do 1400 na minutę | Zakres większy niż 50 – 1400 – 10 pkt Zakres 50 – 1400 – 0 pkt |  |
| 6. | Stosunek długości trwania fazy wdechu do fazy wydechu w module wysokiej częstotliwości regulowany w zakresie minimum od 1:5 do 3:1 | - | - |
| 7. | Ciśnienie w module wysokiej częstotliwości na wyjściu dyszy regulowane w zakresie minimum od 0.1 do 2.0 bar niezależnie od ciśnienia ustawionego w module niskiej częstotliwości | - | - |
| 8. | Pomiar FiO2 strumienia jet | - | - |
| 9. | Pomiar FiO2 w drogach oddechowych | - | - |
| 10. | Tryb pracy do zabiegów laserowych uruchamiany i wyłączany przyciśnięciem jednego klawisza, automatycznie obniżający FiO2 w drogach oddechowych do ustalonego poziomu, z pomiarem aktualnego FiO2 w drogach oddechowych | - | - |
| 11. | Automatyczne ustawianie parametrów pracy urządzenia na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta. Waga pacjenta regulowana w zakresie minimum 1 – 180 kg | Zakres większy niż 1-180 kg – 10 pkt Zakres 1-180 kg – 0 pkt |  |
| 12. | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz sterujący, oprogramowanie z polską wersją językową | - | - |
| 13. | Przewody do wentylacji dwustrumieniowej Jet, monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych, oraz pomiaru FiO2 oraz etCO2 w drogach oddechowych, kodowane kolorami i wyposażone w szybkozłącza uniemożliwiające omyłkowe niewłaściwe podłączenie, wielorazowe, do sterylizacji – 1 kpl | - | - |
| 14. | Łącznik do cewników wentylacyjnych 1-kanałowych – 1 szt. | - | - |
| 15. | Łącznik do cewników wentylacyjnych 2-, 3- i 4-kanałowych – 1 szt. | - | - |
| 16. | Jednorazowy cewnik 1-kanałowy – 10 szt. | - | - |
| 17. | Konwerter JET do wentylacji przez rurkę intubacyjną lub maskę krtaniową do posiadanych przez Zamawiającego bronchoskopów sztywnych produkcji Karl Storz serii 10318BP oraz 10318C z dwoma wbudowanymi kanałami do wentylacji JET i dwoma wbudowanymi kanałami do analizy gazowej – 1 szt. | - | - |
| 18. | Adapter do wentylacji dwustrumieniowy Jet do bronchoskopów sztywnych produkcji Karl Storz serii 10318BP oraz 10318C posiadanych przez Zamawiającego – 1 szt. | - | - |
| 19. | Kaniula monitorująca do pomiaru ciśnień oraz analizy FiO2 i EtCO2 w drogach oddechowych przy wentylacji Jet z wykorzystaniem bronchoskopów sztywnych produkcji Karl Storz, serii 10318BP oraz 10318C posiadanych przez Zamawiającego długość 30cm – 1 szt. | - | - |
| 20. | Jednorazowy cewnik wentylacyjny 2-kanałowy przystosowany do zabiegów laserowych, dł. 40cm – 5 szt. | - | - |
| 21. | Jednorazowy cewnik wentylacyjny 2-kanałowy przystosowany do zabiegów laserowych, dł. 65cm – 5 szt. | - | - |
| 22. | Dedykowany wózek medyczny do oferowanego urządzenia – 1 szt. | - | - |
| - GWARANCJA |  |  |  |
| 23. | Gwarancja 24 miesiące | - | - |