Załącznik nr 1

ZP/05/22 Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykaz przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

Wadium : 5.000,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osobista pompa insulinowa z monitoringiem glikemii z funkcją predykcyjnego zatrzymania podaży insuliny (fabrycznie nowa) dla dzieci | 80 |  |  |  |  |  |

Cena netto (bez VAT)...................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

cena brutto (z VAT).......................................................................................................

Słownie..........................................................................................................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1

| PARAMETRY | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | Parametr oferowany przez Wykonawcę Odpowiedź: TAK/NIE (wypełnia Wykonawca – dodatkowo należy opisać) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa pompy insulinowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |  |
| Rok produkcji: 2022 | TAK |  |  |
| Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] | TAK |  |  |
| Zatrzymanie pompy | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  |  |
| Blokada pompy | Wymagana elektroniczna blokada klawiszy | TAK |  |  |
| Programowanie bolusa: | Prostego/Standard | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK |  |  |
|  | Przedłużonego/ Prostokątny | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  |  |
|  | Złożony/podwójny/ wielofalowy | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  |  |
| Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: | Ustawiania | Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie | TAK |  |  |
|  | Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) | Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku | TAK |  |  |
|  | Czas | Do 24 godz. | TAK |  |  |
| Programowanie bazy: | Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,05j/h | TAK |  |  |
|  |  | Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  |  |
| „Pamięć pompy | Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, program do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji. | Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik Firma dostarcza darmowy program i urządzenia konieczne do sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) - wymogi dotyczące programu komputerowego dalej w treści załącznika nr 1. Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni. | TAK |  |  |
| Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową) | Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: -gramy lub wymienniki węglowodanowe - WW (określeń węglowodany) -w kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny. Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu | TAK |  |  |
| Automatyczne wypełnienie drenu | Tak – nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie. | TAK |  |  |
| Zestawy infuzyjne | Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne) Długość drenu - co najmniej dwie długości | TAK |  |  |
| Serwis | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy) | TAK |  |  |
|  | Strona internetowa z informacjami | TAK |  |  |
|  | Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze) | TAK |  |  |
|  | Przesyłka pompy na koszt firmy | TAK |  |  |
| Baterie-zasilanie pompy | Baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych tj. sieciach supermarketów, stacjach paliw, kioskach typu „RUCH” sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach) | TAK |  |  |
| Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70% | TAK |  |  |
| Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej | Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) | TAK |  |  |
| Gwarancja | Co najmniej 4 lata, w przypadku awarii wymiana na nową pompę. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie. | min: 48 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 48 miesiące |  |
| Menu/język | W pełnym zakresie w języku polskim | TAK |  |  |
| Instrukcja obsługi pompy | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | TAK |  |  |
| Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 37 [oC] | TAK |  |  |
| Alarm dźwiękowy (tonowy) | TAK |  |  |
| Alarm wibracyjny | TAK |  |  |
| Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego | TAK |  |  |
| Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | TAK |  |  |
| Serter do zakładania zestawów infuzyjnych | TAK |  |  |
| Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | TAK |  |  |
| Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. | TAK |  |  |
| Etui ochronne | TAK |  |  |
| Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) | TAK |  |  |
| Odbiornik CGM zintegrowany z pompą na każdą pompę. | TAK |  |  |
| Program komputerowy zintegrowany do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii wg załącznika 1 | TAK |  |  |
| Automatyczne wstrzymania wlewu podstawowego przed wystąpieniem hipoglikemii z predykcją 30 min., na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii. | TAK |  |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. | TAK |  |  |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem  art. 107 ust.2 pzp.

Tabela nr 2- Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 7 | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Klasa najwyższa - 5 pkt Najniższa - 1 pkt |
|  | Zaopatrzenie pacjenta w dodatkowe urządzenie do sczytywania pamięci pompy przez pacjentów w warunkach domowych z możliwością przesyłania danych lekarzowi - czytnik oraz program komputerowy | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Funkcja kalkulatora bolusa będącą integralną częścią pompy insulinowej tzw. wbudowany kalkulator bolusa wewnętrzny | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Kalkulator bolusa - z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień mg/dl lub mmol/l (oznaczenia glikemii) | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Kalkulator bolusa - możliwość ręcznego wpisania wartości glikemii do kalkulatora bolusa | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość komunikacji pompy z więcej niż 1 glukometrem | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Historia wypełnień zestawu infuzyjnego – możliwość sprawdzenia bezpośrednio w pamięci pompy historii wypełnień zestawu infuzyjnego. | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość odczytu aktywnej insuliny dostępna z pozycji ekranu głównego pompy i przywołana za pomocą 1 przycisku. | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach.

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon, email)

#### Inne wymagania dotyczące pomp:

Wymogi dotyczące programu komputerowego zintegrowanego do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii:

- Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub  w tabelach dokładna dawka, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę),

- Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,

- Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania),

- Historia wypełnień drenu,

- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

  - stosowana w danym dniu baza podstawowa

  - czasowa zmiana bazy

  - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy

  - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym  przedłużonego

  - wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru

  - wyniki ciągłego pomiaru glikemii

- Historia alarmów,

- Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie.

Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:

- Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informacje dotycząca problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej,

- Telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy,

- Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen, itp.).

Zadanie nr 2

Wadium : 5.300,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osobista pompa insulinowa (fabrycznie nowa) dla dzieci z funkcją monitorowania glikemii | 120 |  |  |  |  |  |

Cena netto (bez VAT)...................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

cena brutto (z VAT).......................................................................................................

Słownie..........................................................................................................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1

| PARAMETRY | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | Parametr oferowany przez Wykonawcę Odpowiedź: TAK/NIE (wypełnia Wykonawca – dodatkowo należy opisać) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa pompy insulinowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |  |
| Rok produkcji: 2022 | TAK |  |  |
| Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] | TAK |  |  |
| Zatrzymanie pompy | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  |  |
| Blokada pompy | Wymagana elektroniczna blokada klawiszy | TAK |  |  |
| Programowanie bolusa: | Prostego/Standard | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK |  |  |
|  | Przedłużonego/ Prostokątny | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  |  |
|  | Złożony/podwójny/ wielofalowy | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  |  |
| Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: | Ustawiania | Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie | TAK |  |  |
|  | Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) | Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku | TAK |  |  |
|  | Czas | Do 24 godz. | TAK |  |  |
| Programowanie bazy: | Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,05j/h | TAK |  |  |
|  |  | Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  |  |
| „Pamięć pompy | Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, program do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji. | Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik Firma dostarcza darmowy program i urządzenia konieczne do sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) - wymogi dotyczące programu komputerowego dalej w treści załącznika nr 1. Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni. | TAK |  |  |
| Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową) | Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: -gramy lub wymienniki węglowodanowe - WW (określeń węglowodany) -w kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny. Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu | TAK |  |  |
| Automatyczne wypełnienie drenu | Tak – nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie. | TAK |  |  |
| Zestawy infuzyjne | Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne) Długość drenu - co najmniej dwie długości | TAK |  |  |
| Serwis | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy) | TAK |  |  |
|  | Strona internetowa z informacjami | TAK |  |  |
|  | Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze) | TAK |  |  |
|  | Przesyłka pompy na koszt firmy | TAK |  |  |
| Baterie-zasilanie pompy | Baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych tj. sieciach supermarketów, stacjach paliw, kioskach typu „RUCH” sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach) | TAK |  |  |
| Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70% | TAK |  |  |
| Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej | Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) | TAK |  |  |
| Gwarancja | Co najmniej 4 lata, w przypadku awarii wymiana na nową pompę. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie. | min: 48 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 48 miesiące |  |
| Menu/język | W pełnym zakresie w języku polskim | TAK |  |  |
| Instrukcja obsługi pompy | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | TAK |  |  |
| Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 40 [oC] | TAK |  |  |
| Alarm dźwiękowy (tonowy) | TAK |  |  |
| Alarm wibracyjny | TAK |  |  |
| Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego | TAK |  |  |
| Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | TAK |  |  |
| Serter do zakładania zestawów infuzyjnych | TAK |  |  |
| Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | TAK |  |  |
| Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. | TAK |  |  |
| Etui ochronne | TAK |  |  |
| Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) | TAK |  |  |
| Odbiornik CGM zintegrowany z pompą na każdą pompę. | TAK |  |  |
| Program komputerowy zintegrowany do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii wg załącznika 1 | TAK |  |  |
| Automatycznego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii. | TAK |  |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. | TAK |  |  |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem  art. 107 ust.2 pzp.

Tabela nr 2- Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alarmy przypominające bolusy lub pomiary glikemii w czasie ustalonym przez użytkownika | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Alarm informujący o konieczności wymiany zestawu infuzyjnego | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 7 | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Klasa najwyższa - 5 pkt Najniższa - 1 pkt |
|  | Zaopatrzenie pacjenta w dodatkowe urządzenie do sczytywania pamięci pompy przez pacjentów w warunkach domowych z możliwością przesyłania danych lekarzowi - czytnik oraz program komputerowy | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dodatkowe profile wlewu podstawowego (więcej niż 3) | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Kalkulator bolusa - z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień mg/dl lub mmol/l (oznaczenia glikemii) | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Kalkulator bolusa - możliwość ręcznego wpisania wartości glikemii do kalkulatora bolusa | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość sterowania funkcjami pompy za pomocą pilota: bolusy, wybór dawki podstawowej, zatrzymanie pompy, przegląd danych z pamięci pompy. | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość procentowej modyfikacji dawki w kalkulatorze bolusa – do wykorzystania w sytuacjach szczególnych (wysiłek fizyczny, infekcja). | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość podawania insuliny w ramach zmniejszonej czasowej zmiany bazy podczas stosowania najniższego możliwego przepływu w j/godz. | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Historia wypełnień zestawu infuzyjnego – możliwość sprawdzenia bezpośrednio w pamięci pompy historii wypełnień zestawu infuzyjnego. | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach.

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon, email)

#### Inne wymagania dotyczące pomp:

Wymogi dotyczące programu komputerowego zintegrowanego do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii:

- Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub  w tabelach dokładna dawka, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę),

- Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,

- Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania),

- Historia wypełnień drenu,

- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

  - stosowana w danym dniu baza podstawowa

  - czasowa zmiana bazy

  - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy

  - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym  przedłużonego

  - wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru

  - wyniki ciągłego pomiaru glikemii

- Historia alarmów,

- Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie.

Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:

- Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informacje dotycząca problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej,

- Telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy,

- Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen, itp.).

Załącznik nr 2 (stanowi treść oferty)

Zamawiający:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

### FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: zakup (dostawa) pomp insulinowych  - 2 zadania

Wykonawca

Czy Wykonawca wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia:

[ ] TAK   [ ] NIE*

Należy zaznaczyć x lub innym podobnym – brak zaznaczenia oznacza, że Wykonawca samodzielnie ubiega się o zamówienie publiczne. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy powielić pkt „dane Wykonawcy” oraz podać wszystkie dane lidera, a w odniesieniu do pozostałych Wykonawców należy podać tylko nazwę i krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich Wykonawców NIP lub REGON).

Dane Wykonawcy: ……………………………………..

(pełna nazwa/forma prawna)

Siedziba Wykonawcy: …………………….

(adres, ulica,  miasto, województwo, kraj): ………………..

Nr NIP  - podać numer unijny): …………………….. Regon: ……………………………

Osoba/y uprawniona/e do kontaktów: ………………………………

Telefon:……………………………

Wielkość przedsiębiorstwa:

[ ] mikroprzedsiębiorstwo,

[ ] małe przedsiębiorstwo,

[ ] średnie przedsiębiorstwo,

[ ] jednoosobowa działalność gospodarcza,

[ ] osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

[ ] inny rodzaj

Należy zaznaczyć x lub innym podobnym

- PODWYKONAWCY

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

Część/zakres zamówienia  -                                      Nazwa (firma) podwykonawcy

- ………………………………..			……………………………….

- ……………………….			         …………………………………..

(W przypadku braku wypełnienia ww. informacji w zakresie podwykonawstwa, Zamawiający automatycznie przyjmuje, że zamówienie zostanie zrealizowane samodzielnie przez Wykonawcę).

- SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

Cena zadania  nr………. bez podatku VAT i z podatkiem VAT .

a) bez VAT....................................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

b) z VAT  ........................................................................................................................ Słownie.............................................................................................................................

c) stawka podatku VAT (%)............................................................................................

(W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca może powielić pkt 1 lub złożyć odrębny formularz)

Cena brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia, musi być zgodna  z częścią  asortymentowo – cenową, zawartą w załączniku nr 1 dla danego pakietu/ów

- Pozostałe wymagane informacje do sporządzenie umowy:

Termin dostawy  : do 10 dni od otrzymania zamówienia

4.Zgodnie z art. 225 ust 2  ustawy pzp, informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) - TAK*/ NIE

Przy odpowiedzi TAK*-  należy wypełnić poniższe pkt.

……………(należy wskazać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego)

…………………………………….. zł netto (należy wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku)

……………………… stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z nasza wiedzą  , będzie miała zastosowanie

(Brak jakiegokolwiek zaznaczenia oznacza, że wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

- Ja (MY) niżej podpisani OŚWIADCZAMY, że:

- oferowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  odczynniki i urządzenia (dotyczy  dzierżawy)  spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego, są  kompletne i będą po dostarczeniu gotowe do użycia -  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte określone przez Zamawiającego.

- zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia, akceptujemy ją bez zastrzeżeń i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Niniejsza oferta wiąże nas przez okres wskazany w dokumentacji postepowania przez Zamawiającego.

- Oświadczenie RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

7.Tajemnica przedsiębiorstwa: TAK/NIE**

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...*

*W przypadku odpowiedzi TAK, Wykonawca wskaże te informacje i dokumenty które zawierają informację stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (tj można podać numer stron/nazwy złożonych dokumentów/nazwy plików zawierających takie informacje itd.) Informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć zgodnie z SWZ (Cześć II Komunikacja).

**Braku jakiejkolwiek odpowiedzi oznacza że wszystkie załączniki do oferty  są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8.   Wraz z ofertą  SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

1.…….

_________________ dnia ___ ___ 2022 r.

Załącznik nr 4

ZP/05/22 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Wykonawca

………………………..

………………                                                                           data

Nazwa, adres

Dotyczy postępowania na: zakup (dostawa) pomp insulinowych  - 2 zadania

INFORMACJA

o przynależności do grupy kapitałowej

(w zakresie art. 108 ust 1 ustawy pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oświadczam, co następuje

Niniejszym oświadczam (-y), że:

- nie należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z innym wykonawcą/ami, który złożył odrębną ofertę *

- należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą/ami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

(należy wskazać, co najmniej nazwę i adres siedziby podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)*:

1) ……………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………….

Jednocześnie wraz z oświadczeniem składamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.*

*niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 5 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust.  1 ustawy pzp

( §2 ust.7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcyDz.U.2020.2415)

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy...................................................................................................................................

Oświadczam iż,

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z  postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

        - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

        - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

        - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

        - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

są nadal aktualne.

Załącznik nr 6 (złożyć z ofertą)

ZP/05 /22

Przedmiot :   zakup (dostawa) pomp insulinowych  - 2 zadania

………………………..                                                                  ………………………..

Nazwa Wykonawcy                                                                                           data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2021.1565) i innymi właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie oraz posiada wszelkie dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu (np. znak CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności, zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, deklaracje, atesty).

# Footnotes

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                         o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).