Załącznik Nr  1.1 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  12/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Cz. Nr 1 – Kardiomonitory 12 szt.

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji……………… rok |

|  | Monitor kompaktowo-modułowy lub modułowy. Moduły jedno- lub wieloparametrowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane do szuflady modułów bez użycia narzędzi. Możliwość jednoczesnego monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane poprzez metalowe złącza elektroniczne | TAK | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skali ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | TAK | TAK/NIE |
|  | Monitor wyposażony w tryb pracy dla noworodków. Podczas przełączania monitor automatycznie dostosowujący granice alarmowe. | TAK | TAK/NIE |
|  | Monitor z możliwością jednoczesnego pomiaru następujących parametrów, przy czym poszczególne pomiary realizowane przy pomocy modułów pomiarowych, sterowanych z ekranu dotykowego monitora (ilości wymaganych parametrów opisane w dalszej części): - EKG (3/7 odprowadzeń) /ST/Arytmia, - oddech, - pomiar saturacji SpO2 i pletyzmografii (precyzyjny pomiar krwi tętniczej, poprzez eliminacje wysycenia z krwi żylnej wywołanej ruchem pacjenta) - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura 2 kanały - ciśnienie krwi metodą inwazyjną 2 kanały | TAK | TAK/NIE |
|  | Monitor wyposażony w ekran kolorowy typ TFT o przekątnej min. 12 cali (rozdzielczość min. 1280 x 768). | TAK | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim. | TAK | TAK/NIE |
|  | Dla zachowania wysokiego stopnia aseptyki urządzenia, monitor oraz moduły pomiarowe bez jakichkolwiek wbudowanych wentylatorów. | TAK | TAK/NIE |
|  | System stabilnego i bezpiecznego mocowania monitora do ściany. | TAK | TAK/NIE |
|  | Chłodzenie monitora konwekcyjne, niewymagające czyszczenia lub wymiany filtrów, pozwalające na ciągłą pracę w temperaturze otoczenia ok. 35 stopni C. | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz. | TAK | TAK/NIE |
|  | Monitor pozwalający na ciągłe monitorowanie co najmniej EKG, SpO2, NIBP, temperatury, 2 kanałów IBP i CO2 zarówno stacjonarnie jak i podczas transportu pacjenta | TAK | TAK/NIE |
|  | Monitor wyposażony w moduł transportowy o maksymalnej masie 2 kg z wbudowanym ekranem i zasilaniem akumulatorowym lub monitor stacjonarno-transportowy o maksymalnej masie 4,5 kg z wbudowanym ekranem i zasilaniem akumulatorowym | TAK | TAK/NIE |
|  | Moduł transportowy lub monitor stacjonarno-transportowy odporny przed wnikaniem cieczy i pyłu do wnętrza obudowy. Klasa ochrony min. IP21. | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilanie sieciowe oraz zasilanie akumulatorowe na min. 3 godziny pracy (przy monitorowaniu EKG, SpO2, NIBP co 15 min.). Akumulator wymienny przez personel medyczny bez użycia narzędzi. Wskaźnik naładowania na ekranie monitora oraz bezpośrednio na akumulatorze. | TAK | TAK/NIE |
|  | Moduł transportowy lub monitor stacjonarno-transportowy odporny na upadki z wysokości min. 0,7 m., wyposażony w rączkę do przenoszenia. | TAK | TAK/NIE |
|  | Moduł transportowy lub monitor stacjonarno-transportowy umożliwiający przeniesienie danych pacjenta pomiędzy poszczególnymi stanowiskami (dane osobowe, ustawione poziomy alarmów, trendy parametrów z ostatnich min. 8 godzin). | TAK | TAK/NIE |
|  | Monitor wyświetlający jednocześnie wszystkie dane numeryczne mierzonych parametrów oraz przynajmniej 5 4 różnych krzywych dynamicznych. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wbudowane min. 1 port USB do podłączenia zewnętrznych urządzeń takich jak: klawiatura/mysz lub pamięć USB | TAK | TAK/NIE |
|  | Wbudowany port video do podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania lub wydruk raportów z poziomu centrali. | TAK | TAK/NIE |
|  | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci tabelarycznej i graficznej z ostatnich min. 48 godzin. Możliwość ustawienia różnych rozdzielczości trendów w tym co najmniej trend o rozdzielczości 1 min. Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach. | TAK | TAK/NIE |
|  | Historia zdarzeń min. 50 przypadków. Zapis zdarzeń wyzwalany automatycznie np. poprzez ustawione progi alarmowe lub wyzwalany ręcznie. Każde zdarzenie winno rejestrować wycinki min. 3 krzywych dynamicznych. | TAK | TAK/NIE |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne, min. 3-stopniowe, z podaniem przyczyny alarmu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Czasowe wyciszenie alarmów, czas wyciszania min. 2 minuty i bez limitu czasowego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów. Wyłączanie alarmów dla pojedynczych pomiarów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar EKG | TAK | TAK/NIE |
|  | Zakres pomiaru rytmu serca z sygnału EKG min. od 30 do 300 [ud. /min.] | TAK | TAK/NIE |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach . Zakres pomiaru min. od -9 mm do +9 mm. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG: min. 2 1 odprowadzenia analizowane jednocześnie. Klasyfikacja min. 16 różnych rodzajów różnych zaburzeń rytmu wraz z alarmami, w tym: wykrywanie migotania przedsionków. | TAK | TAK/NIE |
|  | Analogowe wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancji | TAK | TAK/NIE |
|  | Minimalny zakres 4-170 odd/min. Możliwość ręcznej regulacji progu detekcji oddechów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. od 1 minuty do 2 godzin. Tryb sekwencyjnych pomiarów z możliwością ustawiania 4 sekwencji. | TAK | TAK/NIE |
|  | Min. zakres pomiarowy od 10 do 270 mmHg | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar saturacji SpO2 i pletyzmografii (precyzyjny pomiar krwi tętniczej, poprzez eliminacje wysycenia z krwi żylnej wywołanej ruchem pacjenta). | TAK | TAK/NIE |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min. do 1 do 100% z dokładnością w zakresie od 70 do 100% min. +/- 3%. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. od 25 do 240 ud./min. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. Wskaźnik perfuzji prezentowany w formie cyfrowej lub wskaźnik jakości sygnału | TAK | TAK/NIE |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe umożliwiający ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy o jednorazowe czujniki saturacji na ucho | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar temperatury w dwóch kanałach, zakres pomiarowy min. 10 – 45oC. | TAK | TAK/NIE |
|  | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C. | TAK | TAK/NIE |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi | TAK | TAK/NIE |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia w min. 2 kanałach w każdym kardiomonitorze. Minimalny zakres pomiarowy ciśnienia od –25 do +320 300 mmHg. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość pomiaru i wyboru nazw różnych ciśnień. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar pulsu w zakresie min. 30-250 ud/min. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Stanowisko do zdalnego podglądu i obsługi 12 kardiomonitorów z możliwością rozbudowy do min. 16 takich stanowisk. Prezentacja danych na 2 ekranach o przekątnej min. 21,5” lub jednym ekranie min. 40”. Ekrany dotykowe, certyfikowane jako wyroby medyczne. Interaktywna komunikacja stanowiska z kardiomonitorami (min. wyciszanie i regulacja granic alarmów). Stanowisko wyposażone w laserową drukarkę sieciową A4 oraz zasilanie awaryjne typu UPS. | TAK | TAK/NIE |
|  | Opisana powyżej centrala monitorująca umożliwia podgląd oferowanych monitorów, a także innych: najwyższej klasy monitorów modułowych z modułem transportowym tego samego producenta | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy systemu monitorowania pacjenta o funkcję podglądu parametrów życiowych pacjentów na komputerach PC podłączonych do sieci szpitalnej | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy monitorów o co najmniej następujące parametry pomiarowe z obsługą z ekranu głównego kardiomonitora: - pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji - Pomiar głębokości uśpienia metodą BIS lub Entropii - Pomiar kapnografii oraz gazów anestetycznych, - Dodatkowe 2 kanały ciśnienia krwawego | TAK | TAK/NIE |
|  | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne u noworodków: - możliwość wyświetlania oxykardiorespirogramu aplikacja typu EWS - wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta | TAK | TAK/NIE |
|  | Akcesoria pomiarowe | TAK | TAK/NIE |
|  | Na wyposażeniu każdego zaoferowanego monitora muszą znajdować się następujące akcesoria pomiarowe: - wielorazowy zestaw przewodów EKG do podłączenia 3 elektrod noworodkowych x1 - wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x 1 szt. - zestaw jednorazowych mankietów dla noworodków w 5 rozmiarach (20 sztuk) - wielorazowy przewód do podłączenia czujników SpO2 x 1 szt. + 10 szt. czujników jednorazowych dla noworodków – oryginalne czujniki producenta oferowanego algorytmu pomiarowego - przewód do temperatury + 10 szt. jednorazowych sensorów dla noworodków - przewód do ciśnienia krwawego dla każdego kardiomonitora | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |  |  |  |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane |  | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Monitor wyposażony w moduł transportowy z ekranem o przekątnej >6” z obsługą gestów | Ekran >7” – 10 pkt Ekran >6 ”– 7 ” – 0pkt | Monitor wyposażony w moduł transportowy z ekranem o przekątnej …………..” z obsługą gestów |
|  | Monitor wyposażony w pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie, zawierających wycinki min. 3 krzywych dynamicznych | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych, słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja umożliwiająca czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o opcję, która pozwala na podłączenie urządzeń zewnętrznych w tym pomp do terapii nerkozastępczej, respiratorów, monitorów rzutu serca. Podłączenie musi umożliwiać odczyt danych pomiarowych z urządzeń zewnętrznych na ekranie monitora. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o funkcję pamięci pełnych przebiegów krzywych dynamicznych – Full Disclosure | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Analiza arytmii w 4 odprowadzeniach jednocześnie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Pomiar NIBP wykorzystuje dwutubowy system wężyków i mankietów, schodkowy algorytm deflacji z pamięcią ostatniego wyniku ciśnienia skurczowego umożliwiającą wstępne pompowanie do tego poziomu w celu szybszego pomiaru ciśnienia, algorytm odporny na artefakty, zakłócenia i niemiarową akcję serca | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Centrala w formie komputera typu All-in-One, wbudowanego w ekran dotykowy klasy medycznej | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | ………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ………………………………………….. |
| SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2019r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy )

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia