Załącznik nr 2 do SIWZ

ZP/17/20

Opis parametrów technicznych

„Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do pracowni serologii  wraz z dzierżawą aparatury oraz  sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego”

Część nr 1: Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do pracowni serologii wraz z dzierżawą aparatury

PO MODYFIKACJACH

1. Urządzenia będące przedmiotem dzierżawy

| Lp. |  | Nazwa producenta, numer serii (fakultatywny), numer katalogowy, rok produkcji, opis oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka |  |
| 2. | Inkubator |  |
| 3. | Pipeta manualna, multidozująca |  |
| 4. | Dozownik do Diluentu |  |
| 5. | Czytnik lub wirówko-czytnik mikrokart wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem |  |

2. Parametry graniczne

| Lp. | Oczekiwane parametry | Warunek graniczny* |
| --- | --- | --- |
|  | KRWINKI WZORCOWE/ ODCZYNNIKI |  |
| 1 | Odczynniki gotowe do użycia. Pochodzące od jednego producenta. Krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%. | TAK/NIE |
| 2 | Wymagany termin ważności krwinek wzorcowych – min. 5 tygodni. Pozostałe odczynniki min. 9 miesięcy. | TAK/NIE |
| 3 | Wymagane są dostawy odczynników (wg harmonogramu) transportem monitorowanym pod względem temperatury 2oC – 8oC. Przykładowy wydruk monitorowania temperatury załączony do oferty. | TAK/NIE |
| 4 | Wymagane jest, aby wszystkie oferowane produkty zaklasyfikowane do listy A i B wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro posiadały deklarację zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej oraz aktualnego i ważnego certyfikatu jednostki notyfikowanej, która brała udział w procesie zgodności dla danego produktu. | TAK/NIE |
| 5 | Zewnętrzna kontrola jakości pochodząca z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 4x/rok. | TAK/NIE |
| 6 | Czas realizacji pilnych zamówień w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia zamówienia na odczynniki oraz krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał odpornościowych | TAK/NIE |
|  | MIKROKARTY |  |
| 1 | Badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. | TAK/NIE |
| 2 | Wymagane jest, aby wszystkie odczynniki do oznaczeń antygenów grup krwi były naniesione na kolumienki przez producenta. Antygeny ukł. ABO, RhD DVI-, izoaglutyniny ukł. ABO w przypadku badania grupy krwi pacjentów- na jednej mikrokarcie. | TAK/NIE |
| 3 | Wymagany jest termin ważności odczynników – od 6 do 9 miesięcy. | TAK/NIE |
| 4 | Wymagane jest, aby wszystkie odczynniki oraz oferowany sprzęt (wirówka, inkubator, pipeta, czytnik lub wirówko-czytnik) pochodziły od jednego producenta celem walidacji metody, a karty były wypełnione nieprzelewającym się żelowym podłożem separującym | TAK/NIE |
| 5 | Wymagane jest przechowywanie wszystkich mikrokart w temperaturze pokojowej (18-25 oC) | TAK/NIE |
| 6 | Wymagana jest pozytywna opinia IHiT w Warszawie o testach mikrokolumnowych. Certyfikaty CE, dołączone do dostawy | TAK/NIE |
| 7 | Wymagane są odczynniki do badania grup krwi noworodka (anty-A, anty-B, anty-AB, anty-D IV+, ctl, BTA) mikrometodą żelową kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami naniesionymi na kolumienki przez producenta. | TAK/NIE |
| 8 | Czas realizacji pilnych zamówień w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia zamówienia na mikrokarty | TAK/NIE |
|  | APARATURA |  |
| 1 | Wymagana jest wirówka do mikrokart. Stały czas i prędkość wirowania. | TAK/NIE |
| 2 | Wymagany jest inkubator na max. 24 mikrokarty. | TAK/NIE |
| 3 | Wymagana jest manualna, multidozująca pipeta automatyczna, dedykowana do systemu wraz ze statywem do pipety. | TAK/NIE |
| 4 | Wymagany jest czytnik lub wirówko-czytnik mikrokart wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem | TAK/NIE |
| 5 | Wyposażenie dodatkowe: nowa wirówka laboratoryjna np. MPW o wirniku horyzontalnym i wkładkami redukcyjnymi umożliwiającymi wirowanie probówek o średnicy 8 - 14 mm i maksymalnej wysokości 105mm, z możliwością regulacji czasu i prędkości wirowania. Wyposażona w blokadę pokrywy podczas wirowania, blokadę startu przy otwartej pokrywie i w awaryjne otwieranie pokrywy. Prędkość wirowania 1000-4000 rpm. | TAK/NIE |
| 6 | Bezpłatna gwarancja oraz coroczna walidacja urządzeń w czasie trwania umowy. | TAK/NIE |
| 7 | Wraz ze sprzętem należy dostarczyć instrukcje obsługi w wersji drukowanej w języku polskim, karty konserwacji, paszporty techniczne. | TAK/NIE |
| 8 | Walidowane urządzenie zastępcze na okres przeglądu. | TAK/NIE |
| 9 | W przypadku awarii urządzenia (wirówki, inkubator) wymagane jest dostarczenie sprzętu zastępczego w ciągu 48 h od zgłoszenia usterki. | TAK/NIE |
| 10 | Cały oferowany sprzęt (wirówka, pipeta, dozownik do diluentu, inkubator, czytnik lub wirówko-czytnik) muszą pochodzić od jednego producenta – tego samego co oferowane odczynniki celem walidacji metody. (nie dotyczy sprzętu komputerowego, drukarek kodów kreskowych, ups itp.) | TAK/NIE |

*właściwe zaznaczyć

3. Parametry techniczne podlegające ocenie

| Lp. | Opis parametry | Liczba punktów | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny czytnik mikrokart bez opcji wirowania Automatyczny wirówko-czytnik mikrokart z wbudowaną opcją wirowania (wirowanie i odczyt mikrokart odbywa się w pełni automatycznie bez udziału operatora) o pojemności min. 8 kart | 0 pkt. 2 pkt. |  |
| 2. | Pełne, dwukierunkowe podłączenie czytnika/wirówko-czytnika do oprogramowania Delphyn firmy Hemasoft zainstalowanego w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi | TAK - 2 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 3. | Karta do różnicowania przeciwciał w zakresie anty IgG, anty C3d Karta do różnicowania przeciwciał w zakresie anty-IgA, anty-IgG, anty-IgM, anty-C3c, anty-C3d | 0 pkt. 2 pkt. |  |
| 4. | Urządzenie do automatycznego odczytu mikrokart umożliwiające powiększanie kolorowego obrazu pojedynczych mikrokolumn, oraz cyfrowy zapis zdjęć mikrokolumn przyporządkowanych do danego pacjenta (funkcja archiwizacji zdjęć) | TAK - 2 pkt. NIE - 0 pkt. |  |