#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

###### Ambulans TYP C- 1 szt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa pojazdu |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ/model pojazdu |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent pojazdu |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Rok produkcji pojazdu, zabudowy oraz wyposażenia medycznego nie wcześniej niż 2023. Produkty fabrycznie nowe. | Rok produkcji wskazanego zakresu zamówienia ………………………………. Tak - produkty fabrycznie nowe |
|  |  |  | Wpisać |  |

5. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA ( podać, opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. ) |  |
| 2 | Gwarancja mechaniczna na ambulans – min. 24 miesiące (bez limitu km). Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące. Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy. Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące. Gwarancja na urządzenia medyczne – min 24 miesiące. | TAK |  |
| 3 | Warunki serwisu gwarancyjnego: Serwis pojazdu bazowego realizowany w ASO oferowanej marki ambulansu. Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego. Reakcja serwisu na awarię ambulansu w okresie gwarancji nie więcej niż 2 dni robocze od zgłoszenia awarii. Dokonanie naprawy w czasie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia awarii. | TAK |  |
|  |  |  |  | Wpisać |

6.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane ( podać, opisać ). - Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu. - Dopuszcza się wpisanie słowa - TAK jeżeli oferowany parametr jest zgodny z minimalnym wymogiem granicznym. ( UWAGA: Jeżeli wykonawca w sposób jednoznaczny nie określi parametru według w/w zasad, Zamawiający będzie wymagał jednoznacznego potwierdzenia/udowodnienia oferowanego parametru ) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Fabrycznie nowy specjalistyczny ambulans typu C (na potrzeby zespołu wyjazdowego „N”) spełniający wymogi obowiązującej Polskiej Normy PN EN 1789 lub równoważnej (stosownie w zakresie typu ambulansu ) oraz zgodność wyposażenia medycznego z aktualną normą PN EN 1865-1 (lub norm równoważnych) – dotyczy wyposażenia medycznego i zabudowy nieużywany, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023, r. | TAK |  |
| POJAZD BAZOWY |
| NADWOZIE |
|  | Pojazd bazowy kompletny typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym. | TAK |  |
|  | DMC do 3,5t. | TAK |  |
|  | Częściowo przeszklone (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Półki nad przednią szybą. | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy. | TAK |  |
|  | Oświetlenie pomocnicze. | TAK |  |
|  | Fotel kierowcy z podłokietnikami z regulacją w 3 płaszczyznach oraz elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. | TAK |  |
|  | Fotel pasażera z podłokietnikami, z regulacją w 3 płaszczyznach. | TAK |  |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni). | TAK |  |
|  | Furgon - lakier w kolorze białym lub żółtym. | TAK |  |
|  | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz noworodka umieszczonego w inkubatorze transportowym. | TAK |  |
|  | Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m. | TAK |  |
|  | Długość przedziału medycznego min. 3,25 m. | TAK |  |
|  | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m. | TAK |  |
|  | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi. | TAK |  |
|  | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą. | TAK |  |
|  | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. | TAK |  |
|  | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |
|  | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,70 m. | TAK |  |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu. | TAK |  |
|  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. | TAK |  |
|  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - mocowanie dla 2 szt. butli tlenowych 10l, - instalacji sprężonego powietrza | TAK |  |
|  | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne chroniące głowę dla kierowcy i pasażera. | TAK |  |
|  | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. | TAK |  |
|  | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, z powierzchnią antypoślizgową. | TAK |  |
|  | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
|  | Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności. | TAK |  |
|  | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK |  |
|  | Przednie lampy pojazdu bazowego (dzienne, mijania, drogowe) halogenowe lub LED. | TAK |  |
|  | Przednie reflektory przeciwmgielne. | TAK |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l. | TAK |  |
|  | Wskaźnik systemu kontroli ciśnienia w oponach. | TAK |  |
|  | Radioodtwarzacz. | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w panel dotykowy o przekątnej min. 5 cali sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), dodatkową sygnalizacją dźwiękową, sterowanie klimatyzacją oraz ogrzewaniem przedziału medycznego, informujący o stanie naładowania akumulatorów. | TAK |  |
| SILNIK |
|  | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail (lub równoważnym zgodnie z nomenklaturę producenta), turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |  |
|  | Silnik o pojemności min. 1950 cm³. | TAK |  |
|  | Silnik o mocy co najmniej 180 KM. | TAK |  |
|  | Moment obrotowy min. 380 Nm. | TAK |  |
|  | Spełniający aktualnie obowiązującą w Europie normę emisji spalin. | TAK |  |
| ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |
|  | Skrzynia biegów automatyczna. | TAK |  |
|  | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK |  |
|  | Napęd na koła przednie lub tylne. | TAK |  |
| UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |
|  | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. | TAK |  |
|  | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. | TAK |  |
|  | Elektroniczny korektor siły hamowania. | TAK |  |
|  | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. | TAK |  |
|  | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane. | TAK |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. | TAK |  |
|  | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR lub równoważny. | TAK |  |
|  | System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy. | TAK |  |
| ZAWIESZENIE |
|  | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. | TAK |  |
|  | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| UKŁAD KIEROWNICZY |
|  | Ze wspomaganiem. | TAK |  |
|  | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach. | TAK |  |
| OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
|  | Grzałka elektryczna w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V. | TAK |  |
|  | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. | TAK |  |
|  | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. | TAK |  |
|  | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego. | TAK |  |
|  | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego. | TAK |  |
|  | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę. Rozprowadzenie powietrza w przedziale medycznym na całej długości sufitu przez min. 6 wylotów chłodnego powietrza dwa w przedniej, dwa w środkowej i dwa w tylnej części w celu równomiernego jego rozprowadzenia. Rozwiązanie przebadane na zgodność z normą 1789 (lub normą równoważną) - dostarczyć przy dostawie przedmiotu zamówienia dokument potwierdzający wymagania. | TAK |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
|  | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK |  |
|  | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu. | TAK |  |
|  | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A. | TAK |  |
|  | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich. | TAK |  |
|  | Instalacja elektryczna 230V: a) zasilanie zewnętrzne 230V, b) min. 4 gniazda 230V w przedziale medycznym, c)zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, e) przetwornica napięcia o mocy min. 1000W f) przewód zasilający min. 10m. | TAK |  |
|  | Na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. | TAK |  |
|  | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. | TAK |  |
|  | Termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, wyposażony we wskaźnik temperatury. | TAK |  |
|  | System sterujący i nadzorujący instalację elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony w : wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali, przystosowany do pracy w niskich temperaturach, umieszczony w przedziale medycznym, funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale medycznym, funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania, funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny, funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych oraz drzwi tylnych, funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatorów wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego, zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie, funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. Celsjusza w zakresie od 15 do 26 st., funkcję sterowania wentylatorem, funkcję sterowania termoboxem, funkcję zaprogramowania uruchomienia ogrzewania niezależnego o określonej porze, funkcję monitorowania prawidłowości działania odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu. | TAK |  |
| SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
|  | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami w technologii LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych | TAK |  |
|  | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów. | TAK |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK |  |
|  | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się automatycznie po otwarciu drzwi. | TAK |  |
|  | Dodatkowe sygnały pneumatyczne. | TAK |  |
|  | Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego. | TAK |  |
|  | Cztery reflektory zewnętrzne w technologii LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. | TAK |  |
|  | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. z późniejszymi zmianami: a) 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. z późniejszymi zmianami wykonane z folii: - typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu, - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym(o którym mowa w pkt. „a”), b) nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; c) po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „N” (do uzgodnienia) w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm +/- 3%, d) na drzwiach bocznych ambulansów napis z nazwą dysponenta ambulansu. | TAK |  |
| OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
|  | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: | TAK |  |
|  | 1) światło rozproszone w technologii LED umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), | TAK |  |
|  | 2) dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otworzeniu drzwi, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwnych do przedziału medycznego. | TAK |  |
|  | 3) oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone w suficie (min. 2 szt.), | TAK |  |
|  | 4) oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone nad blatem roboczym. | TAK |  |
| PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |
|  | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia wyszczególnione poniżej: | TAK |  |
|  | 1) Zabudowa specjalna na ścianie działowej : - szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona , wyposażona w szuflady, -mocowanie do pojemnika na zużyte igły, | TAK |  |
|  | 2) Zabudowa specjalna na ścianie: a) min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, b) dwa fotele dla personelu medycznego umożliwiające jazdę przodem do kierunku jazdy (fotele obrotowe o kąt 90 stopni. c) uchwyty ułatwiające wsiadanie przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, d) przy drzwiach tylnych zamontowany panel lub urządzenia sterujące oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu. | TAK |  |
|  | 3) Zabudowa specjalna na ścianie lewej: a) min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażone w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, dodatkowa szafka zamykana na klucz, b) na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania respiratora transportowego, c) szafa z pojemnikami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, | TAK |  |
|  | 4) System szyn mocujących, umożliwiający bezpieczny montaż za pomocą płyt ściennych (różnej wielkości) urządzeń medycznych (tj. defibrylator, ssak, pompa infuzyjna). | TAK |  |
|  | 5) Szafka pomiędzy podłogą, a systemem szyn ściennych, wyposażona w roletę umożliwiającą przewożenie różnego typu wyposażenia medycznego. | TAK |  |
|  | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa i sprężonego powietrza a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA, b) sufitowy punkt poboru tlenu, c) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., d) mocowanie dla 2 szt. butli powietrznych 10 l e) instalacja sprężonego powietrza z co najmniej jednym punktem poboru na ścianie lewej f) Niezależnie działające butle sprężonego powietrza. | TAK |  |
|  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
|  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. | TAK |  |
|  | Wbudowana lodówka do leków lub dedykowane miejsce dla lodówki do leków odpowiednio zabezpieczone pasami. | TAK |  |
|  | Gniazdo USB w przedziale medycznym przy jednym z foteli. | TAK |  |
|  | Stelaż do zamontowania i bezpiecznego przewożenia urządzenia do hipotermii posiadanego przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Laweta (podstawa pod nosze główne)- hydropneumatyczna niwelująca drgania przenoszące się na inkubator z elektrycznym systemem podnoszenia , posiadająca przesuw boczny min. 30 cm. Podstawa przystosowana do montażu zaoferowanego transportera wraz z inkubatorem transportowym. | TAK |  |
| ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu. | TAK |  |
|  | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. | TAK |  |
|  | Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF do radiotelefonu o n/w parametrach: | TAK |  |
|  | a) zakres częstotliwości nie mniejszy niż 168-170 Mhz, | TAK |  |
|  | b) impedancja wejścia 50 Ohm +/- 5%, | TAK |  |
|  | c) współczynnik fali stojącej 1,6 +/- 5%, | TAK |  |
|  | d) charakterystyka promieniowania dookólna. | TAK |  |
| DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
|  | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym. | TAK |  |
|  | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło typu LED. | TAK |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy. | TAK |  |
|  | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy. | TAK |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe, lub zestaw naprawczy. | TAK |  |
|  | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy”. | TAK |  |
|  | Ambulans dostarczony na oponach letnich. | TAK |  |
|  | Kamera cofania – kolor. | TAK |  |
| TRANSPORTER DO ZAOFEROWANEGO INKUBATORA TRANSPORTOWEGO |
|  | Wielostopniowa, co najmniej 6 poziomowa regulacja wysokości transportera. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia). | TAK |  |
|  | System zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół. | TAK |  |
|  | Transporter wyposażony w automatyczny system blokady (nie wymagający od użytkownika żadnych dodatkowych czynności związanych z wciskaniem przycisków, uruchamianiem blokad) goleni po złożeniu do minimalnej wysokości, w celu przeniesienia całego zestawu w tej pozycji. | TAK |  |
|  | Wyposażony w 4 kółka jezdne o średnicy co najmniej 125 mm (co najmniej 2 kółka wyposażone w hamulce). | TAK |  |
|  | Konstrukcja noszy i transportera zabezpieczona przed korozją. | TAK |  |
|  | Udźwig minimum 250 kg. | TAK |  |
|  | Masa transportera nie większa niż 30 kg. |  |  |
| WYPOSAŻENIE MEDYCZNE |
| INKUBATOR TRANSPORTOWY Z WYPOSAŻENIEM |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |  |
|  | Inkubator przeznaczony do transportu noworodka w karetce na zaoferowanym transporterze. | TAK |  |
|  | Inkubator o stabilnej konstrukcji zawierający: -kapsułę transportową dla noworodka – waga kapsuły max. 30kg, -moduł zasilania w gazy medyczne, -platformę nośną do wózka transportowego, - miejsce na aparat do terapii tlenkiem azotu będący w posiadaniu Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Oferowany zestaw transportowy wraz platformą nośną, spełniający podane poniżej normy (lub nowsze): - EN 1789, lub norm równoważnych - EN 13976-1:2011 lub norm równoważnych - EN 13976-2:2011 lub norm równoważnych | TAK |  |
|  | Oferowany zestaw posiadający pozytywny wynik testu przeciążenia min. 10G | TAK |  |
|  | KAPSUŁA TRANSPORTOWA INKUBATORA Z MODUŁEM ZASILANIA: | TAK |  |
|  | Konstrukcja kopuły dwuścienna na całej powierzchni inkubatora. | TAK |  |
|  | Kopuła składająca się z dwóch części z możliwością otwarcia jednej (przedniej ścianki) lub obydwu jej części. | TAK |  |
|  | Otwieranie ścianki powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. | TAK |  |
|  | Otwory manipulacyjne rozmieszczone z dwóch stron inkubatora min. 4 otwory. | TAK |  |
|  | Zamknięcia otworów manipulacyjnych drzwiczkami z cichym zamkiem. | TAK |  |
|  | Co najmniej dwa uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania. | TAK |  |
|  | Elektrostatyczny filtr powietrza. | TAK |  |
|  | Wbudowana lampa oświetlająca wnętrze inkubatora. | TAK |  |
|  | Inkubator wyposażony w system pochłaniający wibrację podczas transportu noworodka (zapobiegający przenoszeniu drgań na pacjenta). | TAK |  |
|  | Niski poziom hałasu pod kopułą inkubatora- max. 45dB. | TAK |  |
|  | Materacyk dla noworodka o wymiarach min. 60 x 30 cm. | TAK |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 8 kg. | TAK |  |
|  | Wbudowany kolorowy ekran LCD (panel sterujący wraz z informacją o odczytach). | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE KAPSUŁY TRANSPORTOWEJ |  |  |
|  | Wbudowany elektroniczny układ regulacji temperatury powietrza pod kopułą inkubatora z rozdzielczością nie gorszą niż 0,1°C. Zakres regulacji nie mniejszy niż 23 – 38°C. | TAK |  |
|  | Wbudowany oksymetr do pomiaru koncentracji tlenu pod kopułą inkubatora z układem alarmów przekroczenia nastawionej granicy stężenia O2. | TAK |  |
|  | Monitorowanie temperatury na skórze noworodka w zakresie co najmniej 30-42°C. | TAK |  |
|  | Monitorowanie temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora w zakresie co najmniej 20-42°C. | TAK |  |
|  | Informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub %. | TAK |  |
|  | Monitorowanie stężenia tlenu wewnątrz kopuły inkubatora w zakresie co najmniej 19-100%. | TAK |  |
|  | Wbudowany pulsoksymetr – obsługa oraz prezentowane dane na panelu sterującym inkubatora. | TAK |  |
|  | Pomiar pulsu w zakresie co najmniej 25-240 ud/min. | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) w zakresie co najmniej 1-100%. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji parametrów pulsoksymetrii: - synchronizacja, - czułość, - uśrednianie. | TAK |  |
|  | ZASILANIE ELEKTRYCZNE INKUBATORA |  |  |
|  | Wbudowany akumulator zapewniający pracę inkubatora na okres min. 330 minut. | TAK |  |
|  | zasilanie sieciowe inkubatora z wbudowaną ładowarką 230V, 50 HZ. | TAK |  |
|  | Pobór mocy max. 300 VA. | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
|  | Inkubator posiadający alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury. Przekroczenia lub spadku stężenia tlenu. Przekroczenia lub spadku pulsu. Przekroczenia lub spadku saturacji. | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmów min. 5 stopni. | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE INKUBATORA TRANSPORTOWEGO |  |  |
|  | Pokrowiec na inkubator typu „Cicha Noc” lub równoważny zgodnie z nomenklaturą producenta- 2 szt. | TAK |  |
|  | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia- 2 szt. | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji- 1 szt. | TAK |  |
|  | Czujnik tlenowy- 1 szt. | TAK |  |
|  | Ssak venturiego- 1 szt. | TAK |  |
|  | Kompaktowy, lekki i energooszczędny nawilżacz dedykowany do pracy w warunkach transportowych (w zaoferowanym inkubatorze transportowym)- 1 szt. o następujących parametrach: Komora nawilżania umieszczona wewnątrz kopuły inkubatora oddzielnie poza jednostka sterującą. Komorą nawilżacza o pojemności ≤ 40ml. Nawilżacz wyposażony w układ alarmów z możliwością ich czasowego wyciszenia. Zasilanie 12V. Zakres regulacji temperatury gazów nie mniejszy niż 30-38ºC. Moc nawilżania min. 33mgH2O/L/min. Waga max. 0,5 kg. | TAK |  |
|  | Respirator transportowy o następujących parametrach: Wymagania ogólne: Respirator dedykowany dla noworodków. Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli. Respirator transportowy (waga respiratora max. 6,5 kg) Respirator przeznaczony do transportu wewnątrz szpitalnego, transportu w karetce, transportu lotniczego. Stopień ochrony co najmniej IP 24. Zasilanie 100-240V, 50 Hz+/-10% , gniazdo 12 -24 VDC. Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 240 minut. Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez zasilania zewnętrznego. Monitor z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 8”. Tryby wentylacji: CMV PCV Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem SIMV Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bilevel, DuoPAP, APRV Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo. NIV/NIV-ST nCPAP-PS Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji: Możliwość wyboru parametrów monitorowanych Szczytowe ciśnienie Średnie ciśnienie Ciśnienie plateau Ciśnienie PEEP/CPAP Szczytowy przepływ wdechowy Szczytowy przepływ wydechowy Całkowita objętość wydechowa Całkowita objętość wdechowa Objętość pojedynczego oddechu Wydechowa objętość minutowa Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych % objętość przecieku Stosunek wdechu do wydechu Całkowita częstość oddechów Całkowita częstość oddechów spontanicznych Procentowa ilość oddechów spontanicznych Czas wdechu i wydechu Podatność statyczna płuc Index dyszenia RSB Wysiłek oddechowy pacjenta PTP Stała czasowa wydechu Koncentracja O2 (FiO2) Stała czasowa wydechowa RCexp Wdechowy opór przepływu Rinsp. AutoPEEP Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie Pamięć co najmniej 500 zdarzeń Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy Wizualizacja pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym poprzez czujnik proksymalny Alarmy: Niskiej / wysokiej objętości minutowej Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego Niskiej / wysokiej objętości oddechowej Niskiej / wysokiej częstości oddechów Czasu bezdechu Poziomu koncentracji tlenu Rozłączenia układu pacjenta Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta Sensora przepływu Brak zasilania elektrycznego Niski poziom naładowania baterii Brak zasilania w tlen Poziom głośności alarmów – ustawialny Inne funkcjonalności: Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów Uchwyt do montażu na inkubatorze Integralny nebulizator synchroniczny Złącze USB Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) Autotest aparatu samoczynny i na żądanie Czujnik przepływu dla noworodków – 10 szt. Zestaw startowy akcesoriów do nCPAP- 1 kpl. Rękaw zabezpieczający układ pacjenta w transporcie Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Kardiomonitor transportowy o następujących parametrach: Wymagania ogólne Kardiomonitor przenośny dla noworodków umożliwiający monitorowanie parametrów życiowych pacjenta w trakcie transportu w zakresie co najmniej: EKG, HR, analiza zaburzeń pracy serca Nieinwazyjny pomiar ciśnienia NIBP Inwazyjny pomiar ciśnienia Saturacja SpO2 Pomiar temperatury Pomiar CO2 Konstrukcja nieposiadająca wewnętrznych wentylatorów. Wysoka odporność na zabrudzenia, zalanie (min. IP32), wstrząsy, uderzenia, upadki min. z 1 m, potwierdzona w dokumentach producenta. Kardiomonitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin. Automatyczne ładowanie akumulatora. Bateria litowo-jonowa o pojemności min. 2000 mAh oraz z wskaźnikiem naładowania. Zasilanie 100-240V, 50 Hz. Waga max. 1,5 kg Alarmy: Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca. Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres czasu od 1 do 5 minut oraz na stałe. Możliwość wyłączania alarmów poszczególnych parametrów. Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych wraz z odcinkami krzywych dynamicznych. Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu. Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem (min. 10 progów głośności). EKG/oddech: Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG Wyświetlanie zapisu EKG (12 odprowadzeń) Pomiar HR w zakresie min. 20-300 /min z dokładnością min +/- 1%. Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 0-120 odd/min z dokładnością +/-1 odd/min Monitorowanie i alarmy długości odcinka QT i QTc. Monitorowanie i alarmy uniesienia odcinka ST. Rozpoznawanie i sygnalizacja alarmowa zaburzeń rytmu, w tym co najmniej: asystolii, bradykardii, tachykardii, migotania komór, migotania przedsionków. SpO2 Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100%. Zakres pomiarowy tętna min. 40-300 /min. NIBP Pomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP). Zakres pomiarowy min. 10-270 mmHg. Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły, sekwencja Możliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie min. od 1 min. do 24 godz. Temperatura Monitorowanie temperatury w zakresie min. 0-45˚C. Możliwość pomiaru powierzchniowego lub głębokiego (w komplecie odpowiednie czujniki). Inwazyjny pomiar ciśnienia w dwóch kanałach (IBP) – Pomiar w zakresie min. od -40 do +360 mmHg, dokładność całkowita (z przetwornikiem) nie gorsza niż +/-4% lub +/-4mmHg. Obliczanie PPV albo SPV. Obliczanie ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. Inne wymagania: Automatyczny zapis danych pacjenta w pamięci urządzenia. Możliwość rozbudowy o komunikację bezprzewodową z centralą monitorującą. Wyposażenie: Przewód wielorazowy EKG 3 odprowadzeniowy – 1 szt. Czujnik wielorazowy SpO2 z przewodem – 1 szt. Komplet mankietów do pomiaru ciśnienia, min 3 rozmiary – 1 kpl. Czujnik wielorazowy temperatury (powierzchniowy lub centralny) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa dla noworodków – 4 szt. o następujących parametrach: Pompa wyposażona w miękką klawiaturę i wyświetlacz LCD Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki. Szybkość dozowania w zakresie nie gorszym niż 0,01 - 990 ml/h. Szybkość dozowania Bolus-a min. 1600 ml/h. System alarmów: Czas pracy z wbudowanego akumulatora min. 14 h przy infuzji 1ml/h. Możliwość podawania bolusa ręcznie lub automatycznie z nastawioną objętością lub dawką leku. Waga pompy nie większa niż 2,0 kg | TAK |  |
|  | Dwa typy mocowań pacjenta wewnątrz kopuły: Platforma z pasami mocującymi noworodka Platforma z materacykiem próżniowym zintegrowanym z systemem mocowań | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Instrukcje obsługi oraz karta/y gwarancyjna w języku polskim wraz z odbiorem przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem. | TAK |  |
| SZKOLENIE |
|  | Szkolenia (po dostawie przedmiotu zamówienia): W zakresie obsługi pojazdów ( min.7 osób). W zakresie zabudowy medycznej ( min.7 osób). W zakresie sprzętu medycznego (min.7 osób). Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej eksploatacji i podstawowej oceny technicznej urządzeń medycznych – minimum 2 osoby | TAK |  |

7. Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika w kryterium Parametry techniczne

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Punktacja | Parametry oferowane ( podać, opisać ). Należy szczegółowo opisać jeżeli jest oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| SILINIK I NAPĘD |
|  | Moment obrotowy min. 380 Nm. | Moment obrotowy ≥ 400 Nm – 10 pkt. Moment obrotowy 381-399 Nm - 5 pkt. Moment obrotowy 380 Nm- 0 pkt. |  |
|  | Silnik o mocy co najmniej 180 KM. | Moc silnika≥190 KM - 10 pkt. 180KM ≤Moc silnika<190KM - 0 pkt |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 7 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Podpis Wykonawcy: ..........................................