## Opis przedmiotu zamówienia
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP. Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy wyprodukowany nie później niż 2019r. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
PARAMETRY GRANICZNE Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany / podać zakresy lub opsiać lub potwierdzić spełnienie parametru” będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów. Katalog lub prospekt lub folder - w języku polskim zaoferowanego przedmiotu zamówienia należy złożyć na wezwanie Zamawiającego (pkt.7.6.2.1 SIWZ).
Ocena oferowanej gwarancji w miesiąch od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy: 24 miesiące – 0 pkt 30 miesięcy – 5 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 42 miesięce – 15 pkt 48 miesięcy - 20 pkt. W przypadku braku wpisania terminu gwarancji Wykonawca automatycznie będzie miał przypisane 24 miesiące i 0 punktów. W takiej sytuacji przypisany termin gwarancji wynoszący 24 miesiące, zostanie również wpisany w umowie w przypadku wyboru danego wykonawcy, jako wykonawcy najkorzystniejszego. W przypadku wpisania innej wartości niż 24, 30, 36, 42, 48 miesięcy za które zostaną naliczone punkty zostanie zaokrąglona w dół do dopuszczonych przez Zamawiającego okresów gwarancji. W umowie zostanie wpisany termin gwarancji zaokrąglony w dół do dopuszczonych przez Zamawiającego okresów gwarancji, w przypadku wyboru danego Wykonawcy, jako Wykonawcy najkorzystniejszego. W przypadku zaoferowania terminu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oraz dłuższego niż 48 miesięcy oferta zostanie odrzucona.
Ocena terminu dostawy w tygodniach: 6 - 8 tygodni od posiania umowy – 0 pkt 4 - 5 tygodni od podpisania umowy – 10 pkt 1 - 3 tygodnie od podpisania umowy – 20 pkt W przypadku braku wpisania terminu dostawy Wykonawca automatycznie będzie miał przypisane 8 tygodni i 0 punktów. W takiej sytuacji przypisany termin dostawy wynoszący 8 tygodni, zostanie również wpisany w umowie w przypadku wyboru danego wykonawcy, jako wykonawcy najkorzystniejszego. W przypadku wpisania innej wartości niż dopuszczone przez Zamawiającego, za które zostaną naliczone punkty zostanie zaokrąglona w dół do dopuszczonych przez Zamawiającego okresów terminu dostawy. W umowie zostanie wpisany termin dostawy zaokrąglony w dół do dopuszczonych przez Zamawiającego okresów dostawy, w przypadku wyboru danego Wykonawcy, jako Wykonawcy najkorzystniejszego. W przypadku zaoferowania terminu dostawy krótszego niż 1 tydzień oraz dłuższego niż 8 tygodni oferta zostanie odrzucona.
Aparat do hemodializy - 5 szt.
1 | Model/Typ urządzenia | podać
2 | Producent | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji ( Aparat nowy, wyprodukowany nie poźniej niż w 2019 roku, nieużywany, nierekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania) | podać
5. | Okres gwarancji w miesiącach | podać
6. | Termin odstawy w tygodniach | podać
Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru | Zasady oceny (punktacji)
1. | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r., poz. 186 t.j.). | TAK |  | Bez punktacji
2. | Aparaty wyposażony w dwie pompy krwi | Tak |  | Bez punktacji
3. | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz/16A | Tak |  | Bez punktacji
4. | Zasilanie wodne w zakresie minimum od 0,5 do 6 bar | Tak, podać |  | Bez punktacji
5. | Wykonywane zabiegi: HD, UF. | Tak |  | Bez punktacji
6. | Możliwość realizacji dializy jednoigłowej w systemie zapewniającym stały przepływ krwi przez dializator | Tak |  | Bez punktacji
7. | Pamięć składu koncentratu lub dializatu | Tak |  | Bez punktacji
8. | Wyświetlanie proporcji mieszania bikarbonatu i koncentratu kwaśnego | Tak |  | Bez punktacji
9. | Profilowanie sodu, wodorowęglanu, ultrafiltracji, heparyny, temperatury niezależne od pozostałych parametrów | Tak |  | Bez punktacji
10. | Możliwość podania bolusa heparyny automatycznie lub ręcznie | Tak |  | Bez punktacji
11. | Ustawienia aparatu poprzez czytelny, obrotowy, kolorowy monitor o średnicy minimum 15 cali | Tak, podać |  | Bez punktacji
12. | Możliwość zaprogramowania ultrafiltracji: minimum 20 profili własnych oraz 10 automatycznych | Tak |  | Bez punktacji
13. | Regulacja przepływu krwi w zakresie minimum: 0-50 do 600 ml/min | Tak. Podać |  | Bez punktacji
14. | Regulowany przepływ płynu dializacyjnego minimum: 300 do 800 ml/min (maksymalnie co 50 ml/min) | Tak, podać |  | Bez punktacji
15. | Ciągły, objętościowy pomiar ultrafiltracji | Tak |  | Bez punktacji
16. | Całkowity brak zużycia wody oraz koncentratu w trybie oczekiwania na pacjenta | Tak |  | Bez punktacji
17. | Programowanie procedur dezynfekcji min. : termicznej, cytrotermicznej, chemicznej | Tak |  | Bez punktacji
18. | Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy środków dezynfekcyjnych różnych producentów | Tak |  | Bez punktacji
19. | Możliwość pełnego przygotowania aparatu do zabiegu w trakcie trwania dezynfekcji | Tak |  | Bez punktacji
20. | Automatyczna dezynfekcja ssawek koncentratu po każdym zabiegu | Tak |  | Bez punktacji
21. | Archiwizacja minimum 120 wykonanych dezynfekcji aparatu wraz z błędami i odczyt z poziomu programu użytkowego | Tak |  | Bez punktacji
22. | Automatyczna pompa heparyny z możliwością programowania bolusa w dowolnym momencie. | Tak |  | Bez punktacji
23. | Możliwość przechodzenia z kapsuły na płynny bikarbonat i odwrotnie w czasie zabiegu. | Tak |  | Bez punktacji
24. | Wczesne wykrywanie skrzepów w dializatorze poprzez monitorowanie ciśnienia krwi tuż przed dializatorem. | Tak |  | Bez punktacji
25. | Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia aparatu. | Tak |  | Bez punktacji
26. | Łatwy dostęp do poboru próbki płynu dializacyjnego | Tak |  | Bez punktacji
27. | Program serwisowy umożliwiający wszelkie kalibracje oraz pełną diagnostykę aparatu dostępną z poziomu technika dializacyjnego. | Tak |  | Bez punktacji
28. | Podgląd wszystkich parametrów technicznych w czasie zabiegu. | Tak |  | Bez punktacji
29. | Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji
30. | Zasilanie awaryjne na minimum 15 minut | Tak |  | Bez punktacji
31. | Filtr płynu dializacyjnego (ultrafiltr) | Tak |  | Bez punktacji
32. | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi pacjenta za pomocą mankietu | Tak |  | Bez punktacji
33. | Pomiar Kt/V metodą on/line | Tak |  | Bez punktacji
XIV INSTRUKTAŻ W ZAKRESIE OBSŁUGI
34. | Instruktaż stanowiskowy w miejscu instalacji dla personelu medycznego wskazanego przez zamawiającego, potwierdzone certyfikatami w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak |  | Bez punktacji
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry
Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)
JEŻELI DOYCZTY:
…................
…................
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.