## Arkusz1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE BIEŻNI DO PRÓB WYSIŁKOWYCH
NAZWA URZĄDZENIA
TYP / MODEL
PRODUCENT
ILOŚĆ |  | 1
KRAJ POCHODZENIA
ROK PRODUKCJI
DYSTRYBUTOR W POLSCE
Lp. | WARUNKI DO SPEŁNIENIA | PARAMETR WYMAGANY / SZCZEGÓŁY WARUNKU | INFORMACJE PODANE PRZEZ FIRMĘ
KONSTRUKCJA I PARAMETRY
1 | Długość: ≤ 210cm | TAK, podać
2 | Szerokość ≤ 90 cm | TAK, podać
3 | Wysokość: ≤ 120 cm | TAK, podać
4 | Wymiary pasa: ≥ 50x150 cm | TAK, podać
5 | Wysokość pasa od podłogi ≤ 18 cm | TAK, podać
6 | Wysokość poręczy od podłogi: 95 cm +/- 5 cm | TAK, podać
7 | Waga: ≤ 170 kg | TAK, podać
8 | Maksymalna waga pacjenta ≥ 200 kg | TAK, podać
9 | Zakres prędkości: 0 –20 km/h | TAK, podać
10 | Przyrost prędkości: 0,1 km/h | TAK, podać
11 | Zakres nachylenia: 0 – 25 % | TAK, podać
12 | Przyrost nachylenia: 0.5 % | TAK, podać
13 | Silnik pasa bieżni: Asynchroniczny 2 KM | TAK, podać
14 | Asynchroniczny 2 KM | TAK, podać
15 | Silnik podnoszenia: | TAK, podać
16 | 90 watów DC | TAK, podać
17 | Przycisk zatrzymania awaryjnego | TAK, podać
18 | Magnetyczny klucz bezpieczeństwa | TAK, podać
19 | Maksymalna moc wejściowa: 2.1 kVA | TAK, podać
20 | Pas bieżni: Absorbujący uderzenia, samosmarujący system, grubość ≥ 2.5 mm | TAK, podać
21 | Zdalne sterowanie | TAK, podać
22 | Złącze: DB9 F | TAK, podać
23 | Szybkość transmisji: 4800 bps | TAK, podać
OSPRZĘT DO PRÓB WYSIŁKOWYCH
1 | 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania | TAK
2 | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG | TAK, podać
3 | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz | TAK
4 | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn | TAK
5 | Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP | TAK
6 | Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie | TAK
7 | Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia | TAK
8 | Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi | TAK
9 | Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanałowym | TAK
10 | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK
11 | Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby | TAK
12 | W zestawieprzenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej) | TAK
13 | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii | TAK
14 | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK
15 | Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby | TAK
16 | Alarmy przekroczenia tętna, ciśnienia | TAK
17 | Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów | TAK
18 | Archiwizacja danych medycznych | TAK
19 | Automatyczna kontrola bieżni | TAK
20 | Stacja robocza z monitorem i drukarką | TAK
21 | Podciśnieniowy system aplikacji elektrod | TAK
22 | Dedykowany stolik jezdny jako stanowisko stojące wraz umiejscowieniem stacji roboczej obsługującej próbę wysiłkową, monitor montowany na pionowym pałąku stolika | TAK, podać
MODUŁ EKG
1 | Ekran graficzny LCD z możliwością podglądu 1 dowolnego odprowadzenia (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | TAK
2 | Wymiar ekranu min: 70 x 35 mm | TAK, podać
3 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | TAK
4 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK
5 | Zasilanie 230V. 50-60 Hz | TAK
6 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | TAK
7 | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | TAK
8 | Ilość drukowanych odprowadzeń: 1, 2, 3 | TAK
9 | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro | TAK
10 | Detekcja kardiostymulatorów | TAK
11 | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | TAK
12 | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | TAK
13 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | TAK
14 | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s) | TAK
15 | Tryb do wykrywania arytmii | TAK
16 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK
17 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | TAK
18 | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | TAK