## Ssak medyczny ręczny
Załącznik nr 2 do SWZ
Ssak medyczny ręczny
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ssak medyczny ręczny | Ssak ręczny do stosowania w ratownictwie medycznym. Łatwy w czyszczeniu z możliwością wykonania dezynfekcji. Pojemnik na wydzieliny jednorazowego użytku o pojemności nie mniejszej niż 250 ml. Waga urządzenia nieprzekraczająca 0,5 kg. Minimalna wydajność ssania 40 l/min. Minimalne podciśnienie 300 mmHg. Możliwość podłączenia cewnika. Możliwość regulacji mocy ssania (dorosły/dziecko). Zastawka ograniczająca powrót odsysanej treści. Zasilanie ssaka ręczne, bez potrzeby podpięcia do sieci elektrycznej. | szt. | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pojemnik jednorazowy do ssaka | Jednorazowy pojemnik do ssaka na wydzieliny. Wykonany z tworzywa sztucznego. Pojemność minimalna 250 ml. | szt. | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
Lp. | Nazwa parametru dodatkowo ocenianego | Parametry dodatkowo oceniane | Oferowana wydajność*
1 | Wydajność, maksymalny przepływ | 60-70 l/min - 30 pkt.
50-59 l/min - 15 pkt.
40-49 l/min - 0 pkt.
Lp. | Nazwa parametru dodatkowo ocenianego | Parametry dodatkowo oceniane | Oferowana funkcjonalność*
2 | Funkcjonalność, wielkość pojemnika na wydzieliny | powyżej 400 ml - 20 pkt.
300-400 ml - 10 pkt.
250-299 ml - 0 pkt.
*należy zaznaczyć "x" właściwe