Zamawiający

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ

ul. Lwowska 178 a

33-100 Tarnów

tel/fax. 014 621 25 81

adres e-mail: mcholewa@lukasz.med.pl                                                                           Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu

znak pisma: SWLOG:271.MCH.126/2024 		Tarnów, 14.02.2024

Dotyczy:

Dostawa pomp strzykawkowych, pomp objętościowych  oraz stacji dokujących dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – sprawa nr 126/2024

W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.02.2024 r. Zamawiający wyjaśnia:

Poz.2 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową skalibrowaną do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35  i 50/60 ml?  Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawki 2ml ze względu na fakt, że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml, co spowoduje, że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5 ml do infuzji. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów

Poz.3 - Czy Zamawiający dopuści  pompę z możliwością  dogrania do pompy oprogramowania z nową strzykawką, która występuje na liście Producenta (w przypadku jej braku w pompie) lub w przypadku braku takiej strzykawki na liście tylko  dogranie strzykawki wiodących producentów na rynku europejskim, po wstępnej akceptacji Producenta pompy. W okresie gwarancyjnym bezpłatnie.

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

Poz.4 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z szybkością dozowania: 0,1–1200 ml/h ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.5 - Poz.4 - Czy Zamawiający dopuści zakres prędkości przepływu

0,1-1200 ml/h Nastawianie prędkości:

co 0,1 ml/h dla zakresu od 0,1 do 99,9 ml/h (opcjonalnie co 0,01 ml/h dla zakresu od 0,10 do 9,99 ml/h),

co 1 ml/h dla zakresu od 100 do 1200 ml/h? Brak uzasadnienia dla programowania infuzji powyżej prędkości 10ml/h z dokładnością co 0,01 ml. Przy infuzjach powyżej 10 ml/h nie ma potrzeby tak precyzyjnych ustawień, a może to jedynie wydłużyć programowanie infuzji i utrudnić pracę personelowi.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.6 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną, gdzie dokładność regulacji szybkości przepływu wynosi

±1% w mechanizmie i  ±2% w strzykawkach?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów .

Poz.9 - Czy Zamawiający dopuści możliwość programowania bolusa bezpośredniego z prędkością: 50 – 1200 ml/h (zwiększanie o 50 ml/h) oraz

bolusa programowanego (dawka lub objętość / czas): 0,1 – 99,9 ml 0,01 – 9999 jednostek / 1 sekundę – 24 h?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.11 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, microg/min, microg/h, microg/ kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m2/h, mg/m2/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów.

Poz.12 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z możliwością wgrania biblioteki leków z możliwością zapisania w pompie procedur dozowania leków, z podziałem biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym na 19  profili, bez kodowania kolorami. Wybór oddziału dostępny w pompie. Zawierającą 2850 leków?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.13 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową  z historią infuzji 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym?

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

Poz.14 - Czy Zamawiający dopuści regulowane progi ciśnienia w zakresie 50–900 mmHg. (co 25 mmHg w przedziale 50–250 mmHg / co 50 mmHg w przedziale 250–900 mmHg). A dodatkowo pompa wyposażona w dynamiczny system pomiaru ciśnienia, który ostrzega o zmianach ciśnienia i można w ten sposób przewidzieć ryzyko zatkania lub potencjalnego wycieku z przewodu do wlewu.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów .

Poz.15 - Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i terapii, prosimy Zmawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy infuzyjnej z możliwością ustawienia 22 poziomów ciśnienia okluzji z możliwością zmiany progu po zatrzymaniu infuzji i ponownym zatwierdzeniu parametrów z wskaźnikiem ciśnienia widocznym na wyświetlaczu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.17 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną  z możliwością automatycznego  wstrzymania podaży bolusa  i możliwością kontynuacji podaży pozostałej objętości płynu po usunięciu alarmu okluzji (dla bezpieczeństwa pacjenta)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.18 - Czy Zamawiający dopuści pompę z trybami pracy:

• tryb w ml/h:

• Tryby dawkowania: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h.

• Ustawienie rozcieńczenia: -- jedn. / ml lub -- jedn. / -- ml.

Z dawką nasycającą lub bez.

• Objętość lub dawka / jednostka czasu: 0,1–99,9 ml; 00 h 01 – 96 h 00.

• Limit objętości: 0,1–999 ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów.

Poz. 19 - Czy Zamawiający dopuści pompę bez podanej funkcjonalności? Producent posiada w ofercie pompy TIVA oraz PCA i w celu uniknięcia pomyłki są one specjalnie oznakowane, które mogą działać w trybie infuzji TCI/PCAlub jako standardowa pompa strzykawkowa.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.23 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z niebieskim monochromatycznym czytelnym graficznym wyświetlaczem LCD o wymiarach 70mm x 35mm (256 x 128 pikseli)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.24 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z dużym, czytelnym, monochromatycznym ekranem infuzji z możliwością jednoczesnego wyświetlania:

•	nazwy leku,

•	stężenia(koncentracja)

•	dawki,

•	prędkości przepływu infuzji,

•	czas trwania infuzji / czas do końca infuzji

•	nazwy strzykawki / nazwy oddziału

•	aktualnego ciśnienia w formie graficznej

•	łączna objętość podana

•	stan naładowania akumulatora?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.26 - Czy Zamawiający dopuści klawiaturę symboliczną ułatwiającą programowanie infuzji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.27 - Czy Zamawiający dopuści pompę z podświetlanym czytelnym ekranem z klawiaturą symboliczną  bez dodatkowego podświetlenia widoczną również przy słabym oświetleniu, wyposażoną w tryb dzienny i nocny z opcją przełączania między trybami ręcznie i automatycznie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.30 - Czy Zamawiający dopuści wagę pompy ~2,1kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów .

Poz.32 - Czy Zamawiający dopuści

ochronę przed wilgocią wg EN 6060529 IP 22, klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF, odporna na defibrylację?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pomp objętościowych:

Poz.2 - Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania następujących preparatów przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania:

- płynów pozajelitowych (takich jak roztwory, roztwory koloidalne, żywienie pozajelitowe, Bez możliwości podaży żywienia dojelitowego),

- leków (takich jak leki rozcieńczone, chemioterapia czy leki znieczulające),

- krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków

- preparatów światłoczułych, Dreny bez zawartości DEHP i lateksu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.6 - Czy Zamawiający dopuści, aby ustawianie przez użytkownika wielkości wykrywanych pęcherzyków powietrza – w zakresie od 0 do 250 µl (minimalny przyrost 10 µl) rozpoznawane jako pojedynczy pęcherzyk lub zsumowana objętość powietrza w czasie 15 minut w zakresie 10-2000 µl (minimalny przyrost 10 µl), rozdzielczość czujnika ok 10 µl

Odp. Zamawiający dopuszcza. Pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów.

Poz.8 – Czy Zamawiający dopuści pompę bez podanej funkcjonalności?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.9 - Czy Zamawiający dopuści zakres szybkości dozowania w zakresie : 0.1 – 1500 ml/h?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.10 - Czy Zamawiający dopuści, zakres prędkości infuzji 0,1–1500 ml/h, z regulacją:

- co 0,1 ml/h w zakresie 10–99,9 ml/h (opcjonalnie 0,01 ml/h w zakresie 0,1–9,99 ml/h),

- co 1 ml/h w zakresie 100–1500 ml/h. Utrudnieniem jest programowanie prędkości powyżej 10ml/h, a tym bardziej powyżej 99 ml/h co 0,01 ml/h, ponieważ przy tak dużych prędkościach nie ma potrzeby aż tak precyzyjnych ustawień jak 0,01 ml/h .

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.11 - Czy Zamawiający dopuści pompę z dokładnością podaży +/- 5% i wyższą dokładnością w większości sytuacji klinicznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów.

Poz.15 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, microg/min, microg/h, microg/ kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m2/h, mg/m2/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów.

Poz.16 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z możliwością wgrania biblioteki leków z możliwością zapisania w pompie procedur dozowania leków, z podziałem biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym na 19  profili, bez kodowania kolorami. Wybór oddziału dostępny w pompie. Zawierającą 2850 leków?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.19 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową  z historią infuzji 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.20 - Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością pracy w następujących trybach?

Tryby wlewu

- tryby w ml/h: Objętość + Szybkość Przepływu, Objętość + Czas,

Szybkość Przepływu + Czas, Objętość + Czas + Szybkość Przepływu, Wzrastająco / Malejąco, Sekwencyjnie / Okresowo, Krople/min.

- Dawka: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, microg/min, microg/h, microg/ kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m2/h, mg/m2/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h.

- Ustawienia rozcieńczenia: -- jednostki / ml albo -- jednostki / -- ml. Z dawka nasycajaca lub bez.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.21 - Czy Zamawiający dopuści możliwość programowania ciśnienia okluzji w zakresie 50–750 mmHg. (co 25 mmHg w zakresie 50–250 mmHg / co 50 mmHg w zakresie 250–750 mmHg)?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów.

Poz.22 i 25 - Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i terapii, prosimy Zmawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy infuzyjnej z możliwością ustawienia 19 poziomów ciśnienia okluzji z możliwością zmiany progu po zatrzymaniu infuzji i ponownym zatwierdzeniu parametrów z wskaźnikiem ciśnienia widocznym na wyświetlaczu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.27 - Czy Zamawiający dopuści czas pracy z akumulatora min. 8 h przy przepływie 25 ml/h?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów.

Poz.30-31 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z dużym, czytelnym, monochromatycznym ekranem infuzji z możliwością jednoczesnego wyświetlania:

- Tryb podaży,

- Aktualny czas,

- Stan naładowania akumulatora na obudowie w formie diody i przy włączaniu pompy,

- Nazwa leku (jeśli został wybrany),

- Prędkość infuzji,

- Objętość do podania VTBI,

- Łączna objętość podana,

- Czas do końca infuzji,

- Wartość limitu ciśnienia,

- Aktualne ciśnienie w drenie podane w formie graficznej,

-  Stan infuzji (w toku lub zatrzymana)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.34 - Czy Zamawiający dopuści waga gotowej do użycia pompy ~2 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza.  Pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów.

Poz.36 - Czy Zamawiający dopuści

ochronę przed wilgocią wg EN 6060529 IP 22, klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF, odporna na defibrylację?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy stacji dokującej:

Poz.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wszystkie alarmy były sygnalizowane sygnałami świetlnymi, tekstem, piktogramami i sygnałami dźwiękowymi i wyświetlane były poprzez pompy infuzyjne zamontowane na stacjach dokujących, aby w czytelny i szybki sposób zidentyfikować, której pompy dotyczy dany alarm, a dodatkowo  Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz.4-6 - Czy Zamawiający dopuści stację bez podanej funkcjonalności?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.15 – Czy Zamawiający dopuści, aby zaczep do mocowania drenu zamiast na stacji był na każdej pompie, dzięki czemu ogranicza się wystąpienie okluzji za pompą i ułatwia korzystanie z pompy wraz z zamontowanym drenem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stację dokującą z uchwytami do mocowania stacji do statywu, które jednocześnie służą do chwytania stacji i umożliwiają jej przenoszenie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.17 - Czy Zamawiający dopuści Zgodność z normami: Zgodne z Dyrektywą Medyczną 93/42/WE

Bezpieczeństwo elektrycznych urządzeń medycznych: Zgodne z EN/IEC 60601-1. Ochrona klasy IP22 przeciwko kurzowi i rozpryskom płynu. Ochrona przed prądem odpływowym: typ B dla części mających kontakt z pacjentem Klasa I z uziemieniem. Gniazda zasilania są wyposażone w funkcjonalne uziemienie w celu zredukowania prądu różnicowego, który może zaburzać prace urządzeń EKG i EEG. EMC (zgodność elektromagnetyczna) Zgodne z EN/IEC 60601-1? Dodatkowo pompy umieszczone w stacji: ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 IP 22, klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF, odporna na defibrylację.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pozostała treść zaproszenia do złożenia propozycji cenowej pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część zaproszenia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ strona internetowa Zamawiającego
3/ A/a

Podpisał (a) : Piotr Skrobisz Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa