LP	DOKŁADNY OPIS PRZEDMIOTU I JEGO PARAMETRY - MINIMALNY SKŁAD ORAZ WYMIARY	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/nr katalogowy
1	Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm z mocnej folii PE min. 50µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) 1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 składana rewersowo 2 x serweta boczna 75 x 100 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku 1 x serweta górna 160x260 cm, przylepna 1 x serweta dolna 195x 200 cm, przylepna 1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, z zaokrągloną końcówką ułatwiająca rozdzielanie, dzięki której podczas rozpięcia nie spowodowuje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzylepna 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy 2,5x 13 -14cm 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) niepylącego(współczynnik pylenia≤1,9 log10) laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m2 bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta ( w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. - Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniająca ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Parametry: chłonność min. 35ml/100cm2, gramatura podstawowa: 295 g/m2 wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. - zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %- w zestawie z miękką, jednorazową poliestrową serwetą do repozycjonowania pacjenta w rozmiarze min.102 x152 cm o gramaturze 80 g/m2 pakowana odrębnie	szt.	400
2	Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony z fartuchami.Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu składana rewersowo 2 x serweta 90x75cm ze wzmocnieniem 60x25 cm przylepna na dłuższym boku 82 +/- 2 cm 1 x serweta 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm przylepna na dłuższym boku 82 +/- 2 cm z podwójnym uchwytem na przewody 1 x serweta 175x200 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm przylepna na krótszym boku 98 +/- 2 cm z odwójnym uchwytem na przewody 2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm 1 x taśma lepna włókninowa 9x50 cm 1 x uchwyt na przewody typu rzep 14x2,5 cm 3 x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2, wzmocniony, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m², odporność na penetracja wody – min. 170 cmH₂O, poza obszarem krytycznym min.45cmH₂O. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Rzep o długości min. 17 cm Rozmiar 1x L 120 cm i 2x XL 140cm. Fartuch w rozmiarze L dla instrumentariuszki zapakowany dodatkowo we włókninę i umieszczony w pierwszą warstwę opakowania na wierzchu (na serwecie na stolik narzędziowy, która stanowi owinięcie dla pozostałych elementów zestawu ). Serwety okrywające pacjenta , wykonane z chłonnego na całej powierzchni bilaminatu o niskiej gramaturze max.58g/m2 i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H2O, o niskim współczynniku pylenia≤1,7 log10. W obszarze krytycznym niepylące wzmocnienie chłonne bez celulozy i wiskozy (polipropylen 60 g/m² ), o łącznej gramaturze 121 g/m² i wysokiej absorbcji min.650ml/m². W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Fartuch w rozmiarze L dla instrumentariuszki zapakowany dodatkowo we włókninę i umieszczony w pierwszą warstwę opakowania na wierzchu (na serwecie na stolik narzędziowy, która stanowi owinięcie dla pozostałych elementów zestawu ). Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.	szt	300
3	Jednorazowy serweta wykonana z poliestru o gramaturze 80 g/m2 i wytrzymałości max. 226 kg (suchy i mokry). Wymiary 102x152 +/-3 cm, kolor biały. Pakowany po 50 szt/op. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.	szt.	300
4	Sterylny Fartuch Chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS na rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 85 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H2O poza obszarem wzmocnień i powyżej 86 cm H2O w obszarze krytycznym, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.	szt.	2500
5	Sterylny fartuch chirurgiczny, z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² bez dodatkowych wzmocnień. Rękawy fartucha klejone na całej długości, zakończone poliestrowym niepylącym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalajaca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, zapięcie pod szyją na rzep,duży zakres regulacji-rzep o długości min. 16cm,poziom barierowości kodowony kolorem bezpośrednio na fartuchu i na opakowaniu. Wskaźnik odporności na penetracje płynów ≥ 40 cm H₂O.Podwójne pakowanie (włóknina, torebka papierowo foliowa).	szt.	1500
6	Chusteczki nasycone 2% roztworem chlorheksydyny przeznaczone do higienicznej dezynfekcji nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry, bez użycia wody. Musza posiadać ważne pozwolenie na sprzedaż w Polsce. Skuteczność bakteriobójcza już po 1 min. Skuteczność oferowanego produktu została potwierdzona badaniami wykonanymi wg norm: EN 13727, EN 13624, EN 1499. Łączna dawka chlorheksydyny: nie mniej 3000 mg / opakowanie. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej przed użyciem – 20 sek. / 600 W. Chusteczki wykonane z całkowicie syntetycznej włókniny poliestrowej, rozmiar min. 19 cm x 19 cm, 10 szt. w opakowaniu typu flip-top.	szt.	200
7	Torba/kieszeń na narzędzia jednokomorowa 33x41cm	szt.	100
8	Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,5%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy	SZT	5000
9	Czepek typu furażerka. Nie zawiera lateksu. Wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Gramatura 26 g/m2. Średnica górna 220 mm, wysokość części czołowej 105 mm. Opakowanie 100 szt. Kolor niebieski. Produkt oznakowany podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej.	SZT	2000
10	Czepek o kroju furażerki uniwersalny, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu o gramaturze max. 10 g/m2. Produkt oznakowany podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej	SZT	4000
11	Czepek typu chełm wiązany "Cosmos" niebieski z wkładem chłonnym seria Comfort	SZT	200
12	Sterylna, samoprzylepna folia chirurgiczna, poliuretanowa, pokryta poliakrylowym klejem, przepuszczalna dla pary wodnej, wodoszczelna, antyrefleksyjna (nielśniąca), przezroczysta, rozszerzalna (można ja dopasować do kształtów ciała), wytrzymała na rozciąganie, antystatyczna, grubość 0,025mm, przeznaczona zarówno do krótkich jak i długich zabiegów (wymagane oświadczenie producenta) o rozmiarze powierzchni lepnej 40 x 42cm	SZT	200
13	Sterylna, samoprzylepna folia chirurgiczna, poliuretanowa, pokryta poliakrylowym klejem, przepuszczalna dla pary wodnej, wodoszczelna, antyrefleksyjna (nielśniąca), przezroczysta, rozszerzalna (można ja dopasować do kształtów ciała), wytrzymała na rozciąganie, antystatyczna, grubość 0,025mm, przeznaczona zarówno do krótkich jak i długich zabiegów (wymagane oświadczenie producenta) rozmiar powierzchni lepnej 30 x 28cm	SZT	400
14	Sterylny zestaw do artroskopii stawu kolanowego, Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo, min. 75x141 cm - 1 x serweta 135x196 cm, nieprzylepna - 1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa - 2 x taśma przylepna 10x50 cm - 1 x serweta do operacji kończyny 221x328cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 67x140cm wokół otworu, 4 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep z blokada przypadkowego otwarcia. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 , w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2, serweta dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.	SZT	300
15	ZESTAW DO ARTROSKOPII Skład zestawu: 1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii 50µ ze wzmocnieniem z poliproplenu, (owinięcie zestawu) 1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², XL 140 cm 1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², wzmocniony folią PE, 2XLL 170 cm 1x Serweta na stolik Mayo 80x142 cm 1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ, wzm. PP 1x Osłona na kończynę 72x36,5 cm z bilaminatu 2x Taśma przylepna włókninowa 9x50 cm 1x Osłona na kamerę 13x240 cm złożona teleskopowo z kartonikiem ułatwiającym aplikacje i taśmą przylepną 1x Dren ssący, CH21, D-0,7 cm 300 cm 1x Ostrze chirurgiczne nr 15, stal węglowa 1x Igła 18G 5 cm 2x Ręcznik chłonny 30x40 cm +/-1 2,5x Kompres gazowy 17N 12W z nitką RTG 10x10 cm wiązany po 10 1x Serweta 295/221x335 cm kształcie litery T z obłożeniem ramion stołu ,z otworem Ø 6cm z bilaminatu o gramaturze max. 58 g/m², ze wzmocnieniem chłonnym 77x114 cm wokół otworu o odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O, o odporności na rozerwanie na sucho/mokro (min. 280 kPa), gramatura w obszarze wzmocnienia 110 g/m². Opakowanie jednostkowe wentylowana torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, nazwę producenta, nazwę zestawu i datę ważności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton ze strunowym systemem otwierania, który umożliwia otwarcie bez używania ostrych narzędzi. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.	szt	20
16	Sterylny zestaw do operacji biodra. Skład zestawu: -2 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm -1 x serweta ortopedyczna na stolik Mayo 80x145 cm z foli PE 70 µ, ze wzmocnieniem 100x75cm, -1 x serweta dolna 196x305 cm z przylepnym wycięciem U 15x117 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 77x119 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Część lepna obejmuje precyzyjnie wycięcie „U” łącznie z zaokrągleniami. -1 x serweta górna 183x254 cm przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 67x39cm, zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów -1 x serweta nieprzylepna 98x98 cm, pełnobarierowa -1 x stokineta 30x122 cm, elastyczna, 2-warstwowa, antypoślizgowa -2 x taśma przylepna 9x50 cm - 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2 , pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10) dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (> 200 cm H2O oraz z zaliczonymi testami na przenikanie krwi syntetycznej). Materiał odporny na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190 kPa), odporny na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 88 N). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140 g/m2),odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho (>570kPa). W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, klej repozycjonowalny. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. - Serweta ochronna na stół operacyjny, 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samo wygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35 ml/100cm² potwierdzona przez producenta, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z 3-warstwowej foli polietylenowej, rozmiar min. 102x229cm +/- 5cm rdzeń chłonny nie większy niż 51x206 cm +/- 5cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej, pakowana odrębnie	SZT	150
17	ZESTAW DO ZABIEGÓW NA BIODRZE Skład zestawu: 1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ, ze wzmocnieniem z polipropylenu w części centalnej (owinięcie zestawu) 3x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², wzmocniony folią PE, XL 140 cm 1x Serweta na stolik Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii 50µ, ze wzmocnieniem z polipropylenu, złożona 5x Kompres gazowy 10x20 cm 12W 17N, , wiązany po 10 4x Ręcznik chłonny 30x39 cm z mikrosicią zabezpieczającą przed rozrywaniem 3x Taśma przylepna, włókninowa, 9x50 cm 1x Miska 250 ml, niebieska, skalowana, wysokość 5,5 cm 1x Strzykawka do irygacji 100 ml trzyczęściowa,z podziałką co 2 ml, z zatyczką 1x Kieszeń jednokomorowa na narzędzia 41x33 cm wykonana z folii PE z przylepcem 5x41 cm 1x Czyścik końcówek elektrochirurgicznych 44x45 mm z nitka RTG 1x Folia chirurgiczna 40x40 cm, pow. lepna 34x40 cm 1x Osłona na kończynę 30x122 cm nieprzemakalna, antypoślizgowa, dwuwarstwowa z termoplastycznego elastomeru z wyściółką z Jersey’u 1x Zestaw do odsysania D-0,8 cm 300cm, końcówka Yankauer maxi 1x Serweta 100x100 cm z bilaminatu (PP+PE) max. 58 g/m², nieprzylepna 1x Serweta górna 240x150 cm z przylepcem 98x2,5 cm ze wzmocnieniem chłonnym z podwójnym uchywtem na przewody wykonana z bilaminatu (PP+PE) max. 58 g/m², w obszarze wzmocnionym 121 g/m², przylepna 1x Serweta 200x150 cm z bilaminatu (PP+PE) max. 58 g/m², nieprzylepna 1x Serweta 196x305cm z przylepnym wycięciem U 15x117 cm z trilaminatu (PP+PE+PP) o gramaturze max. 66 g/m², o odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O, ze wzmocnieniem chłonnym 80x120cm +/- 3cm o odporności na rozerwanie na sucho i mokro > 570kPa, o niskim współczynniku pylenia ≤1,9 log10 Opakowanie jednostkowe wentylowana torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, nazwę producenta, nazwę zestawu, datę ważności, kod kreskowy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton ze strunowym systemem otwierania, który umożliwia otwarcie bez używania ostrych narzędzi. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.	szt	30
18	Osłona na kończynę dwuwarstwowa rozmiar 36,5x72cm z taśmą lepną 9x50cm. Produkt zgodny z normą EN 13795	SZT	70
19	Sterylna osłona na przewody w postaci rękawa o wymiarach 13x240cm wykonana z mocnej, przezroczystej folii polietylenowej, złożona teleskopowo. Posiada kartonowy sztywnik, oraz przylepiec umożliwiający fiksacje folii. Pakowana sterylnie a’25szt. Produkt zgodny z normą EN 13795	szt	700
20	Taśma samoprzylepna włókninowa 9x50cm	szt	150
21	Sterylny zestaw do operacji barku z torba na płyny. Skład zestawu: -1x serweta typu U 196x295z przylepnym wycięciem 25x64cm, ze wzmocnieniem 110x102cm z niebieskiego PE -1x serweta do barku 160x254cm ze zintegrowaną folią operacyjną otaczająca przylepny otwór gruszkowaty 14x14cm z rozcięciem, z torbą na płyny wokół otworu operacyjnego (270stopni), 2 porty do ssaka, 3 podwójne uchwyty na przewody. Serwety wykonane w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2 pozbawione pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Odporność na penetracje płynów min. 200 cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 200 kPa, odporność na rozciąganie wzdłużne na sucho/mokro min. 110 N. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.	szt	10
22	Fartuch izolacyjny, przeznaczony dla personelu medycznego, niesterylny, wykonany z polipropylenu typu SMS o gramaturze 23 g/m2, rękawy zakończone na gumki, kolor żółty. Produkt oznakowany podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej	szt	1000
23	Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniająca ilość warstw, samowygładzająca się; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Parametry: chłonność min. 35ml/100cm2, gramatura podstawowa: 295 g/m2 wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. - zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %-	szt	3000
24	Podkład 5-cio warstwowy, przeciwodleżynowy, wyposażony w elastyczną gumkę wokół krawędzi dla lepszego zamocowania do stołu operacyjnego, noszy, wózka do transportu pacjenta. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej (10%), wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej (69%) i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej (21%), zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Elastyczna opaska wokół krawędzi zintegrowana z materiałem dla mocniejszego przylegania. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Parametry: - chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 % - gramatura podstawowa: 230 g/m2 (+/- 10%), - wymiary: 102 x 229cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu, wymiary wkładu chłonnego 208 x 50 cm - pakowana po 20 sztuk/ karton.	szt.	300
25	Sucha, miękka myjka bez elastycznego ściągacza w formie prostokątnej rękawicy wykonana z tkaniny bawełnianej drapanej dwustronnie (70g/m2 ), pokrytej od wewnątrz folią PE (25g/m2) rozmiar 23 cm x 16 cm (+/- 1cm)	szt.	10000
26	Fartuch ochronny rozmiar uniwersalny XL min.127 cm (20g/m²) żółty AAMI II z gumkami	szt	500
27	Sterylny zestaw do zabiegów rektalnych Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm - 1x serweta na stolik Mayo min. 80x142 cm, -1 x serweta do zabiegów brzuszno - kroczowych 258/250x337cm, z osłoną ramion stołu i zintegrowanymi nogawicami, z 2 przylepnymi otworami: brzusznym 29x29cm i kroczowym 16x7cm, z obszernym wzmocnieniem chłonnym wokół otworów 60x170cm +/-2cm, ze zintegrowaną serwetką do przykrycia krocza i uchwytami na przewody typu rzep (3 szt.) , wyposażona w dodatkowy przylepiec na dolnym brzegu serwety. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne (zdolność absorpcji min. 400%) z laminatu o łącznej gramaturze min.115 g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O, odporności na rozerwanie na mokro/sucho 250 kPa. Serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.	szt.	50
28	Urządzenie do bezpiecznego zdejmowania ostrzy skalpeli 1 ręką, wyposażone w licznik, możliwość bezpiecznego zdjęcia 100 ostrzy, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, kolor ostrzegawczy żółty, wsuwany w uchwyt ścienny/na powierzchnię. Mocowanie do ściany/powierzchni, możliwość przyklejeni lub przykręcenia, śruby montażowe w zestawie.	szt.	10
29	Ubranie chirurgiczne jednorazowe niebieskie z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, nie prześwitujące. Barierowość na penetrację płynów min. 49 mmH2O, odporność na wypychanie >140 kPa. Komplet składający się z bluzy i spodni, posiadających wszywkę z rozmiarem. Bluza z krótkim rękawem wyposażona w 3 kieszenie z wycięciem V obszytym kontrastową, miękką lamówką. Spodnie wiązane na troki w pasie z kieszenią z tyłu. Oznakowane jako wyrób medyczny kl. I, zgodne z EN 13795. Dostępne w 6 rozmiarach XS-XXL, spodnie i bluzy pakowane osobno.	szt.	500
30	Osłona foliowa okrągła z gumką 70 x 60 cm (szer. x wys.) średnica otworu po rozciągnięciu 120 cm	szt.	500
31	Higieniczne prześcieradło nieprzemakalne w kolorze białym , foliowo- wiskozowe, wzmocnione niebieskimi podłużnymi nitkami co 15-17 mm do pokrycia stołu operacyjnego, o wymiarach min. 80 x 210cm gramatura min 60 g/m2	SZT	3000
32	Serweta sterylna minimum dwuwarstwowa nieprzemakalna laminowana o wym. 90x 150 cm	SZT	140
33	Serweta sterylna minimum dwuwarstwowa nieprzemakalna laminowana o wym.75x 90 cm	SZT	6200
34	Zestaw do cewnikowania: 5 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm 1 Kleszczyki plastikowe typu 14 cm 1 Strzykawka 20 ml, L/S 1 Woda sterylna w ampułce 20 ml 1 Żel poślizgowy 5 gr 1 Serweta 75 x 90 cm, z przylepnym otworem o średnicy 9 x 12 cm 1 Serweta 75 x 90 cm Taca dwukomorowa, rozmiar średni *opakowanie jednostkowe zaopatrzone jest w dwie etykiety samoprzylepne 4,7x5cm ( z narożnym systemem łatwego przeklejania w rękawicach) zawierające numer katalogowy, nr lot, data ważności, nazwę producenta.	SZT	400
35	Zestaw pościelowy standardowy wykonany z włókniny trójwarstwowej , w skład którego wchodzą: poszewka poszwa , prześcieradło w kolorze zielonym, białym lub niebieskim	SZT	400
36	serweta o wym min. 140 x 90 cm	SZT	3000
37	Serweta sterylna minimum dwuwarstwowa nieprzemakalna laminowana z taśmą lepną o wym. 75x 90 cm	SZT	700
38	Serweta steylna przylepna 50 x 60CM z otworem owalnym Ø 5 CM dwuwarstwowa	SZT	200
39	Serweta steylna minium dwuwarstwowa nieprzemakalna laminowana 75 x 90CM z otworem przylepnym owalnym 5 x 8CM	SZT	200
40	Serweta sterylna trójwarstwowa nieprzemakalna samoprzylepna 150 x 196 cm	SZT	200
41	Jednorazowe prześcieradło higieniczne min. 100x150 cm	SZT	3000
42	Zestaw dla pacjenta o składzie - 1 fartuch dla pacjenta z krótkimi rękawami, z trokami w pasie, zakładka samoprzylepna na szyi, niebieski, rozmiar L, 114cmx139cm** - 1 sztuka granatowych majtek* - 1 biały czepek, 53 cm - 2 sztuki białych osłon na buty, rozmiar L, 45cm	SZT	1800
43	Zestaw do usuwania szwów o następującym składzie: 5 Tupferów (kule), rozmiar średni 1 Metalowa pęseta typu Adson 13 cm, z ząbkami 1 Ostre metalowe nożyczki 12 cm Taca trójkomorowa, rozmiar średni.	SZT	200
44	Sterylna, uniwersalna, osłona uchwytu lampy operacyjnej wykonana z twardego plastikowego kołnierza o średnicy zewnętrznej 115mm i wewnętrznej 15mm zintegrowanego z foliową osłoną o szerokości 100mm . Konstrukcja osłony (16 ząbków do regulacji otworu i zabezpieczenia przed spadaniem osłony) umożliwiająca zastosowanie dla uchwytów o średnicy od 15mm do max. 48mm o długości max 150mm. Osłony pakowane bezpiecznie potrójnie, jednostkowo w torebkę papierowo foliową z czterema etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji medycznej i zbiorczo w 2 worki foliowe	szt.	100
45	Płyn przeciwmgielny z gąbką	SZT.	200
46	Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji , wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy, nieprzemakalny, antyposlizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Możliwość repozycjonowania . 71x142 cm	SZT.	200
47	Jednorazowy, biały koc do przykrycia pacjenta z możliwością podgrzania do 60 stopni wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28g/m2 ( warstwa zewnętrzna) i poliestrowego wypełnienia o gramaturze 88g/m2 , z przeszyciami na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczanie się elementów warstw. Szwy zgrzewane ultradźwiękowo. Rozmiar 110x210 cm. I klasa palności, niepylący ( pylenie ≤1,9log10). Produkt higieniczny o podwyższonej czystości mikrobiologicznej. Producent spełnia wymogi Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485 oraz normy środowiskowej ISO14001 potwierdzone certyfikatami.Próżniowe opakowanie jednostkowe minimalizujące zajmowaną powierzchnię, opakowanie zbiorcze karton zawierający 30 szt .	Szt.	4000
48	Osłona okrągła nie zawierająca lateksu, wykonana z przeźroczystej folii PE o grubości 50 μm i gramaturze 46 g/m2, o wymiarach: 75 x 65 cm (szer. x wys.), średnica otworu po rozciągnięciu min. 130 cm, jałowa, pakowana jednostkowo w rozrywaną torebkę typu peel pouch, na opakowaniu min. 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Osłony pakowane zbiorczo po 50 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.	szt	200
49	Jednorazowy, jałowy czyścik ścierny do końcówek elektrod. Powierzchnia ścierna czyścika zawiera tlenek aluminium , materiał wewnętrzny – pianka, zawiera pasmo baru widzialne w promieniach rtg. Warstwa przylepna z mocnym klejem zapewniającym dobrą przyczepność do powierzchni. Wymiary: 50 x50 mm, grubość 4mm. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Klasa I sterylna. Pakowane pojedynczo w torebki papierowo foliowe. Karton zbiorczy 100 szt.	szt	200
50	Sterylna serweta na stolik Mayo 80x142 cm wykonana z mocnej folii PE o grubości 70µ o gramaturze 65g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m2 zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	300
51	Jednorazowy, niesterylny pokrowiec na wielorazową osłonę tarczycy o długości 42 cm +/-1cm z dwoma bocznymi rozcięciami 7-8 cm do umiejscowienia osłony , zapinany na 2 taśmy lepne 7-8 cm , wykonany z miękkiej włókniny poliestrowo celulozowej o gramaturze 70g/m² . Pokrowce pakowane zbiorczo po 200 szt. w karton transportowy, który zawiera 8 worków foliowych po 25 szt. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 oraz ISO 9001 potwierdzone certyfikatami.	Szt.	200
52	Dwustronna, biała mata podłogowa o dużej chłonności płynów (7 l – ok. 33l/m²), rozmiar 75 x 38 cm, w tym część chłonna 69 cm x 32+/-1cm z marginesami 3cm +/- 0,5cm ułatwiające usunięcie maty po zaabsorbowaniu płynów. Budowa maty wielowarstwowa- polipropylen Spunbond, puch celulozowy i żelujący wysokochłonny polimer zintegrowany z warstwą zewnętrzną, nie zawiera lateksu. Produkt jednorazowego użytku, niesterylny. Pakowana indywidualnie w folię, następnie w opakowanie zbiorcze po 50 szt. / Tolerancja rozmiarów 0,5 cm.	Szt.	200
	RAZEM