Załącznik nr 1

do umowy nr …………………………….

z dnia …………………

Myjnia – dezynfektor obuwia – 1 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Bloku Operacyjnego

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: min. 2023r.

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |  |  |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego ładowane od frontu |  |  |
| 2. | Model stojący na posadzce wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami membranowymi na panelu sterującym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia |  |  |
| 3. | Komora mycia wykonana ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona bez spoin z nachyleniem sufitu |  |  |
| 4. | Wysokość drzwi komory 420mm |  |  |
| 5. | Drzwi uchylne na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy otwieraniu i zamykaniu |  |  |
| 6. | Pompa myjąca o mocy 055 kW |  |  |
| 7. | System dysz myjących zbudowany z dwóch rotacyjnych ramion wykonanych ze stali chromowo-niklowej |  |  |
| 8. | Maksymalne zużycie wody 2,6 l na cykl krótki i normalny |  |  |
| 9. | Moc wytwornicy podgrzewania wody 4 kW |  |  |
| 10. | Całkowity pobór mocy 12,2 kW |  |  |
| 11. | Moc bojlera 7,5 kW |  |  |
| 12. | Wydajność mycia 40 par obuwia/h |  |  |
| 13. | Urządzenie wyposażone w kosz o wym. 500mm x 500mm przeznaczony do mycia obuwia szpitalnego |  |  |
| 14. | Wsad na 6 par obuwia |  |  |
| 15. | Min. 3 programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio w panelu sterującym |  |  |
| 16. | Posiada krótkie cykle mycia umożliwiające szybki obieg mytych przedmiotów. Max czas cyklu poniżej 15 min. |  |  |
| 17. | Dezynfekcja termiczna zgodna z normą wyrażoną wskaźnikiem A0 |  |  |
| 18. | Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów także do tac i naczyń szpitalnych |  |  |
| 19. | Urządzenie wyposażone w system Aqua – stop co umożliwia bezpośrednie podłączenie do zasilania zgodnie z normą PN/EN 1717 |  |  |
| 20. | Zasilanie z 3- fazowej sieci elektroenergetycznej 400V 50Hz |  |  |
| 21. | Długość rur przyłączeniowych ok 1,4 m |  |  |
| 22. | Wymiary zewnętrzne urządzenia: Szerokość - 600mm Głębokość – 600- 630mm Wysokość - 820- 860mm |  |  |
| 23. | Możliwość stosowania środka do mycia neodisher MediClean forte i środka do neutralizacji i mycia neodisher Z stosowanych przez Zamawiającego. |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 4. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi i czyszczenia (dezynfekcji) oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące liczona od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |
| 6. | Montaż urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 7. | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta w siedzibie Zamawiającego. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

OFERTA

I. Dane Wykonawcy

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: .....................................................................

Adres: .............................................................................................................................

w zależności od podmiotu NIP/PESEL: ............................   REGON: ........................

tel.: .....................................................

e-mail: ..................................................................................................................

II. Oferta

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawę opisanego wyżej urządzenia za kwotę:

1.Wartość przedmiotu zamówienia brutto (za 1 szt.): ………………..…………………….. zł (cena oferty)

w tym VAT …. %, kwota podatku VAT………………………………………… zł

wartość przedmiotu zamówienia netto (za 1 szt.): …………….………………………………….. zł

III. Oświadczenia

- Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego.