Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 02.06.2022r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 16/22

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę  sprzętu medycznego dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz 286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Parownica 
Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności przeprowadzenia szkolenia? Dysponujemy instrukcją w j. polskim oraz zapewniamy możliwość zdalnego wsparcia technicznego. Nasi dotychczasowi klienci deklarują, że obsługa myjki jest prosta, intuicyjna i nie wymaga przeprowadzenia szkolenia z instalacji czy obsługi. .

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający może udostępnić załącznik nr 4 w innym formacie, np. Excel?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający udostępnia Załącznik nr 4 w formacie Excel

Pytanie nr 3

Pakiet nr 1 – Audiometr z osłoną akustyczną

Czy Zamawiający dopuści do przetargu alternatywny audiometr o następujących parametrach.

Audiometria tonalna powietrzna:

- Częstotliwości: 125 do 8000 Hz

- Maksymalny poziom 120dB HL

- Zmiana poziomu tonu z krokiem 1, 2 lub 5dB

Audiometria tonalna kostna:

- Częstotliwości: 250 do 8000 Hz

- Maksymalny poziom 75dB HL

- Zmiana poziomu tonu z krokiem 1, 2 lub 5dB

Maskowanie szumem wąskopasmowym:

- Częstotliwości: 125, do 8000 Hz

- Maksymalny poziom 100dB HL

- Zmiana poziomu szumu z krokiem 1, 2 lub 5dB

Maskowanie ipsi- i contra lateralne szumem różowym i białym

Prezentacja tonu: ciągła, pulsująca, impulsowa

Sygnał modulowany z regulacją częstotliwości modulacji w granicach od 1% do 30% z krokiem 1%

oraz okresem modulacji od 0,25s do 4s z krokiem 0,25s

Audiometria słowna:

- Wyrazowa i liczbowa

- Maskowanie szumem wąskopasmowym lub białym

- Rejestracja wielu krzywych

Test nadprogowy: SISI,  ABLB

Współpraca audiometru z komputerem klasy PC – laptop w zestawie z audiometrem

Zasilanie audiometru z portu USB laptopa

Oprogramowanie do sterowania audiometrem oraz archiwizacji danych, kompatybilne z systemem operacyjnym Windows w języku polski

Sterowanie audiometrem za pomocą myszy lub klawiatury

Wbudowany mikrofon do komunikacji z pacjentem

Sygnalizacja stanu pracy audiometry za pomocą kolorowych diod LED na panelu czołowym audiometru

Możliwość podłączenia głośników

Wyposażenie audiometru:

- słuchawki powietrzne z osłonami przeciwhałasowymi

- słuchawka  kostna B-71

- przycisk pacjenta

- przewód USB

- oprogramowanie

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie. Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 4

załącznik nr 3.1 do SWZ - AUDIOMETR Z OSŁONĄ AKUSTYCZNĄ

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie audiometru o parametrach opisanych poniżej dotyczących poszczególnych punktów załącznika nr 3.1:

Pkt. 5 Wbudowany czytelny wyświetlacz graficzny o przekątnej 4,3 cali

Pkt. 6 Możliwość zwiększenia kontrastu wyświetlania danych na wyświetlaczu audiometru

Pkt. 8 Możliwość podłączenia do drukarki za pośrednictwem komputera za pomocą portu USB

Pkt. 11 Opis przycisków na panelu sterowania w języku angielskim – powszechnie stosowane symbole i skróty

Pkt. 15 Dostępny ton modulowany falą sinusoidalną o częstotliwości modulacji sygnału 5 Hz i zakresie modulacji ±12%

Przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w pozostałych punktach załącznika nr 3.1 do SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nie. Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 5

załącznik nr 3.1 do SWZ - AUDIOMETR Z OSŁONĄ AKUSTYCZNĄ

Co Zamawiający ma na myśli pisząc w pkt. 22 „Możliwość dodawania spersonalizowanych trybów rejestracji danych”? Czy Zamawiający dopuści pominięcie tego punktu w ofercie?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiającemu chodzi o możliwość zapisania konkretnych parametrów/nastawów na aparacie np. typowe parametry dla dziecka lub typowe parametry badania dla osoby dorosłej. Taki szybki sposób na wybór procedury np. za pomocą przycisku. Tak, aby personel medyczny nie musiał za każdym razem ustawiać wszystkich parametrów od nowa, a mógł w szybki sposób użyć parametrów np. z badania poprzedniego.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pominięcie tego punktu w ofercie.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w pkt 8 dopuści regulacje segmentu pleców elektromechaniczną w zakresie 0o /+70o ?

Uzasadnienie: Różnica 5o dla najwyższego wychylenia segmentu pleców nie ma znaczenia funkcjonalnego podczas procedury ginekologicznej.

Pozostałe parametry wg oczekiwań Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w pkt 20 SiWZ dopuści fotel ginekologiczny z demontowanymi podpórkami pod ręce które stanowią elementy podpórek pod stopy fotela ginekologicznego ?

Uzasadnienie: W proponowanym modelu podpórki pod ręce są elementami podpórek pod stopy i dlatego nie ma konieczności aby podpórki pod ręce występowały niezależnie ponieważ funkcjonalność jest zachowana. Zdjęcie rozwiązania prezentuje grafika poniżej.

Pozostałe parametry wg oczekiwań Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.