Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  | x |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | x |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  | x |  |
| 4 | Rok produkcji (Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane) | 2020 |  | x |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
|  | Tomograf komputerowy nowy wyprodukowany w 2020 roku, nieużywany, nie rekondycjonowany; w najnowszej wersji sprzętowej i z najnowszym oprogramowaniem | TAK |  | x |  |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający uzyskanie min. 64 nienakładających się rzędów w czasie jednego pełnego obrotu 360º zespołu lampa detektor | TAK podać |  | x |  |
|  | Zastosowanie algorytmów rekonstrukcji iteracyjnej, automatycznie przetwarzający wielokrotnie dane surowe (RAW) w obszarze projekcji i obrazu, umożliwiającej redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu | TAK |  | x |  |
|  | Średnica otworu gantry minimum 70 cm | TAK podać |  | x |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu i gantry z min. dwóch miejsc na gantry czterech stron (z przodu i z tyłu gantry, po obu stronach gantry). | TAK |  | x |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do zaprogramowanego punktu referencyjnego wybieranego na gantry (min. trzy programowane pozycje) | TAK |  | x |  |
|  | Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta i protokołu badania bezpośrednio na panelu gantry oraz uruchomienie badania z pokoju badań. | TAK/NIE (podać) |  | x |  |
| GANTRY / STÓŁ |  |
|  | Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektorów o wymiarze detektora w osi Z < 1mm (submilimetrowych) minimum 64 | TAK podać |  | x |  |
|  | Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z minimum 38 mm | TAK podać |  |  |  |
|  | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiający skanowanie minimum 200 cm | TAK podać |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłużnego minimum 300 kg przy precyzji pozycjonowania nie gorszej od 0,5 mm | TAK podać |  | x |  |
|  | Wyposażenie stołu: - materac min. 2 szt. - osłona na materac min. 2 szt. - podgłówek do badania głowy - zagłówki do unieruchomienia głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące na rzepy - podpórki pod ramię, kolana i nogi min. - nakładka ochronna przed uszkodzeniami mechanicznymi absorbująca siłę uderzenia na bok stołu tomografu od strony przekładania pacjenta z wózka/łóżka szpitalnego na blat stołu tomografu | TAK |  | x |  |
| GENERATOR / LAMPA RTG |  |
|  | Maksymalna moc generatora min. 72 kW | TAK podać |  | x |  |
|  | Maksymalny prąd anodowy dostępny w protokołach badań min. 450 mA | TAK podać |  | x |  |
|  | Zakres napięcia anodowego minimum w zakresie 80 kV – 135 kV | TAK podać |  | x |  |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody minimum 7 MHU | TAK podać |  | x |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody minimum 780 kHU/min | TAK podać |  | x |  |
| PARAMETRY SKANU |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg - detektor ≤ 0,5 s | TAK podać |  | x |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji spiralnej wielowarstwowej ≥ 0,60 mm | TAK podać |  | x |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna obrazów minimum 512 x 512 | TAK podać |  | x |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym (z wykorzystaniem FBP), min. 20 obrazów/s | TAK podać |  | x |  |
|  | Maksymalna szybkość skanu spiralnego podczas badania min. 120 mm/s | TAK podać |  | x |  |
|  | Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy oraz narządów miąższowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego min. 8 cm. | TAK podać |  | x |  |
|  | Zakres dynamicznych badań naczyniowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego min. 8 cm | TAK podać |  | x |  |
| PARAMETRY JAKOŚCIOWE |  |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x,y,z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego ≤ 0,35 mm z dokładnością 2% | TAK podać |  | x |  |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa określona na fantomie 20 cm Catphan dla obiektów o nominalnym poziomie kontrastu 0.3%, przy napięciu ≥ 120kV i grubości warstwy 10 mm, body CTDI phantom (IEC 60601-2-44, Ed. 3), min. 5 mm | TAK podać |  | x |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie X,Y, w czasie pełnego skanu dla min. 64 warstw akwizycyjnych, w matrycy 512x512 dla fantomu 20 cm w punkcie 50 % MTF w polu akwizycyjnym 50 cm min. 12 lp/cm | TAK podać |  | x |  |
|  | Ilość nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tego samego zestawu danych surowych minimum 3 nastawy | TAK podać |  | x |  |
|  | System monitorowania dawki promieniowania w trybie rzeczywistym | TAK |  | x |  |
|  | Modulacja promieniowania rtg w czasie rzeczywistym w trzech osiach x, y, z | TAK |  | x |  |
|  | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu. | TAK |  | x |  |
|  | Komunikaty ostrzegawcze dotyczące dawki | TAK |  | x |  |
|  | Komunikat o dawce wyświetlający się przed zaplanowaną akwizycją oraz gdy przekroczona zostanie określona wartość CTDIvol lub DLP. | TAK |  | x |  |
|  | Tabela z zestawieniem dawek umożliwiająca gromadzenie informacji o dawce podanej danemu pacjentowi dla każdej pozyskanej serii i rejestrowanie całkowitej dawki przyjętej podczas badania | TAK |  | x |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję iteracyjną. Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie dane surowe (RAW) w obszarze projekcji i obrazu, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową, umożliwiający obniżenie dawki promieniowania o min. 60% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom i artefaktom obrazowym | TAK, podać |  | x |  |
|  | Algorytm redukcji artefaktów w obrazach CT spowodowanych przez obiekty metalowe, implanty ortopedyczne, stomatologiczne | TAK |  | x |  |
| STANOWISKA PRACY |  |  |  |
|  | Stanowisko operatora wyposażone w minimum: Podzespoły zapewniające prawidłową pracę systemu 2 monitory kolorowe LCD o przekątnej min. 19” zgodny ze standardem DICOM biurko do konsoli operatorskiej 1 monitor do systemu szpitalnego RIS UPS do podtrzymania zasilania na czas min. 3 min. | TAK |  | x |  |
|  | Ilość nieskompresowanych obrazów [512x512] możliwych do zapisania w bazie danych konsoli min. 350 tys. | TAK |  | x |  |
|  | System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania | TAK |  | x |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK |  | x |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - QUERY/RETRIEVE - Storage - Storage Commitment - ModalityWorklist (stanowisko operatora) | TAK |  | x |  |
|  | MIP (Maximum IntensityProjection) | TAK |  | x |  |
|  | SSD (SurfaceShaded Display) | TAK |  | x |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  | x |  |
|  | MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe | TAK |  | x |  |
|  | Synchronizacja i automatyczny start badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie | TAK |  | x |  |
|  | Pomiary analityczne i geometryczne | TAK |  | x |  |
| KONSOLA LEKARSKA |  |  |  |
|  | Konsola lekarskie diagnostyczna – 1 szt. - konsola o parametrach technicznych gwarantujących optymalną pracę, niezależne od aparatu TK, połączona z sewerem przez sieć komputerową pracującą z szybkością min. 1 GB Ethernet, wyświetlająca obrazy z TK poprzez serwer aplikacyjny w standardzie DICOM 3.0 i umożliwiająca pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu. Wszelkie podłączenia i instalacje w cenie oferty. | TAK |  | x |  |
|  | Do konsoli lekarskiej diagnostycznej co najmniej 2 monitory kolorowe o przekątnej min. 21” lub jeden monitor o przekątnej min 27” w standardzie DICOM, każdy monitor musi spełniać minimalne wymagania gwarantujące optymalną pracę: a) Medyczny LCD, b) cyfrowe złącze przesyłania obrazów, c)wyświetlanie obrazów DICOM zgodnie ze standardem DICOM, d)pola obrazowania dostosowane do prezentacji monochromatycznej i zapewniać, że uzyskiwana na nich krzywa kalibracji nie może odbiegać o więcej niż 10% od krzywej DICOM. e)minimalna rozdzielczość: 2 MP, f)rozdzielczość min. 1920x1200, g)jasności min. 250 cd/m2, h)kontrast min. 500:1, i)kalibracja sprzętowa DICOM, Podświetlanie wykonane w technologii LED. j)Matryca min. 10 / 8 -bitowa mono / kolor, cztery predefiniowane tryby pracy z pełną kalibracją sprzętową do standardu DICOM part 14, k)certyfikat Medical Device Class I, medyczny monitorów diagnostycznych min. klasy IIa l)Wbudowany kalibrator umożliwiający kalibracje monitora i sprawdzenie jakości bez systemu operacyjnego z OSD monitora. oraz monitor opisowy : a) min. 19’’ b) rozdzielczość min. 1280-1024 | TAK |  | x |  |
|  | Zaoferowanie serwera aplikacyjnego umożliwiającego jednoczesną obsługę min. 30 000 obrazów, pracujący na zasadzie pływających licencji i posiadającego podstawowe oprogramowanie do opisywania badań TK (MIP. VRT, SSD, MPR i pomiary geometryczne i analityczne) , a także oprogramowanie aplikacyjne opisane w punktach 51-53 oraz oprogramowanie do perfuzji mózgu z mapami: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), PS (przepuszczalność tkankowa), TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) i MTT (średni czas przejścia). Pakiet oceny perfuzji mózgu ma różnicować obszary o zwiększonej objętości krwi i obszary o zmniejszonym przepływie krwi oraz prezentować te obszary w formie kolorowych map sumacyjnych (dwubarwna prezentacja obszarów penumbry i zawału) w celu pomocy w odróżnianiu żywej i martwej tkanki w obszarze zawału. Pełna integracja serwera z 13 posiadanymi przez Zamawiającego konsolami opisowymi oraz z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS i RIS w cenie oferty. Serwer zapewniający jednoczasowy dostęp dla min. 13 użytkowników. lub Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego serwera aplikacyjnego AWS Server o oprogramowanie opisane w punktach 51-53 oraz możliwość korzystania na konsoli lekarskiej z oprogramowania do perfuzji mózgu zainstalowanego na istniejącym serwerze aplikacyjnym. | TAK podać |  | Zaoferowanie nowego serwera aplikacyjnego – 0 pkt Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego serwera – 1 pkt. |  |
| OPROGRAMOWANIE SERWERA APLIKACYJNEGO |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu z serii bez kontrastu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi. | TAK |  | x |  |
|  | Oprogramowanie do szybkiej diagnostyki udarów mózgu umożliwiające automatyczną fuzję obrazów poszczególnych faz napływu kontrastu i automatycznie pokazujące w różnych kolorach tętnicę, żyły i naczynia oboczne na sumarycznym obrazie. | TAK |  | x |  |
|  | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu z serii z kontrastem wraz z automatycznym obliczaniem objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka. | TAK |  | x |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie w miejscu instalacji dla personelu wskazanego przez Zamawiającego, potwierdzone certyfikatami. Telefoniczne wsparcie techniczne i kliniczne firmy instalującej aparat podczas wykonywania badań z wykorzystaniem aplikacji zaawansowanych podczas pierwszego roku pracy urządzenia. | TAK |  | x |  |
|  | Szkolenia będą realizowane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | TAK |  | x |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty : 1 szt. papierowa dostarczona wraz z dostawą 1 szt. w wersji elektronicznej dostarczona wraz z dostawą | TAK |  | x |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  | x |  |
|  | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | x |  |
|  | Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i testów podstawowych (określonych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej) z oprogramowaniem i opakowaniem do przechowywania. Zainstalowanie obrazu testowego na monitorze tomografu. Zestawu obrazów testowych: Jednorodne obrazy testowe TG18-UNL10 i TG18-UNL80, Obraz testowy TG18-QC, Obrazy testowe TG18-LPH10, TG18-LPH50, TG18-LPH89, TG18-LPV10, TG18-LPV50, TG18-LPV89, Obrazy testowe z serii TG18-LN12 (od TG18-LN12-01 do TG18-LN12-18) Szkolenie z wykonywania testów, dla co najmniej dwóch osób. | TAK |  | x |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dokonania testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu urządzenia oraz po wykonaniu istotnych napraw, po których wymagane jest przeprowadzenie testów akceptacyjnych w okresie gwarancyjnym – zawarte w cenie oferty. | TAK |  | x |  |
|  | Bazodanowe oprogramowanie wraz z serwerem dawek do monitorowania i raportowania poziomu dawek z dwóch tomografów (dwie bezterminowe licencje) umożliwiające spełnienie dyrektywy EUROATOM 2013/59 z dnia 5 grudnia 2013r i pozwalające na: - analizę statystyczną poziomu dawek - automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek - przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów/regiony anatomiczne/rodzaje badań RTG TK/osobę przeprowadzającą badanie/zmiany pracy zespołu pracowni TK (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) - ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki - wyjaśnienie przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum - wyliczenie SSDE (ang. Size-Specific Dose Estimate — szacowana wielkość dawki zależna od rozmiaru). Wartość SSDE musi być wyliczana dla każdej serii badania. Podłączenie i konfiguracja oprogramowania dla zaoferowanego tomografu oraz dla posiadanego przez Zamawiającego tomografu GE Revolution EVO | TAK Podać |  | x |  |
| Warunki gwarancji, serwisu i płatności |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) na wszystkie oferowane urządzenia i podzespoły (z lampą, detektorem) wchodzące w skład oferowanego TK min. 36 miesięcy. | Tak,podać |  | x |  |
|  | Termin rozpoczęcia biegu pełnej gwarancji liczony jest od momentu uruchomienia całego zestawu po podpisaniu protokołu instalacji, uruchomienia i szkolenia z obsługi | TAK Podać |  | x |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez tunel VPN (W przypadku zdalnego podłączenia aparatu możliwość proaktywnego monitorowania pracy systemu przez Serwis) | TAK Podać |  | x |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. ( nie dotyczy komputerów, dla których Zamawiający wymaga zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres 5 lat) | TAK Podać |  | x |  |
|  | Zapewnienie serwisu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Serwis autoryzowany na terenie RP. | TAK Podać dane adresowe serwisu |  | x |  |
| Dostosowanie pomieszczeń |  |
|  | Wykonawca wykona dostosowanie pomieszczeń pod montaż nowego aparatu, a w szczególności - zdemontuje i zutylizuje obecnie posiadany przez Zamawiającego tomograf Siemens Somatom Emotion 6 ns. 43289 - dostarczy tomograf do miejsca docelowego wraz z wszelkimi pracami rozbiórkowymi i odtworzeniowymi - dokona instalacji, podłączenia do mediów i uruchomienia urządzenia. Po podłączeniu urzadzenia Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowość podłączeń. - dokona wszelkich niezbędnych odbiorów, pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie udzielania świadczeń na urządzeniu - Wykonawca potwierdza, że jest mu znany stan techniczny oraz wymiary pomieszczeń, w których zainstalowane będzie urządzenie oraz potwiedza, że jest tam możliwa instalacja oraz praca na zaoferowanych urządzeniu - Wykonawca wykona podłączenie urządzenia do systemu Comarch RIS i Infinitt PACS posiadanych przez Zamawiającego – wszelkie koszty licencji po stronie Wykonawcy. -Wykonawca wymieni istniejącą tablicę zasilającą na nową kompletną tablicę wraz z pełnym wyposażeniem oraz dostarczy zainstaluje i uruchomi wszelkie instalacje elektryczne i sygnalizacyjne niezbędne do pracy aparatu i konsoli sterującej (w tym instalacje łączące aparat i konsolę w pomieszczeniu sterowni ), lampki ostrzegawcze nad drzwiami. Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącego oprzewodowania do lampek w ścianach, jeśli Wykonawca potwierdzi możliwość ich wykorzystania. Gniazda zasilające 230V oraz gniazda szpitalnej sieci LAN w pomieszczeniu sterowni zapewni Zamawiający. (Do zasilania aparatu obecnie do pomieszczenia doprowadzony jest bezpośrednio ze stacji kabel miedziany YKY 5x70mm2 o długości 90 metrów, który Zamawiający przyjmuje jako wystarczający do podłączenia nowego aparatu. W przypadku gdy projekty Wykonawcy opracowane dla dostarczonego aparatu wskażą na konieczność wymiany ww. kabla na większy przekrój, jego wymiana leży w zakresie Wykonawcy. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację wykonanych instalacji wraz z niezbędnymi pomiarami. W załączniku lokalizacja istniejącej tablicy zasilającej. - Wykonawca wykona projekt osłon stałych i dostosuje pomieszczenie do wytycznych zawartych w projekcie w celu adaptacji pomieszczeń, | Tak |  |  |  |

….........................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załączniki:

1. Rzut pomieszczeń

2. Informacja o wentylacji

3. Informacja o instalacji elektrycznej