Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Nazwa Wykonawcy:………………………………….

Pakiet nr 3

Myjka dezynfektor

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Taki sam, jak rok złożenia zamówienia |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 10 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji |  |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny, słoje) | Tak |  |
| 2 | Wymiary urządzenia nie większe niż: 1630 1750 mm wysokość x 500 545mm szerokość x 500 580 mm głębokość | Tak |  |
| 3 | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni | Tak |  |
| 4 | Pojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem) | Tak |  |
| 5 | Mycie za pomocą obrotowych ramion natryskowych/ dysz natryskowych (stałych i obrotowych) / lub obrotowej głowicy natryskowej oraz stałych dysz natryskowych | Tak |  |
| 6 | Wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej lub ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się wykonanie elementów natryskowych z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 7 | Moc maksymalna od 2500 W do 5100 W ( +/-200 W) | Tak |  |
| 8 | Moc pompy wody min. 730 W | Tak |  |
| 9 | Orurowanie wykonane z miedzi, lub stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego dostosowanego do środowiska pracy myjni i gwarantującego wytrzymałość ma zużycie minimum na poziomie stali nierdzewnej czy miedzi | Tak |  |
| 10 | Dezynfekcja termiczna w oparciu o zadaną wartość A0 od 60 - min. 600 | Tak |  |
| 11 | Układ dozowania środka chemicznego (odkamieniającego i płuczącego) z możliwą kontrolą jego stanu w pojemniku | Tak |  |
| 12 | Napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej w celu uniemożliwienia jej skażenia | Tak |  |
| 13 | Min.2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji lub czujnik do kontroli temperatury dezynfekcji | Tak |  |
| 14 | Wszystkie podzespoły, urządzenia pracujące pod napięciem 24 V lub 230 V - zgodnie z obowiązującymi na terenie RP normami | Tak |  |
| 15 | Zaoferowana myjnia posiada potwierdzające badania na skuteczność eliminacji clostridium difficile z dowolnego niezależnego akredytowanego laboratorium lub laboratorium akademickiego/uniwersyteckiego/politechnicznego przeprowadzającego takie badania | Tak |  |
| 16 | Budowa myjni i jej uszczelnienie zapewniające pełną paroszczelność i wodoszczelność komory myjącej podczas cyklu mycia | Tak |  |

…………………............................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)