## Suma
odwołanie | Pakiet | Nazwa
przejdz do | Część 01 | Oscyloskop cyfrowy ręczny z rejestratorem danych
przejdz do | Część 02 | Kolumny chromatograficzne do HPLC - pr. wody i kosmetyków, witamin
przejdz do | Część 03 | Fantom do testowania kolimacji aparatów mammograficznych
przejdz do | Część 04 | Końcówki do pipet
przejdz do | Część 05 | Minutniki
przejdz do | Część 06 | System do przechowywania mikroorganizmów w stanie zamrożonym
przejdz do | Część 07 | Waga precyzyjna
przejdz do | Część 08 | Rejestrator temperatury z wyposażeniem
przejdz do | Część 09 | Probówki do poboru prób wirusologicznych
przejdz do | Część 10 | Lampa bakeriobójcza UV
przejdz do | Część 11 | Statyw (stojak) na cylindry Nesslera
przejdz do | Część 12 | Urządzenie do pomiaru siły kompresji piersi (waga mammograficzna)
przejdz do | Część 13 | Pinceta do filtrów membranowych
SUMA

## Część 01
|  | AGZ.272.9.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 01
Oscyloskop cyfrowy ręczny z rejestratorem danych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Oscyloskop cyfrowy ręczny z rejestratorem danych | np. producent: Siglent typ: SHS1102X lub produkt równoważny*** • 2-kanałowy • zakres do 100 MHz • funkcja mulimetru TrueRMS • pełna izolacja kanałów • analizator widma FFT • częstotliwość próbkowania 1 GSa/s (jednokanałowo), 500 MSa/s (dwukanałowo) • logger próbkowania i pomiarów • długość zapisu do 12 Mpts • szybkość przechwytywania przebiegów do 100 000 wfm/s (tryb normalny) i 400 000 wfm/s (tryb sekwencyjny) • wyzwalanie: Edge, Slope, Pulse Width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern • technologia SPO • stopień ochrony IP51 • wyświetlacz 5.6" TFT-LCD (640x480) • interfejs USB Host, USB Device • zasilanie akumulatorowe • wyposażanie zawiera przewody (zasilajcy oraz USB), baterię. |  |  | szt | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagana instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www) oraz karta gwarancyjna
| 2. | Do dostawy wymagany certyfikat lub inny dokument potwierdzający sprawdzenie oscyloskopu przez porównanie wskazań przyrządu względem urządzenia wzorcowego w trybie oscyloskopu dla: Częstotliwości: 25 50 100Hz; Napięcie AC: 50Hz
| 3. | Wymagny okres gwarancji: min. 12 miesiecy od daty dostawy.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 02
|  | AGZ.272.9.2023 | [5 empty] | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 02
Kolumny chromatograficzne do HPLC - pr. wody i kosmetyków, witamin
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Kolumna analityczna do chromatografii cieczowej | np. producent: Thermo Scientific nr kat. 25005-254630 lub produkt równoważny*** • kolumna Hypersil GOLD C18; • wymiary: 4,6 mm x 250 mm; • kształt i wielkość ziarna w wypełnieniu: sferyczny - 5 µm; • szerokość porów: 175 Å; • zawartość węgla: 11 % • zakres pH 1-11. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 2. | Prekolumna | np. producent: Thermo Scientific nr kat. 25005-014001 lub produkt równoważny*** • kolumna ochronna Hypersil Gold pasująca do kolumny z poz 1; • wymiary: 10 mm x 4 mm; • kształt i wielkość ziarna w wypełnieniu: sferyczny - 5 µm. |  |  | op.= 4 szt. | 1 |  | 0
| 3. | Kolumna chromatograficzna | np. Producent: Restek nr. kat. 9219463-700 lub produkt równoważny*** • Kolumna analityczna Pinnacle II PAH lub równoważny*, • wielkość porów 110 Å, • długość: 150mm, • średnica wewnętrzna: 3,2mm, • wielkość ziarna: 4μm. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 4. | Prekolumna | np. producent: Restek nr. kat 921950210 lub produkt równoważny*** • kolumna ochronna Pinnacle II PAH • wymiary: 10 mm x 4 mm. |  |  | op. = 3szt. | 1 |  | 0
| 5. | Kolumna analityczna do chromatografii cieczowej | np. producent: Macherey-Nagel nr kat. 760202.46 lub produkt równoważny*** • kolumna NUCLEODUR C18 Pyramid; • wymiary: 250x4.6 mm; • kształt ziaren: sferyczny; • wielkość ziaren: 5 µm; • szerokość porów: 110 Å; • powierzchnia właściwa (wg BET): 340 m2/g; • zakres pH 1-9. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 6. | Kolumna ochronna (prekolumna) | np. producent: Macherey-Nagel nr kat. 761917.30 lub produkt równoważny*** • kolumna ochronna NUCLEODUR C18 Pyramid; • wymiary: 4x3 mm; • wielkość ziaren: 5 µm; • zakres pH 1-9; • pasująca do kolumny analitycznej z pozycji nr 5. |  |  | op.= 3 szt. | 1 |  | 0
| 7. | Kolumna analityczna do chromatografii cieczowej | np. producent Supelco nr kat.504971 lub produkt równoważny*** • kolumna Discovery® C18 ; • wymiary: 25 cm x 4,6 mm; • wielkość ziarna w wypełnieniu: - 5 µm, • zakres pH 2,0 - 7,5. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz . 1-6
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - - dla poz. 7

## Część 03
|  | AGZ.272.9.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 03
Fantom do testowania kolimacji aparatów mammograficznych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Fantom do testowania kolimacji aparatów mammograficznych | • do testów specjalistycznych w mammografii; • wymiary: 300±2 mm x 240 ± 2 mm; • w zestawie dwa kołki o wysokości: 1,9 cm oraz 2, 4 cm. |  |  | szt | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagana instrukcja obsługi w języku polskim oraz deklaracja CE w języku polskim lub angielskim.
| 2. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 04
|  | AGZ.272.9.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 04
Końcówki do pipet
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Końcówki do pipet automatycznych | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych "in vitro"; • pojemność do 200 μl; • końcówki typu Eppendorf, uniwersalne żółte lub białe, • kompatybilne z pipetą mL-Pette-V i pipetą typu Eppendorf |  |  | op. = 1000szt. | 70 |  | 0
| 2. | Końcówki do pipet automatycznych | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych "in vitro"; • pojemność do 200 μl; • końcówki typu Eppendorf; • kompatybilne z pipetą mL-Pette-V i pipetą typu Eppendorf. |  |  | op. = 1000szt. | 20 |  | 0
| 3. | Końcówki do pipet automatycznych | • Zastosowanie : do analiz mikrobiologicznych/wirusologicznych; • końcówki o pojemności do 200µl (żółte), • pasujące do pipet Lab-Mate HTML, • koncówki do wielokrotnej sterylizacji. |  |  | op. = 1000 szt | 1 |  | 0
| 4. | Końcówki do pipet automatycznych | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • objętość 200 µl; • kompatybilne z pipetą HTL LABMATE pro; • do wielokrotnej sterylizacji; • końcówki żółte typu GILSON; • pasujące do pudelka z poz. 14. |  |  | op. = 1000szt. | 2 |  | 0
| 5. | Końcówki do pipety automatycznej | • kompatybilne z pipetą HTL LAB MATE o pojemności 1000 - 10000 µl; • pojemność końcówki: 1 -10 ml; • bezbarwne. |  |  | op.= 100 szt. | 4 |  | 0
| 6. | Końcówki do pipet automatycznych | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • objętość 100-1000 µl; • kompatybilne z pipetą HTL LABMATE pro; • do wielokrotnej sterylizacji; • końcówki niebieskie lub bezbarwne typu GILSON; • pasujące do pudełka z poz. 15. |  |  | op. = 250szt. | 16 |  | 0
| 7. | Końcówki do pipet automatycznych | np. producent: ULPLAST nr kat. 85011 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • objętość 100-1000 µl; • do wielokrotnej sterylizacji; • przezroczyste, formowane pierścienie, autoklawowalne do 121℃, • końcówki pakowane w worki; • OMNITIP |  |  | op. = 250szt. | 40 |  | 0
| 8. | Koncówki do pipety automatycznej | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • objętość 10 ml; • do wielokrotnej sterylizacji; • końcówki pakowane w worki. • kompatybilne z pipetami BRAND |  |  | op. = 200 szt. | 2 |  | 0
| 9. | Końcówki do pipet automatycznych | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • objętość max. od 1000 µl • do wielokrotnej sterylizacji; • kompatybilne z pipetami Transferpette; • końcówki pakowane w worki; • długość końcówki max. 7cm. • krótki kołnierz - max. 7mm. |  |  | op. = 1000szt. | 3 |  | 0
| 10. | Końcówki do pipet automatycznych | • końcówki do pipety BIOHIT i Sartorius pojemność: 100-5000µl; • typ: standardowe, długie, niesterylne. |  |  | op. = 100szt. | 3 |  | 0
| 11. | Końcówki do pipet automatycznych typ Eppendorf | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • objętość max. od 1000 µl • do wielokrotnej sterylizacji; • kompatybilne z pipetami HTL, Transferpette i Lab Mate; • końcówki pakowane w worki; • długość końcówki - 7 ± 0,1 cm, • krótki kołnierz - max. 7 mm. |  |  | op. = 1000szt. | 7 |  | 0
| 12. | Koncówki do pipety automatycznej | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • objętość 10 ml; • do wielokrotnej sterylizacji; • końcówki pakowane w worki. • kompatybilne z pipetami HTL, Transferpette i Lab Mate; |  |  | op. = 100 szt. | 30 |  | 0
| 13. | Pudełko do końcówek do pipet automatycznych | • pojemnik z polipropylenu (PP); • Na 96 sztuk końcówek 1000µl; • do wielokrotnej sterylizacji; |  |  | szt. | 4 |  | 0
| 14. | Pudełko na końcóweki do pipet automatycznych | • pojemnik z polipropylenu (PP); • na 96 sztuk końcówek do pipet o poj. 200 µl; • do wielokrotnej sterylizacji; • kompatybilne z końcówkami z poz. 4 |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 15. | Pudełko na końcóweki do pipet automatycznych | • pojemnik z polipropylenu (PP); • na 96 sztuk końcówek do pipet o poj. 1000 µl; • do wielokrotnej sterylizacji; • kompatybilne z końcówkami z poz. 6 |  |  | szt. | 2 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagane dokumenty potwierdzające jakość produktu w języku polskim lub angielskim w formie papierowej (np. kserokopia kart katalogowych).
| 2. | Miejsce dostawy: | WSSE Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 3-6, 11, 12, 14, 15
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 2, 9, 10
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - Dla poz. 7, 8, 13

## Część 05
|  | AGZ.272.9.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 05
Minutniki
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Minutnik | • elektroniczny; • jednokanałowy; • funkcja alarmu po skończeniu odliczania • pojemność timera: 99 min 59 s, • rozdzielczość: 1 sekunda; • czytelny wyświetlacz LCD, duże cyfry; • z magnesem, klipsem i podstawką. • bateria w zestawie |  |  | szt. | 4 |  | 0
| 2. | Minutnik | • elektroniczny; • jednokanałowy; • funkcja alarmu po skończeniu odliczania • pojemność timera: 99 min 59 s, • rozdzielczość: 1 sekunda; • czytelny wyświetlacz LCD, duże cyfry; • z magnesem, klipsem i podstawką. • bateria w zestawie |  |  | szt. | 3 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Wymagany okres gwarancji: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 2. | Do dostawy wymagana instrukcja obsługi w języku polskim i karta gwarancyjna.
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 06
|  | AGZ.272.9.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 06
System do przechowywania mikroorganizmów w stanie zamrożonym
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | System do przechowywania mikroorganizmów w stanie zamrożonym | • zastosowanie: do długotrwałego przechowywania szczepów bakteryjnych w temperaturze poniżej - 70 0C; • skład zestaw: - min. 80 sztuk sterylnych fiolek z płynem odżywczym; - Mix kolorów zakrętek/koralików. |  |  | zestaw | 1 |  | 0
| 2. | Kriopudełka z PC | • pudełko na 25 miejsc w rzędach, 5x5; • wyposażone w zdejmowaną pokrywę. |  |  | szt. | 5 |  | 0
| 3. | Pudełko chłodzące Cryo-Safe™ Cold-Box | • Wkład przeznaczony na 12 probówek o poj. 1,5 ml • Wnętrze pudełka wypełnione specjalnym materiałem zapewniającym utrzymanie niskiej temperatury; • Po wyjęciu z zamrażarki przez ok. 1,5h utrzymuje się temperatura -15°C. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Dla poz. 1 do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Wymagany okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 2
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach,ul.Teatralna 2,34-100 Wadowice - poz. 3

## Część 07
|  | AGZ.272.9.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 07
Waga precyzyjna
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Waga precyzyjna | • klasy II • adiustacja wewnętrzna; • działka elementarna d: 0,01g; • Zasilacz sieciowy zew.; • legalizacja WE wagi; • temperatura pracy: +10°C do +40°C; • max obciązenie 2500g; • bez szklanej obudowy. |  |  | szt | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagane świadectwo legalizacji pionowej i wzorcowania zapewniające zachowanie spójności pomiarowej wystawione przez akredytowane laboratorium. Wzorcowanie wykonane w siedmiu punktach obciążenia:1g, 5g, 10g, 20g, 25g, 50g, 620g. CMC=7,5*10-4% (procentowy udział w wartości mierzonej). Niepewność podana przy poziomie ufności 95% i współczynnik rozszerzenia k=2.
| 2. | Do dostawy wymagana instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www) i karta gwarancyjna.
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach,ul.Teatralna 2,34-100 Wadowice

## Część 08
|  | AGZ.272.9.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 08
Rejestrator temperatury z wyposażeniem
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Rejestrator temperatury | np. producent: Delta OHM typ: HD32.7 lub produkt równoważny*** • przenośny, precyzyjny rejestrator temperatury • ilość kanałów pomiarowych: 8; • zakres pomiarowy: -200…+650°C; • rozdzielczość: 0.01°C w zakresie -199,99…+199,99°C (0,1°C w pozostałym zakresie); • wejścia do współpracy z sondami z modułem SICRAM; • Zapis wartości MAX, MIN i średnich. • interwał zaspisu:1, 5, 15, 30s, 1, 2, 5, 10, 15, 30 min lub 1 godzina; • pamięć: 96 000 próbek na kanał; • wyświetlacz: LCD (jednoczesne wyświetlanie pomiarów ze wszystkich kanałów); • interfejs szeregowy RS232C i USB1.1-2.0; • zasilanie: 4 baterie 1,5V typu C (lub zewnętrzny zasilacz); • w komplecie z oprogramowaniem Deltalog 9. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 2. | Sonda temperatury Pt100 | np. producent: Delta OHM typ: TP472I lub produkt równoważny*** • sonda zanurzeniowa wyposażona w moduł SICRAM • temperatura pracy sondy: -196…500°C • długość sondy: 300mm • przewód podłączeniowy: 2m |  |  | szt. | 5 |  | 0
| 3. | Zasilacz sieciowy | Np. producent: Delta OHM typ: SWD10 lub produkt równoważny*** • Zasilacz sieciowy |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 4. | Walizka transportowa | np. producent: Delta OHM typ: BAG32.2 lub produkt równoważny*** • Walizka transportowa dla HD32.7 i wyposażenia. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 5. | Kabel komunikacyjny | np. producent: Delta OHM typ: CP22 lub produkt równoważny*** • Kabel komunikacyjny USB |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagana instrukcja obslugi w języku polskim oraz karta gwarancyjna.
| 2. | Wymagany okres gwarancji min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 09
|  | AGZ.272.9.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 09
Probówki do poboru prób wirusologicznych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Jednorazowe probówki do poboru prób wirusologicznych medium stabilizującym wirusy | • probówki z podłożem Hanksa do transportu prób wirusologicznych; • do pobierania, transportu i zabezpieczenia próbki do badania wirusów metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR); • do hodowli wirusów bez wpływu na aktywność wirusa i jego zdolności do infekcji; • do poboru prób z nosogardła i gardła; • ok 3ml medium transportowego stabilizującego wirusa i uniemożliwiającym rozwój bakterii i grzybów; • probówka plastikowa z zakretką; • z dołączonymi sterylnymi wymazówkami z tworzywa sztucznego, łatwo dającymi się odłamać; • możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej. |  |  | op. = 50 szt. | 2 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Produkt musi być wyrobem medycznym lub wyrobem do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 2. | Termin ważności: min. 24 miesiące od daty podpisania umowy.
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 10
|  | AGZ.272.9.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 10
Lampa bakeriobójcza UV
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Lampa bakeriobójcza UV | • lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania, naścienna, wyposażona w mocowania do ściany lub sufitu; • element emitujący promieniowanie UV-C: klasa szczelności IP65 (pyłoszczelna, kroploszczelna); • wyposażona w dwie świetlówki o mocy 30 W; • dezynfekowana powierzchnia: min. 10 - 20 m2; • trwałość promiennika: min 8000h; • napięcie zasilania: 230V, 50 Hz; • energooszczędna; • obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): min. 200°; • praca w systemie ciągłym; • urządzenie obsługiwane przez pilot; • lampa wytrzymała na opary związków chemicznych. |  |  | szt | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagana instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www), karta gwarancyjna oraz deklaracja CE w języku polskim lub angielskim
| 2. | Wymagny okres gwarancji: min. 12 miesiecy od daty dostawy.
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 11
|  | AGZ.272.9.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 11
Statyw (stojak) na cylindry Nesslera
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Statyw (stojak) na cylindry Nesslera | • materiał: Plexi/ bezbarwne szkło akrylowe/ PMMA, przeźroczysty • średnica otworu 32-35 mm • 10 miejscowy (10 otworów) |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach,ul.Teatralna 2,34-100 Wadowice

## Część 12
|  | AGZ.272.9.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 12
Urządzenie do pomiaru siły kompresji piersi (waga mammograficzna)
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Urządzenie do pomiaru siły kompresji piersi (waga mammograficzna) | • zakres pomiarowy do 25 kg; • podświetlany, odłączalny wyświetlacz LCD (kabel o dł. min. 100 cm); • wymiary szalki 20 ±1 cm x 16 ±1 cm; • zasilany bateriami; • w zestawie blok piankowy twardy do oceny symetrycznego i niesymetrycznego podpracia tacki uciskowej mammografu o wymiarach 300±5 X 100±2 X 50 ±2 [mm], • gęstość właściwa bloku piankowego: 0,03 g/cm3 |  |  | szt | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagane świadectwo wzorcowania zapewniające zachowanie spójności pomiarowej wystawione przez akredytowane laboratorium, w punktach: 10, 13, 17, 20 oraz 25 kg. Niepewność podana przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.
| 2. | Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Do dostawy wymagana instrukcja obsługi w języku polskim i karta gwarancyjna.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 13
|  | AGZ.272.9.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 13
Pinceta do filtrów membranowych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Pinceta laboratoryjna standardowa do filtrów membranowych | • zastosowanie: do delikatnego chwytania filtrów membranowych; • wykonana ze stali szlachetnej; • kształ końcówki: z przodu lekko zaokrąglona i spłaszczona; • długość 105±5 mm; • autoklawowalna. |  |  | szt | 3 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków