**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**po zmianie z dnia 09.07.2024 r.**

**Dostawa wagi analitycznej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.**

UWAGA: Zamawiający nie wymaga legalizacji wagi

**Minimalne wymagane parametry:**

1. Obciążenie maksymalne - nie większe niż 102g/220g
2. Obciążenie minimalne - 1mg
3. Dokładność odczytu - 0,01mg / 0,1mg
4. Działka legalizacyjna - 1mg
5. Powtarzalność dopuszczalna (5% Max) - max. 0,012mg
6. Linowość - nie gorsza niż 0,1mg / 0,2mg
7. Czas stabilizacji - max. 10 sekund (parametr podlegający kryterium wyboru opisany w rozdziale XVI SWZ w pkt 1 ppkt 3)
8. Adiustacja - wewnętrzna (automatyczna)
9. Temperatura pracy - co najmniej w zakresie +10 - +35°C
10. Obsługa wagi z poziomu urządzenia.