        Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TP.280.53.2021

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, zainstalowanie i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i serwisowania dwóch pralnico-wirówek z barierą higieny, wskazanych w poniższej tabeli, zwanych dalej urządzeniami.
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
3. Wykonawca oświadcza, że urządzenia są fabrycznie nowe (data produkcji: 2021 rok), kompletne, wolne od wad, o wysokim standardzie pod względem jakości i funkcjonalności.
4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu na jego pisemny wniosek.
5. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi …………. miesięcy (minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy)
6. Warunki gwarancji:
- czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 24 h (czas usunięcia usterki maksymalnie 7 dni),
- w okresie trwania gwarancji Wykonawca gwarantuje bezpłatne przeglądy serwisowe.
1. Wykonawca zapewni przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji.
2. Ilość przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji - …………. szt.
3. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych minimum 5 lat po upływie gwarancji.
4. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę …............................................................................................ złotych, słownie złotych ........................................................................................................................................................., zgodnie z poniższą kalkulacją.

Lp.	Przedmiot zamówienia / - dostawa wyrobów	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość / netto [zł] / 6=4x5	Stawka VAT / [%]	Wartość / brutto [zł] / 8=6+7	Producent / / Nazwa produktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pralnico-wirówka z barierą higieny: / załadunek 30-40 kg suchego wsadu, / automatyczna blokada i odblokowanie zewnętrznych drzwiczek bębna, / współczynnik odwirowania minimum G=300, / prędkość wirowania 890-920 obr./min., / podgrzew parą technologiczną, / obudowa, rama konstrukcji, bęben oraz zbiornik bębna wykonane ze stali nierdzewnej, / wymiary maksymalne: / szerokość 1300 mm, / głębokość 1200 mm, / wysokość 1800 mm, / sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD z komunikatami w języku polskim, / zewnętrzne złącze USB do komunikacji z maszyną, / zasobnik środków piorących / minimum 2-komorowy. / w cenie: / dostawa, / instalacja, po której przedmiot zamówienia będzie gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów / (tj. niezbędne do niej części – m.in. przyłącza wody, przyłącza parowe, odprowadzenie wody – spust), / przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem gwarancji, / instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim, / przeszkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi i serwisowania przedmiotu zamówienia na zainstalowanym już urządzeniu.	szt.	1
2	Pralnico-wirówka z barierą higieny: / załadunek 100-111 kg suchego wsadu, / dwie komory bębna, podział typu Pullman, / automatyczne pozycjonowanie wewnętrznego bębna, / automatyczna blokada i odblokowanie zewnętrznych drzwiczek bębna, / współczynnik odwirowania minimum G=300, / prędkość wirowania 700-1100 obr./min., / sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD z komunikatami w języku polskim, / obudowa, rama konstrukcji, bęben oraz zbiornik bębna wykonane ze stali nierdzewnej, / podgrzew parą technologiczną, / wymiary maksymalne: / szerokość 2160 mm, / głębokość 1600 mm, / wysokość 2200 mm, / sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD z komunikatami w języku polskim, / zewnętrzne złącze USB do komunikacji z maszyną, / zasobnik środków piorących / minimum 2-komorowy. / w cenie: / dostawa, / instalacja, po której przedmiot zamówienia będzie gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów / (tj. niezbędne do niej części – m.in. przyłącza wody, przyłącza parowe, odprowadzenie wody – spust), / przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem gwarancji, / instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim, / przeszkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi i serwisowania przedmiotu zamówienia na zainstalowanym już urządzeniu.	szt.	1
				RAZEM

Ogółem wartość zamówienia: ….............................. złotych netto, słownie złotych: ….................................................................................................................

Ogółem wartość zamówienia: ….............................. złotych brutto, słownie złotych: …...............................................................................................................

……...............….............…...., dn. ……………...……	…....….................................................…............………………………….
        podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy