Załącznik nr 8 do SWZ (zmodyfikowany)

Nr postępowania: 15/2022.

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Dostawa i montaż sterylizatora parowego dla SP ZOZ MSWiA 
w Szczecinie”

Przedmiot: Sterylizator parowy …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Model: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Producent i kraj pochodzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2021

| LP. | PARAMETRY I WYMAGANIA GRANICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora wykonana ze stali nierdzewnej min. 316 wg AISI polerowanej ręcznie o chropowatości Ra ≤0,6µm | Tak, podać |  |
| 2 | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory – grubość ścian komory nie większa niż 5mm | Tak, podać |  |
| 3 | Pierścieniowy płaszcz grzewczy umożliwiający szybkie nagrzanie komory | Tak |  |
| 4 | Sterylizator z komorą poziomą, przelotową prostopadłościenną o przekroju kwadratowym, pojemność komory 6 STE | Tak, podać |  |
| 5 | Komora o wymiarach 660x660x950 mm +/-5% | Tak, podać |  |
| 6 | Wymiary sterylizatora max. (szer. x wys. x głęb.) 1.170x1.900x1.220mm +/-5% | Tak, podać |  |
| 7 | Sterylizator fabrycznie wyposażony we własną wytwornicę pary o mocy max 36 kW +/-5% | Tak, podać |  |
| 8 | Na panelu czołowym od strony załadowczej umieszczone dwa manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie w wytwornicy pary | Tak |  |
| 9 | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD minimum 7” | Tak |  |
| 10 | Wyświetlacz wraz z manometrami umieszczony z boku komory | Tak |  |
| 11 | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego | Tak |  |
| 12 | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim | Tak |  |
| 13 | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach | Tak |  |
| 14 | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego | Tak |  |
| 15 | 19 programów sterylizacyjnych 121 i 134°C z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej | Tak |  |
| 16 | Ponad to dwa programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności | Tak |  |
| 17 | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | Tak |  |
| 18 | Wbudowana drukarka igłowa parametrów sterylizacji gwarantująca trwałość wydruku | Tak |  |
| 19 | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania | Tak |  |
| 20 | Sterylizator wyposażony w filtr powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,99% cząstek większych od 0,3µm | Tak |  |
| 21 | System automatycznego odmulania wytwornicy pary | Tak |  |
| 22 | Przewężenie bądź inne równoważne rozwiązanie techniczne niepowodujące wydostawania się skroplin z komory w przypadku awarii | Tak |  |
| 23 | Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej poprzez wodowskaz umieszczony na panelu czołowym od strony załadowczej | Tak |  |
| 24 | Możliwość dokonania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika | Tak |  |
| 25 | Rozwiązanie gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu | Tak |  |
| 26 | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym | Tak |  |
| 27 | Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej | Tak |  |
| 28 | Oblachowanie zewnętrzne, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali min. 304 wg AISI | Tak |  |
| 29 | Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu | Tak |  |
| 30 | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |
| 31 | Drzwi sterylizatora przesuwane w płaszczyźnie pionowej, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie procesu | Tak |  |
| 32 | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości | Tak |  |
| 33 | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej | Tak |  |
| 34 | Napęd drzwi pneumatyczny | Tak |  |
| 35 | Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej powietrzem | Tak |  |
| 36 | Suszenie próżniowe | Tak |  |
| 37 | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny/ejector) | Tak, podać |  |
| 38 | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym | Tak |  |
| 39 | Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 17665-1 | Tak |  |
| 40 | Urządzenie posiada oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą 2014/68/EU; deklaracja potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE | Tak |  |
| 41 | Aktualne certyfikaty dla serwisu wystawione przez producenta (nie wcześniej niż 2019) | Tak |  |
| 42 | Oddział lub dedykowany serwisant autoryzowanego serwisu producenta na terenie województwa Zamawiającego | Tak, podać adres |  |
| 43 | System załadowczy: wózek wsadowy - 1szt., wózek transportowy - 2 szt. | Tak |  |
| 44 | Dostawa 12 koszy ½ STE | Tak |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

............................................

podpis