## Arkusz1
PAKIET NR 2 do SWZ ZP/TP –5/2023 – Produkty różne cz. 2
L.p | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Producent i numer katalogowy | Stawka VAT | Wartość Netto | Wartość Brutto
1 | System do kontrolowanej zbiórki stolca System do kontrolowanej zbiórki stolca składający się z elastycznego, silikonowego cewnika powlekanego obustronnie polimerem z niskociśnieniowym, pierścieniem uszczelniającym, z portem do wypełnienia pierścienia w kolorze białym, portem irygacyjnym w kolorze niebieskim oraz portem do pobierania próbek z zastawką i zatyczką. Cewnik o długości min. 170 cm, posiadający niebieski znacznik lokalizacji pierścienia uszczelniającego w RTG, znacznik pozycyjny cewnika w postaci grubej, czarnej kreski. Podstawa montażowa worka z plastikowym paskiem do powieszenia przy łóżku pacjenta oraz centralnie umieszczoną rurką obrotową. Worek zbiorczy o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Wkładka żelująca w worku zbiorczym będąca połączeniem papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu. W opakowaniu zbiorczym: strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny, 3 worki o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, zestaw 5 samoprzylepnych etykiet do opisu produktu wg potrzeb użytkownika. Produkt jednorazowego użytku z możliwością stosowania przez 29 dni, bez zawartości lateksu, instrukcja obsługi w języku polskim. | szt. | 6
2 | Worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, pojemność 1500 ml, skalowane od 100 ml co 250 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Worki jednostronnie przezroczyste z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Wkładka żelująca w worku zbiorczym będąca połączeniem papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu. Worki pakowane po 1 szt. | szt. | 20
3 | Osłona ochronna na oczy pacjenta w postaci opatrunku. Osłona na oczy służąca do całkowitego i bezpiecznego zamknięcia powiek pacjenta podczas znieczulenia ogólnego lub głębokiej sedacji np. na OIT. Zatrzymuje wilgoć, zapobiegając „wysychaniu” oka, zmniejsza ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem, otarciem oraz przedostaniem się płynów. Produkt posiada dwie strefy przylegania i ochrony powiek: - wewnętrzna, przezroczysta w formie foliowego okienka z delikatnym klejem, umożliwia stałą kontrolę zamknięcia powiek - zewnętrzna, biała z mocniejszym klejem do uszczelnienia osłony wokół oka Osłona posiada nieprzylepne, obustronne zakładki w celu łatwego naklejania i zdejmowania nawet w rękawiczkach. W opakowaniu dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3cm. Produkt sterylny. | szt. | 50
4 | Wkład jednorazowy Wkład jednorazowy na wydzielinę, o poj, 1,5L i 2,5L kompatybilny ze zbiornikami do ssaków Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. Pojemność wkładu do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 40
5 | Zbiornik do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku o pojemności 1,5L lub 2,5L wykonany z PC, posiadający zaczep do zawieszenia do ssaka i drenu pacjenta. Zapewnia łatwy sposób montażu i wymiany wkładów jednorazowych. Zbiornik posiada blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem sie z uchwytu w czasie wymiany wkładów, dzięki czemu wkład możemy wymienić jedną ręką. Zbiorniki podobnie jak wkłady są kodowane kolorem, co ułatwia rozpoznaienie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu. Zbiornik przystosowany jest do mycia mechanicznego, dezynfekcji w ogólniedostępnych środkach dezynfekcyjnych (również w myjko-dezynfektorach) oraz sterylizacji niskotemperaturowej (w tlenku etylenu i plazmie). Tworzywo jest nietłukące i odporne na uszkodzenia mechaniczne. | szt. | 6
6 | Filtr jednorazowy bakteryjny z końcówką Medela Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Medela | szt. | 10
7 | Filtr jednorazowy bakteryjny z zabezpieczeniem przelewowym. Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy hydrofobowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na ssaku przenośnym. | szt. | 10
8 | Zestaw do przetoczeń leków światłoczułych do pomp objętościowych Medima. Z portem igłowym dł. 285cm; objętość napełnienia 22 ml; materiał główny PCW bez ftalanów; igła biorcza z odpowietrznikiem; komora kroplową 20 kropli/ml, filtr 15 μm; port igłowy 1 szt; Nie zawiera DEHP i lateksu. Ochrona przed promieniowaniem UV i światłem widzialnym. Pakowane folia-papier. Produkt sterylny (tlenkiem etynelu); termin przydatności 36 miesięcy od daty produkcji. | szt. | 100
9 | Jednorazowe elektrody EKG dla dorosłych do monitorowania podczas RTG i MRI. Materiał nośny elektrody: pianka z medycznym klejem akrylowym (40g/m2) ze zwiększoną przyczepnością, Zatrzask do podłączenia: węglowy, Sensor: ABS z powłoką Ag/AgCl. Elektroda okrągła o średnicy 40 mm, powierzchnia całkowita 12,6 cm². Powierzchnia żelu 2,0 cm², powierzchnia klejąca 11,7 cm². Elektroda testowana na biokompatybilność zgodnie z normą ISO-10993. Nie zawiera lateksu, bez PCV. Rodzaj żelu: żel stały. Osłona: silikonizowany PET. Pakowane w opakowaniu papierowym po 30 szt. | Opak. | 10
10 | Dren połączeniowy tlenowy ze standardowymi końcówkami, długość 426 cm, mikrobiologiczne czysty | szt. | 50
11 | Nebulizator system terapii, Dorosły, do wpięcia w obwód oddechowy; łącznik T z końcówkami 22F - 22M/15F z zintegrowaną, bezzwrotną, zastawką, 210 cm niezagniatający się dren ze standardowym + uniwersalnym złączem, Nebulizator 6 ml | szt. | 50
12 | Jednorazowy zestaw anestezjologiczny podstawowy dla dorosłych z workiem. Obwód oddechowy karbowany, 180 cm, łącznik Y kolankowy, port CO2, worek 2l | szt. | 100
13 | Układ oddechowy bez worka karbowany, 150 cm, łącznik Y kolankowy, port CO2 | szt. | 80
14 | Zestaw Współosiowy obwód oddechowy dla dorosłych (rura w rurze) długości 200 cm, kolanko z portem CO2, worek oddech. 2 litry, karbowana rura do worka oddech. 150 cm. Mikrobiologiczne czysty. | szt. | 50
15 | Zestaw Współosiowy obwód oddechowy dla dorosłych (rura w rurze) długości 200 cm, kolanko z portem CO2, Mikrobiologiczne czysty. | szt. | 50
16 | Zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych pacjenta Systemy dostępne w trzech długościach: do rurek tracheotomijnych: 34 cm (+/-1cm); do rurek intubacyjnych: 54cm (+/-1cm); do rurek intubacyjnych: 60cm (+/-1cm) Wymagana dostępność rozmiarów - średnic: do rurek tracheotomijnych: Ch 12 / 14 / 16; do rurek intubacyjnych: Ch 10 / 12 / 14 / 16 / 18 (dla długości 60cm - Ch 12 / 14 / 16) Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 48 godz.; oznaczenie czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym; rozmiary cewników kodowane kolorem według standardu ISO; zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm; zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta; komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta; zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu; aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni; blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania,; okrągła, wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania; okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej zapewniająca szczelność zestawu system stanowiący integralną całość, nierozłączalny wszystkie elementy systemu sterylne pakowany papier-folia Cewnik: zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć); z dwoma otworami po przeciwległych stronach; zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania; oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika; cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm; zmienna sztywność cewnika. | szt. | 50
17 | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 10/12/14/16 dł. 56 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; CH 18 dł. 54 cm czas użycia min 48 godz oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm, możliwość stosowania min. 72 godz. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych do odłączania systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. | szt. | 50
18 | Zestaw do toalety jamy ustnej (szczoteczka, 3 gąbki, rękojeść) Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki dren) z łącznikiem schodkowym. Kontrolowane odsysanie ( regulacja siły odsysania ) możliwość samodzielnej regulacji odsysania za pomocą przesuwnego wskaźnika znajdującego się na rączce. | szt. | 50
19 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Dreny gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Możliwość stosowania do 72 godz. - potwierdzone przez Producenta (złożyć potwierdzenie na etapie składania ofert). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. Opakowanie folia - folia:papier. Opakowanie zbiorcze: max 10 szt. | szt. | 50
20 | Maseczka silikonowa wielorazowego użycia dla dorosłych z otwartym mankietem, który zapewnia szczelność, kompatybilna z ręcznymi resuscytatorami lub innymi urządzeniami do sztucznej wentylacji. Wykonana z przezroczystego silikonu, bez lateksu, kształt okrągły, można sterylizować w autoklawie w temperaturze 134*C. Rozmiar #3, #4, #5 | Szt. | 10
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0