Załącznik nr 4

Opis techniczny przedmiotu zamówienia ( parametry techniczne – graniczne )

Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz inne wymagania

Kardiomonitor – 2 sztuki

| Lp | Nazwa parametru | Minimalny warunek wymagany | Parametr / Warunek wymagany | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania podstawowe: |  |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | 2018 | TAK |  |
| 2 | Monitor transportowo - stacjonarny o budowie kompaktowej i modułowej, przeznaczony dla pacjentów ze wszystkich grup wiekowych: noworodków, dzieci i dorosłych. |  | TAK, podać |  |
| 3 | Waga monitora | Max 5 kg | TAK, podać |  |
| 4. | Wbudowana raczka do przeniszenia, antypoślizgowa |  | TAK |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe 230 V / 50-60 Hz |  | TAK |  |
| 6. | Ekran LCD TFT | Min. 12'' | TAK, podać |  |
| 7. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów | Min. 150 h | TAK, podać |  |
| 8. | Ekran wbudowany w monitor, uchwyt ułatwiający transport |  | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych | MIN. 200 z zapisem odcinków krzywych |  |  |
| 9. | Pomiar i monitorowanie: - EKG, HR, saturacja, respiracja, Temperatura, Nieinwazyjny pomiar ciśnienia |  | TAK, podać |  |
| II | Pomiar EKG |  |  |  |
| 1. | Pomiar EKG 3-5 odprowadzeń |  | TAK, podać |  |
| 2. | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG |  | TAK, podać |  |
| 4. | Pomiar akacji serca w zakresie 15-350/30-300 ud/min |  | TAK, podać |  |
| 5. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 1 bpm |  | TAK, podać |  |
| 6. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej |  | TAK, podać |  |
| 7. | Analiza odcinka ST w zakresie min +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. |  | TAK, podać |  |
| 8. | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznaniem | Min. 20 zaburzeń | TAK, podać |  |
| III. | Respiracja |  |  |  |
| 1. | Pomiar częstości oddechu w zakresie 4-120 /0-150 odd/min. Prezentacja krzywej. |  | TAK, podać |  |
| 2. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy J |  | TAK, podać |  |
| 3. | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu |  | TAK |  |
| 4. | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie | MIN. 10-60 s | TAK, podać |  |
| IV. | Saturacja |  |  |  |
| 1. | Pomiar saturacji w zakresie w zakresie 0/1-100% |  | TAK, podać |  |
| 2. | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2 |  | TAK, podać |  |
| 3. | Pomiar pulsu w zakresie 20-250 bpm |  | TAK, podać |  |
| 4. | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 |  | TAK |  |
| 5. | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i % SpO2 |  | TAK |  |
| V. | NIBP |  |  |  |
| 1. | Oscylometryczna metoda pomiaru. Zakres ciśnienia skurczowego min. 10-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 40-240 mmHg |  | TAK, podać |  |
| 2. | Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły |  | TAK, podać |  |
| 3. | Możliwość programowania serii cyków o różnym interwale |  | TAK |  |
| 4. | Prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej oraz średniej |  | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich min. 1500 wyników pomiarów NIBP |  | TAK, podać |  |
| 5. | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostaniach min. 24 h |  | TAK |  |
| VI. | Temperatura |  |  |  |
| 1. | Pomiar temperatury |  | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiarowy | Min. 0-40stC | TAK, podać |  |
| 3. | Dokładność pomiaru =/- 0,1 stC |  | TAK, podać |  |
| VII. | Inne parametry |  |  |  |
| 1. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy pokrętła, przycisków |  | TAK |  |
| 2. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów |  | TAK, podać |  |
| 3. | Akustyczne i wizualne sygnalizacje wszystkich alarmów |  | TAK |  |
| 4. | Możliwość stopniowego zawieszania alarmów | Min. 5 | TAK, podać |  |
| 5. | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej |  | TAK |  |
| 6. | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych |  | TAK |  |
| 7. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta |  | TAK |  |
| 8. | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych |  | TAK |  |
| 9. | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora | Min. 2 h | TAK, podać |  |
| 10. | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora |  | TAK |  |
| 11. | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków |  | TAK |  |
| 12. | Monitor przystosowany do pracy w standardzie sieci Ethernet |  | TAK |  |
| 13. | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiska centralnego monitorowania |  | TAK |  |
| 14. | Monitor wyposażony w minimum 1 por USB |  | TAK |  |
| 15. | Możliwość rozbudowy: - drukarka termiczna - inwazyjny pomiar ciśnienia - kapnometria |  |  |  |
| VIII | Dodatkowo: |  |  |  |
| 1. | Akumulator, łatwy w wymianie przez personel |  | TAK |  |
| 2. | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania + koszyk na akcesoria montowany do ściany |  |  |  |
| X | Wyposażenie |  |  |  |
| 1. | Kabel EKG, 5-odprowadzeniowy |  | TAK |  |
| 2. | Wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych |  | TAK |  |
| 3. | Wąż połączeniowy NIBP |  | TAK |  |
| 4. | Czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych |  | TAK |  |
| IX. | Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji , liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min.24 miesiące max 60 miesięcy |  | TAK, podać |  |
| 2. | Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów |  | TAK |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie polski |  | TAK* / NIE * podać adresy oraz telefony kontaktowe |  |
| 4. | Przeglądy okresowe wymagane przez Producenta ( zgodnie z zaleceniami producenta ) w okresie gwarancji ( dotyczy robocizny, części niezbędnych do wykonania przeglądu, części zamiennych oraz dojazdu ), w tym 1 w okresie miesiąca przed upływem gwarancji oraz zobowiązany jest do wymiany na swój koszt w czasie przeglądów zużytych części aparatu. |  | TAK, podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji części zamiennych ( ilość lat ) min. 10 lat |  | TAK, podać |  |
| 6. | Ograniczenia gwarancji – możliwe przyczyny jej utraty |  | TAK* / NIE * podać listę ograniczeń gwarancji, przyczyn utraty gwarancji |  |
| 7. | Maksymalnie dopuszczalna liczba napraw gwarancyjnych – 3, w przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym wymiana elementu urządzenia na nowy |  | TAK |  |
| 8. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa , nie dłużej jak 48 godzin. (liczone w dniach roboczych) Naprawa serwisowa wykonana w ciągu 72 h ( liczone w dniach roboczych ) od momentu zgłoszenia awarii; w przypadku przekroczenia terminu, konieczność zaoferowania urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach |  | TAK |  |
| 9. | Dwukrotne szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji oraz personelu technicznego ( 2 osoby ) w zakresie podstawowych czynności sprawdzania stanu technicznego ( arkusz oceny technicznej ) i podstawowej konserwacji technicznej |  | TAK |  |
| 10. | Możliwość zgłaszania usterek |  | TAK podać sposób oraz numery telefonów i faksu |  |
| 11. | W okresie naprawy przekraczającej 5 dni roboczych, zapienienie pełnowartościowego wyrobu medycznego tego samego rodzaju |  | TAK |  |
| 12. | Okres gwarancji przedmiotu umowy, w przypadku trwania przerwy w jego eksploatacji (liczonej od przyjęcia zgłoszenia do ponownego oddania do użytku) dłuższej niż 7 dni, ulega przedłużeniu o pełna ilość dni trwania przerwy eksploatacyjnej |  | TAK |  |
| X | Warunki serwisu pogwarancyjnego i inne wymagania |  |  |  |
| 1. | Forma serwisu pogwarancyjnego |  | TAK, podać |  |
| 2. | Maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do chwili jej usunięcia |  | TAK, podać ilość dni |  |
| 3. | Autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK * / NIE * podać adresy oraz telefon kontaktowy |  |
| 4. | Deklaracja zgodności, CE, wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanego zestawu |  | TAK |  |
| 5. | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  | TAK |  |
| XII. | Cykl życia produktu (koszty eksploatacji) |  |  |  |
| 1. | Koszt przeglądu okresowego na dzień złożenia oferty urządzenia po gwarancji z uwzględnieniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania przeglądu, robocizny, kosztów dojazdu. W pierwszym roku po okresie gwarancji koszt przeglądu może być większy Maksymilianie o wskaźnik inflacji za okres gwarancji, w pozostałych latach może być większy o wskaźnik za rok poprzedni. |  | TAK, podać |  |
| 2. | Zalecana ilość przeglądów w okresie dwóch lat |  | TAK, podać |  |

Oświadczam, iż oferowane przez nas urządzenie medyczne spełnia wyżej określone wymagania.

………………………………………………………

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis i pieczątka osób/osoby uprawnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)