Zał. 1A-5 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zmodyfikowany)

Część nr 5 – Respirator (1szt)

- „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.06.23

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0031/22-00 z dnia 28.06.2023 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną" Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa Respiratora. Oferowany sprzęt medyczny  musi być zgodny z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany,   rok produkcji:  nie wcześniej niż 2023 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1  Urządzenia medyczne,

33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej

33157400-9 Medyczna aparatura oddechowa

W poniższej części Załącznika „1A-5” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Podać markę, model, producenta oferowanego Respiratora: ..................... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| I. | Respirator (1 szt.) |  |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia. |  |  |
| 2 | Respirator dla dzieci i dorosłych. |  |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o opcję neonatologiczną |  |  |
| 4 | Respirator na wózku o stabilnej konstrukcji z blokadą kół |  |  |
| 5 | Ekran dotykowy: szklany ekran pojemnościowy, przekątna minimum 15,6" |  |  |
| 6 | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii bez użycia narzędzi |  |  |
| 7 | Możliwość powieszenia respiratora na sufitowej jednostce zasilającej (kolumnie) lub postawienia na półce kolumny |  |  |
| 8 | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,7 do 6 bar |  |  |
| 9 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut |  |  |
| 10 | Pomiar w minutach dostępnego czasu pracy respiratora na wewnętrznym akumulatorze |  |  |
|  | Tryby wentylacji i nastawy |  |  |
| 11 | VC-CMV, AC (CMVAssist) (Zamawiający dopuszcza tryb wentylacji Dual BiLevel ST) |  |  |
| 12 | VC-SIMV, PC-SIMV (Zamawiający dopuszcza tryb wentylacji Dynamiczny BiLevel ST) |  |  |
| 13 | PC-SIMV, PC-AC, PC-BIPAP (Zamawiający dopuszcza tryb wentylacji PCV |  |  |
| 14 | SPN-CPAP/PS i VS |  |  |
| 15 | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP |  |  |
| 16 | Wentylacja nieinwazyjna (NIV) Zamawiający dopuszcza respirator z dedykowaną funkcją wentylacji NIV przez hełm w min. 4 trybach wentylacji, ale nie wymaga |  |  |
| 17 | Wentylacja kontrolowana objętościowo ze zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem oddechowym typu AutoFlow |  |  |
| 18 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo z gwarantowaną objetością docelową typu VG |  |  |
| 19 | Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC). Dostępne w trybach spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna średnica rurki wewnątrztchawiczej ET w rozmiarze min. 4-12 mm oraz rurki tracheotomijnej w rozm. min. 4 do 12 mm; stopień kompensacji regulowany w zakresie 25-100% |  |  |
| 20 | Terapia O2 wysokimi przepływami |  |  |
| 21 | Możliwość rozbudowy o tryb APRV Zamawiający dopuszcza respirator posiadający min. dwa tryby pracujące w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, ale nie wymaga (patrz parametr punktowany pkt 92) |  |  |
| 22 | Możliwość rozbudowy o manewr kreślenia pętli P-V niskim przepływem ( LF P-V Loop) |  |  |
| 23 | Tryb obowiązkowej wentylacji minutowej typu VC-MMV |  |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji proporcjonalnej PPS |  |  |
| 25 | Możliwość rozbudowy w tryb wsparcia ciśnieniowego typu Pressure Support (Zamawiający dopuszcza aparat z trybem wentylacji Dual BiLevel) |  |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji tzw. "szumowej" VPS Zamawiający dopuszcza respirator z trybem wentylacji BiLevel ST (lub możliwością rozbudowy o tryb BiLevel ST) |  |  |
| 27 | Graficzna dynamiczna wizualizacja płuc pacjenta (SPV) wraz z wartościami mierzonymi lub dynamiczny widok płuca wraz z wartościami mierzonymi |  |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy o automatyczny protokół odzwyczajania pacjenta od respiratora oparty na pomiarach parametrów spontanicznej VT, RR oraz kapnometrii (Zamawiający dopuści aparat posiadający w standardzie próbę spontanicznego oddechu SBT) |  |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o kapnometrię w strumieniu głównym Zamawiający dopuszcza respirator z możliwością rozbudowy o sterowany z poziomu jego ekranu pomiar kapnometrii wolumetrycznej w strumieniu głównym oraz możliwością rozbudowy o sterowany z poziomu jego ekranu moduł kalorymetrii pośredniej |  |  |
| 30 | Kompensacja przecieków |  |  |
| 31 | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień |  |  |
| 32 | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora ze stałym stosunkiem wdechu do wydechu (I:E) Zamawiający dopuszcza respirator posiadający możliwość ustawienia stosunku I:E w sposób pośredni poprzez regulację innych parametrów, z wyświetlaniem stosunku I:E na ekranie respiratora |  |  |
| 33 | Częstość oddechów przy wentylacji CMV minimum 0,5 – 150 oddechów/min. |  |  |
| 34 | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 2600 ml. |  |  |
| 35 | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 1 do 95 cmH2O |  |  |
| 36 | Ciśnienie wspomagane PSV minimum od 0 do 95 cmH2O |  |  |
| 37 | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cmH2O. |  |  |
| 38 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów). |  |  |
| 39 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 0,2 l/min – 15 l/min. |  |  |
| 40 | Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych |  |  |
| 41 | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 70 % szczytowego przepływu wdechowego |  |  |
|  | Pomiary i obrazowanie |  |  |
| 42 | Rzeczywista częstość oddychania. |  |  |
| 43 | Częstość oddechów spontanicznych |  |  |
| 44 | Objętość pojedynczego oddechu |  |  |
| 45 | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta |  |  |
| 46 | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV Zamawiający dopuszcza respirator posiadający pomiar objętości oddechu spontanicznego, nieposiadający pomiaru objętości pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV |  |  |
| 47 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV |  |  |
| 48 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej |  |  |
| 49 | Wentylacja minutowa przecieku, objętość lub frakcja przecieku |  |  |
| 50 | Ciśnienie PEEP |  |  |
| 51 | Ciśnienie okluzji P,01 |  |  |
| 52 | NIF – Negative Inspiratory Force Zamawiający dopuszcza respirator posiadający pomiar parametru MIP (Maximum Inspiratory Pressure) |  |  |
| 53 | Szczytowe ciśnienie wdechowe |  |  |
| 54 | Ciśnienie średnie |  |  |
| 55 | Ciśnienie fazy Plateau |  |  |
| 56 | Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną Zamawiający dopuszcza respirator z integralnym pomiarem stężenia tlenu metodą paramagnetyczną, certyfikowanego do stosowania anestetyków wziewnych, z możliwością rozbudowy o zasilany i sterowany z poziomu respiratora pomiar stężenia sewofluranu oraz izofluranu |  |  |
| 57 | Zabezpieczenie miejsca połączenia zastawek z rurami układu oddechowego przed przypadkowym uszkodzeniem lub rozłączeniem dzięki metalowemu wspornikowi ochronnemu |  |  |
| 58 | Możliwość połączania (funkcja link) TI z RR (stały stosunek I:E) Zamawiający dopuszcza respirator z funkcją asystenta zmiany pomiędzy trybami objętościowo-kontrolowanymi a ciśnieniowo-kontrolowanymi i odwrotnie kalkulujący objętość lub ciśnienie wdechowe bazując na wartościach mierzonych przed zmianą |  |  |
| 59 | Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie; nie dopuszcza się ekranów kopiujących |  |  |
| 60 | Prezentację na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora trendów graficznych i numerycznych mierzonych parametrów – co najmniej 7 dni; nie dopuszcza się ekranów kopiujących |  |  |
| 61 | Możliwość eksportu trendów z ostatnich 31 dni |  |  |
| 62 | Możliwość konfiguracji minimum 6 ekranów |  |  |
| 63 | Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) respirator, który może zostać rozbudowany o zasilany i sterowany z poziomu respiratora pomiar głębokości znieczulenia |  |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 64 | Wadliwej pracy elektroniki aparatu |  |  |
| 65 | Braku zasilania w energię elektryczną |  |  |
| 66 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających |  |  |
| 67 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu |  |  |
| 68 | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej |  |  |
| 69 | Za wysokiej objętości oddechowej TV |  |  |
| 70 | Za wysokiej częstości oddechowej – tachypnoe |  |  |
| 71 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego |  |  |
| 72 | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku |  |  |
| 73 | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. |  |  |
|  | Inne |  |  |
| 74 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów, opisać Zamawiający dopuści respirator z funkcją ręcznej regulacji jasności ekranu oraz dedykowanym trybem „ekranu nocnego”, w którym ekran jest przyciemniony i prezentuje zredukowaną ilość informacji numerycznych (ale nie wymaga) |  |  |
| 75 | Komunikat o zalecanym teście aparatu i obwodu oddechowego po włączeniu urządzenia. Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego rozpoczęcia wentylacji |  |  |
| 76 | Pneumatyczny, synchroniczny nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora; sterowanie nebulizatorem z ekranu respiratora Zamawiający dopuszcza respirator z pneumatycznym, synchronicznym nebulizatorem do wziewnego podawania leków ze sterowaniem z poziomu jego ekranu, z możliwością rozbudowy o realizowaną przez respirator funkcję automatycznego utrzymywania na zadanym poziomie wartości ciśnienia balonu rurki dotchawiczej, z funkcją ustawienia maksymalnej i minimalnej wartości ciśnienia w balonie dotchawiczym oraz wyświetlanie krzywej wartości ciśnienia w balonie dotchawiczym na ekranie respiratora |  |  |
| 77 | Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min. 3 m. |  |  |
| 78 | Instrukcja obsługi dostępna z ekranu respiratora Zamawiający dopuszcza respirator posiadający bezpośrednio na ekranie funkcję Pomoc zawierającą interaktywne instrukcje dotyczące montażu panelu zastawek oraz wskazówki dotyczące trybów wentylacji, parametrów, alarmów |  |  |
| 79 | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu |  |  |
|  | Akcesoria |  |  |
| 80 | 1 płuco testowe |  |  |
| 81 | 1 zastawka wydechowa wielorazowego użytku |  |  |
| 82 | Ramię podtrzymujące układy oddechowe |  |  |
| 83 | 10 zastawek wydechowych jednorazowego użytku |  |  |
| 84 | 25 szt. jednorazowych dwuramiennych obwodów oddechowych |  |  |
| 85 | 1 czujnik przepływu do sterylizacji |  |  |
| 86 | 5 czujników przepływu do dezynfekcji |  |  |
|  | Parametry punktowane: |  |  |
| 87 | Możliwość zawieszenia ekranu (jednostki monitorująco/sterującej) w odległości do 3 m od jednostki wentylacyjnej (podać) Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 88 | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP: opisać. lub Możliwości wykonania dwóch niezależnych manewrów: manewru rekrutacji w którym po rozpoczęciu manewru respirator czeka na kolejny wydech, a następnie dostosowuje ustawioną rekrutację PEEP, z następnym regularnym wdechem rozpoczyna się rozszerzony wdech oparty na ustalonej wartości dla Pwdech. + PEEP i skonfigurowanego czasu manewru oraz manewru oddechowego podczas którego prowadzony jest przyłóżkowy zapis quasi-statycznego wykresu P/V (ciśnienie/objętość). Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 89 | Możliwość włączenia trybu symulacji wentylacji do celów szkoleniowych Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 90 | Podpowiedzi tekstowe i graficzne dotyczące minimum trybów wentylacji, alarmów i manewrów terapeutycznych wyświetlane na ekranie Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 91 | Respirator posiadający moduł Kalorymetrii pośredniej Punktacja: TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 92 | Respirator posiadający min. dwa tryby pracujące w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
|  | Okres gwarancji na aparat min. 24 miesiące (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. |  |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 10 dni robocze |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE -dołączyć do oferty |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem |  |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

- w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

- gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

- Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru.

- Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Respirator stacjonarny | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym