Zał. 1A-12 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zmodyfikowany)

Część nr 12 – Łóżka szpitalne z wyposażeniem, stoliki przyłóżkowe, materace

- „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.06.23

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0031/22-00 z dnia 28.06.2023 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną" Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa wyposażenia oddziału: łóżka szpitalne z wyposażeniem, stoliki przyłóżkowe, materace. Oferowany sprzęt medyczny  musi być zgodny z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany,   rok produkcji:  nie wcześniej niż 2022 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1  Urządzenia medyczne,

33192120-9 Łóżka szpitalne

33192100-3 Łóżka do użytku medycznego

33192300-5 Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

W poniższej części Załącznika „1A-12” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Łóżka szpitalne z wyposażeniem (15 kpl) Podać markę, model/typ, producenta, rok produkcji oferowanego łóżka |  | ……….. |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Rok produkcji łóżek z wyposażeniem (podać) Parametr punktowany: Rok produkcji 2023 – 3 pkt Rok produkcji 2022 - 0 pkt |  |  |
|  | Wymiary całkowite: - Długość poniżej 2200mm - Szerokość poniżej 1000mm |  |  |
|  | Wymiary leża min. 2000mm x 870mm cm wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Cztery tuleje na akcesoria we wszystkich narożnikach. W tulejach tworzywowy wkład minimum od strony głowy. Nie dopuszcza się przedłużenia leża blokowanego za pomocą śrub. Parametr punktowany: Przedłużenie leża o min. 18 cm i więcej – 3 pkt Przedłużenie leża poniżej 18 cm – 0 pkt |  |  |
|  | Długość podstawy łóżka 160 cm (+/- 6cm) szerokość podstawy łóżka 85 cm (+/- 10cm) dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu Zamawiający dopuści łóżko z podstawą o wymiarach 1574 x 661 mm |  |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie min. 380 mm do 735 mm , gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. (podać zakres przy zaoferowanej wysokości kół)) Parametry punktowane: Regulacja w zakresie minimalnej wysokości łóżka 380 mm – 0 pkt Regulacja w zakresie minimalnej wysokości łóżka poniżej 380 mm – 2 pkt Regulacja w zakresie maksymalnej wysokości łóżka 735 mm – 0 pkt Regulacja w zakresie maksymalnej wysokości łóżka powyżej 735 mm – 2 pkt |  |  |
|  | Regulacja elektryczna pleców min 70o oraz regulacja elektryczna uda min 35 o Segment podudzia regulowany mechanicznie za pomocą rastomatów. Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-32 stopnie |  |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15 o. |  |  |
|  | Elektryczna regulacja: wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga oraz funkcja autokontur. Wszystkie funkcje sterowane za pomocą jednego pilota. Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji elektrycznych za pośrednictwem pilota przewodowego i panelu centralnego |  |  |
|  | Regulacja wysokości od najniższej pozycji do najwyższej oraz od najwyższej do najniższej w czasie poniżej 30 sekund |  |  |
|  | Pilot pracujący w min. 2 trybach: - Tryb pacjenta (dostępne wszystkie funkcje), - Tryb personelu (zablokowana pozycja Trendelenburga) Parametr punktowany: Tryb blokady wszystkich funkcji – 2 pkt Elektryczny CPR na pilocie – 3 pkt Brak powyższych funkcjonalności – 0 pkt Zamawiający dopuści łóżko z blokadą/ odblokowywaniem magnetyczną na pilocie przewodowym (Pilot pracuje w 2 trybach, tryb pielęgniarski dostęp do funkcji ratunkowych CPR i pozycja antyszokowa. Pozycje dostępne w trybie pacjenta: regulacja oparcia pleców, regulacja wysokości leża, regulacja segmentu uda. Dedykowana przycisk dla pozycji siedzącej - pozycja krzesła kardiologicznego. Dedykowany przycisk dla niskiej pozycji leża - tj. Pozycja do spania) oraz możliwością blokady indywidualnej na panelu centralnym (przycisk aktywacji tylko dla funkcji ratującej życie – funkcja CPR i antyszokowa) |  |  |
|  | Diodowy wskaźnik trybu pilota. Parametr punktowany: Dioda umieszczona na pilocie informująca o wybranym trybie poprzez zmianę koloru – 1 pkt Brak powyższej funkcjonalności – 0 pkt |  |  |
|  | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Dźwignia CPR oznaczona wyróżniającym kolorem: czerwonym lub pomarańczowym. |  |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz.. Przewód zasilający skręcany rozciągliwy z uchwytem do zawieszania na szczycie. Nie dopuszcza się przewodów prostych. Konstrukcja wyposażona w gniazdo ekwipotencjalne. Parametr punktowany: Pilot z diodową sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka (lub inny system ostrzegający o podłączeniu łóżka do gniazdka) – 1 pkt Brak powyższej funkcjonalności – 0 pkt |  |  |
|  | Zasilanie awaryjne, akumulatorowe zapewniające możliwość regulacji elektrycznych w czasie transportu lub braku zasilania. Na wyposażeniu min. 2 akumulatory |  |  |
|  | Siłowniki zabezpieczone przed wnikaniem wody w standardzie IPx6 Zamawiający dopuści łóżko o standardzie IPX4 |  |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. |  |  |
|  | Leże wyposażone w minimum 6 uchwytów zapobiegających przesuwaniu się materaca lub leże wyprofilowane w części środkowej, zabezpieczające materac przed przesuwaniem się. |  |  |
|  | Elementy tworzywowe, tj. szczyty łóżka i panele w leżu wykonane z Polipropylenu. |  |  |
|  | Konstrukcja nośna w postaci ramion wznoszących. Leże podparte w minimum 8 pkt. Ramiona wykonane profilu stalowego o przekroju minimum 50mm x 30mm |  |  |
|  | Krążki odbojowe w narożnikach łóżka. |  |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia I-IV. W segmencie pleców: min. 4 cm, w segmencie uda: parametr punktowany. Parametry punktowane: Autoregresja w segmencie pleców min. 9 cm i więcej - 1 pkt Autoregresja w segmencie pleców poniżej 9 cm – 0 pkt Autoregresja segmentu uda min. 5 cm i więcej – 2 pkt Autoregresja segmentu uda poniżej 5 cm (i brak autoregresji segmentu uda) – 0 pkt |  |  |
|  | Funkcja zaawansowanej autoregresji Parametr punktowany: system odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia I:IV – 2 pkt. brak powyższej funkcjonalności (funkcji) – 0 pkt |  |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu (Polipropylen), wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Parametr punktowany: Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane – 1 pkt brak ww. graficznej informacji blokady szczytów – 0 pkt |  |  |
|  | Koła tworzywowe o średnicy min. 125mm. niebrudzące powierzchni podłóg. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. Kolorystyczny wskaźnik niezablokowanego hamulca. Parametr punktowany: koła o średnicy 125 mm – 0 pkt koła o średnicy min. 150 mm – 5 pkt |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 240kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. Parametr punktowany: bezpieczne obciążenie robocze min. 250 kg i więcej – 4 pkt bezpieczne obciążenie robocze poniżej 250 kg – 0 pkt |  |  |
|  | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca. Składające się z trzech owalnych poprzeczek o przekroju min. 35 x 20mm. Barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30mm odstępu. |  |  |
|  | Wyposażenie łóżka: - Barierki boczne opisane powyżej - szyna lub prowadnica/listwa z możliwością zawieszenia worka urologicznego z haczykami - Wysięgnik z uchwytem ręki oraz wieszak kroplówki - Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany min. 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 140mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta. Łączenie pokrowca zszywane. - Stolik przyłóżkowy (szafka) opisana w punkcie II) - 2 komplety barierek dodatkowych zabezpieczających pacjenta na całej długości (tj. do 2 łóżek) Zamawiający dopuści łóżko z miejscem w części środkowej łóżka w postaci pręta, na którym można zawiesić worki urologiczne |  |  |
| II. | Stolik przyłóżkowy (szafka) (10 szt) (podać markę model/typ, producenta, rok produkcji |  | ……………. |
|  | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych, z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, z blatami oraz frontami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej typu HPL |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość : 90 cm, +/- 3 cm - Głębokość : 47 cm, +/- 2 cm - Szerokość: 56 cm, +/- 2cm - Regulacja wysokości blatu bocznego: min. 72 – 106 , +/- 5 cm - Wymiary blatu bocznego: 36-60, +/- 2 cm Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 55 x 37 mm |  |  |
|  | Szafka wyposażona w: - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem - półkę wewnątrz szafki , niezamykaną - drugą, większą szufladę - półkę na basen (lub buty pacjenta) znajdującą się na pod dolną szufladą -reling na ręcznik - blat boczny regulowany Obie szuflady gwarantujące nieograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych lub rolkowych Parametr punktowany: pólka wewnętrzna z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki – 1 pkt półka wewnętrzna z dostępem z jednej strony – 0 pkt |  |  |
|  | Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia oraz fronty szuflad wykonane z ABS lub tworzywa HPL |  |  |
|  | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki |  |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 52 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blokada kół indywidualna. Parametr punktowany: średnica kół 52 mm – 0 pkt średnica kół 75 mm – 1 pkt |  |  |
|  | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w min. jeden reling do przetaczania szafki. Parametr punktowany: szafka wyposażona w 2 relingi – 1 pkt szafka wyposażona w 1 reling – 0 pkt Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat górny posiada na 2 bocznych krawędziach listwy aluminiowe w kształcie litery C oraz na tylnej krawędzi aluminiowy reling |  |  |
|  | Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe lub aluminiowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wyposażonym w dwie listwy w kształcie litery C zamiast galeryjek |  |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia blatu bocznego w poziomie 360o z możliwością zablokowania w minimum 2 pośrednich pozycjach. Parametr punktowany: Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Wyposażenie opcjonalne: Parametr punktowany: Stolik wyposażony w haczyk na ręcznik i uchwyt na kubek/napoje – 2 pkt brak powyższego wyposażenia – 0 pkt |  |  |
| III. | Materace szpitalne (20 szt) (podać markę model/typ, producenta, rok produkcji) |  |  |
|  | Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany min. 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 140mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta. Łączenie pokrowca zszywane. |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
|  | Okres gwarancji na sprzęt i wyposażenie min. 36 miesiące (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. |  |  |
|  | Instalacja sprzętu przez autoryzowany serwis producenta |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 3 dni robocze |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max. 5 dni robocze |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE -dołączyć do oferty |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem |  |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania sprzętu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

- w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

- gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

- Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru.

- Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Łóżka szpitalne z wyposażeniem | kpl | 15 |  |  | 8 |  |
|  | Stoliki przyłóżkowe | szt. | 10 |  |  | 8 |  |
|  | Materace szpitalne | szt. | 20 |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym